标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铝电解质化学分析方法 第5部分 氟化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》                                                     承办人：贺梦霞      共 1  页 第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司    电话：15037182755   2023年 2 月 8 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准编号 | 将此标准纳入YS/T 739系列标准 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 | - |
| 2 | 检测物质 | 标题修改为：氟化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 |  |
| 3 | 标题 | 将测定锂含量修改为测定氟化锂含量 | 长沙矿冶院检测技术有限公司 | 采纳 | - |
| 4 | 前言 | 标准各部分的名称采用最新的标准名称 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 | - |
| 5 |  | 标准文本中的字母和数字统一用宋体 | 包头铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 标题 | 规范英文标题 | 多氟多新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 8.4.1 | 将高氯酸改为硫酸 | 昆明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 溶样时间较长 |
| 8 | 8.4.1 | 增加样品蒸干次数 | 中铝中州铝业有限公司 | 不采纳 | 结果无明显差异 |
| 9 |  | 增加选择低含量样品试验 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 |  |
| 10 | 8.4.3 | 对于低含量样品，定容于200mL容量瓶后，不再分取，直接测定 | 中铝山西新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 10 | 将氟化锂质量分数的位数与重复性限、再现性限的位数对齐 | 中铝矿业有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 8.5.1 | 测定低含量氟化锂时，使用相应的基体匹配的工作曲线 | 南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 |  | 回函无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函无意见 | 贵州中铝铝业有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函无意见 | 中铝平果铝业有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：12个；其中，使用单位9个，占比75％，科研院所3个，占比25％，其他单位0个，占比0；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

（4）没有回函的单位数：0个。