ICS 77.120.99

CCS H 14

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.1—202X

镓基液态金属化学分析方法

第1部分：铅、镉、汞、砷含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of gallium-based liquid metals—

Part 1:Determination of lead, cadmium, mercury and arsenic contents—

Inductively coupled plasma mass spectrometry

(预审稿)

202X-XX-XX 发布                                     202X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

- 前  言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是GB/T XXXX 《镓基液态金属化学分析方法》的第1部分。GB/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：铅、镉、汞、砷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、中宣液态金属科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、韶关市质量计量监督检测所、紫金矿业集团有限公司、北矿检测技术有限公司、广东先导稀材股份有限公司、郴州市产商品质量监督检测所、广东省科学院工业分析检测中心、株洲科能新材料股份有限公司。

- 本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

- 引　言

镓基液态金属是一类新兴功能材料，室温下呈液态，具有流动性、导电性、导热性、生物相容性、自愈性和安全无毒等特点。镓基液态金属在柔性能源器件、柔性显示、可穿戴器件、电子皮肤、变色龙软体机器人、光学柔性传感器、3D照明系统、防伪标识和生物探针等领域极具发展潜力。GB/T 39859《镓基液态金属》根据熔融温度将产品分为5类。产品的化学成分对产品性质有重要影响，同时铅、镉、汞等有害元素在RoHS指令中有明确的限量要求。

《镓基液态金属化学分析方法》系列标准旨在通过规定适用范围，规范试剂、材料及仪器设备并列出详细试验步骤等建立一套完整的镓基液态金属的化学分析方法。本文件作为系列方法的第1部分，采用电感耦合等离子体质谱法测定镓基液态金属中铅、镉、汞、砷的质量分数。

电感耦合等离子体质谱具有干扰小、多元素同时测定、检出限低等优点，已广泛应用于有色金属及其化合物中痕量杂质元素的测定。本文件的建立解决了镓基液态金属种铅、镉、汞、砷的测定问题，方法快速、准确，有助于产品质量的提升，对促进产品的生产与贸易具有重要意义。

镓基液态金属化学分析方法

第1部分：铅、镉、汞、砷含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

- 本文件规定了镓基液态金属中铅、镉、汞、砷含量的测定方法。

本文件适用于镓基液态金属中铅、镉、汞、砷含量的测定。测定范围：0.0001%～0.010%。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433  冶金产品化学分析基础术语

- 术语和定义

GB/T 17433  界定的术语和定义适用于本文件。

- 原理

试料以硝酸、盐酸分解，用电感耦合等离子体质谱仪直接测定，按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

- 水，GB/T 6682，一级。

- 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 标准贮存溶液：铅、镉、汞、砷、铑、铊采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，质量浓度为100 μg/mL。

- 混合标准溶液：分别移取1.00 mL铅、镉、汞、砷标准贮存溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铅、镉、汞、砷各1 µg。

- 铑、铊内标溶液：移取1.00 mL铑、铊标准贮存溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铑、铊各1 µg。

- 仪器

电感耦合等离子体质谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用：

——质量分辨率不大于0.8 u；

——精密度：10 ng/mL的铑标准溶液连续测量10次，信号强度的相对标准偏差不超过5%。

——各元素推荐的同位素质量数、测定模式和内标元素见表1。

表1  各元素推荐的同位素质量数、内标元素和测定模式

| 元素 | 同位素质量数 | 内标 | 测定模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 75 | 103Rh | 碰撞/反应模式 |
| Cd | 111 | 103Rh | 碰撞/反应模式 |
| Hg | 202 | 205Tl | 标准模式 |
| Pb | 206 / 208 | 205Tl | 标准模式 |

- 样品

样品应贮存在通风良好、干燥、环境温度0 ℃～40 ℃、相对湿度不大于70%的贮存室中。室内应无酸、碱等腐蚀性物质。用注射器、移液器或滴管移取样品。

- 试验步骤

- 试料

称取0.08 g～0.10 g样品，精确至0.0001 g。

- 平行试验

平行做两份试验。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 测定

8.4.1  将试料（8.1）置于15 mL离心管或试管中，加入1 mL盐酸（5.2）和1 mL硝酸（5.3），沸水浴加热至溶解完全，冷却后移入100 mL容量瓶中。加入1.00 mL内标溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

注1：根据待测元素的浓度和所用仪器的灵敏度，分析试液可适当稀释后测定。

注2：内标溶液（5.6）也可采用在线方式加入。

8.4.2  在选定的仪器工作条件下，依次测定空白溶液（8.3）及分析试液（8.4.1），按工作曲线法计算空白溶液及分析试液中各待测元素的质量浓度。

- 工作曲线的绘制

8.5.1  通过稀释混合标准溶液（5.5）配制各待测元素的标准系列溶液，浓度范围为1 ng/mL～100 ng/mL。标准系列溶液应至少包括5个标准点。溶液中的酸性成分及内标溶液（5.6）的加入方式应与分析试液（8.4.1）保持一致。标准系列溶液用时现配。

8.5.2  由低浓度到高浓度依次测定标准系列溶液（8.5.1）。以待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素与内标元素信号强度的比值为纵坐标，绘制工作曲线。各元素工作曲线线性相关系数应不小于0.999。

- 试验数据处理

各元素的含量以质量分数wx计，按公式(1)计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V×10−9m×100%  ………………………………(1)

式中：

ρx——样品溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

m——样品的质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后4位，结果为0.010%时表示到小数点后3位。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

- 精密度

- 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。从实验室间试验结果得到的统计数据见附录A。

表2  重复性限

| wx /% | 0.0003 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0070 | 0.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.001 |

- 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| wx /% | 0.0003 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0070 | 0.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.002 |

- 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

从实验室间试验结果得到的统计数据

精密度数据是2022年由10家试验室对5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的杂质元素含量在重复性条件下独立测定7次。数据统计结果见表A.1。

表A.1  精密度数据统计结果表

| 元素 | 水平 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的 数据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差Sr | 再现性标准差SR | 重复性限r % | 再现性限R % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 1 | 7 | 49 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 2 | 8 | 56 | 0.0011 | 0.00005 | 0.00014 | 0.0002 | 0.0004 |
|  | 3 | 8 | 56 | 0.0041 | 0.00012 | 0.00016 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | 4 | 8 | 56 | 0.0071 | 0.00023 | 0.00024 | 0.0006 | 0.0007 |
|  | 5 | 9 | 63 | 0.010 | 0.00031 | 0.00062 | 0.001 | 0.002 |
| Cd | 1 | 9 | 63 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00003 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 2 | 9 | 63 | 0.0010 | 0.00004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 |
|  | 3 | 8 | 56 | 0.0041 | 0.00007 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | 4 | 10 | 70 | 0.0071 | 0.00016 | 0.00026 | 0.0004 | 0.0007 |
|  | 5 | 9 | 63 | 0.010 | 0.00014 | 0.00023 | 0.001 | 0.001 |
| Hg | 1 | 8 | 56 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00004 | 0.0001 | 0.0002 |
|  | 2 | 7 | 49 | 0.0010 | 0.00003 | 0.00009 | 0.0001 | 0.0003 |
|  | 3 | 7 | 49 | 0.0040 | 0.00012 | 0.00015 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | 4 | 8 | 56 | 0.0070 | 0.00013 | 0.00029 | 0.0004 | 0.0008 |
|  | 5 | 7 | 49 | 0.010 | 0.00031 | 0.00037 | 0.001 | 0.002 |
| Pb | 1 | 7 | 49 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00006 | 0.0001 | 0.0002 |
|  | 2 | 8 | 56 | 0.0009 | 0.00005 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0003 |
|  | 3 | 8 | 56 | 0.0041 | 0.00008 | 0.00014 | 0.0002 | 0.0005 |
|  | 4 | 8 | 56 | 0.0081 | 0.00009 | 0.00024 | 0.0003 | 0.0007 |
|  | 5 | 8 | 56 | 0.010 | 0.00015 | 0.00087 | 0.001 | 0.002 |