ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 514.9－XXXX

高钛渣、金红石化学分析方法

第9部分：杂质成分含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱仪法

Methods for chemical analysis of high titanium slag and rutile——

Part 9: Determination of impurity content——

Inductively coupled plasma emission spectrometry

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

YS

前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、硅钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  杂质成分含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第10部分。

本部分代替行业标准YS/T 514.9-2009《高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定》

本部分与行业标准YS/T 514.9-2009相比，主要变化如下：

─—此方法新增加了6种成分有分析；

─—采用电感耦合等离子体发射光谱仪同时测定高钛渣、金红石中的氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡量；

─—此方法微波消解一次溶样，同时测定，提高了样品的分析效率，保证了分析方法的准确及可靠性；

─—采用先进的仪器技术，提高了分析下限，扩大了分析范围；对实验的精密度、重复性限进行了实验，并规定了不同实验室间的允许差，提供了质量保证与控制。

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本部分起草单位：新疆湘润新材料科技有限公司、遵义钛业股份有限公司、XXX、、、、、、、。

本部分主要起草人：杨再江、杜桃花、马武威、XX、XX、XX、、、。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T4402.10-1983；

——GB/T4402.11-1983；

——YS/T 514.3-2006；

——YS/T 514.9-2006；

——YS/T 514.10-2006；

——YS/T 514.11-2006；

——YS/T 514.12-2006；

——YS/T 514.9-2009。

高钛渣、金红石化学分析方法

杂质成分含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱仪法

- 1  范围

本部分规定了高钛渣、金红石中 氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中 氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡的测定。测定范围：氧化钙：0.010～5.0%；氧化镁：0.010～5.0%；氧化锰：0.010～5.0%；五氧化二磷：0.005～1.00%；铁：0.10～10.00%；三氧化二铝：0.10～5.00%；二氧化硅：0.10～5.00%；三氧化二铬：0.010～2.0%；五氧化二钒：0.010～1.5%；氧化锆：0.010～5.00%；五氧化二铌：0.010～1.50%；氧化锡：0.010～1.50%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

高钛渣、金红石试料于消解罐中，加入硝酸、盐酸、氢氟酸，用微波进行消解，稀释至一定体积。在一定条件下，用电感耦合等离子发射光谱仪，于所推荐的分析线波长处测量试料中Ca、Mg、Mn、P、Fe、Al、Si、Cr、V、Zr、Nb、Sn等元素的发射强度，按工作曲线法计算试样中氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡的量，以质量分数表示测定结果。

- 5  试剂和材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

- 5.1  盐酸（ρ约1.19g/mL）。

- 5.2  硝酸（ρ约1.42g/ml）。

- 5.3  氢氟酸(ρ约 1.15g/mL)。

- 5.4  硝酸（1+1）

- 5.5  盐酸（1+1）。

- 5.6  钙标准贮存溶液:称取0.2497g碳酸钙(GR，预先在105℃烘1小时后冷却至室温。)置于300mL烧杯中，加水20mL，滴加盐酸(5.1)至完全溶解，再过量10mL，煮沸除去CO2，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1.00mL含0.1000mg钙。

5.7  镁标准贮存溶液: 称取1.0000g金属镁(wMg≥99.99%)于250mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.5）,加热溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg镁。

5.8  锰标准贮存溶液: 称取1.0000g金属锰(wMn≥99.99%)于500mL烧杯中，加入100mL硝酸（5.4），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸（5.2）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

- 5.9  铁标准贮存溶液: 称取1.0000g金属铁(wFe≥99.99%)于150mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.1）,加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg铁 。

5.10  5.9  铝标准贮存溶液: 称取1.0000g金属铝(wAl≥99.99%)于150mL烧杯中，加入100mL盐酸（5.5）,低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg铝 。

- 5.11 磷标准贮存溶液: 称取0.4394g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的优级纯磷酸二氢钾，置于200mL烧杯中，加水溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.1000mg磷。

- 5.12  铬标准贮存溶液:称取1.000g金属铬(wCr≥99.99%)于500mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.5）,加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg铬。

- 5.13   钒标准贮存溶液:称取1.7852g预先在105℃烘干的五氧化二钒(wV2O5≥99.99%)于500mL烧杯中，加入150mL盐酸（5.1）低温（≤75℃）加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钒。

5.14 硅标准贮存溶液：称取2.1394g预先在1000℃灼烧1h并置于干燥器中冷却至室温的二氧化硅(wSiO2≥99.99%)和5g无水碳酸钠(wNa2CO3≥99.995%)，置于铂坩埚中混匀，1000℃加热至完全熔融，冷却，溶于水，移入500容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即移入干燥的塑料瓶中。此溶液1ml含1mg硅。

- 5.15  铌标准贮存溶液：称取1.0000g金属铌(wNb≥99.99%)于250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL氢氟酸(5.3)，滴加10mL硝酸（5.4），低温缓慢加热溶解至清亮，冷却，移入l000mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铌。

5.16  锆标准贮存溶液: 称取3.5326g氯氧化锆(wZrOCl2.8H2O≥99.99%)于250mL烧杯中，加入50mL水,搅拌至溶解，移入1000mL容量瓶中，补加50mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg锆 。

- 5.17  锡标准贮存溶液: 称取1.0000g金属锡(wSn≥99.99%)于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.1）,加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含1mg锡 。

注1：上述5.6~5.17标准贮存溶液也可以采用能够量值溯源的有证标准溶液或按照GB/T 602配制的标准溶液。

- 5.18  二氧化钛：wTiO2≥99.99%。

- 5.19  氩气：体积分数不小于99.99%。

- 6  设备

6.1 微波消解

表1微波消解的工作条件

| 步骤 | 金红石 |  |  | 高钛渣 |  |  | 功率（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 爬升时间(min) | 保持时间(min) | 温度(℃) | 爬升时间(min) | 保持时间(min) | 温度(℃) |  |
| 1 | 10 | 3 | 150 | 10 | 3 | 150 | 1600 |
| 2 | 5 | 2 | 180 | 5 | 2 | 180 |  |
| 3 | 5 | 3 | 210 | 5 | 35 | 200 |  |
| 4 | 5 | 45 | 225 | / | / | / |  |

消解结束后温度降到60℃时再将消解罐从仪器中取出。

6.2电感耦合等离子发射光谱仪

6.2.1配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006nm（200nm处）。

6.2.2推荐分析谱线见表2

表 2 推荐分析线

| 测定元素 | 波长/nm | 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca | 317.933/393.366 | Cr | 283.563/267.716 |
| Mg | 280.271/279.553 | Al | 396.153/394.398 |
| Mn | 257.610/259.372 | Si | 251.611/288.158 |
| V | 309.310/290.880 | Zr | 354.262/343.823 |
| P | 214.914/178.217 | Nb | 269.710/309.418 |
| Fe | 238.204/259.939 | Sn | 242.170/189.927 |

- 7  试样

7.1  试样粒度应不大于90 um。

7.2  试样需预先在105℃±5℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

称取0.1g试样,精确至0.0001g。

- 8.2  测定次数

做2份试料的平行测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  分析试液的制备

将高钛渣、金红石试料（8.1）置于微波消解罐中，加入2ml盐酸（5.1），4ml硝酸（5.2），5ml氢氟酸（5.3），轻轻摇动消解罐，使试剂于样品充分混合，在设定程序下进行消解（6.1），待试料完全消解澄清透明后，移入100ml塑料容量瓶中,用水稀释定容至刻度，混匀。

- 8.5  工作曲线的绘制

称取6份0.1000g二氧化钛（5.18），按8.4消解，消解完成后，移入一组100 mL容量瓶中，按照表3浓度加入钙标准贮存溶液（5.6）、镁标准贮存溶液（5.7）、锰标准贮存溶液（5.8）、铁标准贮存溶液（5.9）、铝标准贮存溶液（5.10）、磷标准贮存溶液（5.11）、铬标准贮存溶液（5.12）、钒标准贮存溶液（5.13）、硅标准贮存溶液（5.14）、铌标准贮存溶液（5.15）、锆标准贮存溶液（5.16）、锡标准贮存溶液（5.17），用水稀释至刻度，混匀。

表3 标准系列溶液浓度

| 元素 | 系列标准工作溶液浓度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液1 μg/mL | 标准溶液2 μg/mL | 标准溶液3 μg/mL | 标准溶液4 μg/mL | 标准溶液5 μg/mL | 标准溶液6 μg/mL |
| Ca | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Mg | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Mn | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Zr | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Al | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Ca | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Fe | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Nb | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| Sn | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| V | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| Cr | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| P | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |

8.6  测定
   用电感耦合等离子发射光谱仪，仪器优化后，按推荐的分析线，测量各元素工作曲线（8.5）的光谱强度，当工作曲线相关系数大于或等于0.999时，进行试料溶液（8.4）的测定，检查各测定元素谱线的背景并在适当的位置进行背景校正，由计算机自动给出各测定元素的质量浓度,乘以对应的换算系数，即得氧化物的量。

9  分析结果的计算

按公式(1)计算CaO、MgO、MnO、P2O5、Fe、Al2O3、SiO2、Cr2O3、V2O5、ZrO2、Nb2O5、SnO2的质量分数ω(B),以 % 表示：

ω（B）=(ρ−ρ0)×Vm×V2V1×10−6×f×100………………………………………(1)

式中：

ρ ——试液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

Ρ0——空白溶液的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——试液的分取体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液分取后定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

ƒ——对应元素的换算系数。

当测定结果小于0.10 %时，结果保留两位有效数字；当测定结果不小于0.10 %时，保留至小数点后两位。数字修约执行GB/T 8170。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得。

表 4 重复性限

| 测定元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% | 测定元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnO |  |  | SiO2 |  |  |
| P2O5 |  |  | Cr2O3 |  |  |
| CaO |  |  | V2O5 |  |  |
| MgO |  |  | Nb2O5 |  |  |
| Al2O3 |  |  | SnO2 |  |  |
| ZrO2 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表 5 再现性限

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（R） /% | 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（R） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnO |  |  | SiO2 |  |  |
| P2O5 |  |  | Cr2O3 |  |  |
| CaO |  |  | V2O5 |  |  |
| MgO |  |  | Nb2O5 |  |  |
| Al2O3 |  |  | SnO2 |  |  |
| ZrO2 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / |

10.3  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列的允许差。

表6 允许差

| 测定元素 | 测定范围（%） | 允许差（%） |
| --- | --- | --- |
| MnO | 0.10～0.50 | 0.05 |
|  | 0.50～1.00 | 0.20 |
|  | 1.00～5.00 | 0.30 |
| P2O5 | 0.0010～0.0050 | 0.004 |
|  | 0.0050～0.020 | 0.008 |
|  | 0.020～0.050 | 0.012 |
|  | 0.050～0.10 | 0.020 |
|  | 0.10～0.30 | 0.030 |
| CaO/MgO | 0.10-0.30 | 0.04 |
|  | 0.20～1.0 | 0.07 |
|  | 1.0～5.0 | 0.10 |
| Al2O3、ZrO2 | 0.1～0.50 | 0.07 |
|  | 0.50～1.00 | 0.10 |
|  | 1.00～5.00 | 0.20 |
| SiO2 | 0.10～0.50 | 0.07 |
|  | 0.50～1.0 | 0.20 |
|  | 1.0～5.0 | 0.30 |
| Fe | 0.10～0.5 | 0.07 |
|  | 0.5～1.0 | 0.20 |
|  | 1.0～5.0 | 0.30 |
|  | 5.0～10.0 | 0.50 |
| Cr2O3、V2O5、Nb2O5、SnO2 | 0.005～0.010 | 0.003 |
|  | 0.010～0.050 | 0.02 |
|  | 0.050～0.20 | 0.04 |
|  | 0.20～0.50 | 0.06 |
|  | 0.50～1.00 | 0.08 |
|  | 1.00～1.50 | 0.10 |

- 11  试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。