高钛渣、金红石化学分析方法

第9部分：杂质成分含量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

YS/T514.9-XXXX

编

制

说

明

（讨论稿）

新疆湘润新材料有限公司

2023年02月

高钛渣、金红石化学分析方法

第9部分：杂质成分含量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1  任务来源

根据《全国有色金属标准化技术委员会 有色标委【2002】102号关于转发2022年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修订）项目计划的通知》的要求，由新疆湘润新材料科技有限公司负责修订《高太渣、金红石化学分析方法  第9部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的行业标准，由遵义钛业股份有限公司、禄丰新立钛业有限公司参与起草。计划编号为2022-0456T-YS，计划完成年限为2023年10月。

1.2  主要参加单位和工作成员及其所做的工作

新疆湘润新材料科技有限公司为标准主编单位，在标准制定过程中负责对高太渣、金红石产品当前和预期检测的需求进行了调研，并对国内该行业各家检测实验室所采用的检测方法情况进行了全面了解，制定了试验方案，进行了试验样品搜集，试验研究和数据分析统计，完成了标准文稿、研究报告和编制说明的撰写，并广泛征求国内同行实验室及相关企业意见。

遵义钛业股份有限公司为第一验证单位，在标准制定过程中负责对标准文稿中确定的每一个参数条件进行验证，并对验证样品进行检测，对试验方案、标准征求意见稿、研究报告和编制说明均提出了修改建议，并配合主编单位进行了前期调研和起草过程中的征求意见工作。

禄丰新立钛业有限公司为第二验证单位，主要负责对验证样品进行测试，提供不同实验室的比对数据，并对标准征求意见稿提出修改建议。主要工作成员所负责的工作情况，本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 标准工作的整体协调和推进、标准修订前期调研、试验方案的确定、标准文稿的编写、标准编写材料的收集，研究报告及编制说明的修改。 |
|  | 标准起草前期调研、试验方案的确定、试验样品的搜集、标准文稿和研究报告及编制说明的修改。 |
|  | 进行试验方法研究，确定方法的试剂、材料、步骤和条件参数，对试验数据进行统计分析，负责研究报告及编制说明的编写。 |
|  | 对确定的分析方法中各项参数条件、试验步骤以及试剂材料等进行全面验证，对验证样品进行测定，对标准文稿和研究报告提出修改建议。 |
|  | 对验证样品进行测试，客观提供比对试验数据，对标准文稿和研究报告提出修改建议。 |

1.3  主要工作过程

1.3.1  预研阶段

新疆湘润新材料科技有限公司和遵义钛业股份有限公司调研了高太渣、金红石的检测需求，在大量的生产实践和实验基础上，提出利用微波消解消解样品，采用电感耦合等离子发射光谱仪来测定高太渣、金红石中氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡量，为高太渣、金红石提供了通用的杂质检测方法，同时随着钛系列产品质量要求的提高，高太渣、金红石中杂质含量需要严格控制，从样品前处理条件，检测仪器的选择等方面进行了大量试验研究，形成了《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准草案。

1.3.2  立项阶段

2021年04月在贵阳召开的标准工作会，新疆湘润新材料科技有限公司向全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委全体委员会议提交了《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准修订项目建议书、标准草案等材料，经过分标委委员的讨论、同意后，由秘书处上报国标委。

2022年8月11日，《全国有色金属标准化技术委员会 有色标委【2002】102号关于转发2022年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修订）项目计划的通知》的要求，行业标准《高太渣、金红石化学分析方法第9部分：杂质成分含量的测定电感耦合等离子发射光谱法》修订项目计划编号为2022-0456T-YS，完成年限为2023年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.3.3  起草阶段

（1）2022年08月在宜昌关于召开《铝产品用粉末涂料》等83项轻、稀有、粉末冶金标准工作会，经过任务落实，《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》行业标准由新疆湘润新材料科技有限公司负责修订 ，遵义钛业股份有限公司为第一验证单位，禄丰新立钛业有限公司第二验证单位。

（2）2022年08月20日，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排。

（3）2022年08~09月，编制小组查阅、整理和收集相关文献资料，对使用高太渣、金红石的公司进行调研，形成了分析方法的整体研究思路，并开展试验样品搜集和前期探究性试验等工作，组织参编单位进行了讨论形成了《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（标准讨论稿）及编制说明。起草单位2022年9月将样品和标准文本邮寄给各验证单位进行验证。截止2023年X月，各验证单位陆续完成标准的验证工作并返回验证报告。综合验证单位意见，起草单位对讨论稿进行修改完善，形成了《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（征求意见稿）。

1.3.4  征求意见阶段

2023年X月X日由全国有色金属标准化技术委员会在XX组织召开标准讨论会。与会专家对标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论，并提出了修改意见和建议。

2023年X月，全国有色标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。同时，全国有色标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、检验单位，征求意见单位广泛且有代表性。

2023年X月，编制小组根据工作会议要求，修订单位在此基础上对标准进行了认真修改，并开展验证试验。收到各家验证单位的测试数据和修改意见后，随即进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。2023年X月，编制小组根据各单位的回函意见对标准进行修改完善，2023年X月修改完善形成了标准《预审稿》。

2023年X月，由全国有色金属标准化技术委员会在XX组织召开该标准预审会，对该标准预审稿初稿进行了充分讨论。会后，编制组根据会议意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及其编制说明，进一步征求意见。编制组根据征求意见情况，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

1.3.5 审查阶段

2023年X月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会在XX组织召开有色金属标准工作会。来自编制组成员等XX家单位XX名专家代表参加了会议，见《有色金属审定会参加单位及代表签名》。会议对新疆湘润新材料科技有限公司负责修订的行业标准《高太渣、金红石化学分析方法 第 6 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

1.3.6 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

二  标准编制原则

2.1 符合性：标准完全按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制，并且遵守国家安全、卫生、环保等法律、法规的要求。

2.2 合理性：本文件中利用微波消解消解样品，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法对高太渣、金红石中杂质元素含量进行测定，国内实验室普遍具备此设备能力；经过调研，充分考虑高太渣、金红石产品当前和预期检测的需要，检测范围涵盖了当前高太渣、金红石产品中需检测的对应范围。

2.3 先进性：标准制定过程中参阅了大量文献资料，充分借鉴了国内外相关标准中的先进思路和方法，简化样品处理的实验步骤，缩短了分析时间，节约分析成本，满足钛及钛合金相关产品不断发展水平和实际生产和使用的需求，提高检测标准的适用性，本方法涉及的内容及技术水平不低于当前国际先进水平。

三  标准主要内容的确定依据

3.1  分析方法的确定

电感耦合等离子体原子发射光谱法具有分析线性范围宽、检出限低、元素间干扰小、精密度好、仪器操作简便和分析速度快等优点，微波消解消解样品速度快、挥发性元素不损失，目前已经在分析检测领域广泛应用。因此本标准利用微波消解消解样品，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高太渣、金红石中杂质元素的含量。

3.2  元素测定范围确定

制定高太渣、金红石中杂质元素的含量测定范围时，合日常检测样品实际情况，根据试验确定了方法各元素的定量下限，确定出本标准各元素的测定范围，见表2。

表2元素的测定范围

| 元素 | 质量分数/ % | 元素 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| CaO | 0.01～5.0 | SiO2 | 0.10～5.00 |
| MgO | 0.01～5.0 | Cr2O3 | 0.01～2.00 |
| MnO | 0.01～5.0 | V2O5 | 0.01～1.50 |
| P2O5 | 0.005～1.00 | ZrO2 | 0.010～5.00 |
| Fe | 0.10～10.00 | Nb2O5、 | 0.010～1.50 |
| Al2O3 | 0.10～5.00 | SnO2 | 0.010～1.50 |

3.3  试样溶解方式确定

采用盐酸-氢氟酸-硝酸微利用波消解方式进行溶解试验。对盐酸、硝酸、氢氟酸的用量比例和消解温度进行了考察。

表 3 盐酸、硝酸、氢氟酸的用量

|  | 盐酸 | 硝酸 | 氢氟酸 | 消解效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用量（mL） | 4 | 2 | 5 | 样品消解不完全 |
|  | 4 | 4 | 3 | 样品消解不完全 |
|  | 2 | 4 | 5 | 样品消解完全 |
|  | 3 | 4 | 4 | 略有少量样品未溶 |

表 4消解温度

| 金红石 | 高钛渣 |
| --- | --- |
| 消解温度（℃） | 恒温时间（min） | 样品消解不完全 | 消解温度（℃） | 恒温时间（min） | 样品消解不完全 |
| 200 | 40 | 样品消解不完全 | 160 | 40 | 样品消解不完全 |
| 220 | 40 | 样品消解不完全 | 180 | 40 | 样品消解不完全 |
| 220 | 50 | 样品消解完全 | 190 | 40 | 略有少量样品未溶 |
| 225 | 45 | 样品消解完全 | 200 | 40 | 样品消解完全 |
| 230 | 40 | 样品消解完全 | 200 | 35 | 样品消解完全 |

从表3看出，加入2 mL盐酸、4 mL硝酸、5 mL氢氟酸用量为最佳；表4看出，金红石消解温度220℃恒温时50min、225℃恒温时45min和消解温度230℃恒温时间40min，样品均消解完全，但长期使用230℃消解影响消解罐的寿命，因此金红石消解温度选择225℃恒温时间45min，高钛渣消解温度200℃恒温时间35min和消解温度200℃恒温时间40min，样品均消解完全，高钛渣消解温度选择200℃恒温时间35min。最终确定消解方式是将高太渣、金红石试料置于微波消解罐中，加入2ml盐酸（5.1），4ml硝酸（5.2），5ml氢氟酸（5.3），金红石消解温度225℃恒温时间45min进行消解，高钛渣消解温度200℃恒温时间35min进行消解，微波消解的工作条件见表5。

表 5 微波消解的工作条件

| 步骤 | 金红石 | 高钛渣 | 功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 爬升时间(min) | 保持时间(min) | 温度(℃) | 爬升时间(min) | 保持时间(min) | 温度(℃) |  |
| 1 | 10 | 3 | 150 | 10 | 3 | 150 | 1600 |
| 2 | 5 | 2 | 180 | 5 | 2 | 180 |  |
| 3 | 5 | 3 | 210 | 5 | 35 | 200 |  |
| 4 | 5 | 45 | 225 | / | / | / |  |

3.4 分析谱线的选择

分别配制基体溶液和各元素单标溶液，将配制的基体溶液和各元素单标溶液喷入仪器，获得各单标溶液在预先选择的所有分析谱线处的光谱图。对谱图中各元素谱线的信噪比、灵敏度、受基体和其他元素干扰的情况进行了分析，并按照信噪比高、灵敏度适中、受干扰程度小的原则对待测元素分析谱线进行了选择，推荐谱线见表6。

表6元素分析谱线

| 元素 | 分析谱线/nm | 可能的干扰元素 | 元素 | 分析谱线/nm | 可能的干扰元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 317.933 | / | Cr | 283.563 | V |
|  | 393.366 | Zr |  | 267.716 | Zr Nb |
| Mg | 280.271 | Ti V | Al | 394.401 | Nb |
|  | 279.553 | Ti |  | 396.153 | Zr Nb |
| Mn | 257.610 | Zr Nb | Si | 251.611 | Nb Fe |
|  | 259.372 | Nb |  | 288.158 | Cr |
| V | 309.310 | Nb Al | Zr | 354.262 | Nb |
|  | 290.880 | Nb |  | 343.823 | / |
| P | 214.914 | Nb | Nb | 269.706 | Zr V |
|  | 178.217 | / |  | 309.418 | V |
| Fe | 238.204 | / | Sn | 189.927 | Ti |
|  | 259.939 | Nb |  | 242.170 | Ti Zr |

3.5  基体和共存元素干扰试验

高太渣、金红石组成复杂，一般CaO不大于5%、MgO不大于5%、MnO不大于5%、P2O5不大于1%、Fe不大于10%、Al2O3不大于5%、SiO2不大于5%、Cr2O3不大于2%、V2O5不大于1.5%、ZrO2不大于5%、Nb2O5不大于1.5%、SnO2不大于1.5%，共存元素多且元素含量范围变化大，基体钛的原子发射光谱强，为了避免基体钛和共存元素对测定结果的影响，试验考察了基体钛和共存元素的对各待测元素的干扰情况。 于一组100mL容量瓶中分别加入一定量的二氧化钛和钙、镁、锰、磷、铁、铝、硅、铬、钒、锆、铌、锡单元素标准溶液，其中各待测元素的质量浓度均为1mg/L，按照仪器工作条件对上述混合溶液进行测定，结果见表7。

表7 干扰试验的测定结果（n=7）

| 待测元素 | 共存元素及质量浓度 | 测定值ρ/ (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| Al | TiO2 1000 mg/L +Ca 40 mg/L +Mg 35 mg/L +Mn 40 mg/L +P 5 mg/L +Fe 100 mg/L +Si 25 mg/L +Cr 15 mg/L +V 10 mg/L +Zr 40 mg/L +Nb 15 mg/L +Sn 12 mg/L + Al 30 mg/L | 1.02 |
| P | TiO2 1000 mg/L +Ca 40 mg/L +Mg 35 mg/L +Mn 40 mg/L +Fe 100 mg/L +Al 30 mg/L +Si 25 mg/L +Cr 15 mg/L +V 10 mg/L +Zr 40 mg/L +Nb 15 mg/L +Sn 12 mg/L | 0.99 |
| Fe | TiO2 1000mg/L+Ca 40mg/L+Mg 35mg/L+Mn 40mg/L+P 5mg/L+Al 30mg/L+Si 25mg/L+Cr 15mg/L+V 10mg/L+Zr 40mg/L+Nb 15mg/L+Sn 12mg/L | 0.98 |
| Mg | TiO2 1000mg/L+Ca 40mg/L+Mn 4mg/L+P 5mg/L+Fe 100mg/L+Al 30mg/L+Si 25mg/L+Cr 15mg/L+V 10mg/L+Zr 40mg/L+Nb 15mg/L+Sn 12mg/L | 1.01 |
| Mn | TiO2 1000mg/L+Ca 40mg/L+Mg 35mg/L+P 5mg/L+Fe 100mg/L+Al 30mg/L+Si 25mg/L+Cr 15mg/L+V 10mg/L+Zr 40mg/L+Nb 15mg/L+Sn 12mg/L | 0.97 |
| Ca | TiO2 1000mg/L+Mg 35mg/L+Mn 40mg/L+P 5mg/L+Fe 100mg/L+Al 30mg/L+Si 25mg/L+Cr 15mg/L+V 10mg/L+Zr 40mg/L+Nb 15mg/L+Sn 12mg/L | 1.03 |
| Si | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Cr15mg/L+V10mg/L+Zr40mg/L+Nb15mg/L+Sn12mg/L | 0.96 |
| V | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Si25mg/L+Cr15mg/L+Zr40mg/L+Nb15mg/L+Sn12mg/L | 0.98 |
| Nb | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Si25mg/L+Cr15mg/L+V10mg/L+Zr40mg/L+Sn12mg/L | 1.04 |
| Cr | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Si25mg/L+V10mg/L+Zr40mg/L+Nb15mg/L+Sn12mg/L | 0.99 |
| Zr | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Si25mg/L+Cr15mg/L+V10mg/L+Nb15mg/L+Sn12mg/L | 1.03 |
| Sn | TiO21000mg/L+Ca40mg/L+Mg35mg/L+Mn40mg/L+P5mg/L+Fe100mg/L+Al30mg/L+Si25mg/L+Cr15mg/L+V10mg/L+Zr40mg/L+Nb15mg/L | 1.02 |

表7结果表明：1000mg/L的TiO2不干扰各待测元素的测定，并且当其他12种共存元素的含量不大于表8中的添加量时，待测元素测定值的相对误差均在±5%以内，表明基体钛和共存元素不影响钙、镁、锰、磷、铁、铝、硅、铬、钒、锆、铌、锡的测定。

3.6  定量下限的确定

称取一组0.1000 g二氧化钛，加入2ml盐酸，4ml硝酸，5ml氢氟酸，轻轻摇动消解罐，使试剂于样品充分混合，在设定程序下进行微波消解，待试料完全消解澄清透明后，移入100ml塑料容量瓶中，用水稀释定至刻度，混匀，并绘制定量下限测定用工作曲线。基体空白溶液连续进行11次测定，计算各元素测定结果的标准偏差(SD)，以其3倍的标准偏差计算检出限，以10倍标准偏差(10SD)、定容体积,计算方法测定下限，结合实际需要,给出最终测定下限，结果见表8。

表8  定量下限测定结果 /%

| 元素（谱线nm) | SD | 检出限 | 方法测定下限10SD | 方法测定下限 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/mL | % | µg/mL | % |  |
| Ca | 0.0029 | 0.0086 | 0.0009 | 0.029 | 0.0029 | 0.010 |
| Mg | 0.0015 | 0.0045 | 0.0005 | 0.015 | 0.0015 | 0.010 |
| Mn | 0.0014 | 0.0041 | 0.0004 | 0.014 | 0.0014 | 0.010 |
| V | 0.0048 | 0.0144 | 0.0014 | 0.048 | 0.0048 | 0.010 |
| Fe | 0.0014 | 0.0043 | 0.0004 | 0.014 | 0.0014 | 0.010 |
| Cr | 0.0031 | 0.0092 | 0.0009 | 0.031 | 0.0031 | 0.010 |
| P | 0.0035 | 0.0104 | 0.0010 | 0.035 | 0.0035 | 0.005 |
| Al | 0.0025 | 0.0076 | 0.0008 | 0.025 | 0.0025 | 0.10 |
| Si | 0.0094 | 0.0281 | 0.0028 | 0.094 | 0.0094 | 0.10 |
| Zr | 0.0015 | 0.0044 | 0.0004 | 0.015 | 0.0015 | 0.010 |
| Nb | 0.0034 | 0.0103 | 0.0010 | 0.034 | 0.0034 | 0.010 |
| Sn | 0.0027 | 0.0080 | 0.0008 | 0.027 | 0.0027 | 0.010 |

3.7 精密度试验

本研究在确定的试验条件下，针对标准中每一种元素测定范围内的不同元素含量，进行了精密度试验。此次共涉及高太渣、金红石样品3个，具体试验结果见表9。

表9   样品各元素含量

| 样品编号 | 元素 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| JHS-88 | Al2O3 | 1.171 | 1.182 | 1.175 | 1.164 | 1.167 | 1.172 | 1.162 | 1.177 | 1.173 | 1.171 | 1.185 | 1.173 | 0.0070 | 0.60 |
|  | CaO | 0.106 | 0.104 | 0.107 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.109 | 0.106 | 0.107 | 0.104 | 0.107 | 0.106 | 0.0014 | 1.35 |
|  | Cr2O3 | 0.237 | 0.248 | 0.232 | 0.238 | 0.238 | 0.214 | 0.213 | 0.219 | 0.225 | 0.222 | 0.224 | 0.228 | 0.011 | 4.92 |
|  | Fe | 2.751 | 2.757 | 2.747 | 2.695 | 2.834 | 2.751 | 2.759 | 2.736 | 2.767 | 2.745 | 2.748 | 2.753 | 0.033 | 1.18 |
|  | MgO | 0.0818 | 0.0793 | 0.0816 | 0.0768 | 0.0812 | 0.0775 | 0.0790 | 0.0813 | 0.0782 | 0.0789 | 0.0758 | 0.0792 | 0.0021 | 2.60 |
|  | MnO | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.00090 | 0.93 |
|  | Nb2O5 | 0.383 | 0.382 | 0.383 | 0.381 | 0.389 | 0.383 | 0.385 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.386 | 0.384 | 0.0021 | 0.56 |
|  | P2O5 | 0.100 | 0.107 | 0.104 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.105 | 0.103 | 0.106 | 0.103 | 0.107 | 0.105 | 0.0020 | 1.88 |
|  | SiO2 | 2.603 | 2.593 | 2.585 | 2.589 | 2.594 | 2.605 | 2.595 | 2.597 | 2.617 | 2.607 | 2.593 | 2.598 | 0.0092 | 0.35 |
|  | SnO2 | 0.125 | 0.125 | 0.131 | 0.125 | 0.126 | 0.130 | 0.139 | 0.130 | 0.129 | 0.133 | 0.131 | 0.129 | 0.0043 | 3.28 |
|  | V2O5 | 0.307 | 0.303 | 0.303 | 0.312 | 0.312 | 0.304 | 0.314 | 0.314 | 0.305 | 0.313 | 0.314 | 0.309 | 0.0048 | 1.56 |
|  | ZrO2 | 0.957 | 0.958 | 1.005 | 0.965 | 1.010 | 1.019 | 1.002 | 0.944 | 1.029 | 0.944 | 0.973 | 0.982 | 0.031 | 3.18 |
| JHS-92 | Al2O3 | 0.695 | 0.690 | 0.689 | 0.682 | 0.686 | 0.691 | 0.673 | 0.687 | 0.694 | 0.683 | 0.679 | 0.686 | 0.0066 | 0.96 |
|  | CaO | 0.0368 | 0.0383 | 0.0368 | 0.0374 | 0.0380 | 0.0372 | 0.0380 | 0.0374 | 0.0377 | 0.0390 | 0.0382 | 0.0377 | 0.00067 | 1.78 |
|  | Cr2O3 | 0.195 | 0.190 | 0.192 | 0.194 | 0.183 | 0.183 | 0.184 | 0.183 | 0.179 | 0.188 | 0.184 | 0.187 | 0.0053 | 2.82 |
|  | Fe | 1.490 | 1.487 | 1.458 | 1.424 | 1.480 | 1.485 | 1.505 | 1.512 | 1.476 | 1.469 | 1.462 | 1.477 | 0.024 | 1.63 |
|  | MgO | 0.0402 | 0.0396 | 0.0378 | 0.0431 | 0.0410 | 0.0431 | 0.0393 | 0.0387 | 0.0418 | 0.0395 | 0.0410 | 0.0405 | 0.0017 | 4.25 |
|  | MnO | 0.0250 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0250 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0237 | 0.00080 | 3.31 |
|  | Nb2O5 | 0.217 | 0.214 | 0.207 | 0.209 | 0.22 | 0.227 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.215 | 0.214 | 0.215 | 0.0054 | 2.49 |
|  | P2O5 | 0.0710 | 0.0695 | 0.0672 | 0.0675 | 0.0706 | 0.0687 | 0.0683 | 0.0679 | 0.0691 | 0.0683 | 0.0697 | 0.0689 | 0.0012 | 1.77 |
|  | SiO2 | 1.895 | 1.885 | 1.885 | 1.886 | 1.884 | 1.893 | 1.894 | 1.874 | 1.893 | 1.874 | 1.890 | 1.887 | 0.0074 | 0.39 |
|  | SnO2 | 0.0600 | 0.0580 | 0.0620 | 0.0610 | 0.0570 | 0.0560 | 0.0600 | 0.0580 | 0.0630 | 0.0570 | 0.0550 | 0.0588 | 0.0026 | 4.36 |
|  | V2O5 | 0.524 | 0.526 | 0.532 | 0.506 | 0.503 | 0.506 | 0.505 | 0.497 | 0.530 | 0.518 | 0.509 | 0.514 | 0.012 | 2.37 |
|  | ZrO2 | 0.616 | 0.603 | 0.635 | 0.538 | 0.595 | 0.572 | 0.596 | 0.587 | 0.598 | 0.608 | 0.589 | 0.594 | 0.025 | 4.18 |
| JHS-96 | Al2O3 | 0.285 | 0.289 | 0.291 | 0.297 | 0.301 | 0.298 | 0.297 | 0.289 | 0.323 | 0.320 | 0.326 | 0.301 | 0.015 | 4.87 |
|  | CaO | 0.178 | 0.175 | 0.175 | 0.170 | 0.173 | 0.171 | 0.170 | 0.174 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 0.173 | 0.0024 | 1.39 |
|  | Cr2O3 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.129 | 0.126 | 0.131 | 0.124 | 0.124 | 0.138 | 0.140 | 0.141 | 0.130 | 0.0065 | 4.98 |
|  | Fe | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.259 | 0.251 | 0.263 | 0.249 | 0.248 | 0.259 | 0.266 | 0.272 | 0.255 | 0.0090 | 3.54 |
|  | MgO | 0.0680 | 0.0640 | 0.0680 | 0.0640 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0640 | 0.0690 | 0.0740 | 0.0720 | 0.0710 | 0.0680 | 0.0033 | 4.92 |
|  | MnO | 0.0142 | 0.0135 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0143 | 0.0129 | 0.0135 | 0.0151 | 0.0138 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0139 | 0.00060 | 3.99 |
|  | Nb2O5 | 0.429 | 0.413 | 0.415 | 0.415 | 0.399 | 0.400 | 0.418 | 0.417 | 0.415 | 0.415 | 0.418 | 0.414 | 0.0083 | 2.01 |
|  | P2O5 | 0.0570 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0600 | 0.0570 | 0.0550 | 0.0540 | 0.0560 | 0.0601 | 0.0560 | 0.0550 | 0.0566 | 0.0019 | 3.42 |
|  | SiO2 | 0.874 | 0.881 | 0.871 | 0.88 | 0.884 | 0.873 | 0.879 | 0.873 | 0.876 | 0.872 | 0.873 | 0.876 | 0.0043 | 0.49 |
|  | SnO2 | 0.0200 | 0.0180 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0202 | 0.0200 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0196 | 0.00080 | 4.26 |
|  | V2O5 | 0.201 | 0.209 | 0.207 | 0.214 | 0.214 | 0.216 | 0.208 | 0.206 | 0.222 | 0.227 | 0.230 | 0.214 | 0.0091 | 4.27 |
|  | ZrO2 | 0.283 | 0.289 | 0.284 | 0.286 | 0.287 | 0.284 | 0.289 | 0.284 | 0.287 | 0.286 | 0.284 | 0.286 | 0.0023 | 0.81 |
| GTZ-75 | Al2O3 | 1.655 | 1.631 | 1.625 | 1.719 | 1.761 | 1.786 | 1.785 | 1.736 | 1.760 | 1.663 | 1.761 | 1.717 | 0.062 | 3.60 |
|  | CaO | 1.815 | 1.828 | 1.807 | 1.820 | 1.810 | 1.788 | 1.817 | 1.791 | 1.791 | 1.809 | 1.810 | 1.808 | 0.013 | 0.71 |
|  | Cr2O3 | 0.0310 | 0.0300 | 0.0310 | 0.0340 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0329 | 0.0016 | 4.98 |
|  | Fe | 8.047 | 8.006 | 7.987 | 7.938 | 8.047 | 7.949 | 8.044 | 7.953 | 7.669 | 8.050 | 7.851 | 7.958 | 0.11 | 1.43 |
|  | MgO | 3.441 | 3.439 | 3.424 | 3.427 | 3.423 | 3.410 | 3.422 | 3.375 | 3.399 | 3.422 | 3.407 | 3.417 | 0.019 | 0.55 |
|  | MnO | 1.679 | 1.694 | 1.677 | 1.675 | 1.674 | 1.696 | 1.667 | 1.621 | 1.632 | 1.664 | 1.670 | 1.668 | 0.023 | 1.38 |
|  | Nb2O5 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0203 | 0.00090 | 4.46 |
|  | P2O5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | SiO2 | 5.396 | 5.399 | 5.371 | 5.407 | 5.392 | 5.451 | 5.400 | 5.343 | 5.349 | 5.351 | 5.401 | 5.387 | 0.032 | 0.59 |
|  | SnO2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | V2O5 | 0.276 | 0.272 | 0.266 | 0.272 | 0.271 | 0.260 | 0.270 | 0.255 | 0.269 | 0.270 | 0.268 | 0.268 | 0.0058 | 2.15 |
|  | ZrO2 | 0.0576 | 0.0601 | 0.0597 | 0.0600 | 0.0591 | 0.0609 | 0.0598 | 0.0605 | 0.0609 | 0.0585 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0010 | 1.67 |
| GTZ-91 | Al2O3 | 1.843 | 1.852 | 1.842 | 1.839 | 1.843 | 1.841 | 1.84 | 1.842 | 1.837 | 1.849 | 1.842 | 1.843 | 0.0043 | 0.23 |
|  | CaO | 0.169 | 0.170 | 0.172 | 0.170 | 0.173 | 0.172 | 0.171 | 0.170 | 0.170 | 0.169 | 0.169 | 0.170 | 0.0014 | 0.80 |
|  | Cr2O3 | 0.176 | 0.175 | 0.179 | 0.195 | 0.196 | 0.199 | 0.197 | 0.196 | 0.194 | 0.198 | 0.195 | 0.191 | 0.0093 | 4.87 |
|  | Fe | 2.446 | 2.357 | 2.401 | 2.341 | 2.380 | 2.356 | 2.350 | 2.401 | 2.383 | 2.420 | 2.430 | 2.388 | 0.035 | 1.46 |
|  | MgO | 0.936 | 0.939 | 0.94 | 0.939 | 0.942 | 0.936 | 0.942 | 0.944 | 0.939 | 0.938 | 0.941 | 0.94 | 0.0025 | 0.26 |
|  | MnO | 2.424 | 2.424 | 2.420 | 2.422 | 2.433 | 2.426 | 2.419 | 2.423 | 2.430 | 2.426 | 2.426 | 2.425 | 0.0039 | 0.16 |
|  | Nb2O5 | 0.105 | 0.104 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.107 | 0.111 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.116 | 0.111 | 0.0041 | 3.69 |
|  | P2O5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | SiO2 | 1.198 | 1.189 | 1.202 | 1.197 | 1.189 | 1.194 | 1.204 | 1.2 | 1.203 | 1.202 | 1.196 | 1.198 | 0.0053 | 0.44 |
|  | SnO2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | V2O5 | 0.234 | 0.235 | 0.227 | 0.224 | 0.231 | 0.233 | 0.225 | 0.227 | 0.222 | 0.239 | 0.229 | 0.230 | 0.0051 | 2.24 |
|  | ZrO2 | 0.613 | 0.624 | 0.668 | 0.667 | 0.673 | 0.632 | 0.668 | 0.665 | 0.658 | 0.677 | 0.674 | 0.656 | 0.022 | 3.41 |

3.8 加标回收率

分别称取JHS-92、GTZ-91样品和三份，第一份不加标，第二份分别加入Al、Ca、Cr、Fe、Mg、Mn、Nb、P、Si、Sn、V、Zr各XXXμg，第三份分别加入Al、Ca、Cr、Fe、Mg、Mn、Nb、P、Si、Sn、V、Zr各XXXμg，用于回收率测见表10。从表10、11中结果可见回收率在XX %～XXX %之间，满足测定的要求。

表10  加标回收试验

| 试样编号 | 元素 | 本底 /% | 加标回收试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加入量/% | 测得量/% | 回收率/% | 加入量/% | 测得量/% | 回收率/% |
| JHS-92 | Al2O3 | Al2O3 | 0.686 | 0.378 | 1.090 | 106.9 | 0.945 | 1.622 |
|  | CaO | CaO | 0.0377 | 0.280 | 0.335 | 106.2 | 0.700 | 0.779 |
|  | Cr2O3 | Cr2O3 | 0.187 | 0.292 | 0.483 | 101.4 | 0.731 | 0.945 |
|  | Fe | Fe | 1.477 | 0.200 | 1.694 | 108.5 | 0.500 | 1.937 |
|  | MgO | MgO | 0.0405 | 0.332 | 0.396 | 107.1 | 0.829 | 0.898 |
|  | MnO | MnO | 0.0237 | 0.258 | 0.277 | 98.2 | 0.646 | 0.675 |
|  | Nb2O5 | Nb2O5 | 0.215 | 0.286 | 0.505 | 101.4 | 0.715 | 0.949 |
|  | P2O5 | P2O5 | 0.0689 | 0.0229 | 0.0907 | 95.2 | 0.0460 | 0.117 |
|  | SiO2 | SiO2 | 1.887 | 0.428 | 2.311 | 99.1 | 1.070 | 2.923 |
|  | SnO2 | SnO2 | 0.0588 | 0.013 | 0.072 | 101.5 | 0.0250 | 0.0837 |
|  | V2O5 | V2O5 | 0.514 | 0.357 | 0.867 | 98.9 | 0.893 | 1.439 |
|  | ZrO2 | ZrO2 | 0.594 | 0.270 | 0.843 | 92.2 | 0.675 | 1.262 |
| GTZ-91 | Al2O3 | Al2O3 | 1.843 | 0.378 | 2.188 | 91.3 | 0.945 | 2.863 |
|  | CaO | CaO | 0.170 | 0.280 | 0.441 | 96.8 | 0.700 | 0.843 |
|  | Cr2O3 | Cr2O3 | 0.191 | 0.292 | 0.483 | 100.0 | 0.731 | 0.849 |
|  | Fe | Fe | 2.388 | 0.200 | 2.592 | 102.0 | 0.500 | 2.907 |
|  | MgO | MgO | 0.940 | 0.332 | 1.272 | 100.0 | 0.829 | 1.769 |
|  | MnO | MnO | 2.425 | 0.258 | 2.701 | 107.0 | 0.646 | 3.042 |
|  | Nb2O5 | Nb2O5 | 0.111 | 0.286 | 0.389 | 97.2 | 0.715 | 0.792 |
|  | P2O5 | P2O5 | 0.001 | 0.0229 | 0.0219 | 91.3 | 0.0458 | 0.0450 |
|  | SiO2 | SiO2 | 1.198 | 0.428 | 1.602 | 94.4 | 1.070 | 2.199 |
|  | SnO2 | SnO2 | 0.005 | 0.0126 | 0.0179 | 102.4 | 0.0254 | 0.0310 |
|  | V2O5 | V2O5 | 0.230 | 0.357 | 0.608 | 105.9 | 0.893 | 1.082 |
|  | ZrO2 | ZrO2 | 0.656 | 0.270 | 0.923 | 98.9 | 0.675 | 1.357 |

3.9 主要实验（或验证）的分析

新疆湘润新材料科技有限公司检测中心(A)为起草单位，遵义钛业股份有限公司(B)为第一验证单位，禄丰新立钛业有限公司(C)为第二验证单位，按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求对各家验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，得到不同含量的重复性限和再现性限。各家数据统计见表11~表22。

表11  Al2O3 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 1.173 | 0.007 | 0.686 | 0.0066 | 0.301 | 0.015 | 1.717 | 0.062 | 1.843 | 0.0043 |
| B | 1.180 | 0.017 | 0.675 | 0.019 | 0.295 | 0.015 | 1.693 | 0.048 | 1.824 | 0.021 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12 CaO验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.106 | 0.0014 | 0.0377 | 0.00067 | 0.173 | 0.0024 | 1.808 | 0.013 | 0.170 | 0.0014 |
| B | 0.101 | 0.0041 | 0.0366 | 0.0017 | 0.164 | 0.012 | 1.727 | 0.043 | 0.162 | 0.0089 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13  Cr2O3 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.228 | 0.011 | 0.187 | 0.0053 | 0.130 | 0.0065 | 0.0329 | 0.0016 | 0.191 | 0.0093 |
| B | 0.224 | 0.010 | 0.192 | 0.0073 | 0.143 | 0.0089 | 0.0335 | 0.0014 | 0.187 | 0.010 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14 Fe验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 2.753 | 0.033 | 1.477 | 0.024 | 0.255 | 0.009 | 7.958 | 0.110 | 2.388 | 0.035 |
| B | 2.743 | 0.084 | 1.479 | 0.036 | 0.250 | 0.010 | 7.676 | 0.109 | 2.323 | 0.091 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表15  MgO验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.0792 | 0.0021 | 0.0405 | 0.0017 | 0.0680 | 0.0033 | 3.417 | 0.019 | 0.940 | 0.0025 |
| B | 0.0849 | 0.0054 | 0.0501 | 0.0035 | 0.0709 | 0.0053 | 3.236 | 0.112 | 0.877 | 0.028 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16  MnO 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.102 | 0.0009 | 0.0237 | 0.0008 | 0.0139 | 0.0006 | 1.668 | 0.023 | 2.425 | 0.0039 |
| B | 0.101 | 0.0034 | 0.0240 | 0.0024 | 0.0188 | 0.0012 | 1.697 | 0.029 | 2.372 | 0.086 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表17  Nb2O5 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.384 | 0.0021 | 0.215 | 0.0054 | 0.414 | 0.0083 | 0.0203 | 0.0009 | 0.111 | 0.0041 |
| B | 0.402 | 0.013 | 0.219 | 0.0070 | 0.431 | 0.025 | 0.0261 | 0.0018 | 0.110 | 0.0027 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表18  P2O5 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.105 | 0.002 | 0.0689 | 0.0012 | 0.0566 | 0.0019 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 |
| B | 0.103 | 0.0038 | 0.0680 | 0.0026 | 0.0606 | 0.0040 | 0.0026 | 0.00049 | 0.001 | 0 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表19  SiO2 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 2.598 | 0.0092 | 1.887 | 0.0074 | 0.876 | 0.0043 | 5.387 | 0.032 | 1.198 | 0.0053 |
| B | 2.219 | 0.136 | 1.720 | 0.063 | 0.908 | 0.016 | 5.204 | 0.134 | 1.225 | 0.049 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表20  SnO2 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.129 | 0.0043 | 0.0588 | 0.0026 | 0.0196 | 0.0008 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 |
| B | 0.0494 | 0.0037 | 0.0149 | 0.0011 | 0.0140 | 0.0012 | 0.0050 | 0.00063 | 0.0049 | 0.00070 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表21 V2O5验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.309 | 0.0048 | 0.514 | 0.012 | 0.214 | 0.0091 | 0.268 | 0.0058 | 0.230 | 0.0051 |
| B | 0.298 | 0.010 | 0.513 | 0.019 | 0.203 | 0.0086 | 0.261 | 0.0085 | 0.208 | 0.010 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表22  ZrO2 验证数据

| 试验单位 | 水平1（JHS-88） | 水平2（JHS-92） | 水平3（JHS-96） | 水平4（GTZ-75） | 水平5（GTZ-91） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% | (X% | s% |
| A | 0.982 | 0.031 | 0.594 | 0.025 | 0.286 | 0.0023 | 0.0597 | 0.001 | 0.656 | 0.022 |
| B | 0.948 | 0.048 | 0.589 | 0.029 | 0.272 | 0.0084 | 0.0632 | 0.0027 | 0.667 | 0.024 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10  重复性限和再现性限计算

在完成相关条件试验并汇总数据后，按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》，对X家参编单位的试验验证数据进行统计计算，并结合线性内插或外延法，得出各统一样的重复性限和再现性限。

3.10.1 重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表XX数据采用线性内插法或外延法求得。

表XX 重复性限

| 测定元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% | 测定元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnO |  |  | SiO2 |  |  |
| P2O5 |  |  | Cr2O3 |  |  |
| CaO |  |  | V2O5 |  |  |
| MgO |  |  | Nb2O5 |  |  |
| Al2O3 |  |  | SnO2 |  |  |
| ZrO2 |  |  | Fe |  |  |

3.10.2  再现性

在不同的实验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表XX数据采用线性内插法或外延法求得。

表XX 再现性限

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（R） /% | 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（R） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnO |  |  | SiO2 |  |  |
| P2O5 |  |  | Cr2O3 |  |  |
| CaO |  |  | V2O5 |  |  |
| MgO |  |  | Nb2O5 |  |  |
| Al2O3 |  |  | SnO2 |  |  |
| ZrO2 |  |  | Fe |  |  |

四  标准中涉及的专利问题

本标准不涉及专利问题

五 预期达到的社会效益

本标准修订过程中，由修订单位对国际、国内标准进行了查阅和调研，制定的方法更能紧密联系实际检测工作，为行业标准《高太渣、金红石化学分析方法 第 9 部分： 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的修订项目，修订后的分析方法，弥补了原标准的不足，提高了检测效率，降低了检测成本，具有操作简单、测定结果精密度好、结果准确的优点，可进一步完善高太渣、金红石化学分析方法的标准体系，促进钛行业发展，更好的服务于生产企业及市场贸易，为高太渣、金红石产品市场更好的提供了技术支撑作用。

六 采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，未发现相同类型的国际标准和国外先进标准。

七 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的配套情况

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准和强制性国家标准无冲突。本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本标准为方法标准，不是通用性的安全规范或标准，仅是在涉及到的内容上引用相关的安全规范或标准作为本标准的规定，不属安全性标准。根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议

本标准修订后增加了三氧化二铝、二氧化硅、铁、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡量的电感耦合等离子体发射光谱法测定，适用于高太渣、金红石中氧化钙、氧化镁、一氧化锰、五氧化二磷、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锆、五氧化二铌和氧化锡量的测定，本文件发布执行后，建议相关生产和检测单位积极组织本标准的培训和宣贯，可向企业、公司和科研院校推荐本标准。

十一  废止现行相关标准的建议

在本标准发布实施之日起，代替YS/T514.9-2009《高太渣、金红石化学分析方法  第9部分：氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬、五氧化二钒量的测定 等离子体发射光谱法》。

十二  其他应予说明的事项

无。