锑铍芯块化学分析方法

第4部分：铝、铅、铁、锰、镁含量的测定

原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（讨论稿）

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

2023.2

《锑铍芯块化学分析方法  第4部分：铝、铅、铁、锰、镁含量的测定  原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明

一  工作简况

1.1 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的文件精神，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责修订有色金属行业标准《锑铍芯块化学分析方法 第4部分：铝、铅、铁、锰、镁含量的测定 原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，该项目计划编号：2022-0230T-YS，本标准应在2023年10月完成。

1.2 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司（简称西材院）为标准主编单位。西材院是国内唯一的铍材研究和生产基地，国家高新技术企业，建有稀有金属特种材料国家重点实验室。公司通过多年的自主技术研发，研制生产出具备国外同类产品水平的锑铍芯块。公司分析检测所主持及参与多项铍及铍合金国家军用标准和行业标准制修订工作。在本次标准修订过程中，负责样品收集和分发，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。

中核建中核燃料元件有限公司为参编单位。该公司以核电燃料元件为主导产业，香料、锂钙、锂电池为主要民品产业，集生产、科研和国内外贸易为一体的国有军民结合型大型骨干企业。是我国唯一的压水堆核电燃料组件生产基地。在本次修订过程中，反馈产品使用情况及方法检测需求信息，同时作为第一验证单位，提供实验样本的准确度验证及精密度数据。

中核北方核燃料元件有限公司为参编单位。该公司是中国核工业集团有限公司的重要成员单位，是我国核工业最早建成的核材料和核燃料元件生产科研基地，为我国“两弹一艇”的研制以及和平利用原子能做出了重要贡献。在本次修订过程中，提供实验样本的精密度数据，并对标准文稿等提出了相应的修改意见。

主要工作成员及其所负责的工作见表1。

表1  工作成员及所做工作

| 起草人 | 所做工作 |
| --- | --- |
| 孙洪涛、王巧、李晖 | 负责样品搜集、试验方案的确定、条件试验实施、样品测试、方法验证等。 |
| 马肖 | 标准技术内容审核、试验进度组织协调、标准文件和编制说明编写等。 |
| 陈雪旭、袁翠宏、殷艺丹 | 对标准文件和编制说明提出修改建议、方法试验验证等。 |
| 张健康、张新辉 | 标准修订工作的整体统筹及指导，技术性修改建议等。 |

1.3主要工作过程

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司在接到标准制订任务后，成立了标准编制组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1 起草阶段

1）2022年8月25日，在湖北宜昌市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，中核建中核燃料元件有限公司为第一验证单位，中核北方核燃料元件有限公司为第二验证单位。

2）2022年9月，成立了锑铍芯块化学分析方法 第4部分：铝、铅、铁、锰、镁含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准编制组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排。

3）2022年10月至12月，编制组通过文献检索、设备调试、试验方法验证等工作，形成了锑铍芯块化学分析方法 第4部分：铝、铅、铁、锰、镁含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》讨论稿及编制说明。

1.3.2  征求意见阶段

编制组通过会议、邮件、中国有色金属标准质量信息网上公开等方式对《氧化铟锌靶材》讨论稿征求意见。

2  标准的编制原则

2.1 符合性：按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.2 合理性：满足国内铍合金分析检测的需要为原则，提高标准的适用性；以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性；充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

2.3 先进性：本方法操作方便规范，测定线性范围宽，准确度和精密度满足分析方法要求。

三  标准主要内容的确定依据

3.1 分析方法的确定

YS/T 426.3―2000《锑铍芯块化学分析方法  第3部分：8-羟基喹啉分光光度法测定铝量》和YS/T 426.4―2000《锑铍芯块化学分析方法  第4部分：原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量》分别采用分光光度法和原子吸收光谱法测定锑铍芯块中的铝、铅、铁、锰、镁含量。分光光度法和原子吸收光谱法都是单元素测定，分析周期长，且样品前处理操作繁琐。

本方法在原方法基础上，新增电感耦合等离子体原子发射光谱法，该方法具有线性范围宽、灵敏度高、检出限低、多元素同时测定、分析速度快等等优点。通过对本标准的修订，能够快速准确地测定锑铍芯块中的铝、铅、铁、锰、镁含量，有利于产品质量控制和质量评定，促进锑铍产业的高质量发展。

本方法中原子吸收法未进行技术性改动，不再进行相应技术讨论。

3.2 元素测定范围的确定

依据YS/T 425-2013 《锑铍芯块》，以及产品客户的反馈要求，结合日常检测样品实际情况，确定本文件锑铍芯块中杂质元素铝、铅、铁、锰、镁含量的测定范围，见表2。

表2  产品要求各元素范围与本标准各元素的测定范围的比较

| 元素 | 产品要求范围，不大于/％ | 本标准范围/％ |
| --- | --- | --- |
| Fe | 0.10 | 0.0050～0.20 |
| Al | 0.05 | 0.0050～0.20 |
| Pb | 0.04 | 0.0050～0.20 |
| Mg | 0.02 | 0.0050～0.20 |
| Mn | 0.04 | 0.0050～0.20 |

3.3 样品预处理

样品预处理方法参照YS/T 426.5―2021《锑铍芯块化学分析方法 第5部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》中试样前处理的方法，试样用5 mL盐酸和1 mL硝酸，在电热板上低温加热至完全溶解,加入10 mL酒石酸溶液(10 g/L),冷却至室温后，加入10 mL酒石酸溶液(10 g/L)，用水稀释定容试样溶液，可确保试样溶液中锑不水解析出。

3.4 分析谱线的确定

按照实验方法，对标准系列溶液、各单元素标准溶液（1.0 µg/mL）和样品试液进行谱图扫描分析，分别选择待测元素铝、铅、铁、锰、镁的各2～3条谱线。观察待测元素谱线叠加时的谱图形状、峰强度及元素间的干扰，剔除元素之间有相互干扰的谱线，从中选择“灵敏度高，干扰小、信背比大”的待测元素分析谱线，结果见图1，表3。

图1  元素分析谱图

表3  元素分析谱线

| 元素 | 波长（nm） |
| --- | --- |
| Al | 396.152 |
| Pb | 182.143/220.353 |
| Fe | 240.489/259.940 |
| Mn | 257.610 |
| Mg | 279.553/285.213 |

3.5 基体效应的消除

采用基体匹配法绘制校准曲线，可以消除铍基体效应的影响。基体效应属于非光谱干扰，消除方法通常采用内标法、基体匹配法和标准加入法（MSA）等。由于高纯铍（wBe>99.99%）难以获取，因此本实验采用标准加入法（MSA）配制标准溶液系列，使标准溶液系列的铍基体、锑基体与锑铍芯块样品溶液的基体保持一致。

3.6 元素检出限和定量下限的确定

对空白溶液连续测定11次，计算标准偏差，以3倍的标准偏差作为元素的检出限（3s），以10倍的标准偏差作为元素测定下限（10s），结果见表4。

表4 元素检出限和定量下限

| 元素 | SD/% | 检出限/% | 测定下限/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.00044 | 0.0013 | 0.0043 |
| Pb | 0.00048 | 0.0015 | 0.0048 |
| Fe | 0.000074 | 0.0002 | 0.0007 |
| Mn | 0.000010 | 0.00003 | 0.0001 |
| Mg | 0.000014 | 0.00004 | 0.0001 |

3.7 精密度、准确度试验

3.7.1 样品分析

对3个杂质元素铝、铅、铁、锰、镁不同含量的锑铍芯块样品，采用本方法分别独立地进行11次测定，测定结果见表5。

表5 样品测定结果

| 样品 | 元素 | 测定结果/%（n=11） | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | Al | 0.00600,0.00605,0.00603,0.00608,0.00615, 0.00618,0.00638,0.00587,0.00606,0.00597, 0.00625 | 0.00609 | 0.00014 | 2.3 |
|  | Pb | 0.00544,0.00582,0.00577,0.00592,0.00588, 0.00609,0.00538,0.00502,0.00554,0.00578, 0.00513 | 0.00562 | 0.00032 | 5.8 |
|  | Fe | 0.0178,0.0181,0.0178,0.0179,0.0178,0.0181,0.0178,0.0177,0.0180,0.0180,0.0179, | 0.0179 | 0.00013 | 0.8 |
|  | Mn | 0.00628,0.00626,0.00630,0.00630,0.00629, 0.00632,0.00630,0.00631,0.00631,0.00632, 0.00629, | 0.00630 | 0.000018 | 0.3 |
|  | Mg | 0.00473, 0.00472, 0.00473, 0.00474,0.00477, 0.00476, 0.00477, 0.00481,0.00476, 0.00477, 0.00478 | 0.00476 | 0.000026 | 0.6 |
| SbBe-2# | Al | 0.0517，0.0516，0.0516，0.0521，0.0524，0.0524，0.0519，0.0519，0.0517，0.0516，0.0517 | 0.0519 | 0.00031 | 0.6 |
|  | Pb | 0.0477，0.0442，0.0414，0.0444，0.0495，0.0467，0.0466，0.0444，0.0438，0.0472，0.0430 | 0.0454 | 0.00237 | 5.2 |
|  | Fe | 0.0714，0.0719，0.0717，0.0719，0.0746，0.0744，0.0746，0.0744，0.0740，0.0720，0.0719 | 0.0730 | 0.00136 | 1.9 |
|  | Mn | 0.0571，0.0572，0.0572，0.0572，0.0594，0.0591，0.0592，0.0592，0.0590，0.0575，0.0573 | 0.0581 | 0.00101 | 1.7 |
|  | Mg | 0.0305，0.0308，0.0305，0.0307，0.0323，0.0319，0.0318，0.0317，0.0320，0.0311，0.0309 | 0.0313 | 0.00067 | 2.2 |
| SbBe-3# | Al | 0.200，0.200，0.200，0.200，0.200，0.200，0.200，0.201，0.201，0.201，0.201 | 0.200 | 0.00047 | 0.2 |
|  | Pb | 0.212，0.211，0.213，0.208，0.215，0.210，0.221，0.222，0.210，0.212，0.213 | 0.213 | 0.00430 | 2.0 |
|  | Fe | 0.240，0.239，0.239，0.239，0.239，0.240，0.247，0.247，0.247，0.247，0.247 | 0.243 | 0.00404 | 1.7 |
|  | Mn | 0.204，0.203，0.203，0.204，0.203，0.204，0.211，0.211，0.210，0.211，0.211 | 0.207 | 0.00377 | 1.8 |
|  | Mg | 0.195，0.193，0.194，0.193，0.194，0.194，0.201，0.201，0.200，0.201，0.200 | 0.197 | 0.00357 | 1.8 |

由表7结果可知，本法的RSD％在0.20％～5.8％之间，精密度较好，能满足方法分析要求。

采用格拉布斯检验方法，对表5数据进行异常值情况分析，结果见表6～表10。

,

表6 不同铝含量水平样品分析结果异常值分析

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | 0.00609 | 0.00014 | 1.581 | 2.039 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-2# | 0.0519 | 0.00031 | 0.968 | 1.613 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-3# | 0.200 | 0.00047 | 0.426 | 2.123 | 2.234 | 无异常值 |

表7 不同铅含量水平样品分析结果异常值分析

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | 0.00562 | 0.00032 | 1.875 | 1.469 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-2# | 0.0454 | 0.00237 | 1.688 | 1.730 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-3# | 0.213 | 0.0043 | 1.163 | 2.093 | 2.234 | 无异常值 |

表8 不同铁含量水平样品分析结果异常值分析

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | 0.0179 | 0.00013 | 1.491 | 1.491 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-2# | 0.0730 | 0.00136 | 1.176 | 1.176 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-3# | 0.243 | 0.00404 | 0.990 | 0.990 | 2.234 | 无异常值 |

表9 不同锰含量水平样品分析结果异常值分析

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | 0.00630 | 0.000018 | 2.147 | 1.227 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-2# | 0.0581 | 0.00101 | 0.990 | 1.287 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-3# | 0.207 | 0.00377 | 1.857 | 1.061 | 2.234 | 无异常值 |

表10 不同镁含量水平样品分析结果异常值分析

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | 0.00476 | 0.00026 | 1.447 | 1.964 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-2# | 0.0313 | 0.00067 | 1.194 | 1.045 | 2.234 | 无异常值 |
| SbBe-3# | 0.197 | 0.00357 | 1.120 | 1.120 | 2.234 | 无异常值 |

根据格拉布斯检验方法，查表得：n=11,a=0.05时，舍弃界限值为2.234。表6～表10数据结果表明铝、铅、铁、锰、镁不同含量的锑铍芯块样品的11次测定数据无异常值。

3.7.2 加标回收试验

在锑铍芯块样品中加入不同量的各元素标准溶液，按实验方法进行加标回收试验，结果见表11。表11数据表明，锑铍芯块样品中各元素的加标回收率在92％～109％之间，方法测定结果准确度满足要求。

表11  加标回收试验结果

| 样品编号 | 元素 | 测定值/% | 加入量/% | 测得总量/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SbBe-1# | Al | 0.00656 | 0.0050 | 0.0112 | 95 |
|  |  |  | 0.010 | 0.0165 | 99 |
|  | Pb | 0.00520 | 0.0050 | 0.0104 | 104 |
|  |  |  | 0.010 | 0.0150 | 100 |
|  | Fe | 0.0175 | 0.0050 | 0.0221 | 92 |
|  |  |  | 0.010 | 0.0278 | 103 |
|  | Mn | 0.0062 | 0.0050 | 0.0109 | 94 |
|  |  |  | 0.010 | 0.0160 | 98 |
|  | Mg | 0.00543 | 0.0050 | 0.0104 | 99 |
|  |  |  | 0.010 | 0.0147 | 93 |
| SbBe-2# | Al | 0.0538 | 0.010 | 0.0634 | 96 |
|  |  |  | 0.050 | 0.102 | 97 |
|  | Pb | 0.0472 | 0.010 | 0.0580 | 108 |
|  |  |  | 0.050 | 0.1010 | 108 |
|  | Fe | 0.0733 | 0.010 | 0.0835 | 102 |
|  |  |  | 0.050 | 0.122 | 97 |
|  | Mn | 0.0571 | 0.010 | 0.0680 | 109 |
|  |  |  | 0.050 | 0.108 | 102 |
|  | Mg | 0.0319 | 0.010 | 0.0423 | 104 |
|  |  |  | 0.050 | 0.0867 | 109 |
| SbBe-3# | Al | 0.2080 | 0.050 | 0.258 | 100 |
|  |  |  | 0.10 | 0.3082 | 100 |
|  | Pb | 0.2300 | 0.050 | 0.276 | 92 |
|  |  |  | 0.10 | 0.3261 | 96 |
|  | Fe | 0.249 | 0.050 | 0.295 | 92 |
|  |  |  | 0.10 | 0.346 | 97 |
|  | Mn | 0.210 | 0.050 | 0.262 | 104 |
|  |  |  | 0.10 | 0.305 | 95 |
|  | Mg | 0.198 | 0.050 | 0.251 | 106 |
|  |  |  | 0.10 | 0.295 | 97 |

四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1  标准的必要性

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，其作用不可替代，准确测定其杂质元素含量，是锑铍芯块产品研发、应用与生产的重要保证。

本文件在于确定原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑铍芯块中铝、铅、铁、锰、镁含量，提升方法的检测能力，满足测定范围在.0050％～0.20％的铍锑芯块中铝、铅、铁、锰、镁含量分析需求，有利于产品质量控制和质量评定，促进锑铍芯块产业的发展。

5.2  标准的预期作用

本文件充分考虑了国内锑铍芯块研制及生产企业和用户单位的生产工艺技术水平。本文件颁布执行后，将进一步规范锑铍芯块中铝、铅、铁、锰、镁含量的分析检验工作，更好地指导相关行业锑铍芯块的分析检测和应用水平；有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.3  与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

6.4  标准水平分析

本标准的建立提升了检测效率，有利于生产单位生产效率的提高，标准总体达到了国内先进水平。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件修订过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本文件规范了锑铍芯块中铍含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本文件内容。

本文件在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本文件，保证本文件能够得到及时推广和应用。

十一、废止现行有关标准的建议

建议废止 YS/T 426.3―2000《锑铍芯块化学分析方法 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量》以及YS/T 426.4―2000《锑铍芯块化学分析方法 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量》。

十二、其他应予以说明的事项

无。

《锑铍芯块化学分析方法》标准修订编制组

2023-2

附件：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锑铍芯块化学分析方法 第4部分 铝、铅、铁、锰、镁含量含量的测定

原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：马肖           标准项目负责起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

电话：0952-2098378        2023年2月10日填写                   共 1页 第 1 页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 将“4原理”部分中“在稀酸介质中”修改为“在酒石酸介质中”。 | 宁夏大学测试分析中心 | 采纳 |  |
| 2 | 5.2 | 将“5.2.3 酒石酸溶液”浓度由“50g/L”修改为“10g/L”。 | 宁夏中色金航钛业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.5 | 将“5.5.5标准溶液系列”最高点浓度由“2.0μg/mL”修改为“3.0μg/mL”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 |  | 没有意见 | 宁夏中色金辉新能源有限公司 |  |  |
| 5 |  | 没有意见 | 五矿铍业股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：5 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：5个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：0 个。