钨铼合金化学分析方法

第1部分：铼含量的测定

分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（讨论稿）

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

国合通用测试评价认证股份公司

2023年2月

目 录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作	1

1. 本标准起草单位及其分工	1

2. 本标准起草人员及其工作职责	2

（三）主要工作过程	2

1. 立项阶段	2

2. 起草阶段	3

二、标准编制原则	4

（一）符合性	4

（二）适用性和先进性	4

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析	4

（一）测定范围的修订	4

（二）测定方法的修订	5

（三）方法一：分光光度法	5

1. 样品溶解方法优化	5

（四）方法二：电感耦合等离子体原子发射光谱法	6

1. XXXX	6

四、 标准中涉及的专利情况	6

五、 标准预期达到的社会经济效益等情况	6

5.1 标准编写的目的和意义	6

5.2 标准预期的作用和效益	7

六、 采用国际标准和国外先进标准的情况	7

七、 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	7

八、 重大分歧意见的处理经过和依据	7

九、 标准性质的建议说明	7

十、 贯彻标准的要求和措施建议	7

十一、 废止现行有关标准的建议	7

十二、 其他应予说明的事项	8

钨铼合金化学分析方法

第1部分：铼含量的测定

分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

- 一、工作简况

- （一）任务来源

根据2022年4月29日工业和信息化部发布的《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，有色金属行业标准《钨铼合金化学分析方法 第1部分：铼含量的测定 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司和中铼新材料有限公司负责起草，项目计划编号为2022-0232T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月。

- （二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

- 1. 本标准起草单位及其分工

本标准起草单位有：国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、中铼新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北矿检测技术有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、铜陵有色金属集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司。

其中，国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司主要负责试验方案制定，试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等工作；中铼新材料有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司负责制备和提供满足试验要求的统一样品；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北矿检测技术有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、铜陵有色金属集团股份有限公司为一验单位，主要负责对试验方案中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见和建议；广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司为二验单位，主要负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见和建议。

标准牵头单位国合通用测试评价认证股份公司于2017年8月17日成立，注册资金5亿元，其实际控制人为有研科技集团有限公司，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构之一。公司自成立以来，承担着“国家新材料测试评价平台-主中心”建设项目，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构之一。公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

- 2. 本标准起草人员及其工作职责

本标准主要起草人有：高燕、陈雄飞、谢艳艳、肖娜娜、徐青。。。

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1-1所示：

表1-1 各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高燕、陈雄飞、谢艳艳、肖娜娜、徐青 | 试验方案制定、试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等。 |
| 2 |  | 试验方案验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 3 |  | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 4 |  | 试验样品成分设计、选材、制备。 |

- （三）主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司组织骨干技术人员成立项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

- 立项阶段

2020年11月3日，国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司向全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委提交了YS/T 502-2006《钨铼合金中铼的测定——丁二酮肟比色法》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年4月29日，工业和信息化部发布了《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号），正式下达该标准的修订任务，标准名称为《钨铼合金化学分析方法 第1部分：铼含量的测定 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，项目计划编号为2022-0232T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 起草阶段

2.1 任务落实

2022年8月25日，全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委在湖北省宜昌市组织召开了《钨铼合金化学分析方法》系列标准（共3个部分）的任务落实会。有色金属标准工作会议。会上确定了由国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司牵头负责《钨铼合金化学分析方法 第1部分：铼含量的测定 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》的起草工作，由中铼新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北矿检测技术有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、铜陵有色金属集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司9家单位协助起草；明确了所采用的分析方法及其测定范围；同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

2.2 样品收集及试验研究

2022年9月~2022年11月编制组委托中铼新材料有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司根据市场上钨铼合金产品的生产和应用情况，开展试验样品的成分设计、选材和制备，共制备了WRe0.5、WRe2、WRe3、WRe5、WRe25和WRe26六种牌号的钨铼合金样品。充分考虑到试验样品的代表性，经筛选，最终选择WRe0.5、WRe2、WRe5、WRe25四种牌号为本标准统一的试验样品，相关信息见表1-2所示。

表1-2 本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 牌号 | 样品编号 | 形态 | 铼的含量水平 | 应用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WRe0.5 | 1# | 粉末 | ~0.5% | 两种方法 |
| 2 | WRe2 | 2# | 粉末 | ~2% | 两种方法 |
| 3 | WRe5 | 3# | 丝状 | ~5% | 两种方法 |
| 4 | WRe25 | 4# | 丝状 | 25%~26% | ICP-OES法 |

2022年12月~2023年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了方法研究报告及标准文本和编制说明的讨论稿。其中，对于原标准中的分光光度法，优化了样品溶解条件，补充了精密度试验和正确度试验；对于新增的电感耦合等离子体原子吸收光谱法，系统开展了样品溶解方法研究、分析谱线选择、仪器工作条件优化、测试酸度和内标元素考察、共存元素干扰情况研究等试验，以及精密度试验和正确度试验，并与分光光度法进行了比对试验，考察两种方法之间是否存在系统误差。

- 二、标准编制原则

- （一）符合性

标准格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》等文件的要求编写，并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测试方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行试验数据的统计及重复性线和再现性限的计算。

- （二）适用性和先进性

本标准是对YS/T 502-2006《钨铼合金中铼的测定——丁二酮肟比色法》的修订起草。在充分调研国内外钨铼合金相关产品标准及行业内钨铼合金分析检测实际需求的基础上，对原标准的测定范围、测定方法、试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了钨铼合金中铼含量的分析方法，同时又体现了行业内对钨铼合金化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。主要修订内容如下：

（1）拓展铼的测定范围：根据国内外现行的钨铼合金产品标准，将铼的测定范围由“0.5%~5%”修订为“0.50%~28.00%”，覆盖了行业内现行生产和应用的全部钨铼合金产品，拓展了标准的适用面。

（2）新增分析测试方法：在保留原标准分光光度法的基础上，新增了在行业内广泛应用的先进仪器分析方法，即方法二“电感耦合等离子体原子发射光谱法”，满足了铼含量＞5%的钨铼合金产品的准确、快速分析，提高了标准的适用性和先进性。

（3）补充精密度数据：对多家实验室的测定结果进行科学统计分析，计算出两种分析方法的重复性限和再现性限，提高了标准的可操作性。

- 三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- （一）测定范围的修订

目前国内外现行的钨铼合金产品标准中，GB/T 4184-2021《钨铼合金丝》包含了W-1Re、W-3Re、W-5Re三种牌号，铼的含量范围分别规定为1.00%±0.10%、3.00%±0.15%、5.00%±0.30%；GB/T 29822-2013《钨铼热电偶丝及分度表》包含了WRe3、WRe5、WRe20、WRe25、WRe26五种牌号，铼的含量范围分别规定为3%、5%、20%、25%和26%；电子行业军用标准SJ 20745-1999《高铼钨铼合金丝规范》规定铼的含量为20%±0.10%；美国ASTM F73-1996(2017)《Standard Specification for Tungsten-Rhenium Alloy Wire for Electron Devices and Lamps》规定铼的含量范围为2.5%~3.5%。根据上述产品标准的规定，结合相关行业内钨铼合金生产、贸易及检测的实际情况，最终确定将铼的测定范围由原标准YS/T 502-2006中的0.5%~5%修订为0.50%~28.00%，这样既能完全覆盖所有的钨铼合金品种，同时又考虑到了今后可能研发出来的新型钨铼合金产品。

- （二）测定方法的修订

铼元素的测定方法主要有分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和重量法。重量法通常以四苯砷氯盐酸盐等有机分子为配体，与铼(Ⅶ)形成沉淀，该方法受干扰小、准确度高，特别适用于高铼含量的样品，如铼酸铵、高铼酸、铼酸钾中铼含量的测定。然而，四苯砷氯盐酸盐等有机配体价格昂贵、不易获得，若作为标准分析方法不易普及推广。分光光度法，包括丁二酮肟分光光度法和硫氰酸盐分光光度法，适用于低含量铼的测定，原标准YS/T 502-2006即采用丁二酮肟分光光度法测定钨铼合金中0.5%~5%的铼含量。然而，根据实际调研情况，目前钨铼合金中铼含量已达到26%左右，显然该含量水平不适合采用分光光度法进行分析。电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种快速、准确的分析方法，具有操作简便、灵敏度高、线性范围宽、可多元素同时测定等优点，可用于金属及合金中从微量到常量元素的定量分析。因此，为了拓展原标准的适用性，在保留分光光度法的基础上，增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法，以满足钨铼合金中质量分数＞5%~26%的铼含量的测定。

表3-1 测定方法和测定范围的修订

| 修订阶段 | 测定方法 | 测定范围 % |
| --- | --- | --- |
| 修订前 | 分光光度法 | 0.5~5 |
| 修订后 | 分光光度法 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 0.50~5.00 0.50~28.00 |

对于测定范围重叠的部分（即0.50%~5.00%），采用分光光度法作为仲裁方法。

- （三）方法一：分光光度法

- 1. 称样量的确定

原标准中关于称样量（试料量）的描述为“称取处理好的试样0.2500 g（含铼3%以上称0.15 g或0.2 g）”。然而工作曲线最高点的铼含量（质量）为500 μg，没有完全覆盖铼的部分测定范围，例如当铼含量为3%时，按称样量0.2500 g计算，最终测试溶液中铼的含量为750 μg。因此，为了提高标准的可操作性以及分析结果的准确性，编制组对称样量及试液分取体积进行了修订，即统一称样量为0.20 g（精确至0.0001 g），当铼的质量分数＞2.00%~5.00%时，分取试液体积修订为“5.00 mL”，见表3-2所示。

表3-2 试料量及分取试液体积的修订

| 修订阶段 | 铼的质量分数 % | 试料量 g | 分取试液体积 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订前 | 0.50~3.00 ＞3.00~5.00 | 0.2500 0.15或0.2 | 10.00 10.00 |
| 修订后 | 0.50~2.00 ＞2.00~5.00 | 0.20 0.20 | 10.00 5.00 |

- 2. 样品溶解方法优化

原标准中关于样品溶解步骤的描述为“加水和过氧化氢各10 mL，低温加热溶解，溶解完全后取下冷却”，同时在备注中提出“如10 mL过氧化氢不够，可补加至溶解完全为止”。编制组在试验过程中发现，对于粉末状样品，加入水和过氧化氢各10 mL后，溶解速率较快且溶解完全，然而对于丝状样品，即使直接加入过氧化氢，溶解速率依然较慢，且需要控制加热温度。

称取0.20 g的WRe5丝状样品于100 mL烧杯中，加入10 mL过氧化氢，盖上表面皿，分别置于不同温度的电热板上加热，观察样品溶解情况，见表3-3所示。

表3-3 不同加热温度对W-Re5样品溶解的影响

| 序号 | 加热温度 oC | 试验现象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 溶解缓慢、最终溶解完全 | / |
| 2 | 120 | 溶解相对较快、最终溶解完全 | / |
| 3 | 130 | 反应剧烈、溶解不完全 | 需不断补加过氧化氢 |
| 4 | 140 | 反应剧烈、溶解不完全 | 需不断补加过氧化氢 |
| 5 | 150 | 反应剧烈、溶解不完全 | 需不断补加过氧化氢 |

从表3-3结果中可以看出，样品溶解速率随加热温度升高而加快，同时过氧化氢自身分解速率也加快，当加热温度达到130 oC及以上时，10 mL过氧化氢已无法将0.20 gWRe5丝状样品溶解完全，需要通过不断补加过氧化氢才能将样品完全溶解。因此，本方法选择的加热温度为110 oC~120 oC之间。

修订后样品溶解步骤为“将试料置于100 mL烧杯中，加入10 mL过氧化氢，盖上表面皿，置于110 oC~120 oC电热板上加热至完全溶解。若有不溶物，则不断补加过氧化氢直至试料完全溶解”。

- 正确度试验

采用加标回收试验考察本方法的正确度：向1#、2#、3#钨铼合金样品中分别加入不同量的铼标准溶液（10 mg/mL），按照选定的试验方法进行测定，结果见表3-4所示。

表3-4 加标回收试验结果

| 样品编号 | 样品中含铼量 mg | 加入铼量 mg | 测得铼量 mg | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1 mg | 0.5 |  |  |
|  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 2.0 |  |  |
| 2# | 4 mg | 2.0 |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |
|  |  | 8.0 |  |  |
| 3# | 10 mg | 5.0 |  |  |
|  |  | 10.0 |  |  |

- 精密度试验

按照选定的试验方法对1#、2#、3#钨铼合金样品分别进行9次独立测定，测定结果见表3-5所示。

表3-5 方法一精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果 % | 平均值 % | 标准偏差 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.529、0.538、0.534、0.527、0.529、0.528、0.536、0.537、0.528 | 0.532 | 0.005 | 0.940 |
| 2# | 2.157、2.131、2.106、2.093、2.134、2.142、2.103、2.121、2.090 | 2.120 | 0.024 | 1.133 |
| 3# |  |  |  |  |

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述精密度数据进行异常值检验，结果见表3-6所示。

表3-6 组内精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值xi % | 平均值x % | s % | G=xi−xs | λ（0.05,9） | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.538 | 0.532 | 0.005 | 1.200 | 2.110 | 无离群值 |
| 2# | 2.157 | 2.120 | 0.024 | 1.542 |  | 无离群值 |
| 3# |  |  |  |  |  | 无离群值 |

从表3-6结果中可以看出，在95%置信概率下，3种钨铼合金样品的精密度试验结果中可疑值的Grubbs统计量均小于临界值λ（0.05,9），表明组内均无异常值。

- （四）方法二：电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1. 溶样方法选择

称取0.1g样品，采用不同的溶样方法，考察1#和4#试验样品的溶解情况，结果见表4-1所示。

表4-1 不同溶样方法对试验样品的溶解情况

| 序号 | 加入量 | 实验现象/结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | WRe0.5 | WRe25% |
| 1 | 5 mL硝酸 | 不溶解 | 不溶解 |
| 2 | 5 mL过氧化氢 | 试样溶解很快且能完全溶解 | 试样溶解非常缓慢 |
| 3 | 5 mL硝酸+1 mL氢氟酸 | 试样溶解很快且能完全溶解 | 试样溶解较快且能完全溶解 |

从表4-1可以看出，粉末状样品在过氧化氢和硝酸氢氟酸混酸中均可短时间内完全溶解，丝状样品在过氧化氢中溶解非常缓慢。因此，本方法采用硝酸和氢氟酸混酸溶解试样。考察不同加入量的氢氟酸对1#和4#的溶解情况，混酸加入量及试样溶解结果见表4-2所示。

表4-2 溶样试验及结果

| 序号 | 混酸加入量 | 实验现象/结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 4# |
| 1 | 5 mL硝酸+1 mL氢氟酸 | 试样溶解很快且能完全溶解 | 试样溶解较快且能完全溶解 |
| 2 | 5 mL硝酸+2 mL氢氟酸 | 试样溶解很快且能完全溶解 | 试样溶解很快且能完全溶解 |
| 3 | 5 mL硝酸+5 mL氢氟酸 | 试样溶解很快且能完全溶解 | 试样溶解很快且能完全溶解 |

综合考虑溶样速度、节约试剂、控制测试酸度等因素，本方法采用5 mL硝酸+2 mL氢氟酸溶解试样。

- 2 分析线的选择

本实验室采用的电感耦合等离子体原子发射光谱仪的型号为赛默飞 ICAP PRO XP，参考ICP-OES仪器软件上推荐铼元素的分析谱线，分别考察铼 221.426 nm、227.525 nm、202.366 nm、197.321 nm、189.836 nm、204.908 nm、211.224 nm的工作曲线的线性、信背比及峰性和干扰等情况，最终本方法优先选择221.426 nm作为铼元素的分析谱线。

- 3 内标的选择

选择Rh、Bi、In为内标元素，考察内标元素对曲线稳定性的影响，在内标元素存在的条件下，连续6次测定工作曲线最低点和最高点，计算测定结果的相对标准偏差（RSD），见表4-3所示。

表4-3不同内标元素对铼标准溶液的工作曲线的影响

|  | 无内标 | Bi | In | Rh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性相关系数 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 最低点回收率（%） | 101.0~102.0 | 100.5~101.3 | 100.7~102.0 | 100.8~102.5 |
| 最低点RSD（%） | 0.34 | 0.26 | 0.51 | 0.64 |
| 最高点回收率（%） | 99.1~100.5 | 100.1~101.2 | 99.6~101.0 | 99.0~100.3 |
| 最高点RSD（%） | 0.57 | 0.34 | 0.51 | 0.56 |

通过对各内标元素考察，发现加内标与否对工作曲线的线性和测试结果的稳定性影响很小，因此，本方法采用不加内标。

- 4 仪器工作条件的优化

以铼标准溶液（浓度分别为0 μg/mL 、2.00 μg/mL、20.00 μg/mL、50.00 μg/mL）为考察对象。通过固定仪器其它工作参数不变，改变其中一项参数进行试验，分别考察不同的发射功率、蠕动泵泵速、雾化气流速、辅助气流速对铼元素发射光强度的影响，最终确定仪器最佳的工作参数。

4.1 发射功率的选择

固定蠕动泵泵速45 rpm、雾化气流速0.6 L/min、辅助气流速0.5 L/min、冷却气流速12.5 L/min，改变仪器发射功率，考察不同发射功率对铼标准溶液发射光强度的影响，结果见表4-4所示。

表4-4不同发射功率下铼标准溶液的发射光强度

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 发射功率（kW） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2162 | 2183 | 2173 | 2099 |
| 20.00 | 21123 | 22095 | 21960 | 21879 |
| 50.00 | 52490 | 54606 | 52666 | 52246 |

从表4-4可以看出，随着发射功率的增大，铼元素的发射强度先增大后减小，在1.15 kW时达到最大。因此，本实验选择仪器发射功率为1.15 kW。

4.2 蠕动泵泵速的选择

固定仪器发射功率1.15 kW、雾化气流速0.6 L/min、辅助气流速0.5 L/min、冷却气流速12.5 L/min，改变蠕动泵泵速，考察不同泵速对铼标准溶液发射光强度的影响，结果见表4-5所示。

表4-5不同蠕动泵泵速下铼标准溶液的发射光强度

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 蠕动泵泵速（rpm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2161 | 2183 | 2127 | 2116 |
| 20.00 | 21067 | 22095 | 21743 | 21457 |
| 50.00 | 52113 | 54606 | 53664 | 53566 |

从表4-5可以看出，随着蠕动泵泵速的增大，铼元素的发射强度先增大后减小，在45 rpm时达到最大。因此，本实验选择仪器蠕动泵泵速为45 rpm。

4.3 雾化气流速的选择

固定仪器发射功率1.15 kW、蠕动泵泵速45 rpm、辅助气流速0.5 L/min、冷却气流速12.5 L/min，改变雾化气流速，考察不同雾化气流速对铼标准溶液发射光强度的影响，结果见表4-6所示。

表4-6不同雾化气流速下铼标准溶液的发射光强度

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 雾化气流速（L/min） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2172 | 2183 | 2147 | 2088 |
| 20.00 | 21301 | 22095 | 21764 | 21355 |
| 50.00 | 52744 | 54606 | 53395 | 52985 |

从表4-6可以看出，随着雾化气流速的增大，铼元素的发射强度先增大后减小，在0.6 L/min时达到最大。因此，本实验选择仪器雾化气流速为0.6 L/min。

4.4 辅助气流速的选择

固定仪器发射功率1.15 kW、蠕动泵泵速45 rpm、雾化气流速0.6 L/min、冷却气流速12.5 L/min，改变辅助气流速，考察不同辅助气流速对铼标准溶液发射光强度的影响，结果见表4-7所示。

表4-7不同辅助气流速下铼标准溶液的发射光强度

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 辅助气流速（L/min） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2142 | 2183 | 2133 | 2111 |
| 20.00 | 21077 | 22095 | 21544 | 21529 |
| 50.00 | 52300 | 54606 | 52323 | 53265 |

从表4-7可以看出，随着辅助气流速的增大，铼元素的发射强度先增大后减小，在0.6 L/min时达到最大。因此，本实验选择仪器辅助气流速为0.6 L/min。

4.5 冷却气流速的选择

固定仪器发射功率1.15 kW、蠕动泵泵速45 rpm、雾化气流速0.6 L/min、辅助气流速0.5 L/min，改变冷却气流速，考察不同冷却气流速对铼标准溶液发射光强度的影响，结果见表4-8所示。

表4-8不同冷却气流速下铼标准溶液的发射光强度

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 冷却气流速（L/min） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2153 | 2145 | 2183 | 2125 |
| 20.00 | 21110 | 21720 | 22095 | 21731 |
| 50.00 | 53226 | 52401 | 54606 | 53630 |

从表4-8可以看出，随着冷却气流速的增大，铼元素的发射强度先增大后减小，在12.5 L/min时达到最大。因此，本实验选择仪器冷却气流速为12.5 L/min。

通过试验研究，最终确定了本实验所使用的的ICP-OES仪器的最佳工作条件，见表4-9所示。

表4-9 ICP-OES仪器最佳工作条件

| 发射功率 （kW） | 蠕动泵泵速 （rpm） | 雾化气流速（L/min） | 辅助气流速（L/min） | 冷却气流速（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | 45 | 0.6 | 0.5 | 12.5 |

- 5 工作曲线的优化

按照试验方法5.5，在选定的仪器工作条件下测定系列标准溶液的强度，并绘制工作曲线如图4-1所示。

图4-1 221.426nm铼元素工作曲线图

铼元素所得到的工作曲线方程为y=1046.068x-2.069，线性相关系为1.0000，可满足实验要求。

- 6 共存元素的干扰考察

6.1 基体元素影响的选择

以2.00 μg/mL和50.00 μg/mL铼标准溶液为研究对象，分别加入不同量的钨，在选定的仪器工作条件下测定其发射光强度，考察钨基体对铼元素测定的影响，结果见表4-10所示。

表4-10 钨基体对铼元素测定的影响

| 铼标准溶液浓度 （μg/mL） | 钨基体浓度（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 回收率（%） | 100 | 回收率（%） | 200 | 回收率（%） | 500 | 回收率（%） | 1000 | 回收率（%） |
| 2.00 | 2.00 | 100.0 | 2.01 | 100.5 | 2.02 | 101.0 | 2.03 | 101.5 | 2.02 | 101.0 |
| 50.00 | 49.72 | 99.4 | 50.47 | 100.9 | 50.59 | 101.2 | 50.83 | 101.7 | 51.0 | 102.0 |

表4-10可以看出，两种铼标准溶液的浓度随着钨基体浓度的增加回收率范围为99.4%~102%，说明钨基体对铼元素的测定影响较小，可忽略不计。

6.2 单一元素影响的考察

6.3 综合干扰的考察

- 7 精密度实验

按照选定的试验方法对1#、2#、3#和4#钨铼合金样品分别进行9次独立测定，测定结果见表4-13所示。

表4-13 方法二精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果 % | 平均值 % | 标准偏差 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.520、0.519、0.522、0.512、0.497、0.501、0.493、0.503、0.501 | 0.508 | 0.011 | 2.14 |
| 2# | 2.009、2.008、2.048、2.038、2.055、1.989、1.978、2.007、1.998 | 2.014 | 0.027 | 1.32 |
| 3# | 5.007、4.961、4.912、4.952、5.109、5.090、5.121、5.167、5.182 | 5.056 | 0.100 | 1.97 |
| 4# | 26.30、26.17、26.07、26.57、26.28、26.51、26.73、26.44、26.24 | 26.37 | 0.210 | 0.80 |

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述精密度数据进行异常值检验，结果见表3-6所示。

表4-14 组内精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值xi % | 平均值x % | s % | G=xi−xs | λ（0.05,9） | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.493 | 0.508 | 0.011 | 1.340 | 2.110 | 无离群值 |
| 2# | 2.055 | 2.014 | 0.027 | 1.520 |  | 无离群值 |
| 3# | 4.912 | 5.056 | 0.100 | 1.442 |  | 无离群值 |
| 4# | 26.73 | 26.37 | 0.210 | 1.722 |  | 无离群值 |

从表4-14结果中可以看出，在95%置信概率下，4种钨铼合金样品的精密度试验结果中可疑值的Grubbs统计量均小于临界值λ（0.05,9），表明组内均无异常值。

- 标准中涉及的专利情况

本标准不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会经济效益等情况

钨铼合金作为一种综合性能优异的钨基合金材料，广泛应用于宇航、原子能备、冶金、电子、石油化学等领域，是制造热电偶、电真空技术、电接点等部件的重要原材料。本标准在充分调研当前国内外钨铼合金相关产品标准以及检测需求的基础上，对有色金属行业标准YS/T 502-2006《钨铼合金中铼的测定——丁二酮肟比色法》进行了修订，拓展了测定范围，新增了先进的电感耦合等离子体原子发射光谱法，优化修订了原标准中的部分技术内容，补充了方法的精密度结果，提高了标准的适用性、先进性和可操作性。修订后的标准完全覆盖了目前行业内常规生产和应用的全部钨铼合金品种，为铼含量的测定提供了统一、可靠的技术标准，同时体现了行业发展的最新水平，为提高不同实验室间分析检测结果的可靠性和可比性，有效减少供应商和客户之间因分析差异造成的纠纷提供重要的技术支撑，也进一步推动了钨铼合金及其下游产品在电子电器等相关产业中的应用，将产生巨大的社会效益和经济效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的技术内容与现行相关法律、法规和强制性国家标准没有冲突。在标准修订过程中充分考虑到了国内外钨铼合金相关产品标准的技术内容，修订后铼元素的测定范围完全覆盖了目前所有的钨铼合金品种，能够与国内外现行的钨铼合金产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合GB/T 1.1-2020的相关要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

根据标准化法和有关文件规定，建议本标准性质为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 在标准实施前应保证标准文本在钨铼合金相关生产和应用单位及检测机构中有充足的供应，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 针对标准使用的不同对象，有侧重地开展标准的宣贯培训，以保证标准的贯彻实施。

- 对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

- 废止现行有关标准的建议

建议废止原标准YS/T 502-2006《钨铼合金中铼的测定——丁二酮肟比色法》。

- 其他应予说明的事项

无。