中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××.2—202×

钨铼合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

Methods for chemical analysis of tungsten rhenium alloy －

Part 2: Determination of tungsten content －

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

CCS H 14

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《钨铼合金化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：铼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：钾含量的测定

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、中铼新材料有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

钨铼合金是由钨和铼所组成的二元合金。在钨中添加没有塑脆转变温度点的铼，可以有效提高钨材料的塑性和强度，大幅降低塑脆转变温度，抑制碳和氧的脆化作用，使钨合金的加工性、理化和热电特性得到非常大的改善而成为性能更优良的合金（称为“铼效应”）。钨铼合金在航空航天、核工业、冶金、电子、石油化工等高科技领域具有广阔的应用前景。

本文件拟由三部分组成。

——第1部分：铼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：钾含量的测定

本文件是对我国钨铼合金化学测试方法标准体系的进一步完善，对于把控钨铼合金的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高相关产品的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

钨铼合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

- 1 范围

本文件规定了钨铼合金中钨含量的测定方法。

本文件适用于钨铼合金中钨含量的测定。测定范围：50.00%～98.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试料经氢氟酸和硝酸溶解后，硼酸络合多余的氟离子，在酸性介质中，钨与辛克宁形成稳定沉淀，将沉淀滤出并灼烧至恒重，计算钨的质量分数，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定滤液中残留钨含量，对结果进行补正。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.1  水，GB/T 6682，三级。

5.2  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.4  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.5  硼酸饱和溶液：称取200 g硼酸于2000 mL烧杯中，加入约1000 mL温水，不断搅拌直至硼酸不再溶解。冷却，静置，取上层饱和溶液。

5.6  辛克宁溶液（100 g/L）：称取10 g辛克宁，用盐酸（1+1）溶解，并用盐酸（1+1）稀释至100 mL。

5.7  辛克宁洗液（3 g/L）：移取30 mL辛克宁溶液（5.6），用水稀释至1000 mL。

5.8.钨标准贮存溶液：称取1.260 g经750 ℃灼烧过的纯三氧化钨（wWO3≥99.95%），置于250 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠溶液（200 g/L），微热至溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含l mg钨。

5.9  钨标准溶液：移取10.00 mL钨标准贮存溶液（5.8.1），置于100 mL塑料容量瓶中，加入6 mL硝酸（5.3），2 mL氢氟酸（5.2），用水定容、混匀。此溶液1 mL含100 µg钨。也可采用能够量值溯源的有证标准溶液。

5.10  滤纸浆。

5.11  氩气（体积分数不小于99.99%）。

6 仪器

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，具备耐氢氟酸进样系统：仪器的实际分辨率在200 nm处光谱分辨率应小于0.007 nm，400 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm；测量10次最高浓度的标准溶液的净光强，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于1％。钨的推荐分析谱线波长为207.912 nm。

6.2  高温炉，工作温度不低于800 ℃。

7 样品

将样品加工成粒度应不大于0.150 mm的粉末或厚度不大于1 mm的碎屑或薄片。

8 试验步骤

- 8.1 试料

称取0.10 g样品（7），精确至0.0001g。

- 8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

随同试料做空白试验.

8.4  测定

- 8.4.1  将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，沿壁吹入少量水，加入3 mL氢氟酸（5.2）和3 mL硝酸（5.3），置于温度不高于300℃电热板上加热至溶解完全，取下，冷却至室温。

- 8.4.2  将溶液转移至盛有30 mL硼酸饱和溶液（5.5）的400 mL玻璃烧杯中，加入10 mL盐酸（5.4），加水至150 mL~200 mL，盖上表面皿，于电热板上加热至微沸1h, 缓慢加入5 mL辛克宁溶液（5.6）和少量滤纸浆（5.10），充分搅拌后于80 ℃左右保温约4 h或室温放置过夜。

- 8.4.3  用慢速定量滤纸过滤，用湿润的滤纸擦拭杯壁使沉淀完全转移，滤液收集于500 mL玻璃容量瓶中，用辛克宁洗液（5.7）洗涤沉淀7次以上。

- 8.4.4  将沉淀及滤纸置于已恒重的坩埚中，灰化，于800 ℃的高温炉内灼烧1 h取出，置于干燥器中冷却至室温，称量。反复灼烧至恒量。

- 8.4.5  滤液及洗液用水定容至500 mL，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在推荐的分析谱线波长（207.912 nm）和选定的仪器测定条件下测量钨的发射强度。从相应的工作曲线上查得溶液中钨的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  准确移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钨标准溶液（5.9）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入3 mL氢氟酸（5.2）和5 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，摇匀。

- 8.5.2  将系列标准溶液（8.5.1）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在推荐的分析谱线波长（207.912 nm）和选定的仪器测定条件下，测量系列标准溶液中钨元素的发射强度。以钨的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线的线性相关系数应不小于0.999。

- 9  试验数据处理

钨含量以钨的质量分数w计，按公式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

m1——坩埚和灼烧后沉淀的质量，单位为克（g）；

m2——坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——坩埚和随同试料空白的质量，单位为克（g）；

m4——随同试料空白的坩埚质量，单位为克（g）；

k——氧化钨算为钨的换算因数，为0.7930；

ρ ——滤液中钨的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——滤液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10 精密度

- 10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| wW / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

- 10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 再现性限

| wW / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。