标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《镍合金化学分析方法 第4部分 钒量的测定 氧化亚氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 》         共2页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

承办人：左鸿毅                    联系电话：13640186771                                                                   2023年3月2日填写

| 序号 |  | 标准章节编号 |  | 意见内容 | 提出单位 |  |  | 处理意见 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试验报告 |  | 样品对谱线选择干扰较大，是否扣除背景和如何扣除背景对结果比较低的样品影响较大 | 华南理工大学 |  |  | 采纳 |  | 镍合金样品成分复杂，根据不同合金类型选谱线和背景扣除更合适 |
| 2 |  | 5.5.4 |  | 用盐酸+双氧水 V1样无法溶解完全，与标准文本中描述不统一，如何表述溶样方法有待讨论。 | 广东先导先进材料股份有限公司 |  |  | 采纳 |  | 见文本 |
| 3 |  | 5.5.4 |  | 建议王水比逆王水更容易分解镍合金样品 | 富民薪冶工贸有限公司五华分公司 |  |  | 部分采纳 |  | 在标准文本中增加注释，按不同类型采用不同酸进行溶解 |
| 4 |  | 试验报告 |  | 干扰试验应该分谱线来进行试验；且干扰试验不应只考虑谱线干扰，还应考虑其他类型的干扰 | 云南云铜锌业股份有限公司 |  |  | 部分采纳 |  | 报告中有谱线干扰，背景干扰，其他杂质元素干扰试验 |
| 5 |  | 试验报告 |  | 王水对测定的影响加入量阶梯稍大，建议增加4%的影响。在不明确型号的情况下，建议均加氢氟酸助溶。。 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 |  |  | 采纳 |  |  |
| 6 |  | 5.5.4 |  | 增加氢氟酸的加入量10滴-20滴，使样品溶解更充分完全。溶解样品时可适当提高电热板温度，200℃-250℃提高溶解效率 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 |  |  | 采纳 |  |  |
| 7 |  | 5.5.4 |  | V4、V5较难溶解绪加入盐酸，样品成薄片状更容易溶解 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 |  |  | 采纳 |  |  |
| 8 |  | 5.5.5 |  | 1、建议调整标准曲线浓度值，建议增加标准曲线的浓度范围，去掉稀释步骤。 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 |  |  | 采纳 |  |  |
| 9 |  | 5.5.5 |  | .建议实验报告中样品的溶解部分表格中盐类溶解部分与文本5.4.4.1中保持一致， 建议拓宽钒标准工作曲线范围，测定0.2%~1%的试样不用分取，质量分数为0.002%~0.2%的试样则根据浓度选取合适的系列标准溶液进行分析 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |  | 部分采纳 |  | 修改为：根据样品含量范围，选取合适的4个标准溶液（接近样品溶液的浓度），使标准溶液浓度范围能覆盖样品溶液的浓度范围。 |
| 10 |  | 5.3 |  | V1、V4、V5和练习样若按照所给方法逆王水溶样速度过慢，建议改为王水溶样，速度较快，采用309.311nm线作为分析线时，在低浓度样品测定时信号强度较弱，故不推荐309.311nm线作为分析线 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |  | 部分采纳 |  | 各家仪器不一致，灵敏度有差异，在斯派克仪器上波长309.311nm处，钒灵敏度最高。见试验报告第5章节有不同波长处钒的强度数据值 |
| 标准征求意见稿意见汇总处理表 标准项目名称：《镍合金化学分析方法 第4部分 钒量的测定 氧化亚氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 》 共2页 第1页 标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 承办人：左鸿毅 联系电话：13640186771 2023年3月2日填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5.5.4 |  | 样品V-1同样在309.311nm谱线下进行测量，测定值与标准值有所偏差 样品V-2加入盐酸及4ml双氧水不能完全溶解合金样品，可将过氧化氢量提高 | 成都中建材光电材料有限公司 |  |  | 采纳 |  |  |
| 13 |  | 5.5.5 |  | 标准推荐使用292.464nm 和309.311nm作为分析线，但292.464nm背景干扰更严重，背景扣除更难，建议只推荐V309.311nm作为分析线；若不进行背景扣除，建议采用基体匹配。 | 广西德邦科技有限公司 |  |  | 部分采纳 |  | 各家仪器不一致，干扰有差异。选择哪条分析线，应根据具体仪器做具体选择。 |
| 14 |  |  |  | 回函无意见 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 回函无意见 |  |  | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 回函无意见 |  |  | 柳州华锡设计院有限责任公司 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 回函无意见 |  |  | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 回函无意见 |  |  | 广西晶联光电材料有限责任公司 |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 18个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；

(4）没有回函的单位数： 2 个。