标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《镍合金化学分析方法 第5部分 铝量的测定 氧化亚氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 》                                                               共1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂

承办人：左鸿毅                    联系电话：13640186771                         2023年3月2日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 王水比逆王水更容易分解镍合金样品 | 富民薪冶工贸有限公司五华分公司 | 部分采纳 | 在标准文本中增加注释，根据不同类型采用不同酸进行溶解 |
| 2 | 试验报告 | 样品对谱线选择干扰较大，是否考虑标准溶液中添加对应基体来扣除基体干扰 | 华南理工大学 | 不采纳 | 镍合金种类型号繁多，所含元素种类较多，不便在标准溶液中配入基体,通过减少称样量，降低基体浓度，减少基体干扰。编制说明有基体试验。 |
| 3 | 试验报告 | 氧化亚氮-火焰原子吸收光谱法考虑增加最小稳定性、检出限和检出下限的实验 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 试验报告 | 增加氢氟酸的用量有助于样品的溶解，建议增加氢氟酸用量 | 江西华赣瑞林稀贵金属有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 试验报告 | 3#样品进行进一步破碎后反应更快更完全 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 试验报告 | 样品处理均为低温加热，加热时间较长，采用300-350℃加热反应较快 | 成都中建材光电材料有限公司 | 不采纳 | 温度过高会导致聚四氟乙烯烧杯变形溶解 |
| 7 | 4.2.6 | 建议“盐酸，1+1”改为“盐酸溶液，1+1” | 广西德邦科技有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.2.10 | 建议“混合后放入聚乙烯瓶中保存”改为“混匀，存储于聚乙烯瓶中保存” | 云南云铜锌业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.5.4.1 | 建议把合金抗溶的情况列为注 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 采纳 |  |
| 10 | 4.5.5.2 | 建议“铝含量范围为1.25%-4%”改为“铝含量范围为＞1.25%-4%”，避免范围重叠 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4.6 | 建议标准溶液背景酸度和样品酸度统一，以减少酸度差异带来的误差 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.2.6 | 建议“王水”改为“盐酸-硝酸混合酸” | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | 采纳 |  |
| 12 | 5.5.1 | 建议“试样”改为“试料”，统一表述 | 江西赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.5.4 | 建议注2里的“HF”改为“氢氟酸” | 柳州华锡设计院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5.5.5.1 | 工作曲线的绘制“选择6-7个合适梯度点”所需梯度点较多，考虑实际操作情况，建议减少梯度点数量，例如改为4-5个合适的梯度点。 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14个；

(4）没有回函的单位数： 1个。