ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX

_________________________________________________________________________________________________

乙二醇锑化学分析方法

第2部分：砷量的测定 DDTC-Ag分光光度法

Methods for chemical analysis of ethylene glycol antimony—

Part2:Determination of arsenic content —

DDTC-Ag spectrophotometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《乙二醇锑分析检测方法》共有2个部分：

本部分为第2部分。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

- 乙二醇锑化学分析方法
第2部分：砷含量的测定  DDTC-Ag分光光度法

1  范围

本标准规定了乙二醇锑中砷含量的测定方法。

本标准适用于乙二醇锑中砷含量的测定。测定范围：0.0002%~0.0050%。。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试样用盐酸溶解，在不小于9molo/L的盐酸溶液中，用苯萃取分离基体锑及其他共存杂质。用水反萃取砷，在约2mol/L 的硫酸介质中，加入碘化钾、氯化亚锡消除锑的干扰，加入无砷锌粒使砷生成砷化氢还原二乙基二硫代氨基甲酸银中的银，使其成酒红色单质胶状银，于波长520nm处测其吸收液的吸光度。

5  试剂

本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水：

5.1 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

5.2 盐酸（3+1）。

5.3 苯

5.4 无砷锌粒（10-20目）。

5.5 三氯甲烷。

5.6 硫酸（1+1）。

5.7 二乙基二硫代氨基甲酸银-三氯甲烷吸收液：称取0.9g二乙基二硫代氨基甲酸银置于500mL烧杯中，加入290ml三氯甲烷及10mL三乙醇胺，搅拌使其溶解，用脱脂棉过滤于棕色试剂瓶中。

5.8 碘化钾溶液（200g/L）。

5.9 氯化亚锡溶液（200g/L）：称取20g氯化亚锡溶于25ml盐酸(5.1)中，加水至100mL，混匀。

5.10 乙酸铅脱脂棉：称取10g乙酸铅溶于含有10滴冰乙酸的100mL水中，将20g脱脂棉浸2h，取出，在空气中晾干后备用。

5.11 砷标准溶液（甲）：称取0.1321g预先在100℃~105℃烘1h，并置于干燥器中冷却至室温的三氧化二砷基准试剂，置于100mL烧杯中，加5mL氢氧化钠溶液（30g/L）低温加热溶解，加入20mL硫酸（1+50），冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg砷。

5.12 砷标准溶液（乙）：移取25.00mL砷标准溶液（5.11），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含砷5μg。

6  仪器

6.1 分光光度计

6.2 砷发生器

7  样品

样品应抽真空并保存于干燥器中。

8  试验步骤

8.1试料

称取1.00g样品（7），精确至0.0001g。

8.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料置于150mL锥形瓶中， 加入25mL盐酸（5.1）室温溶解至清亮。移入125mL分液漏斗中，加入30mL苯（5.3），振荡萃取1min，静置分层。

8.4.2 将水相移入第二个预先加有10mL苯（5.3）的分液漏斗中，振荡萃取1min，静置分层，弃去水相。

8.4.3 将苯层合并于第一个125mL分液漏斗中，用5mL盐酸（3.2）滴洗分液漏斗的口径及磨口塞，振荡萃取30s，静置分层，弃去水相。再用5 mL盐酸（5.2）滴洗一次，静置分层，尽可能将水相分离干净。

8.4.4 加入20mL水反萃取，振荡萃取30s，静置分层，将水相移人100mL砷发生器中；再加入15mL水反萃取，振荡萃取30s，静置分层，将水相合并于100mL砷发生器（5.3）中。

8.4.5 加入硫酸（5.6）10mL，摇匀，加入5mL碘化钾溶液（5.8），摇匀，加入4mL氯化亚锡溶液（5.9），摇匀，放置15min。于溶液中加5.0g无砷锌粒（5.4），立即塞上半球形十四标准口瓶塞（预先装有约0.4克乙酸铅脱脂棉（3.10），将导管插入盛有5.00mL DDTC-Ag-三氯甲烷吸收液（5.7）的吸收管内，在室温下放置40min，使砷形成砷化氢释出并被吸收（当导管插入时，应自然插入吸收管底部，气体逸出呈联球气泡）。取出导管，用少量三氯甲烷洗涤导管，洗液并入吸收液中并稀释至5.00mL，混匀。

8.4.6 将部分溶液移入1cm比色皿中，以随同试样的空白溶液为参比，于分光光度计波长520nm处测其吸光度，从标准曲线上查得砷量。

9  标准曲线的绘制

9.1 用微量滴定管分别放出砷标准溶液（5.12）0 mL 、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00mL、5.00 mL置于100mL砷发生器中，加入30mL水，以下按8.4.5条进行。

9.2将部分试液于1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

10  试验数据处理

按（1）式计算砷的质量分数wAs，数值以%表示：

………………………⑴

式中：

m——自工作曲线上查得的砷量，μg；

V0——试液的体积，mL；

V1——分取试液体积, mL；

m0——试料的质量，g。

所得结果应表示至小数点后第四位。

- 11  精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wAs／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |  |

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| wSb／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |  |

- 12  试验报告

试验报告所包括的内容至少应给出以下几个方面：

——试验对象；

——使用的标准（YS/TXXX）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

________________________