镍铂靶材合金化学分析方法

第3部分：碳含量的测定

高频红外检测法

编制说明

(预审稿)

2023年3月

一、工作简况

（一）任务来源

根据2021年8月24日，国家标准化管理委员会关于下达2021年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知（国标委发【2021】23号的要求，国家标准《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划号：20213153-T-610，项目周期为24个月，完成年限为2023年8月，标准起草单位为：贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金新材料有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、福建紫金矿冶测试技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、金川集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司有限公司 、中铝郑州有色金属研究院有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作

2.1主要参加单位情况

标准主编单位贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司在标准的编制过程中，积极主动收集国内外的镍铂靶材合金产品标准及分析标准，跟据收集到的标准开展试验，编写现场试验过程报告模板，编制实测数据统计表，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

各验证单位，积极参加标准调研工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，主要负责标准中检测范围文本内容编写把关。针对镍铂合金分析条件试验、加标回收、精密度进行可靠的数据分析确定，承担标准中的试验验证工作，为标准技术要求提供有力保障。

11家验证单位对镍铂合金分析精密度试验进行可靠的数据分析确定，承担标准中的试验验证工作，为标准技术要求提供有力保障。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 李秋莹 | 负责标准的工作指导、试验方案确定及组织协调 |
| 孙祺 | 标准的编写、试验、资料调研 |
| 汪原伊 | 分析测试 |
| 朱武勋 | 标准条款内容编写及把关 |
|  | 方法试验验证 |
|  | 方法验证 |

（三）主要工作过程

1 预研阶段

1.1标准调研

2020年8月，由全国有色金属标准化技术委员会发函组织标准编制组单位讨论技术要求，并征求相关企业意见，由主编单位整理后初步形成标准讨论稿。

1.2标准工作会议

由全国有色金属标准化技术委员会组织召开标准工作会议，会议对贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司为主编单位提出制定《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》 国家标准计划进行认真讨论，并提出进一步修改讨论稿意见。

2 立项阶段

2020年10月, 贵研检测科技（云南）有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》国家标准项目建议书，标准草案及立项报告等材料，全体委员会讨论论证同意该国家标准立项。

2021年8月，工业和信息化部下达了制定《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》国家标准的任务，计划号为20213153-T-610，完成年限到2023年8月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。2021年10月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持在江苏省常州市召开了任务落实会。

3 起草阶段

3.1标准进度汇报及进度协调会

受疫情影响无法召开标准进度汇报及进度协调现场会议，标准主编单位采取电子邮件、电话、微信等方式，相关单位相继汇报标准的进展完成情况及需要协调问题，请各参加单位配合验证把关，及时修改讨论稿，形成标准征求意见稿。

3.2验证样品发放及数据反馈

2022年9月，标准主编单位向验证单位发放验证样品及征求意见稿。在本标准的试验过程中，采用NiPt5样品做加标回收试验，采用NiPt5加入不同含量钢标准样品做精密度试验来计算方法的准确度及重复性、再现性。根据验证单位返回的数据，于202x年x月形成了标准讨论稿I及编制说明。

4征求意见阶段

4.1 标准征求意见会议

2023年2月，以电子邮件、电话、微信等形式征求验证单位意见，根据验证单位意见及试验数据，再次形成讨论稿II。

4.2标准发函征求意见

2023年3月以会议的形式召开工作会议以及通过网络、微信和电子邮件等方式在全国开展征求意见工作，对XX家相关研究院所、生产企业、下游用户以及第三方检测机构进行了征求意见，2023年x月xx日～x月xx日在xxx召开《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》预审会，发送《征求意见稿》的单位数XX，收到《征求意见稿》后，回函的单位数XX个，回函并有建议或意见的单位数XX个。编制组单位根据回函意见，对标准稿进行了修改和完善，并于2023年x月形成了标准送审稿。回函意见见意见汇总表表：

征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5 审查阶段

2023年x月x日～x月x日，在xxx召开了国家标准《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》审定会，根据与会专家及企业代表认真研究及讨论，形成审定会纪要，并在会议上经过专家审议通过，根据审定会纪要，修订标准的送审稿，编制《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》的报批稿。会议纪要如下：

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6 报批阶段

2023年x月，标准起草工作组根据审查会提出的修改意见和建议对标准进行了进一步的修改整理，形成了本标准的报批稿。报标委会秘书处。

二、标准编制原则

编制本标准的原则是以能满足YS/T 937-2013镍铂靶材产品标准中NiPt5、NiPt15、NiPt60、等碳含量的准确、快速测定要求。本着分析技术的先进性、适用性和可操作性。制订本标准。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- 根据YS/T 937-2013镍铂靶材产品标准中NiPt5、NiPt15、NiPt60等碳杂质含量的准确、快速测定要求，化学法流程长，从准确、快速考虑， 使用碳硫仪可满足分析要求

3.1 称样量试验

分别称取样品0.10g、0.15g、0.20g、0.30g，按（6.5）分析步骤分析，测定碳含量，结果如表1:

表1：样品称样量的选择试验

| 称样量级 | 称样量（g） | C（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.1004 | 0.0027 |
|  | 0.1003 | 0.0016 |
|  | 0.1001 | 0.00070 |
| 0.15 | 0.1497 | 0.0013 |
|  | 0.1501 | 0.0011 |
|  | 0.1503 | 0.0010 |
| 0.20 | 0.2004 | 0.0012 |
|  | 0.2004 | 0.0011 |
|  | 0.2006 | 0.0011 |
| 0.30 | 0.3006 | 0.0010 |
|  | 0.3003 | 0.0010 |
|  | 0.3001 | 0.0012 |

- 试验结果表明，称样量在0.10g时因称样量较小测定误差较大，称样量增加时测试结果逐渐稳定，在0.2g～0.3g时测试结果稳定，试验结果表明称样量在0.2g时可满足分析测定要求。

3.2 助熔剂量试验

分别在样品中加入不同含量的纯铁、钨锡助熔剂，按分析步骤（6.5）进行测试，测试结果如表2：

表2 助熔剂选择试验

| 助熔剂 | 称样量/g | 碳测定值/% | 熔融情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不如助熔剂 | 0.1961 | － | 样品未熔融 |
| 0.5g纯铁 | 0.1961 | － | 坩埚内熔融物表面粗糙 |
| 1.0g钨锡 | 0.1987 | 0.00065 | 坩埚内熔融物表面粗糙 |
| 0.5g纯铁+0.5g钨锡 | 0.2004 | 0.00030 | 坩埚内熔融物表面粗糙，助熔剂未完全覆盖样品 |
| 0.5g纯铁+1.0g钨锡 | 0.2004 | 0.0011 | 坩埚内熔融物表面平滑光洁，熔融物完全覆盖坩埚底部。 |

- 表2试验表明，试样在不加助熔剂或至加入纯铁助熔剂时，样品中的碳无法释放，在加入1.0g钨锡助熔剂或0.5g纯铁与0.5g钨锡混合助熔剂时，试验中的碳可释放出，但熔融后坩埚内表面粗糙，碳含量结果偏低，在加入0.5g纯铁+1.0g钨锡混合助熔剂后，坩埚内熔融物表面平滑光洁，熔融物完全覆盖坩埚底部。考虑到钨锡助熔剂过多时会产生大量烟尘，对仪器可能有影响，本标准使用0.5g纯铁+1.0g钨锡混合助熔剂。

3.3 方法检出限和测定限

按照（6.3）分析步骤，连续测定7次空白以3倍标准偏差计算检出限，以10倍标准偏差计算测定下限。试验见过列于表3：

表3 检出限和测定限

| 空白测定值/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | 检出限/% | 测定下限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001156 | 0.0002299 | 0.0001356 | 0.0001324 | 0.0002029 | 0.0002244 | 0.0000502 | 0.0001559 | 0.000066 | 0.000198 | 0.00066 |

3.4 精密度试验

按照（6.5）分析步骤，分别在样品中加入不同含量钢标样进行11次独立试验，试验结果列于表4:

表4 精密度试验

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0052 | 0.00021 | 3.96 |
|  | 0.0054 | 0.0049 | 0.0053 |  |  |  |  |  |  |
| 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.00060 | 2.88 |
|  | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.10 | 0.096 | 0.099 | 0.10 | 0.10 | 0.098 | 0.099 | 0.00141 | 1.43 |
|  | 0.098 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |

通过对3个不同碳含量的试样分别进行11次试验，相对标准偏差分别为：3.96%、2.88%、1.43%

3.5 回收率试验

按照（6.5）分析步骤，分别在样品中加入不同含量钢标样进行回收率试验，试验结果列于表5:

表5 加标回收率试验

| 加标级别/% | 镍铂试样 |  |  | 钢标样 |  |  | 测定值/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品碳含量/% | 称样量/g | 样品含碳量/mg | 标物碳含量/% | 加入标物量/g | 加入碳量/mg |  |  |
| 0.001% | 0.00114 | 0.2013 | 0.002295 | 0.0051 | 0.0391 | 0.001994 | 0.004404 | 105.79 |
|  | 0.00114 | 0.2021 | 0.002303 | 0.0051 | 0.0392 | 0.001999 | 0.004212 | 95.43 |
| 0.020% | 0.00114 | 0.2008 | 0.002289 | 0.067 | 0.0597 | 0.039999 | 0.04317 | 102.21 |
|  | 0.00114 | 0.2006 | 0.002287 | 0.067 | 0.0596 | 0.039932 | 0.04333 | 102.78 |
| 0.1% | 0.00114 | 0.2003 | 0.002283 | 0.99 | 0.0202 | 0.19998 | 0.2033 | 100.52 |
|  | 0.00114 | 0.2003 | 0.002283 | 0.99 | 0.0201 | 0.19899 | 0.1987 | 98.69 |

从表5计算出，加标回收率在95.43%～105.79%之间

- 四、标准中涉及专利的情况

- 本标准不涉及专利问题

- 五、预期达到的社会效益等情况

- （一）项目的必要性简述

镍铂靶材合金的传统制备方法是粉末冶金法，将高纯Ni粉与Pt粉烧结成合金块体再进行后续加工，此方法相比较于熔炼法可使镍铂合金获得更好的可加工性，但致密度难以满足要求并且制备过程中易混入杂质，尤其是气体杂质混入将引起溅射过程中异常放电现象。目前通常使用真空熔炼法来制备镍铂靶材合金，为了获得杂质含量低（尤其气体成分）、高致密且成分均匀的合金锭，需要一次或多次精炼。碳含量是用户规定必测气体元素，因此碳分析结果的准确和分析方法的标准化是确保产品质量的必要条件之一，也是保证公平交易的重要条件，制订相关标准分析方法是非常有必要的。

（二）项目的可行性简述

目前生产镍铂靶材产品的厂家，主要是贵研铂业股份有限公司、有研亿金新材料有限公 司等。贵研铂业股份有限公司建成了年产1000片镍铂靶产品示范生产线，形成了长方状、碗状和圆形3种外形，5种不同Pt含量的镍铂靶材产品，技术性能指标及尺寸精度满足了用户使用要求。产品不但实现了替代进口，还出口至美国知名半导体公司。2017年，产品获得第19届深圳高交会优秀产品奖。而我们对贵金属中气体元素的分析经过多年的实践，分析工作者进行了镍铂靶材合金中碳分析测定的系统研究，使用碳硫仪器分析能快速有效的对镍铂靶材合金中碳进行分析。采用碳硫仪高频红外检测法测定镍铂靶材合金中碳含量为：C 0.001%～0.1%满足产品要求。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后经济效益和社会效益

经过资料搜索，未发现铂及铂合金合金中碳含量测定的相关方法，本方法利用高精度碳硫仪分析速率快，结果受干扰少的特点，来测定镍铂靶材合金中的碳

本方法采用常规助熔剂熔融样品，分析过程，由仪器自动分析完成，相比化学法-气体容量法测定，本方法无其他外接设备，能有效减少漏气等因素，相比化学法-气体容量法，碳硫仪设定效率高，速度快等优点。

本文采用Y为内标测定控制，无稀释过程，保证测定的准确性，且增加重复性及再现性结果计算。保证了方法的适用及准确。

本标准的制定，对考察物料平衡，公平、公正交易，维护行业最佳秩序，促进最佳共同效益和推广应用具有重要意义。同时，也为产品质量保证提供有力支撑。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无采用。

七、与现行法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

目前并未检索到国内相关国家标准或行业标准。本标准完全满足现行国家法律、法规等的要求，标准格式规范。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议本标准作为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个检测机构以及相关单位等都能及时得到标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.本次制定的《镍铂靶材合金化学分析方法 第3部分：碳含量的测定 高频红外检测法》，不仅与检测机构有关，而且与产品生产、使用企业相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.可以对相关部门进行标准的培训宣贯，以保证标准的贯彻实施。

4.建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准

十二、其他应予说明的事项

无。

各验证单位验证数据

1、国标（北京）检验认证有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.00464 | 0.00447 | 0.00497 | 0.00476 | 0.00511 | 0.00502 | 0.00493 | 5.50 |
|  | 0.00517 | 0.00513 | 0.0052 | 0.00505 | 0.00471 |  |  |  |
| 0.020 | 0.0209 | 0.021 | 0.0207 | 0.0213 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0202 | 4.3 |
|  | 0.0204 | 0.0189 | 0.0192 | 0.0206 | 0.0201 |  |  |  |
| 0.10 | 0.106 | 0.104 | 0.0986 | 0.0972 | 0.0979 | 0.0989 | 0.1003 | 3.5 |
|  | 0.0988 | 0.0993 | 0.105 | 0.0984 | 0.0995 |  |  |  |

2、有研亿金新材料有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0058 | 0.0063 | 5.54 |
|  | 0.0063 | 0.0060 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0063 |  |  |  |
| 0.020 | 0.0230 | 0.0208 | 0.0234 | 0.0217 | 0.0218 | 0.0222 | 0.022 | 3.58 |
|  | 0.0224 | 0.0224 | 0.0226 | 0.0233 | 0.0233 |  |  |  |
| 0.10 | 0.0961 | 0.0979 | 0.1003 | 0.1031 | 0.0965 | 0.0993 | 0.10 | 2.48 |
|  | 0.0983 | 0.0976 | 0.1033 | 0.1014 | 0.0983 |  |  |  |

3、北京有色金属与稀土应用研究所

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0109 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0102 |  | 0.0110 | 6.40 |
|  | 0.0121 | 0.0102 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0120 |  |  |  |
|  | 0.0100 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0107 |  |  |  |

4、北矿检测技术股份有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0053 | 5.28 |
|  | 0.0049 | 0.005 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0054 |  |  |  |
| 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 4.84 |
|  | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 |  |  |  |
| 0.10 | 0.098 | 0.097 | 0.10 | 0.10 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 1.22 |
|  | 0.098 | 0.099 | 0.097 | 0.10 | 0.098 |  |  |  |

5、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0051 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0056 | 7.52 |
|  | 0.0061 | 0.0055 | 0.0061 |  |  |  |  |  |
| 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.023 | 0.0218 | 6.40 |
|  | 0.021 | 0.022 | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.104 | 8.01 |
|  | 0.11 | 0.12 | 0.11 |  |  |  |  |  |

6、紫金矿业集团股份有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0052 | 11.61 |
|  | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 |  |  |  |  |  |
| 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 6.40 |
|  | 0.020 | 0.017 | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.12 | 0.116 | 1.94 |
|  | 0.117 | 0.115 | 0.117 |  |  |  |  |  |

7、紫金铜业有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0054 | 6.38 |
|  | 0.0058 | 0.0049 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0054 |  |  |  |
| 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 3.51 |
|  | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 |  |  |  |
| 0.10 | 0.10 | 0.098 | 0.10 | 0.098 | 0.097 | 0.10 | 0.099 | 1.06 |
|  | 0.099 | 0.10 | 0.10 | 0.099 | 0.098 |  |  |  |

8、上海有色金属工业技术监测中心有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 3.94 |
|  | 0.0055 | 0.0054 | 0.0052 |  |  |  |  |  |
| 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 2.73 |
|  | 0.019 | 0.020 | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.093 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.095 | 0.097 | 0.096 | 1.65 |
|  | 0.095 | 0.095 | 0.098 |  |  |  |  |  |

9、中铝郑州有色金属研究院有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0048 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0051 | 7.84 |
|  | 0.0051 | 0.0045 | 0.0053 |  |  |  |  |  |
| 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 5.26 |
|  | 0.020 | 0.019 | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 0.10 | 0.097 | 0.095 | 0.099 | 0.092 | 0.094 | 0.098 | 0.096 | 2.81 |
|  | 0.099 | 0.093 | 0.098 |  |  |  |  |  |

10、中国检验认证集团广西公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.0056 | 0.006 | 0.0062 | 0.006 | 0.0063 | 0.0064 | 0.006 | 4.24 |
|  | 0.0058 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0063 |  |  |  |
| 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 3.61 |
|  | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 |  |  |  |
| 0.10 | 0.099 | 0.099 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.099 | 0.100 | 0.52 |
|  | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |

11、国合通用（青岛）测试评价有限公司

精密度试验结果

| 碳含量/% | 测定值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050 | 0.00545 | 0.00562 | 0.00546 | 0.00553 | 0.00554 | 0.0055 | 0.0055 | 0.93 |
|  | 0.00546 | 0.00558 | 0.0055 | 0.00552 | 0.00550 |  |  |  |
| 0.020 | 0.0205 | 0.0226 | 0.0231 | 0.0206 | 0.0216 | 0.0229 | 0.022 | 4.01 |
|  | 0.0218 | 0.0211 | 0.0218 | 0.0216 | 0.0223 |  |  |  |
| 0.10 | 0.107 | 0.115 | 0.108 | 0.108 | 0.111 | 0.112 | 0.11 | 2.20 |
|  | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.112 | 0.109 |  |  |  |

通过采用格拉布斯法（Grubbs法）检验组内离群值：检验出歧离值予于保留，统计离群值予以剔除。采用狄克逊法（Dixon法）检验组间离群值：检验出的歧离值和统计离群值，歧离值予于保留，统计离群值予以剔除。计算出的重复性限和再现性限列于下表。

重复性限

| C | 质量分数/% | 0.0050 | 0.020 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% | 0.00094 | 0.0026 | 0.0091 |

再现性限

| C | 质量分数/% | 0.0050 | 0.020 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R/% | 0.0015 | 0.0040 | 0.019 |