国标（北京）检验认证有限公司

ICS 77.120.99

H 15

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

- 镍铂靶材合金化学分析方法

- 第3部分：碳含量的测定

- 高频红外检测法

- Methods for chemical analysis of nickel-platinum target alloys -Part three： Determanation of carbon content —High frequency combustion- infrared detection method

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

- 《镍铂靶材合金化学分析方法》共分为3个部分：

—第1部分：镍铂靶材合金化学分析方法  铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱

—第2部分：镍铂靶材合金化学分析方法  镁、铝、钛、钒、铬、锰、铁、钴、铜、锌、锆、银、钯、锡、铅、硅含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

—第3部分：镍铂靶材合金化学分析方法   碳含量的测定 高频红外检测法

- 本文件是第3部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金新材料有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司

、紫金铜业有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、中国检验认证集团广西公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本文件主要起草人：

镍铂靶材合金化学分析方法

第3部分:碳含量的测定

高频燃烧红外检测法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能

的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了镍铂靶材合金中碳含量的测定方法。

本部分适用于镍铂靶材合金中碳含量的测定。测定范围：0.001%～0.10%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

GB/T 8170-2008  数值修约规则则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

GB/T 17684  贵金属及其合金术语界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  方法原理

试料于高频感应炉的氧气气流中加热燃烧，碳与氧生成CO2，进入红外检测池测定CO2吸收峰，计算机换算出碳的质量分数。

- 5  试剂及材料

5.1 纯铁助熔剂：wFe≥99.95%, wC≤0.0005%，力度≤1.25mm。

5.2 钨锡助溶剂：wC≤0.0005%，粒度≤1.4mm。

5.3 标准物质（或标准样品）：与待测试料碳含量相近的物质。

5.4 高纯氧气（w(Ar)≥99.995%）。

5.5 高氯酸镁：无水，粒状或片状。

5.6 烧碱石棉：粒状。

5.7 石英棉。

5.8 三氧化硫吸收剂：脱脂棉

5.9丙酮（分析纯）。

5.10陶瓷坩埚：高温灼烧至空白值恒定，冷却后保存在干燥器中备用。

6 仪器及设备

- 6.1高频感应-红外吸收测定碳仪：包括高频感应炉，、进气净化试剂管、检测气催化剂加热器、三氧化硫吸收管、红外检测器，计算机程序控制。

- 碳检出限为0.1ppm，仪器1h内稳定性（RSD）小于2.0％。

- 6.2电子天平：感量0.1mg，与计算机连接。

- 7 试样

试样（钻屑或薄片）加工成碎屑，用丙酮（5.9）去除油污，用水洗净、烘干、混匀。

- 8 分析步骤

8. 1仪器预热

仪器分析前要充分预热，按仪器使用说明书调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。

8.2 仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3 空白试验

- 依次称取0.50g纯铁助溶剂（5.1）和1.00g钨锡助溶剂（5.2）置于坩埚（5.10）内，钳取坩埚置于炉台座上，按仪器说明书操作，开始分析并读取结果，重复测定至空白值稳定。

8.4 仪器校准

称取与待测试料含碳量相近的同类型标准物质（5.3）至少三份，置于预先盛有0.50g纯铁助溶剂（5.1）坩埚（5.10）内，覆盖1.00g钨锡助溶剂（5.2），钳取坩埚置于炉台座上，按仪器说明书操作，依次进行分析，测得结果的波动应在允许误差范围内，作单点曲线校正后，再称取一个标准样品（5.3）分析，以确认系统处于正常稳定状态。

- 8.5 试样分析

8.5.1试料

称取0.2g试样，精确至0.0001 g。

- 8.5.2 平行试验

平行做两份试验。

8.5.3测定

- 将称取的试料置于预先盛有0.50g纯铁助溶剂（5.1）坩埚（5.10）内，覆盖1.00g钨锡助溶剂（5.2），钳取坩埚置于炉台座上，开始分析并读取结果。

- 所得结果保留两位有效数字。

9 分析结果的计算

结果由计算机直接分析后显示

- 10精密度

10.1 重复性

精密度数据是在2023年由10家实验室对铂含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的碳含量在重复性条件下独立测定9次。测量的原始数据见表B.1。在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性內插法或外延法求得。

。

表 1 重复性限

| C | 质量分数/% | 0.0050 | 0.020 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% | 0.00094 | 0.0026 | 0.0091 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限(R)的情况不超过5%。再现性限(R)按表2采用线性內插法获得。

表2  再现性限

| C | 质量分数/% | 0.0050 | 0.020 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R/% | 0.0015 | 0.0040 | 0.019 |

- 11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是由12家实验室对3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个碳含量在重复性条件下独立测定9次。测量的原始数据见表B.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验数 | 水平数 | n % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | 1 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0053 |
|  |  | 2 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  |  | 3 | 0.10 | 0.096 | 0.099 | 0.10 | 0.10 | 0.098 | 0.098 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2 | 1 | 0.00464 | 0.00447 | 0.00497 | 0.00476 | 0.00511 | 0.00502 | 0.00517 | 0.00513 | 0.0052 |
|  |  | 2 | 0.0209 | 0.021 | 0.0207 | 0.0213 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0204 | 0.0189 | 0.0192 |
|  |  | 3 | 0.106 | 0.104 | 0.0986 | 0.0972 | 0.0979 | 0.0989 | 0.0988 | 0.0993 | 0.105 |
|  | 3 | 1 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0064 |
|  |  | 2 | 0.0230 | 0.0208 | 0.0234 | 0.0217 | 0.0218 | 0.0222 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0226 |
|  |  | 3 | 0.0961 | 0.0979 | 0.1003 | 0.1031 | 0.0965 | 0.0993 | 0.0983 | 0.0976 | 0.1033 |
|  | 4 | 1 | 0.0109 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0102 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 0.0121 | 0.0102 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0120 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.0100 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0107 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0049 | 0.005 | 0.0052 |
|  |  | 2 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 |
|  |  | 3 | 0.098 | 0.097 | 0.10 | 0.10 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.097 |
|  | 6 | 1 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0051 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0061 |
|  |  | 2 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.020 |
|  |  | 3 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
|  | 7 | 1 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 |
|  |  | 2 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.020 |
|  |  | 3 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.12 | 0.117 | 0.115 | 0.117 |
|  | 8 | 1 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0056 |
|  |  | 2 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 |
|  |  | 3 | 0.10 | 0.098 | 0.10 | 0.098 | 0.097 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.10 |
|  | 9 | 1 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0052 |
|  |  | 2 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
|  |  | 3 | 0.093 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.098 |
|  | 10 | 1 | 0.0048 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0053 |
|  |  | 2 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.020 |
|  |  | 3 | 0.097 | 0.095 | 0.099 | 0.092 | 0.094 | 0.098 | 0.099 | 0.093 | 0.098 |
|  | 11 | 1 | 0.0056 | 0.006 | 0.0062 | 0.006 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0061 |
|  |  | 2 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 |
|  |  | 3 | 0.099 | 0.099 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.099 | 0.10 |
|  | 12 | 1 | 0.00545 | 0.00562 | 0.00546 | 0.00553 | 0.00554 | 0.0055 | 0.00546 | 0.00558 | 0.0055 |
|  |  | 2 | 0.0205 | 0.0226 | 0.0231 | 0.0206 | 0.0216 | 0.0229 | 0.0218 | 0.0211 | 0.0218 |
|  |  | 3 | 0.107 | 0.115 | 0.108 | 0.108 | 0.111 | 0.112 | 0.108 | 0.109 | 0.107 |