国家标准《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.立项目的和意义

碳化硅材料是在近十年发展起来的第三代新型宽禁带半导体材料。该材料具有高出传统硅数倍的宽禁带、漂移速度、击穿电压、热导率、耐高温等优良特性，是典型的新材料。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018版）》中“关键战略材料”-“三、先进半导体材料和新型显示材料”中“146 碳化硅单晶衬底”；《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》中的“二（二）4先进半导体材料”中“建立碳化硅、氮化镓、氮化硼等第三代宽禁带半导体材料标准……”；《工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发新材料产业发展指南的通知》（工信部联规[2016]454号）中“四、重点任务-（一）突破重点应用领域急需的新材料”中“加强大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅单晶……生产技术研发，解决极大规模集成电路材料制约”。

随着大数据传输、云计算、AI技术、物联网，包括下一步的能源传输等的不断建设，对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求，而碳化硅作为第三代高功率半导体新材料的代表，碳化硅器件已经获得了业界极大的期望和关注。面临市场的快速普及，对碳化硅抛光片的质量提出更高要求，高品质的呼声越发高涨。因此，快速检测碳化硅单晶抛光片的表面质量及微管密度，准确统计各类缺陷的数量和分布，是改善碳化硅抛光片品质、提高碳化硅抛光片产能的必要手段。

本标准旨在确定一个准确可靠的碳化硅抛光片微管密度及表面质量检测方法和标准化的检测机制，这对于碳化硅抛光片的研发、生产和应用过程中产品质量的统一控制有重要的意义。

2.任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年第一批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2021]12号）的要求，由中国电子科技集团公司第四十六研究所负责制定《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》，计划编号为20210888-T-469，要求完成时间2023年4月。

经过原国标委工业一部、工业二部认可，半导体材料标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口，具体见标委工二函[2014]22号。

3、主要工作过程

3.1 起草阶段

本标准的制定工作由中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》项目正式立项后，起草单位即组织成立了标准起草工作组，讨论并形成了制定工作计划及任务分工。2021年9月，起草工作组完成国家标准《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》的讨论稿，并提交至全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

2021年9月24日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在安徽省芜湖市组织召开了《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》的讨论会，北京天科合达半导体股份有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等19家单位的31名专家参加了会议，与会专家对标准的讨论稿认真地进行了逐字逐句的讨论，对本标准的技术要点内容和文本质量进行了充分的讨论，会议中专家对标准名称、适用范围、术语、测试环境、样品、干扰因素、试验步骤等方面提出了修改意见，根据芜湖会议的要求，编制组对讨论稿进行了修改和补充，于2021年10月完成了征求意见稿及编制说明。

3.2、征求意见阶段

2021年9月编制组将征求意见稿及编制说明，发函半导体材料的生产、使用、检测等相关单位广泛征求意见。结合征求的意见，编制组对标准整体进行梳理和修改，并于2022年10月再次将征求意见稿和编制说明发函征求意见。

2021年7月～2021年9月，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在国家标准化管理委员会的“国家标准化业务管理平台”上挂网，向社会公开征求意见，未收到反馈意见。同时，标委会还通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网征求意见。征求意见的单位包括主要的生产、经销、使用、科研、检验等，征求意见单位广泛且具有代表性。

征求意见期间，共发函20家单位，收到回复的单位为20家，其中有建议或意见的单位为2家，未回复的有0家。根据征求意见稿的回函情况，经过编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，填写了标准征求意见稿意见汇总处理表，并对标准文本进行修改，形成了《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》标准送审稿。

2023年2月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，以线上的方式对《碳化硅抛光片表面质量和微管的测试方法 共焦点微分干涉法》标准第二次工作会议（预审会），其中有研半导体材料有限公司、中国计量科学研究院等19个单位22位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，形成19条修改意见，具体见意见汇总表。

2023年3月，编制组结合发函征求的意见、预审会会议意见以及巡回测试试验结果，对预审稿进行了修改及相关内容的补充和完善，形成了送审稿。

4.标准承研单位概况及起草人所做的工作

牵头单位中国电子科技集团公司第四十六研究所是中国主要的半导体材料研发生产单位，经过几十年的发展，研究方向几乎涵盖全部半导体材料，包括硅、锗、碳化硅、氮化镓等，建立了多条主流半导体材料生产线，其中包括硅单晶片、锗单晶片、GaAs单晶片等。中国电子科技集团公司第四十六研究所质检中心始建于1988年，现有工作人员41人，本科以上学历人员占90%以上，获得计量认证证书、国家实验室资质授权证书、实验室认可证书。质检中心长期从事电子材料的物理性能、化学成分、结构与表面特性的测试工作。在不断强化技术实力和科研工作的基础上，质检中心也十分重视标准化研究以及国家、行业标准的制修订工作，积极承担标准化项目。质检中心拥有完整的半导体材料测量设备和仪器，多年来，凭借自身的技术优势，为国内外客户提供了大量的检测服务。同时拥有一批高素质的科研、生产和管理专业人才，曾制（修）订了多项硅单晶材料测试标准，填补了多项国内相关测试标准空白，有丰富的制（修）订标准的经验。

本文件的主要起草单位为中国电子科技集团公司第四十六研究所、有色金属技术经济研究院有限责任公司等，其中中国电子科技集团公司第四十六研究所为牵头单位，组织了标准起草和试验工作，有色金属技术经济研究院有限责任公司对标准各环节的稿件进行了审查修改，确保标准符合GB/T 1.1的要求。

刘立娜、何烜坤等组织协调标准起草，开展试验复验工作，参与标准文本质量的审查、修改和意见反馈等。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1、编制原则

1) 本文件编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。

2) 考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求。

3) 考虑国内生产企业的生产、测试现状及技术发展趋势。

2、确定标准主要内容的依据

2.1、范围

本标准规定了4H及6H碳化硅抛光片表面质量和微管密度的无损光学测量方法，表面质量包括划痕、凹坑、凸起、颗粒等。

2.2、规范性引用文件

将本标准中直接引用到的文件GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 30656 《碳化硅单晶抛光片》、GB 50073 《洁净厂房设计规范》列入了第二章。

2.3、术语和定义

本标准中引用了GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 30656 《碳化硅单晶抛光片》、GB 50073 《洁净厂房设计规范》中关于半导体材料凹坑、微管、颗粒、洁净度等级等术语的定义。

2.4、原理

采用共焦点微分干涉光学系统，入射光通过诺马斯基棱镜和物镜后照射到晶片表面，晶片表面反射的光线通过共聚焦光学系统到达检测器（CCD），对待测晶片进行全表面扫描，获得晶片表面各个位置的真实图像，与预设的各种缺陷的特征参数信息相比较，对采集到的缺陷进行分类识别并对缺陷的数量进行统计，可以获得各类缺陷在晶片表面的分布图，以及各类缺陷的数量。

2.5、干扰因素

本标准中干扰因素包括表面沾污、光源稳定性等因素，说明如下：

2.5.1晶片表面或者样品台上的沾污会对颗粒测试结果产生影响，可以通过保持环境洁净度、清洁样品表面、清洁样品台予以消除。

2.5.2光源稳定性的影响，可以通过选择合适的校准片对光源进行校准。

2.5.3环境震动是缺陷图片采集的不利因素，进而影响划痕、凹坑、凸起、颗粒、微管的识别。

2.5.4样品的表面粗糙度的影响，可以通过表面粗糙度测试对样品进行筛选。

2.5.5参数设置影响表面缺陷分类的准确性，对测试结果产生误差。

2.6、试验条件

由于晶片表面洁净程度对测试结果有直接影响，因此本方法要求测试环境温度：23 ℃ ± 3 ℃，环境湿度：相对湿度40%～70%，空气洁净度等级优于ISO 6级。

2.7、仪器设备

本方法主要采用共焦点微分干涉光学系统进行检测，该测试系统应具备自动机械手臂、自动对位功能、能够对晶片进行全表面扫描或者对特定区域扫描，具有可变换的倍数的物镜，能够对缺陷进行自动识别、分类和计数，具备超高效空气过滤器，检测腔室内空气洁净度等级达到J5级。同时具备电磁屏蔽、去静电装置、良好接地的测试机台、工频电源滤波装置。

2.8、样品

碳化硅抛光片表面粗糙度不超过0.5nm，本方法是将晶片表面缺陷的原始数字图像生成一个彩色图像，再根据图像测量缺陷形状和尺寸，晶片表面粗糙度过大，可能会造成对缺陷的误判。样品应经过洁净清洗，确保晶片表面清洁，样品表面沾污也会被当做颗粒等缺陷误判。

2.9、试验步骤

2.9.1 仪器准备

仪器开机，光源预热1 h以上；确保自动装载系统、共焦点微分干涉光学系统、数据处理系统均处于正常工作状态；选择对应的测试程序，进行参数设置，其中波长为526nm；选择合适的校准片对光源进行校准；

2.9.2 样品测试

将待测晶片放入指定位置；输入样品编号和批次号等信息；对晶片进行全表面扫描，按GB/T 30656的规定去除晶片表面边缘区域，边缘去除区域也可由供需双方协商一致。仪器自动取片、对位、聚焦及检测，自动对各类缺陷进行识别和统计。其中微管是晶体结晶过程中形成的缺陷，深度各异贯穿晶圆，观察时多呈圆形，放大后圆周凹凸不平，见图A.1。划痕是加工制程产生的缺陷，呈直线状，见图A.2。凹坑在设备观察时呈小圆形，图像有明暗差，见图A.3。凸起同样呈小圆形，图像有明暗差，但与凹坑存在差异，见图A.4。颗粒是因空气中浮游物等异物附着于晶圆表面，其在设备观察时形状各异，高度较大，见图A.5。

2.10  精密度的计算

试验样品选用4H 150.00mm碳化硅单晶片共6片，在不同实验室按本方法测量表面质量和微管密度。

三、标准水平分析

本方法适用于经化学机械抛光及最终清洗后的碳化硅抛光片的微管密度及表面质量的快速检测，可以通对整个抛光片表面扫描获得不同类型缺陷的数量，测试方法简单、快捷、准确，促进碳化硅单晶抛光片这一先进半导体材料的发展，达到国际先进水平。

四、与现行法律、法规及强制性国家标准协调配套情况

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，与现行的国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准编制过程中，没有出现重大分歧意见。

六、作为推荐性或强制性标准的建议

建议将本标准作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议由归口单位、主编单位组织标准宣贯会，对标准文本进行解读，促进标准的有效实施。

八、废止现行有关标准的建议

由于国家标准体系中以前没有此类标准，所以本标准颁布后，无需废止任何现行有关标准。

九、其他应予说明的事项

本标准是测试碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。

附件：国标标准《碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试方法》试验报告。

标准编制组

2023年3月

附件：

国标标准《碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试方法》试验报告

一、实验目的

根据《碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试方法》标准讨论会会议精神，由中国电子科技集团公司第四十六研究所组织《碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试方法》实验室见比对，评价碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度的测试的重复性和再现性，作为标准文本中精密度要求。

二、比对项目及执行标准

1、比对项目

碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度的测试的测定。

2、执行标准

《碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试方法》2023预审稿。

三、样片的选取

本次实验设计选取不同表面质量及微管密度的样品，样品共6片，均为4H 150.00mm碳化硅单晶片，样品编号为1#~6#，样品由湖州东尼半导体科技有限公司和山东天岳先进科技股份有限公司提供，样品编号和测试项目见表1。

表1样品编号

| 编号 | 规格型号 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | T09903232306 | 划痕、凹坑、颗粒、微管密度 |
| 2# | T04204232311 |  |
| 3# | T01106232C06 |  |
| 4# | T05003232407 |  |
| 5# | 83609815CNF6 |  |
| 6# | 81011524CNE2 |  |

四、测试要求

1、样品测试位置

表面质量及微管密度均进行全面扫描，边缘去除3 mm。

2、测试要求

填写表面质量及微管密度有关参数，包括设备信息、环境条件、测量参数等，重复测定3次。

3、注意事项

测试样品以流转的方式进行，为防止样品被污染，拆封样品均在超净间进行。

五、主要试验（或验证）的分析

1、参与单位情况

参加碳化硅抛光片表面质量和微管密度巡回测试的厂家有3家，分别为湖州东尼半导体科技有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第四十六研究所（以下分别简称：东尼、13所、46所）。

2、测试样品情况

（1）样品流转顺序：东尼13所46所。

（2）1#～6#样品，参与比对的3家单位均给出了测试结果，每个样品测试3次。

3、试验条件汇总

各实验室测试碳化硅抛光片表面质量和微管密度时的试验条件见表2。

表2  碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试条件

| 实验室 | 设备型号 | 温度 ℃ | 湿度 %RH | 检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46所 | Sica 6X | 23.0 | 23.0 | 2023.3.23 |
| 东尼 | Sica 88 | 22.0 | 24.0 | 2023.3.3 |
| 13所 | Sica 87plus | 22.0 | 23.0 | 2023.3.21 |

4、表面质量和微管密度测试数据汇总

各实验室测试碳化硅抛光片表面质量和微管密度的试验数据见表3。

表3碳化硅抛光片表面质量和微管密度的试验数据

| 测试单位 | 湖州东尼半导体科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 6 | 58 | 216 | 0.34 |
|  | 6 | 62 | 224 | 0.35 |
|  | 7 | 71 | 230 | 0.35 |
| 2# | 263 | 72 | 316 | 0.12 |
|  | 271 | 81 | 322 | 0.13 |
|  | 278 | 79 | 325 | 0.12 |
| 3# | 1903 | 44 | 37906 | 0.03 |
|  | 1820 | 49 | 37752 | 0.04 |
|  | 1835 | 51 | 38155 | 0.04 |
| 4# | 64 | 3914 | 4699 | 5.99 |
|  | 67 | 4210 | 4752 | 6.08 |
|  | 59 | 4197 | 4766 | 6.05 |
| 5# | 0 | 1162 | 6481 | 0.08 |
|  | 0 | 1113 | 6321 | 0.09 |
|  | 0 | 1178 | 6501 | 0.09 |
| 6# | 1 | 83 | 330 | 0.03 |
|  | 1 | 80 | 337 | 0.03 |
|  | 1 | 79 | 351 | 0.04 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 5 | 67 | 193 | 0.41 |
|  | 5 | 72 | 197 | 0.38 |
|  | 6 | 73 | 206 | 0.38 |
| 2# | 291 | 92 | 275 | 0.13 |
|  | 305 | 88 | 287 | 0.13 |
|  | 302 | 80 | 311 | 0.14 |
| 3# | 2181 | 51 | 35806 | 0.05 |
|  | 2160 | 65 | 36102 | 0.06 |
|  | 2205 | 62 | 36208 | 0.06 |
| 4# | 74 | 4207 | 4846 | 6.27 |
|  | 82 | 4312 | 4920 | 6.49 |
|  | 76 | 4279 | 4931 | 6.36 |
| 5# | 0 | 1288 | 6781 | 0.09 |
|  | 0 | 1274 | 6960 | 0.09 |
|  | 0 | 1295 | 6610 | 0.10 |
| 6# | 1 | 96 | 401 | 0.04 |
|  | 1 | 86 | 430 | 0.04 |
|  | 1 | 91 | 412 | 0.03 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 7 | 81 | 190 | 0.42 |
|  | 7 | 85 | 196 | 0.43 |
|  | 8 | 83 | 217 | 0.43 |
| 2# | 235 | 96 | 243 | 0.14 |
|  | 245 | 93 | 252 | 0.13 |
|  | 247 | 88 | 255 | 0.17 |
| 3# | 1735 | 60 | 36910 | 0.05 |
|  | 1789 | 74 | 35879 | 0.05 |
|  | 1756 | 69 | 36601 | 0.04 |
| 4# | 76 | 4246 | 4912 | 6.47 |
|  | 78 | 4312 | 4978 | 6.36 |
|  | 76 | 4369 | 4969 | 6.40 |
| 5# | 0 | 1320 | 6578 | 0.09 |
|  | 0 | 1247 | 6612 | 0.11 |
|  | 0 | 1287 | 6610 | 0.11 |
| 6# | 1 | 92 | 348 | 0.04 |
|  | 1 | 94 | 350 | 0.04 |
|  | 1 | 94 | 356 | 0.03 |

5、表面质量和微管密度测试数据分析

（1）计算单个实验室对每个样品测试3次表面质量和微管密度的平均值，单个实验室表面质量和微管密度平均值的计算结果见表4。

表4 表面质量和微管密度的单个实验室平均值

| 测试单位 | 湖州东尼半导体科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 6 | 64 | 223 | 0.35 |
| 2# | 271 | 77 | 321 | 0.12 |
| 3# | 1853 | 48 | 37938 | 0.04 |
| 4# | 63 | 4107 | 4739 | 6.04 |
| 5# | 0 | 1151 | 6434 | 0.09 |
| 6# | 1 | 81 | 339 | 0.03 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 5 | 71 | 199 | 0.39 |
| 2# | 299 | 87 | 291 | 0.13 |
| 3# | 2182 | 59 | 36039 | 0.06 |
| 4# | 77 | 4266 | 4899 | 6.37 |
| 5# | 0 | 1286 | 6784 | 0.09 |
| 6# | 1 | 91 | 414 | 0.04 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕（个） | 凹坑（个） | 颗粒（个） | 位错密度 (个/cm2) |
| 1# | 7 | 83 | 201 | 0.43 |
| 2# | 242 | 92 | 250 | 0.15 |
| 3# | 1760 | 68 | 36463 | 0.05 |
| 4# | 77 | 4309 | 4953 | 6.41 |
| 5# | 0 | 1285 | 6600 | 0.10 |
| 6# | 1 | 93 | 351 | 0.04 |

（2）计算单个实验室的对每个样品测试3次表面质量和微管密度的相对标准偏差，单个实验室表面质量和微管密度的相对标准偏差的计算结果见表5。

表5 表面质量和微管密度的单个实验室相对标准偏差

单位：%

| 测试单位 | 湖州东尼半导体科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 划痕 | 凹坑 | 颗粒 | 位错密度 |
| 1# | 9.12 | 10.46 | 3.14 | 1.67 |
| 2# | 2.77 | 6.11 | 1.43 | 4.68 |
| 3# | 2.39 | 7.51 | 0.54 | 15.75 |
| 4# | 6.38 | 4.07 | 0.75 | 0.76 |
| 5# | 0.00 | 2.94 | 1.53 | 6.66 |
| 6# | 0.00 | 2.58 | 3.15 | 15.75 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕 | 凹坑 | 颗粒 | 位错密度 |
| 1# | 10.83 | 4.55 | 3.35 | 4.44 |
| 2# | 2.46 | 7.05 | 6.30 | 4.33 |
| 3# | 1.03 | 12.42 | 0.58 | 10.19 |
| 4# | 5.38 | 1.26 | 0.94 | 1.74 |
| 5# | 0.00 | 0.83 | 2.58 | 6.19 |
| 6# | 0.00 | 5.49 | 3.53 | 17.32 |
| 测试单位 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |  |  |  |
| 样品编号 | 划痕 | 凹坑 | 颗粒 | 位错密度 |
| 1# | 7.87 | 2.41 | 7.05 | 1.35 |
| 2# | 2.65 | 4.38 | 2.50 | 14.19 |
| 3# | 1.55 | 10.48 | 1.45 | 12.37 |
| 4# | 1.51 | 1.43 | 0.72 | 0.87 |
| 5# | 0.00 | 2.85 | 0.29 | 11.17 |
| 6# | 0.00 | 1.24 | 1.19 | 15.75 |

（3）利用每个实验室提供的测试数据，计算单个实验室的重复性以及不同实验室的再现性。计算结果见表6-9。

表6划痕数据分析

| 样品编号 | 实 验 数 | 平均划痕 （个） | 最 大 相 对 标 准 偏 差 % | 单个实验室重复性，≤ | 不同实验室再现性，≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3 | 6 | 10.83 | 10.83% | 16.67% |
| 2# | 3 | 271 | 2.77 | 2.77% | 10.53% |
| 3# | 3 | 1932 | 2.39 | 2.39% | 11.48% |
| 4# | 3 | 72 | 6.38 | 6.38% | 11.17% |
| 5# | 3 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 6# | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

表7 凹坑数据分析

| 样品编号 | 实 验 数 | 平均凹坑 （个） | 最 大 相 对 标 准 偏 差 % | 单个实验室重复性，≤ | 不同实验室再现性，≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3 | 73 | 10.46 | 10.46% | 13.22% |
| 2# | 3 | 85 | 7.05 | 7.05% | 8.95% |
| 3# | 3 | 58 | 12.42 | 12.42% | 17.17% |
| 4# | 3 | 4227 | 4.07 | 4.07% | 2.52% |
| 5# | 3 | 1241 | 2.94 | 2.94% | 6.29% |
| 6# | 3 | 88 | 5.49 | 5.49% | 7.28% |

表8 颗粒数据分析

| 样品编号 | 实 验 数 | 平均颗粒 （个） | 最 大 相 对 标 准 偏 差 % | 单个实验室重复性，≤ | 不同实验室再现性，≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3 | 208 | 7.05 | 7.05% | 6.41% |
| 2# | 3 | 287 | 6.30 | 6.30% | 12.40% |
| 3# | 3 | 36813 | 1.45 | 1.45% | 2.71% |
| 4# | 3 | 4864 | 0.94 | 0.94% | 2.29% |
| 5# | 3 | 6606 | 2.58 | 2.58% | 2.65% |
| 6# | 3 | 368 | 3.53 | 3.53% | 10.95% |

表9 微管密度数据分析

| 样品编号 | 实 验 数 | 平均微管密度 (个/cm2) | 最 大 相 对 标 准 偏 差 % | 单个实验室重复性，≤ | 不同实验室再现性，≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3 | 0.39 | 4.44 | 4.44 % | 10.26% |
| 2# | 3 | 0.13 | 14.19 | 14.19 % | 11.46% |
| 3# | 3 | 0.05 | 15.75 | 15.75 % | 20.00% |
| 4# | 3 | 6.27 | 1.74 | 1.74 % | 3.24% |
| 5# | 3 | 0.09 | 6.66 | 6.66 % | 6.19% |
| 6# | 3 | 0.04 | 15.75 | 17.32 % | 15.75% |

本标准制订过程中，主要针对样片进行试验论证，由表7-10可以看出：

碳化硅划痕实验室内重复性为10.83%，实验室间再现性为16.67%；

碳化硅凹坑实验室内重复性为12.42%，实验室间再现性为17.17%；

碳化硅颗粒实验室内重复性为7.05%，实验室间再现性为12.40%；

碳化硅微管密度实验室内重复性为17.32%，实验室间再现性为20.00%。

根据上述分析，得出本方法的精密度，不同实验室对不同样品进行测试，碳化硅划痕的重复性不大于11%，再现性不大于17%；碳化硅凹坑的重复性不大于13%，再现性不大于18%；碳化硅颗粒的重复性不大于8%，再现性不大于13%；碳化硅微管密度的重复性不大于18%，再现性不大于20%。

综上所述，本测试方法测试碳化硅表面质量和微管密度的重复性均优于±18%，，再现性优于20%。

根据上述分析，得出本方法的精密度，包括重复性、再现性，与标准文本表述一致。