国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

000

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国行业标准

YS/T ×××—202×

铸造碳化钨粉 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Cast tungsten carbide powder -Determination of impurity element content  Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、自贡长城表面工程技术有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司。

本文件主要起草人：*******。

铸造碳化钨粉 杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1　范围

本文件规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铸造碳化钨粉、碳化钨和钨粉中铁、铝、锰、镁、镍、钛、钒、钴、铜、铬、钙、钼、钽、铌含量的测定方法。

本文件适用于铸造碳化钨粉、碳化钨和钨粉中铁、铝、锰、镁、镍、钛、钒、钴、铜、铬、钙、钼、钽、铌含量的测定。铝、锰、镁、镍、钛、钒、钴、铜、铬、钙、钼、铌测定范围：0.002%～0.25%；铁测定范围：0.0020%～0.5%；钽测定范围：0.005%～0.25%。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解，高纯钨基体匹配配制标准工作曲线，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定试液中各杂质元素的发射强度，由工作曲线法计算出各元素的质量分数。

5　试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用优级纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

5.1  硝酸（ρ=1.42g/cm3）。

5.2  氢氟酸（ρ=1.14g/cm3）。

5.3  聚四氟乙烯消解管（50mL或100mL）。

5.4  聚丙烯容量瓶（100mL）。

5.5  高纯钨粉（≥99.99%）。

5.6  标准贮存溶液：铁、铝、锰、镁、镍、钛、钒、钴、铜、铬、钙、钼、钽、铌浓度均为1000µg/mL。

5.7  混合标准溶液:分别移取铁、铝、锰、镁、镍、钛、钒、钴、铜、铬、钙、钼、钽、铌标准贮存溶液（5.6）5.00mL于一个100mL聚丙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀备用。各元素浓度均为50µg/mL。

5.8  高纯氩气（体积分数≥99.99%）。

6  仪器及设备

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸腐蚀材质的中心管、雾化器和雾室。

6.2  电热消解仪或微波消解仪。

7  分析步骤

7.1  试料

按表1称取粉末试样，精确至0.0001g。

表1

| 质量分数/% | 试样量/g | 高纯钨粉量/g |
| --- | --- | --- |
| 0.002～0.25 | 0.20 | 0.19 |

7.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  测定

7.4.1  试料的分解

将准确称量的试料置于聚四氟乙烯消解管中，用少量水冲洗管壁，加入2mL氢氟酸，5mL硝酸，盖上消解管盖，于温度设置为180℃的电热消解仪中消解30min或微波消解仪中溶解完全。

7.4.2  分析试液的制备

试料溶解完全后，将试液移入100mL聚丙烯容量瓶中，用水稀释至容量瓶的刻度处，摇匀待测。

7.4.3  分析试液的测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的测试条件下测定试液及试料空白的发射强度，从相应的标准工作曲线计算经空白校正的各元素的质量浓度。

7.5  标准工作曲线

7.5.1  平行称取与试样相匹配的高纯钨粉七份，按分析步骤进行操作，将溶解完全的钨基体分别转入七个容量瓶中，再分别加入0.00mL、0.10mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液（5.7），第七个容量瓶加入1.00mL铁标准储存溶液（5.6），用水稀释至刻度，摇匀。

7.5.2  仪器优化后，按推荐的分析线（表2），由低到高测量绘制工作曲线的标准系列溶液中各元素的发射光强度。分别以测定元素的质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

表2

| 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- |
| 铁 | 238.204 |
| 铝 | 394.401 |
| 锰 | 293.930/259.373 |
| 镁 | 279.553 |
| 镍 | 352.454/231.604 |
| 钛 | 337.280 |
| 钒 | 290.882/309.311 |
| 钴 | 238.892/228.616 |
| 铜 | 213.598/327.396 |
| 铬 | 359.349/284.325 |
| 钙 | 184.006/393.366 |
| 钼 | 202.030 |
| 钽 | 240.063 |
| 铌 | 295.088 |

注：由于仪器型号不同，个别微量元素发射光谱推荐谱线波长可能有差异。

8  分析结果的计算

各元素含量以质量分数ω计，以%表示，按公式（1）计算：

ω=ρ−ρ0V×10−6m×100……………………（1）

式中：

ρ——试液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| 质量分数/% | 0.0020 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.0005 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0500 |

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4

| 质量分数/% | 0.0020 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/% | 0.0008 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 |

10  试验报告

试验报告应包括如下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——本文件中未规定的所有操作；

——任何可能影响结果的详细信息；

——试验日期。