JJF（有色金属）XXXX—20XX

落球冲击试验机校准规范

（征求意见稿）

Calibration specification for

Falling Weight Impact Testing Machines

20xx-xx-xx发布

20xx-xx-xx实施

中国人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

落球冲击试验机校准规范

Calibration Specification for Falling Weight Impact Testing Machines

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

目录

引   言	Ⅲ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 外观	2

4.2 重锤质量	2

4.3 导管刻度	2

4.4 冲击深度	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准方法	3

7 校准结果表达	5

8 复校时间间隔	5

附录A落球冲击试验机校准记录参考格式	6

附录B落球冲击试验机校准校准证书	8

附录C落球冲击试验机重锤质量校准的测量结果不确定度评定示例	9

C.1 概述	9

C.2 测量模型	9

C.3 测量不确定度的来源分析	9

C.4 测量不确定评定	10

C.5 落锤质量的合成标准不确定度计算	11

C.6 扩展不确定度计算	11

C.7 测量不确定度报告	11

附录D落球冲击试验机导管刻度示值校准的测量结果不确定度评定示例	12

D.1 概述	12

D.2 测量模型	12

D.3 测量不确定度的来源分析	12

D.4 测量不确定评定	12

D.5 合成标准不确定度计算	13

D.6 扩展不确定度计算	13

附录E落球冲击试验机冲击深度校准的测量结果不确定度评定示例	14

E.1 概述	14

E.3 测量不确定度的来源分析不确定度来源有:	15

E.4 测量不确定评定	15

E.5 合成标准不确定度计算	20

E.6 扩展不确定度计算	20

E.7 测量不确定度报告与表示	21

- 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

落球冲击试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于落球冲击试验机（以下简称试验机）的校准。

其他形式的落球试验机也可参照本规范进行校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

落球冲击试验机是以固定质量的重锤落于试板上而不引起漆膜破坏的最大高度表示漆膜耐冲击性能的试验仪器，包括重锤、控制器、高度测量部分、工作台、释放和捕捉装置等。试验设备示意图如图1所示。

图1 落球冲击试验机设备示意图

标引序号说明：

1 — 导管盖；2 — 重锤控制器；3 — 刻度；4 — 冲头导槽；5 — 冲模；6 — 底座；7 — 支架；

8 — 冲头；9 — 导管；10— 重锤

- 4 计量特性

## 4.1 外观

试验机应标有仪器名称、规格型号、出厂编号、制造厂名(或商标)等信息。试验机应放置在稳固的平台上，导管垂直于水平面。仪器的外观不应有影响校准结果的缺陷。各部件的连接应牢固、可靠、无松动，重锤与导管之间应有足够的间隙使重锤保持自由落体运动。导管上的刻度应清晰可读，重锤控制器能将重锤固定在导管的任何刻度，且无卡滞现象，冲头上的钢球表面须光洁平滑。

- 4.2 重锤质量

重锤质量最大允许误差±1g。

- 4.3 导管刻度

测量范围一般为0～1000mm,最大允许误差±1mm。

- 4.4 冲击深度

标称深度2.0mm，最大允许误差±0.1mm。

- 5 校准条件

- 5.1 环境条件

试验机应在（25±5）℃条件下校准，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。校准环境周围无腐蚀性介质，附近无影响实验结果的振源。标准器和落球冲击试验机在室内达到温度平衡。

- 5.2 测量标准及其他设备

校准用测量标准见表1。

表1测量标准

| 校准项目 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 目视 | / |
| 重锤质量 | 电子天平 | 量程（0~3000）g，检定分度值≤ 0.1g |
| 导管刻度示值 | 钢直尺 | 量程(0~1500) mm，MPE:±0.27mm |
| 冲击深度 | 卡尺 | 量程: (0~150)mm，MPE:±0.02 mm |
|  | 深度千分尺 | 量程: (0~25)mm，MPE:±0.004 mm |
|  | 校准用纯铝板 | 厚（0.7~1.0）mm |
| - 注 1：允许使用满足要求的其他测量标准器具。 |  |  |

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1 校准项目

具体校准项目见表2。

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | / |
| 2 | 重锤质量 | / |
| 3 | 导管刻度示值 | / |
| 4 | 冲击深度 | / |

- 6.2 校准方法

- 6.2.1 外观检查

试验机应标有仪器名称、规格型号、出厂编号、制造厂名(或商标)等信息。试验机应放置在稳固的平台上，导管垂直于水平面。仪器的外观不应有影响校准结果的缺陷。各部件的连接应牢固、可靠、无松动，重锤与导管之间应有足够的间隙使重锤保持自由落体运动。导管上的刻度应清晰可读，重锤控制器能将重锤固定在导管的任何刻度，且无卡滞现象，冲头上的钢球表面须光洁平滑。

- 6.2.2 重锤质量的校准

将重锤从仪器上拆下，清洁干净。在电子天平上称量3次，取3次称量值的算术平均值作为校准结果，计算方法见式 (1)。

M=i=13mi3×100%                       （1）

式中：

-重锤质量，g；

-重锤第i次称量值，g。

- 6.2.3 导管刻度

将钢直尺与导管外壁紧贴，并将钢直尺的侧边与导管刻度的中心轴线对齐，钢直尺的端边与导管刻度的零刻线对齐，读出被校导管零刻度线到任一刻度线的长度。一般在导管刻度量程范围内选择不少于5个点进行测量，选择的测量点尽量做到均匀分布，也可按照送检方需求进行取点。每个点重复测量三次，取三次测量值的平均值作为测量结果，计算方法见式 (2)，结果保留到0.1mm。

L=i=13li3×100%                             (2)

式中：

—被检试验机导管刻度校准值，mm ；

—被检试验机导管刻度第i次测量值，mm。

- 6.2.4 冲击深度

目前在国内市场上的试验机，根据调节冲击深度方法的不同，主要分成两类：一类通过调节试验机的压紧螺帽高低调节冲击深度，这类试验机称为A类试验机；另外一类是通过调节试验机铁砧高低来调节冲击深度的试验机，称为B类试验机。这两类试验机在外形上没有区别均如图1所示。可根据试验机种类，从以下三种方法中选择适合的方法进行校准。

方法1：将校准用纯铝板平放在铁砧表面上，使锤头从导管刻度示值为500mm或1000mm处落下，冲击纯铝板表面，用深度千分尺测量冲击凹坑深度，其与板厚的差值即为冲击深度。冲击试验重复三次，且相邻冲击点边缘的距离不得少于 10 mm，结果取三次结果平均值。此校准方法适用于A类试验机和B类试验机。

h=H-P                                 （3）

式中：

h—冲击深度，mm；

H—深度千分尺对冲击凹坑深度3次测量值的算术平均值，mm；

P—卡尺对校准片厚度3次测量值的算术平均值，mm。

方法2：将导管旋下来，松开试验机底座背面的紧固螺钉，将纯铝板平放在铁砧表面上，用底部平整的物体压放在冲头上部。用深度千分尺测量冲头上部至压紧螺帽上平面的距离，测量值与纯铝板厚度之差即为此时的冲击深度。此校准方法适用于A类试验机。

h=H-P                                  （4）

式中：

h—冲击深度，mm；

H—深度千分尺对冲头上部至压紧螺帽上平面的距离3次测量值的算术平均值，mm；

P—深度千分尺对校准片厚度3次测量值的算术平均值，mm。

方法3： 将导管旋下来，将纯铝板平放在铁砧表面上，用手向下轻压冲头上部至刚好接触纯铝板，此时用笔在冲头上画线标记位置A，此位置与冲头导槽上端平齐。然后，移除纯铝板，用手向下压紧冲头，此时用笔再在冲头上画线标记其与冲头导槽上端平齐位置B。取下冲头用卡尺测量A与B两个位置的平行轴线方向的距离AB即为冲击深度。重复三次，取平均值。

- 7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

m）校准人和核验人签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。

- 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

附录A

- 落球冲击试验机校准记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  | 证书编号 |  | 编号 |  | 准确度等级/不确定度 |  | 有效期 |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 重锤质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（g） |  | 实测值（g） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g） |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 导管刻度示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 冲击深度（方法1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试点 |  | 校准用纯铝板厚度P（mm） |  | 凹坑深度H（mm） |  | 差值(H-P) (mm) |  |  | 冲击深度平均值 （mm） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4冲击深度（方法2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试点 |  | 校准用纯铝板厚度P（mm） |  | 冲头上部至压紧螺帽上平面的距离H（mm） |  | 差值(H-P) (mm) |  |  | 冲击深度平均值（mm） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4冲击深度（方法3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试次数 |  | AB |  |  |  | 冲击深度 (mm) |  |  | 冲击深度平均值（mm） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准人：                                                     核验人：

附录B

- 落球冲击试验机校准校准证书

证书编号:

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  | 证书编号 |  | 编号 |  | 准确度等级/不确定度 |  | 有效期 |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 重锤质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（g） |  | 实测值（g） |  |  |  |  |  |  | 平均值（g） |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 导管刻度示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 冲击深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 落球冲击试验机

- 重锤质量校准的测量结果不确定度评定示例

- C.1 概述

- C.1.1 评定依据

- 本校准规范。

- C.1.2测量标准

- 电子天平，称量范围（0~ 3) kg，实际分度值0.01g，准确度等级 Ⅱ 的天平测量重锤质量。

- C.1.3被测对象

- 落球冲击试验机，重锤质量1000g。

- C.1.4测量方法

- 从导管中取出重锤，在规定环境条件下，用天平直接测量重锤质量，该过程重复进行3次。以3次测量值(i=1,2,3)的算术平均值作为落锤质量m。

- C.2 测量模型

重锤质量的测量模型见式 (C.1)：

M=m                            （C.1)

式中：

M——重锤质量，g；

m——电子天平读数值，g

- C.3 测量不确定度的来源分析

1) 由测量重复性所引入的不确定度分量 u1；

2) 由电子天平分辨力引入的不确定度分量u2；

3) 由电子天平偏载误差引入的不确定度分量u3；

4) 由电子天平允许误差引入的不确定度分量u4 。

由于所列的各项标准不确定度不相关，相关系数为1，故合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32+u42                       （C.2)

- C.4 测量不确定评定

C.4.1 由测量重复性所引入的不确定度分量 u1

用电子天平对重锤质量重复测量 10 次，测量数据见表C.1。

表 C.1 重锤质量重复性测量数据

| 重锤质量标称值（g） | 重锤质量测量值（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值(g) |
| 1000 | 1000.36 | 1000.36 | 1000.35 | 1000.37 | 1000.35 | 1000.37 | 1000.35 | 1000.36 | 1000.36 | 1000.36 | 1000.36 |
| 标准偏差 | s=i=1n（mi−m）2n−1=0.0074g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

——重锤第i次称量值；

——重锤几次称量值的平均值。

实际测量以3次测量值平均值作为测量结果，所以

u1=0.0074g3=0.0043g                       （C.3)

C.4.2 由电子天平分辨力引入的不确定度分量u2

电子天平实际分度值为 0.01 g，区间半宽为0.005 g，符合均匀分布，所以：

u2=0.005g3=0.003g                        （C.4)

C.4.3 由电子天平偏载误差引入的不确定度分量u3

电子天平偏载误差为±0.10g，区间半宽为0.10g，满足均匀分布，所以：

u3=0.10g3=0.0577g                        （C.5)

C.4.4 由电子天平允许误差引入的不确定度分量u4

电子天平在1000g校准的示值误差为±0.01g，半区间为0.01g，满足均匀分布，则

u4=0.01g3=0.0058g                        （C.6)

- C.5 落锤质量的合成标准不确定度计算

因为由测量重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复，取两者中较大者，所以合成不确定度为：

uc=u12+u32+u42=0.00432+0.05772+0.00582=0.0581g       （C.7)

- C.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度的表达式为：

U=k∗uc=2×0.0581=0.1162g                      （C.8)

- C.7 测量不确定度报告

M=1000.36g; U=0.11g，k=2。                     （C.9)

- 附录D

- 落球冲击试验机

- 导管刻度示值校准的测量结果不确定度评定示例

- D.1 概述

- D.1.1评定依据

- 本校准规范。

- D.1.2测量标准

- 钢直尺，测量范围(0~1000) mm，分度值0.5mm，MPE:±0.27mm。

- D.1.3被测对象

- 落球冲击试验机，导管刻度示值范围(0~1000)mm。

- D.1.4测量方法

在规定环境下，使用钢直尺对刻度为500mm的导管刻度示值进行校准。将钢直尺与导管刻度线纹轴线相平行，调整零刻度线对齐，在钢直尺上读出被校导管零刻度线到500mm刻度线的长度，重复测量3 次，取3次测量值的平均值作为测量结果。

- D.2 测量模型

导管刻度示值的测量模型 见式（D.1）：

L=l±Δl                              (D.1)

式中：

L——被测导管刻度示值的测量结果，mm；

l——钢直尺的读数值，mm；

Δl——读数误差，mm。

- D.3 测量不确定度的来源分析

D.3.1 由测量重复性所引入的不确定度分量u1；

D.3.2 由读数误差引入的不确定度分量u2

D.3.3 由标准器引入的不确定度分量u3。

- D.4 测量不确定评定

D.4.1 由测量重复性所引入的不确定度分量u1

在规定环境条件下，使用钢直尺对示值500mm的导管刻度重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果如下:

| 导管刻度示值mm | 导管刻度测量值mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值() mm |
| 500 | 500.2 | 500.2 | 500.0 | 500.0 | 499.8 | 499.8 | 500.0 | 500.0 | 500.2 | 500.0 | 500.0 |
| 标准偏差 | s=i=1n（li−l）2n−1=0.1476mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中  ——第i次测量的数值

——几次测量结果的平均值

依据要求，实际测量是在重复条件下连续测量3次，取其算术平均值为测量结果，所以：

u1=s3=0.085mm                        （D.2)

D.4.2 由读数误差引入的不确定度分量u2

读数误差为钢直尺分度值的1/5，钢直尺分度值为0.5 mm，符合均分布，则：

u2=0.13=0.06mm                         (D.3)

D.4.3 由标准器引入的不确定度分量u3

标称值500mm的钢直尺示值误差为±0.15mm，半宽为0.15mm，服从均匀分布，则

u3=0.153=0.09mm                         (D.4)

- D.5 合成标准不确定度计算

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

u(c)=u12+u22+u32=0.0852+0.062+0.092=0.138mm           (D.5)

- D.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k∗uc=0.28mm                            (D.6)

D.7 测量不确定度报告与表示

导管刻度示值L=500.0mm；U=0.28mm，k=2。                    (D.7)

- 附录E

- 落球冲击试验机

- 冲击深度校准的测量结果不确定度评定示例

- E.1 概述

- E.1.1评定依据

- 本校准规范。

- E.1.2测量标准

- 深度千分尺，测量范围： (0~25)mm，MPE：±0.004 mm；

- 卡尺，测量范围：(0~150)mm，MPE：±0.02 mm。

- E.1.3被测对象

- 落球冲击试验机，冲击深度2mm。

- E.1.4测量方法

方法1：将校准用纯铝板平放在铁砧表面上，使锤头从导管刻度值为500mm处落下，冲击纯铝板表面，用深度千分尺测量冲击凹坑深度，其与板厚的差值即为冲击深度。

方法2：将滑筒旋下来，松开试验机底座背面的紧固螺钉(但不要卸下)，将校准用纯铝板平放在铁砧表面，用底部平整的物体压放在冲头上部，使下端钢球与纯铝板刚好接触。用深度卡尺测量冲头上部至压紧螺帽上平面的距离，测量值与纯铝板厚度之差即为冲击深度。

方法3： 将导管旋下来，将校准用纯铝板平放在铁砧表面上，用手向下轻压冲头上部至刚好接触纯铝板，此时用笔在冲头上画线标记位置A，此位置与冲头导槽上端平齐。然后，移除纯铝板，用手向下压紧冲头，此时用笔再在冲头上画线标记其与冲头导槽上端平齐位置B。取下冲头用卡尺测量A与B两个位置的平行轴线方向的距离AB即为冲击深度。

- E.2 测量模型

h=H-P                                (E.1)

式中：

h— 冲击深度，mm；

H— 方法1：纯铝板表面冲击凹坑深度几次测量值的算术平均值，mm；

方法2：深度卡尺对冲头上部至压紧螺帽上平面的距离几次测量值的算术平均值，mm；

方法3：冲头位置A与位置B的平行轴线方向的距离AB几次测量值的算术平均值，mm。

P—卡尺对校准用纯铝板厚度几次测量值的算术平均值，mm。

- E.3 测量不确定度的来源分析不确定度来源有:

E.3.1 由输入量H所引入的不确定度 u1；

E.3.2 由输入量P所引入的标准不确定度分量u2。

- E.4 测量不确定评定-方法1

E.4.1 由输入量H所引入的不确定度 u1

E.4.1.1 由测量重复性引入的不确定度u1(h)

对于方法1：在规定环境条件下，用深度千分尺测量铝板表面冲击凹坑深度，重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果见表E.1：

表E.1 方法1凹坑深度重复测量数据

| 冲击凹坑深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 3.002 | 2.993 | 3.002 | 3.000 | 3.001 | 2.995 | 3.001 | 3.000 | 2.997 | 2.996 |
| 平均值（mm） | 2.999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0032mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi—第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(h)=s3=0.0018mm                      (E.2)

E.4.1.2 由测量标准器引入的误差

由深度千分尺误差引入的不确定度u2(h)

深度千分尺最大允许误差为±0.004mm，半宽为0.004mm，符合均匀分布，则

u2(h)=0.0043=0.0023mm                     (E.3)

E.4.1.3由输入量H所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为:

u1=u1(h)2+u2(h)2=0.00182+0.00232=0.0029mm                 (E.4)

E.4.2由输入量 P所引入的不确定度分量u2

E.4.2.1由测量重复性引入的不确定度u1(p)

在规定环境条件下，用卡尺对校准用纯铝板厚度重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果见表E.2：

表E.2 方法1校准用纯铝板厚度重复测量数据

| 校准用纯铝板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| 平均值（mm） | 0.973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0125mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi -第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(p)=s3=0.0018mm                       (E.5)

E.4.2.2由卡尺误差引入的不确定度u2(p)

测量范围（0~150mm）的卡尺最大允许误差为±0.02mm，半宽为0.02mm，符合均匀分布，则

u2(p)=0.023=0.0115mm                      (E.6)

E.4.2.3由输入量 P所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

u2=u1(p)2+u2(p)2=0..00182+0.01152=0.0116mm                  (E.7)

- E.5 测量不确定评定-方法2

E.5.1 由输入量H所引入的不确定度 u1

E.5.1.1 由测量重复性引入的不确定度u1(h)

在规定环境条件下，用深度千分尺对冲头上部至压紧螺帽上平面的距离重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果见表E.3：

表E.3   方法2冲头上部至压紧螺帽上平面的距离重复测量数据

| 冲头上部至压紧螺帽上平面的距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.001 | 3.002 | 3.001 | 3.002 | 3.002 | 3.001 |
| 平均值（mm） | 3.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0005mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi—第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(h)=s3=0.0003mm                          (E.8)

E.5.1.2 由测量标准器引入的误差

由深度千分尺误差引入的不确定度u2(h)

深度千分尺最大允许误差为±0.004mm，半宽为0.004mm，符合均匀分布，则

u2(h)=0.0043=0.0023mm                     (E.9)

E.5.1.3由输入量H所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为:

u1=u1(h)2+u2(h)2=0.00032+0.00232=0.0023mm                 (E.10)

E.5.2由输入量 P所引入的不确定度分量u2

E.5.2.1由测量重复性引入的不确定度u1(p)

在规定环境条件下，用卡尺对校准用纯铝板厚度重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果见 表E. 4：

表E.4 方法2校准用纯铝板厚度重复测量数据

| 校准用纯铝板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| 平均值（mm） | 0.973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0125mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi -第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(p)=s3=0.0018mm                       (E.11)

E.5.2.2由卡尺误差引入的不确定度u2(p)

测量范围（0~150mm）的卡尺最大允许误差为±0.02mm，半宽为0.02mm，符合均匀分布，则

u2(p)=0.023=0.0115mm                      (E.12)

E.5.2.3由输入量 P所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

u2=u1(p)2+u2(p)2=0.00182+0.01152=0.0116mm         (E.13)

- E.6 测量不确定评定-方法3

E.6.1 由输入量H所引入的不确定度 u1

E.6.1.1 由测量重复性引入的不确定度u1(h)

在规定环境条件下，用卡尺测量冲头上的标记位置A与B平行轴线方向的距离AB，重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，结果见表E.5：

表E.5  方法3位置A与B平行轴线方向的距离重复测量数据

| 位置A与B平行轴线方向的距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 3.00 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 2.96 |
| 平均值（mm） | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0158mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi—第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(h)=s3=0.0091mm                          (E.14)

E.6.1.2 由测量标准器引入的误差

由卡尺误差引入的不确定度u2(h)

卡尺最大允许误差为±0.02mm，半宽为0.02mm，符合均匀分布，则

u2(h)=0.023=0.0115mm                  (E.15)

E.6.1.3由输入量H所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为:

u1=u1(h)2+u2(h)2=0.00912+0.01152=0.0147mm                 (E.16)

E.6.2由输入量 P所引入的不确定度分量u2

E.6.2.1由测量重复性引入的不确定度u1(p)

在规定环境条件下，用卡尺对纯铝板厚度重复测量10次，用贝塞尔公式计算得到数据，测量数据见表E.6：

表E.6  方法3校准用纯铝板厚度重复测量数据

| 纯铝板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| 平均值（mm） | 0.973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差 | s=i=1n（hi−h）2n−1=0.0125mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中hi -第i次测量的数值

依据要求，实际测量3次，所以：

u1(p)=s3=0.0018mm                       (E.17)

E.6.2.2由卡尺误差引入的不确定度u2(p)

测量范围（0~150mm）的卡尺最大允许误差为±0.02mm，半宽为0.02mm，符合均匀分布，则

u2(p)=0.023=0.0115mm                      (E.18)

E.6.2.3由输入量 P所引入的合成不确定度分量u1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

u2=u1(p)2+u2(p)2=0.00182+0.01152=0.0116mm               (E.19)

- E.7 合成标准不确定度计算

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

方法1：u(c)=u12+u22=0.00292+0.01162=0.0120mm            (E.20)

方法2：u(c)=u12+u22=0.00232+0.01162=0.0118mm            (E.21)

方法3：u(c)=u12+u22=0.01272+0.01222=0.0176mm            (E.22)

- E.8 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

方法1：U=k∗uc=0.0240mm                       (E.23)

方法2：U=k∗uc=0.0236mm                       (E.24)

方法3：U=k∗uc=0.0352mm                       (E.25)

- E.9 测量不确定度报告与表示

方法1：冲击深度h=2.03mm；U=0.024mm，k=2。

方法2：冲击深度h=2.03mm；U=0.0236mm，k=2。

方法3：冲击深度h=2.01mm；U=0.035mm，k=2。

——————————