中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 240.2—20XX

代替YS/T 240.2—2007

铋精矿化学分析方法

第2部分 铅含量的测定

Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of bismuth concentrate —

Part 2：Determination of lead content—

Na2EDTA titration method and flame atomic absorption spectrometry

（预审稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

ICS 77.120.099

CCS H 13

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T 240《铋精矿化学分析方法》的第2部分，YS/T 240《铋精矿化学分析方法》已经发布了以下部分：

- ——第1部分：铋含量的测定  Na2EDTA滴定法

- ——第2部分：铅含量的测定  Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法

- ——第3部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法和重量法

——第4部分：三氧化钨含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

- ——第5部分：钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

- ——第6部分：铁含量的测定  重铬酸钾滴定法

- ——第7部分：硫含量的测定  燃烧-中和滴定法

- ——第8部分：砷含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法

- ——第9部分：铜含量的测定  碘量法和火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：三氧化二铝含量的测定  铬天青Ｓ分光光度法和EDTA滴定法

- ——第11部分：银含量和金含量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法

- ——第12部分：铅、锌、铜、砷、锑和镉含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本文件代替YS/T 240.2-2007《铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法》。与YS/T 240.2-2007相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 增加了方法2 Na2EDTA返滴定法，解决原方法1不适用于含钡铋精矿中铅的测定问题（见x.x）；

- 更改了xxxxx，原方法2改为方法3，测定范围“0.05 %~5.00 %”修改为“0.10 %~5.00 %”（见x.x，2007年版的x.x）；

- 更改了，将“试料用硝酸分解”修改为“试料用王水分解”（见x.x，2007年版的x.x）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、紫金铜业有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、中国检验认证集团广西有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所。

本文件主要起草人：XX、XX、……、

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——1982年首次发布为GB3258.2-1982，GB/T 3258.12-1982;

——1994年GB3258.2-1982，GB/T 3258.12-1982整体转换为有色行业标准YS/T240.2-1994，YS/T240.12-1994；

——2007年YS/T240.2-1994，YS/T240.12-1994整合修订为YS/T240.2-2007将YS/T240.12-1994中铅量原子吸收测定与EDTA滴定法整合；

——本次为第三次修订。

引    言

铋精矿是提炼铋的主要原料，在有色领域标准体系中，铋精矿化学成分测定方法标准在保证铋精矿产品质量方面发挥着里要作用，该系列方法标准服务于铋精矿的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑。YS/T 240《铋精矿化学分析方法》目的在于描述铋精矿中铋、铅、钼、二氧化硅、三氧化钨、铁、硫、砷、三氧化二铝、银等不同化学元素成分的测定方法。为满足行业对铋精矿产品的生产、贸易以及资源回收利用的要求，增加检测结果的可靠性和可比性，采用Na2EDTA滴定法快速准确测定铋精矿中铋含量的测定具有重要意义。

YS/T 240已经发布了以下部分：

——第1部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定硅蓝分光光度法和重量法；

——第4部分：三氧化钨含量的测定硫氰酸盐分光光度法；

——第5部分：钼含量的测定硫氰酸盐分光光度法；

——第6部分：铁含量的测定重铬酸钾滴定法；

——第7部分：硫含量的测定燃烧-中和滴定法；

——第8部分：砷含量的测定硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag 分光光度法；

——第9部分：铜含量的测定碘量法和火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：三氧化二铝含量的测定铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：银含量的测定火焰原子吸收光谱法。

本文件为YS/T 240《铋精矿化学分析方法》的第2部分，该部分前一版本为YS/T 240.2-2007，包含方法1 Na2EDTA滴定法和方法2 火焰原子吸收光谱法。有色标委[2020]55号《关于开展2020年有色金属行业标准复审工作的函》复审清单中将本套标准在2020年列入修订计划项目，以此为契机，本次修订工作将旧版方法1不适用于含钡铋精矿中铅量的测定问题进行技术攻关，形成本部分新增方法2-Na2EDTA返滴定法，是对该部分方法的完善，增强了标准的适用性。同时将旧版方法2调整为方法3，并进行了测定范围和试样处理方面的变动，使之更适用于复杂铋精矿的分析应用。

铋精矿化学分析方法

第2部分：铅含量的测定

Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法

警示一一使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件描述了铋精矿中铅含量的测定方法。

本文件适用于铋精矿中铅含量的测定。方法1和方法2测定范围：5.00 %～17.00 %。方法3测定范围0.10 %～5.00 %。方法1不适用于含钡铋精矿中铅含量的测定。

2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法1  Na2EDTA滴定法

4.1  原理

试料用盐酸、硝酸溶解，加硫酸加热至冒烟，于1.8 mol/L~2.7 mol/L的硫酸溶液中沉淀铅为硫酸铅，以酒石酸为络合剂，过滤硫酸铅与大部分共存元素分离。硫酸铅沉淀溶于pH5.8~pH6.0的乙酸-乙酸钠缓冲溶液，以二甲酚橙为指示剂，用Na2 EDTA标准溶液滴定，测定铅含量。

在被滴定溶液中，少量夹杂的铋加巯基乙酸掩蔽，铁加抗坏血酸掩蔽，铜加硫脲掩蔽，试样中的三氧化钨量大于20mg时，应在酸溶试样后过滤除去钨酸沉淀，滤液再加硫酸冒烟。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

4.2.1 水，GB/T 6682,二级水。

4.2.2 氟化铵。

4.2.3 抗坏血酸。

4.2.4 盐酸（ρ=1.19g/mL）。

4.2.5 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

4.2.6 硫酸（ρ=1.84g/mL）。

4.2.7 乙酸（36%）。

4.2.8 乙醇（95%）。

4.2.9 乙醇（1+4）。

4.2.10 硫酸溶液（5+95）

4.2.16 硝酸（1+2）。

4.2.11 酒石酸溶液（200g/L）。

4.2.12 巯基乙酸溶液（1+99）。

4.2.13 硝酸-硫酸混合溶液（1+1）。

4.2.14 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH为5.8～6.0）：称取500 g无水乙酸钠溶于水中，加125 mL乙酸（4.2.7），用水稀释至2500 mL，混匀。

4.2.15 硫脲饱和溶液。

4.2.17  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液（c≈0.010 mol/L ），配制和标定按以下步骤进行：

a）配制：称取3.8g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H2O)置于400mL烧杯中，加0.5g氢氧化钠，加水微热溶解，冷至室温，定容至1L，混匀，放置3d后标定。

b）标定：称取0.1000 g金属铅（ωPb≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入8 mL硝酸（4.2.16），盖上表面皿，加热溶解完全，加入12 mL硫酸（4.2.6），继续加热至冒浓烟约1min～2 min，冷却，加20 mL酒石酸溶液（4.2.11），用少量水吹洗表面皿及杯壁，加40 mL水，煮沸5 min，取下冷却，加10 mL乙醇（4.2.8），静置过夜。用双层慢速滤纸过滤，以下按4.4.4.3条所述进行。

按式（1）计算Na2EDTA标准溶液的实际浓度（mol/L）：

- Κ=VAVZ

式中：

c—Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

m1—称取金属铅的质量，单位为克（g）；

V1—滴定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207．2—铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取三次标定结果的平均值为标准滴定溶液的浓度，保留四位有效数字。三次标定结果的极差值应不大于4×10-8mol/mL，否则重新标定。

4.2.18 二甲酚橙溶液（1 g/L）。

4.3   样品

4.3.1 样品粒度应不大于100μm。

4.3.2 样品在100℃～105℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温。

4.4 试验步骤

4.4.1 试料

称取0.50g样品（4.3），精确到0.0001 g。

4.4.2 平行试验

平行做两份试验。

4.4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.4.4 测定

4.4.4.1 将试料（4.4.1）置于300mL烧杯中，加入少量水润湿。加15 mL盐酸（4.2.4），盖上表面皿，低温加热溶解数分钟，加8 mL硝酸（4.2.5），继续加热溶解，蒸发至3 mL~5 mL，取下冷却。加12 mL硫酸（4.2.6），蒸发至冒浓烟1 min~2 min，取下冷却。

注1  含硅高的样品，称样后加少许氟化铵（4.2.2）。

注2: 冒烟时如试液呈黑色，滴加数滴硝酸-硫酸混合溶液（4.2.13），使其变白。

注3: 样品中含三氧化钨量大于20 mg时，样品加盐酸、硝酸溶解，蒸发至尽干。加5 mL硝酸（4.2.5），用约20 mL水吹洗表面皿及杯壁，加热至沸，用中速滤纸过滤，用硝酸洗烧杯4次，洗沉淀6次。滤液连同洗液用300 mL烧杯承接，滤液蒸发至5 mL，加12 mL硫酸（4.2.6），蒸发至冒浓烟1 min~2 min。

4.4.4.2 加20 mL酒石酸溶液（4.2.11），用少量水吹洗表面皿及杯壁，加40 mL水，混匀，煮沸5 min，取下冷却，加10 mL乙醇（4.2.8），静置过夜。

4.4.4.3 用双层慢速滤纸过滤，用硫酸溶液（4.2.10）洗烧杯3次，洗沉淀5~6次，用乙醇（4.2.9）洗烧杯及沉淀各1次。

4.4.4.4 将滤纸展开，连同沉淀移入原烧杯中，加30mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（4.2.14）、40mL水，加热微沸10 min~15 min，搅拌使沉淀溶解，取下冷却，加水至150mL。

4.4.4.5 加少许抗坏血酸（4.2.3），2 mL硫脲饱和溶液（4.2.15）、2 mL巯基乙酸溶液（4.2.12）、2滴~4滴二甲酚橙溶液（4.2.18），搅匀，用Na2EDTA标准滴定溶液（4.2.17）滴定至紫红色恰变亮黄色为终点。

4.5  试验数据处理

按式（2）计算铅的质量分数ωPb，数值以%表示：

c=m0×103KVB−VC×207.2

式中：

c ---Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

V2 ---滴定试料溶液时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ---滴定空白溶液时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2---铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

ｍ0---试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至两位小数。

4.6  精密度

4.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| ωPb/% | 7.49 | 10.90 | 16.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.25 | 0.28 | 0.32 |

4.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| ωPb/% | 7.49 | 10.90 | 16.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.30 | 0.37 | 0.41 |

5  方法2  Na2EDTA返滴定法

5.1  原理

试料用盐酸、硝酸溶解，加硫酸加热冒烟，在1.8mol/L～2.7mol/L的硫酸溶液中，铅、钡以硫酸复盐形式沉淀，以酒石酸为络合剂，过滤硫酸铅钡沉淀，重复两次与基体铋及共存元素分离。硫酸铅沉淀溶于含一定量Na2EDTA标准溶液的氢氧化钾碱性溶液中，调节酸度，在pH为5.5～6.0的乙酸-乙酸钠缓冲体系中，以巯基乙酸掩蔽残余少量的铋，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定过量的Na2EDTA标准溶液，根据实际消耗的Na2EDTA标准溶液的体积，计算铅量，钡不干扰测定。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.2.1  水，GB/T6682，二级水。

5.2.2  金属铅（ωPb≥99.99％）: 使用前，应除去金属表面的氧化物，可将金属铅置于硝酸（1+9）中浸泡1min，用水洗净后，用丙酮洗涤，在烘箱中于50℃烘干。

5.2.3  金属锌（ωZn≥99.99％）：

使用前，应除去金属表面的氧化物，可将金属锌置于硝酸（1+9）中浸泡1min，用水洗净后，用丙酮洗涤，在烘箱中于50℃烘干。

5.2.4  氟化铵。

5.2.5  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

5.2.6  硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.2.7  硫酸（ρ=1.84g/mL）。

5.2.8  高氯酸（ρ=1.70g/mL）。

5.2.9  氢溴酸（ρ=1.49g/mL）。

5.2.10  乙醇（95％，体积分数）。

5.2.11  硝酸-硫酸混酸:将35mL硫酸（5.2.5）缓慢加入到65mL硝酸（5.2.4）中，混匀冷却。

5.2.12  硝酸（1+1）。

5.2.13  硫酸（2+98）。

5.2.14  酒石酸溶液（100g/L）: 将100g酒石酸溶解于水中，稀释至1L，混匀。

5.2.15  氢氧化钾溶液（200g/L）: 将200g氢氧化钾溶解于水中，稀释至1L，混匀，贮存于塑料瓶中。

5.2.16  乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH5.5～6.0）: 将375g无水乙酸钠溶解于水中，加50mL冰乙酸，用水稀释至2500mL，混匀。

5.2.17  混合洗液: 将100mL乙醇（1.7）加入到900mL硫酸（1.9）中，混匀冷却。

5.2.18  二甲酚橙（5g/L），用时现配。

5.2.19  对硝基苯酚（1g/L）: 溶解0.1g对硝基苯酚于100mL水中。

5.2.20  巯基乙酸（1+99）: 将1mL巯基乙酸加入到99mL水中，混匀。

5.2.21  乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)标准滴定溶液（ｃ(EDTA)=0.02mol/L)：称取7.6g乙二胺四乙酸二钠置于400mL烧杯中，加1.0g氢氧化钠，加水微热溶解，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释，混匀放置3d后标定。

5.2.22  锌标准滴定溶液（ｃ(Zn2+) =0.02mol/L)

5.2.22.1  配制：称取1.3076g刚处理过、未氧化的金属锌（5.2.3），置于带盖的烧杯中。加入30mL水，分次加入25mL盐酸（5.2.5），加热溶解完全，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.22.2  K值的标定：准确移取30.00mLNa2EDTA标准滴定溶液（1.20.2）于300mL烧杯中，加20mL氢氧化钾溶液（5.2.15），加水至200mL。以下按照5.4.4.6操作。

按式（3）计算Na2EDTA标准滴定溶液与锌标准滴定溶液的滴定比值（K）：

Κ=VAVZ                 …………（3）

式中：

K —1.00mL锌标准滴定溶液相当于Na2EDTA标准滴定溶液的毫升数，无量纲；

VA—移取Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

VZ—消耗锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

平行标定3次，结果保留4位有效数字，当极差不大于0.001时，取其平均值，否则重新标定。

5.2.23  Na2EDTA标准溶液的标定：称取0.10 g金属铅(5.2.2)，精确到0.0001 g，置于300 ml烧杯中，加入15 mL硝酸（5.2.12），盖上表面皿，低温溶解完全，并蒸至5mL，取下冷却。加入10 mL硫酸（5.2.7），继续加热至冒浓白烟约2 min，取下放冷。以下按照5.4.4.2～5.4.4.6操作。随同标定做空白试验。

按式（4）计算Na2EDTA标准滴定溶液的摩尔浓度（mol/L）：

c=m2×103KVB−VC×207.2           …………（4）

式中：

ｃ ---Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m2 ---称取金属铅的质量，单位为克（g）；

K ---5.2.22.2中测定的EDTA溶液与锌溶液的比值；

VB ---空白标定中滴定过量Na2EDTA标准滴定溶液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

VC ---金属铅标定中滴定过量Na2EDTA标准滴定溶液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫 升（mL）；

207.2 ---金属铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定3次，结果保留4位有效数字，当极差不大于5×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

5.3   样品

5.3.1  样品粒度应不大于100 μm。

5.3.2  样品在100 ℃～105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温。

5.4  试验步骤

5.4.1  试料

称取0.20 g试样，精确到0.0001 g。

5.4.2  平行试验

平行做两份试验。

5.4.3  空白试验

随同试料平行做两份空白试验，极差在0.10 mL以内，取其平均值。

5.4.4  测定

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于300 mL烧杯中，加少量水润湿，加0.5 g氟化铵（5.2.4）。加入15 mL盐酸（5.2.5），加盖表面皿，于低温溶解驱赶硫化氢3～5 min。加5mL硝酸（5.2.6），于低温溶解至试样分解完全，取下稍冷。加入5 mL氢溴酸（5.2.9），加热至红棕色烟幕冒尽，取下放冷（若试料含锑≥10 ％时，重复处理一次）。加入10 mL硫酸（5.2.7），加热至冒浓白烟约5 min，若试料含碳高沿杯壁加1～2 mL硝硫混酸（5.2.11），继续加热至冒浓白烟1～2 min，取下冷却。

5.4.4.2  缓慢加入50 mL酒石酸溶液（5.2.14）。用水吹洗表皿及杯壁，加热微沸10 min，冷却至室温。加20 mL乙醇（5.2.10），放置1～2 h。用包角慢速定量滤纸过滤，用混合洗液（5.2.17）洗涤烧杯3次及沉淀6次，再用水洗烧杯1次、沉淀2次，弃去滤液。

5.4.4.3  将沉淀连同滤纸一起放入原烧杯中，加15 mL硫酸（5.2.7），加盖表面皿，稍稍摇晃烧杯，待滤纸基本溶解后，加5 mL高氯酸（5.2.8），5 mL硝酸（1.3）。继续加热至冒浓白烟，驱赶尽氮的氧化物。

5.4.4.4  待浓硫酸体积剩余约10 mL左右时，取下冷却。小心的加入30 mL酒石酸溶液（5.2.14）。用水吹洗表皿及杯壁，加热微沸10 min，冷却至室温。加20 mL乙醇（5.2.10），放置1～2 h。用包角慢速定量滤纸过滤，用混合洗液（5.2.17）洗涤烧杯3次及沉淀6次，再用水洗烧杯1次、沉淀2次，弃去滤液。

5.4.4.5  将沉淀连同滤纸一起放入原烧杯中。加入20 mL氢氧化钾（5.2.15),准确加入50.00 mLNa2EDTA标准滴定溶液（5.2.21）。低温加热微沸10 min，取下冷却，加水至200 mL。

5.4.4.6  加1～2滴对硝基苯酚溶液（5.2.19）,用硝酸（5.2.12）中和至无色。待溶液冷却至室温后，加入25 mL缓冲溶液（5.2.16），加入1 mL巯基乙酸（5.2.20），加入1～2滴二甲酚橙溶液（5.2.18），用锌标准滴定溶液（5.2.22）滴定至清晰紫红色出现为终点。

5.5  试验数据处理

按式（5）计算铅的质量分数ωPb，数值以％表示：

ωPb%=[V4−K×V6−(V4−K×V5)]×c×207.2×10−3m3×100     即：

ωPb%=K×(V5−V6)×c×207.2×10−3m3×100   ………………（5）

式中：

V4 ---试样和空白试验中加入Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V6 ---滴定试样中过量的Na2EDTA标准溶液消耗的锌标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V5 ---滴定空白试验中过量的Na2EDTA标准溶液消耗的锌标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

K  ---5.2.22.2中测定的EDTA溶液与锌溶液的比值；

ｃ ---Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m3 ---试料的质量，单位为克（g）；

207.2 ---金属铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果保留至小数点后2位。

5.6  精密度

5.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  重复性限

| ωPb/% | 6.08 | 11.40 | 16.56 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.21 | 0.26 | 0.32 |

5.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4  再现性限

| ωPb/% | 6.08 | 11.40 | 16.56 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.34 | 0.33 | 0.37 |

6  方法3 火焰原子吸收光谱法

6.1  原理

试料用王水分解，在稀硝酸介质中，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，使用空气-乙炔火焰测量铅的吸光度，以标准曲线法计算铅含量。

6.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

6.2.1  水，GB/T6682,二级水。

6.2.2  硝酸(ρ=1.42g/mL)。

6.2.3  盐酸(ρ=1.19g/mL)。

6.2.4  硝酸（1+1）。

6.2.5  硝酸（1+2）。

6.2.6  硝酸（5+95）。

6.2.7  铅标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铅（ωPb≥99.99%）于200 mL烧杯中，加入30 mL硝酸（6.2.5），盖上表面皿，置于电热板低温处加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物。取下，用少量水冲洗杯壁及表面皿，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（6.2.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含1.0 mg铅。

6.2.8  铅标准溶液：移取20.00 mL铅标准贮存液（6.2.7）于200 mL容量瓶中，加入2 mL硝酸（6.2.4)，用水释释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含100 g 铅。

6.3  仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.244 g/mL；

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差不应超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

6.4  样品

6.4.1  样品粒度应不大于100 μm。

6.4.2  样品在100 ℃～105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温。

6.5  试验步骤

6.5.1 试料

按表5称取样品，精确至0.0001 g。

表 5

| 铅含量 % | 试料量 g | 试液总体积 mL | 分取试液体积 mL | 测定试液体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1～0.25 | 0.500 | 100 | - | 100 |
| ＞0.25～1.25 | 0.200 | 100 | - | 100 |
| ＞1.25～5.00 | 0.200 | 100 | 20 | 100 |

6.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

6.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.5.4  测定

6.5.4.1  将试料（6.5.1）置于100 mL烧杯中，用少量硝酸（6.2.6）润湿散开，加入15 mL盐酸（6.2.3），置于电热板上低温加热10～15 min，加入5 mL硝酸（6.2.2），盖上表面皿，置于电热板低温处加热将试料溶解完全，蒸至近干，取下冷却。加入10 mL硝酸（6.2.4），用硝酸（6.2.6）吹洗表面皿及杯壁，加热使盐类溶解完全，取下冷却至室温。按表5移入相应的容量瓶中。用硝酸（6.2.6）稀释至刻度，混匀，用快速滤纸干过滤。

6.5.4.2  按表5分取试液于相应容量瓶中，用硝酸（6.2.6）稀释至刻度，混匀待测。

注：当铅含量＞1.25%～5.00%，需补加10mL硝酸（6.2.4），用硝酸（6.2.6）稀释至刻度，混匀待测。

6.5.4.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，以水调零，测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅浓度。

6.5.5  工作曲线的绘制

移取0 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL铅标准溶液（6.2.8）置于一组100 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（6.2.4），用水稀释至刻度，混匀。在与试液测定相同条件下，测量系列标准溶液吸光度，减去系列标准中“零”浓度溶液吸光度，以铅浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 6.6  试验数据的处理

按式（6）计算铅的质量分数,数值以％表示：

ωPb%＝c⋅V7⋅V9×10−6m4⋅V8×100………………（6）

式中：

ωPb---铅的质量分数，%；

c ──自工作曲线上查得的铅浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

V7──试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

V8──分取试液的体积，单位为毫升，（mL）；

V9──测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m4──试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位小数。

6.7  精密度

6.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法求得：

表6  重复性限

| ωPb/% | 0.13 | 0.96 | 1.96 | 3.17 | 4.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.014 | 0.035 | 0.088 | 0.097 | 0.15 |

6.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法求得：

表7  再现性限

| ωPb/% | 0.13 | 0.96 | 1.96 | 3.17 | 4.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.033 | 0.062 | 0.16 | 0.23 | 0.34 |

7  试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——样品；

——本文件编号；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

方法2精密度试验原始数据

精密度数据是在2023年由15家实验室对铅含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铅含量在重复性条件下独立测定7次。测量的原始数据见表A·1。

表A·1 方法2精密度数据原始数据

质量分数%

| 水平数 | 实验室p | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1# | 实验室1 | 6.05 | 6.10 | 6.13 | 5.92 | 5.96 | 5.88 | 6.02 |
|  | 实验室2 | 6.10 | 6.11 | 6.07 | 6.12 | 6.22 | 6.11 | 5.91 |
|  | 实验室3 | 6.34 | 6.41 | 6.21 | 6.24 | 6.23 | 6.28 | 6.53** |
|  | 实验室4 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.00 | 5.93 | 6.03 |
|  | 实验室5 | 6.27 | 6.18 | 6.20 | 6.31 | 6.20 | 6.32 | 6.25 |
|  | 实验室6 | 5.96 | 6.05 | 5.93 | 5.86 | 5.93 | 5.98 | 6.02 |
|  | 实验室7 | 6.16 | 6.19 | 6.25 | 6.12 | 5.94 | 6.09 | 6.30 |
|  | 实验室8 | 6.08 | 6.00 | 5.95 | 6.20 | 5.98 | 6.02 | 6.01 |
|  | 实验室9 | 6.10 | 5.98 | 6.09 | 5.95 | 5.90 | 6.08 | 6.03 |
|  | 实验室10 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 5.99 | 5.96 | 6.13 | 6.05 |
|  | 实验室11 | 6.12 | 6.08 | 5.97 | 6.11 | 6.08 | 6.07 | 6.18 |
|  | 实验室12 | 6.03 | 6.07 | 6.10 | 5.98 | 5.86 | 6.02 | 5.92 |
|  | 实验室13 | 6.08 | 6.05 | 6.22 | 6.25 | 6.11 | 6.14 | 6.19 |
|  | 实验室14 | 6.17 | 6.12 | 6.06 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.12 |
|  | 实验室15 | 5.94 | 5.84 | 5.89 | 5.97 | 5.83 | 5.96 | 6.02 |
| 2# | 实验室1 | 11.35 | 11.43 | 11.24 | 11.54 | 11.41 | 11.49 | 11.27 |
|  | 实验室2 | 11.60 | 11.51 | 11.44 | 11.39 | 11.41 | 11.49 | 11.26 |
|  | 实验室3 | 11.59 | 11.70 | 11.32 | 11.37 | 11.54 | 11.52 | 11.38 |
|  | 实验室4 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.26 | 11.43 | 11.55 | 11.41 |
|  | 实验室5 | 11.25 | 11.32 | 11.35 | 11.36 | 11.38 | 11.40 | 11.43 |
|  | 实验室6 | 11.35 | 11.37 | 11.53 | 11.34 | 11.34 | 11.42 | 11.44 |
|  | 实验室7 | 11.59 | 11.61 | 11.37 | 11.42 | 11.36 | 11.57 | 11.31 |
|  | 实验室8 | 11.50 | 11.51 | 11.27 | 11.50 | 11.58 | 11.44 | 11.45 |
|  | 实验室9 | 11.41 | 11.54 | 11.38 | 11.20 | 11.33 | 11.25 | 11.29 |
|  | 实验室10 | 11.26 | 11.26 | 11.39 | 11.24 | 11.16 | 11.41 | 11.31 |
|  | 实验室11 | 11.46 | 11.55 | 11.49 | 11.41 | 11.50 | 11.45 | 11.54 |
|  | 实验室12 | 11.36 | 11.47 | 11.45 | 11.32 | 11.25 | 11.54 | 11.32 |
|  | 实验室13 | 11.49 | 11.55 | 11.55 | 11.48 | 11.45 | 11.42 | 11.38 |
|  | 实验室14 | 11.20 | 11.24 | 11.20 | 11.25 | 11.18 | 11.18 | 11.23 |
|  | 实验室15 | 11.22 | 11.49 | 11.23 | 11.38 | 11.41 | 11.27 | 11.32 |

表A·1 方法2精密度数据原始数据（续）

质量分数%

| 水平数 | 实验室p | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3# | 实验室1 | 16.72 | 16.54 | 16.36 | 16.47 | 16.68 | 16.41 | 16.63 |
|  | 实验室2 | 16.60 | 16.52 | 16.83 | 16.76 | 16.48 | 16.53 | 16.64 |
|  | 实验室3 | 16.51 | 16.80 | 16.57 | 16.89 | 16.79 | 16.63 | 16.77 |
|  | 实验室4 | 16.44 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |
|  | 实验室5 | 16.65 | 16.51 | 16.62 | 16.50 | 16.55 | 16.47 | 16.45 |
|  | 实验室6 | 16.56 | 16.55 | 16.34 | 16.42 | 16.47 | 16.48 | 16.52 |
|  | 实验室7 | 16.91 | 16.55 | 16.84 | 16.79 | 16.56 | 16.92 | 16.49 |
|  | 实验室8 | 16.62 | 16.60 | 16.56 | 16.61 | 16.54 | 16.51 | 16.68 |
|  | 实验室9 | 16.66 | 16.53 | 16.39 | 16.37 | 16.58 | 16.44 | 16.53 |
|  | 实验室10 | 16.79 | 16.24 | 16.57 | 16.67 | 16.35 | 16.56 | 16.54 |
|  | 实验室11 | 16.41 | 16.49 | 16.33 | 16.53 | 16.39 | 16.42 | 16.47 |
|  | 实验室12 | 16.59 | 16.68 | 16.41 | 16.35 | 16.55 | 16.72 | 16.68 |
|  | 实验室13 | 16.65 | 16.42 | 16.55 | 16.50 | 16.62 | 16.70 | 16.58 |
|  | 实验室14 | 16.52 | 16.54 | 16.48 | 16.64 | 16.50 | 16.52 | 16.54 |
|  | 实验室15 | 16.43 | 16.51 | 16.46 | 16.33 | 16.54 | 16.46 | 16.47 |

附录B

（资料性）

方法3精密度试验原始数据

精密度数据是在2023年由15家实验室对铅含量的5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铅含量在重复性条件下独立测定7次。测量的原始数据见表B·1。

表B·1 方法3精密度数据原始数据

质量分数%

| 水平数 | 实验室p | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1# | 实验室1 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | 实验室2 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 实验室3 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
|  | 实验室4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
|  | 实验室5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|  | 实验室6 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
|  | 实验室7 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | 实验室8 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
|  | 实验室9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
|  | 实验室10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 实验室11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |

表B·1 方法3精密度数据原始数据（续）

质量分数%

| 水平数 | 实验室p | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1# | 实验室12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
|  | 实验室13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 实验室14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
|  | 实验室15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 2# | 实验室1 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
|  | 实验室2 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
|  | 实验室3 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
|  | 实验室4 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
|  | 实验室5 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
|  | 实验室6 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
|  | 实验室7 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
|  | 实验室8 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
|  | 实验室9 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
|  | 实验室10 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
|  | 实验室11 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
|  | 实验室12 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
|  | 实验室13 | 1.07 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
|  | 实验室14 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
|  | 实验室15 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 3# | 实验室1 | 1.96 | 1.99 | 1.92 | 1.94 | 1.98 | 2.05 | 1.91 |
|  | 实验室2 | 2.10 | 2.03 | 2.07 | 2.07 | 1.92 | 1.96 | 1.93 |
|  | 实验室3 | 1.93 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | 1.92 | 1.88 |
|  | 实验室4 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 1.98 |
|  | 实验室5 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 1.94 | 1.96 |
|  | 实验室6 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.99 | 1.99 |
|  | 实验室7 | 2.00 | 1.97 | 1.87 | 2.00 | 2.01 | 1.95 | 1.96 |
|  | 实验室8 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 1.89 |
|  | 实验室9 | 1.96 | 1.97 | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.99 |
|  | 实验室10 | 1.94 | 1.92 | 2.00 | 1.91 | 1.99 | 1.95 | 1.96 |
|  | 实验室11 | 1.86 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1.89 | 1.90 | 1.95 |
|  | 实验室12 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.87 |
|  | 实验室13 | 2.05 | 1.98 | 1.89 | 2.01 | 1.98 | 2.02 | 2.00 |
|  | 实验室14 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.94 |
|  | 实验室15 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.05 |
| 4# | 实验室1 | 3.18 | 3.22 | 3.13 | 3.16 | 3.11 | 3.20 | 3.11 |
|  | 实验室2 | 3.20 | 3.27 | 3.22 | 3.15 | 3.18 | 3.05 | 3.12 |
|  | 实验室3 | 2.94 | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 3.03 | 3.04 | 2.99 |
|  | 实验室4 | 3.18 | 3.23 | 3.17 | 3.18 | 3.21 | 3.23 | 3.19 |
|  | 实验室5 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.31 | 3.29 | 3.30 | 3.25 |

表B·1 方法3精密度数据原始数据（续）

质量分数%

| 水平数 | 实验室p | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4# | 实验室6 | 3.25 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.30 | 3.24 | 3.28 |
|  | 实验室7 | 3.34 | 3.35 | 3.26 | 3.27 | 3.18 | 3.21 | 3.10 |
|  | 实验室8 | 3.17 | 3.11 | 3.16 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.08 |
|  | 实验室9 | 3.24 | 3.13 | 3.21 | 3.18 | 3.15 | 3.18 | 3.18 |
|  | 实验室10 | 3.12 | 3.13 | 3.25 | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.16 |
|  | 实验室11 | 3.11 | 3.21 | 3.16 | 3.12 | 3.26 | 3.27 | 3.18 |
|  | 实验室12 | 3.11 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.16 | 3.09 |
|  | 实验室13 | 3.17 | 3.23 | 3.17 | 3.27 | 3.09 | 3.05 | 3.22 |
|  | 实验室14 | 3.14 | 3.24 | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 3.14 | 3.24 |
|  | 实验室15 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.17 | 3.22 | 3.16 |
| 5# | 实验室1 | 4.70 | 4.92 | 4.76 | 4.72 | 4.63 | 4.75 | 4.76 |
|  | 实验室2 | 4.84 | 4.82 | 4.70 | 4.69 | 4.73 | 4.78 | 4.75 |
|  | 实验室3 | 4.44 | 4.46 | 4.54 | 4.48 | 4.53 | 4.52 | 4.50 |
|  | 实验室4 | 4.76 | 4.73 | 4.78 | 4.77 | 4.78 | 4.73 | 4.75 |
|  | 实验室5 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.78 | 4.77 | 4.81 | 4.80 |
|  | 实验室6 | 4.92 | 4.95 | 4.89 | 4.94 | 4.92 | 4.86 | 4.91 |
|  | 实验室7 | 4.89 | 4.98 | 4.97 | 4.88 | 4.87 | 4.95 | 4.94 |
|  | 实验室8 | 4.79 | 4.92 | 4.85 | 4.80 | 4.83 | 4.82 | 4.71 |
|  | 实验室9 | 4.73 | 4.79 | 4.74 | 4.88 | 4.80 | 4.77 | 4.74 |
|  | 实验室10 | 4.75 | 4.80 | 4.89 | 4.96 | 4.86 | 4.77 | 4.82 |
|  | 实验室11 | 4.70 | 4.62 | 4.61 | 4.70 | 4.64 | 4.61 | 4.61 |
|  | 实验室12 | 4.61 | 4.70 | 4.61 | 4.76 | 4.65 | 4.76 | 4.70 |
|  | 实验室13 | 4.76 | 4.65 | 4.85 | 4.66 | 4.76 | 4.81 | 4.80 |
|  | 实验室14 | 4.92 | 4.86 | 4.93 | 4.96 | 4.83 | 4.78 | 4.86 |
|  | 实验室15 | 4.64 | 4.67 | 4.63 | 4.68 | 4.66 | 4.67 | 4.69 |