铋精矿化学分析方法

第6部分：铁含量的测定

重铬酸钾滴定法

编制说明

（送审稿）

主编单位：长沙矿冶院检测技术有限责任公司

2023年7月

铋精矿化学分析方法

第6部分：铁含量的测定  重铬酸钾滴定法

编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据2022年4月29日工业和信息化部发布的《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，有色金属行业标准《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由长沙矿冶院检测技术有限责任公司负责起草，项目计划编号为2022-0208T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月。

### （二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

### 1.本标准起草单位及其分工

本标准在申报立项时的起草单位为长沙矿冶院检测技术有限公司，在立项批复后，为了保证本标准的普适性、准确性和可操作性，牵头单位在行业内广泛征集参编单位。最终本标准的起草单位有16家，分别为：长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所、铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南云铜锌业股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司。

其中，长沙矿冶院检测技术有限公司主要负责试验方案制定，试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等工作；株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所为一验单位，主要负责对试验方案中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见和建议；铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南云铜锌业股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司为二验单位，主要负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见和建议。

长沙矿冶院检测技术有限责任公司（简称“长矿检测”）始建于1956年，为原冶金部辅料矿质量监督检测中心，2021年7月转制为国有控股企业，为世界500强企业中国五矿所属长沙矿冶研究院有限责任公司子公司，注册资本2580万元。

长矿检测专注于为客户提供检测、能力验证、咨询培训、仲裁检测等综合性技术服务，拥有检验检测机构资质认定（CMA）、实验室认可（CNAS）、能力验证提供者认可（PTP）等多项专业资质及百余台套先进精密分析仪器设备，尤其是化学物相分析、材料微观表征等检测能力国内领先。经过60余年的发展，服务能力覆盖矿产、材料、化工、环境、建筑工程、医药、食品、农产品等多个领域，服务大型央企、上市公司、中小微企业、高校、科研院所、研发机构等客户逾2000家。

长矿检测制修订100余项国际、国家、行业、团体标准，拥有发明专利3项，为工信部工业产品（黑色矿冶产品）质量控制和技术评价实验室、湖南省工信厅产业技术基础公共服务平台（试验检测类）等20多个国家级、省部级科技创新平台的重要组成部分，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位、国家技术标准创新基地（长株潭）理事单位、湖南省环境检测行业协会副会长单位、湖南省精密仪器测试学会秘书长单位、长沙市先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟理事单位等。

长矿检测始终坚持“专家之选 检测专家”的发展定位，致力于成为国内一流、具有国际竞争力的第三方检验检测集团。

### 2. 本标准起草人员及其工作职责

本标准主要起草人有：。

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1所示：

表1 各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 试验方案制定、试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等。 |
| 2 | 苗晓焕、王静、谢磊、周姣连、广东省科学院、柿竹园、彭霞、廖玺 | 试验方案验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 3 | 陈兰、潘晓玲、施晓佳、孔凡丽、江美华、戴秋香、杨志伟、梁爽、邱敏敏、马莉娜、杨舜森、字建福、中检广西、郑弦、山东恒邦、铜陵有色 | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |

### （三）主要工作过程

长沙矿冶院检测技术有限公司组织骨干技术人员成立项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

### 立项阶段

长沙矿冶院检测技术有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末分标委（SAC/TC243/SC1）提交了行业标准YS/T 240-2007《铋精矿化学分析方法》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年4月29日，工业和信息化部发布了《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号），正式下达该标准的修订任务，标准名称为《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》，项目计划编号为2022-0208T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

### 起草阶段

长沙矿冶院检测技术有限公司接受任务后，成立了标准编制工作组，主要由分析检测工作人员组成，根据产品的要求，结合重铬酸钾滴定法的基本步骤和原理，形成了标准草案。

2022年7月19日~21日，全国有色金属标准化技术委员会粉末分标委在江西省赣州市组织召开了《铋精矿化学分析方法》系列标准的任务落实会。会上确定了由长沙矿冶院检测技术有限公司牵头负责铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的修订起草工作，由株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所、铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南云铜锌业股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司15家单位协助起草；明确了所采用的分析方法及其测定范围；同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

2022年8月~2023年2月编制组委托中科院金属所根据市场上镍基合金粉生产和应用情况，开展试验样品的成分设计、选材和制备，共制备了三种牌号的镍基合金粉样品。充分考虑到试验样品的代表性，经筛选，最终选择W1%、W15%、W30%三种牌号为本标准统一的试验样品。委托柿竹园寄来铋精矿原矿和磁铁精矿样品，根据标准中铁的质量分数范围配制了5中不同含量水平的铋精矿试样，样品编号分别为1#、2#、3#、4#和5#。

2022年12月～2023年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了方法试验报告、标准文本和编制说明的讨论稿。其中，对于原标准中的方法，还原剂删去了剧毒的二氯化汞，更改为二氯化锡、和三氯化钛；增加了试样含钼大于4%的熔融-过滤的试样分解法；重重铬酸钾标准滴定溶液的溶度由CK2Cr2O7 = 0.025 mol/L改为C1/6K2Cr2O7 = 0.025 mol/L；铁质量分数为5~15%的称样量由0.400 g更改至0.200 g。系统开展了重铬酸钾滴定溶液浓度实验、不同还原剂和指示剂影响实验、钨酸钠用量实验、三氯化钛浓度实验、其他元素干扰试验等，补充了精密度试验。主编单位对试验数据进行统计和分析，形成了方法研究报告及标准文本和编制说明的讨论稿。

2023年2月21日~23日全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委在广东省佛山市组织召开了《铋精矿化学分析方法》系列标准的讨论会。来自有色金属经济技术研究院有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、广西中金岭南矿业有限责任公司、北矿检测技术有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、承德天大钒业有限责任公司等多家单位的代表参会。会上主编单位对《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的项目背景、研究进展、试验过程及结果等编制说明内容进行了介绍和阐述，与会专家对标准文本进行了细致认真地审阅和讨论。

2023年5月初主编单位将标准文本和研究报告随同试验样品发给各验证单位，组织开展方法的条件试验、精密度试验和正确度试验的验证工作。2023年6月，主编单位收集各家验证单位返回的验证报告，汇总精密度试验数据并进行统计和分析，采纳各家验证报告中提出的合理性的意见和建议，优化试验步骤，修改完善标准文本和编制说明，形成征求意见稿。

### 征求意见阶段

编制组面向国内主要的镍基合金粉生产厂家、用户、科研院所和第三方检测机构，通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍基合金粉化学分析方法 第2部分 钨含量的测定 辛可宁称量法》标准征求意见稿进行意见征询。

2023年7月25日～28日全国有色金属标准化技术委员会在宁波市组织召开了行业标准《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的预审会。来自国合通用测试评价认证股份公司、西安汉唐分析检测有限公司、赣州有色冶金研究院、广东省科学院工业分析检测中心等单位的专家对《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的标准预审稿、试验报告和编制说明进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。

2023年7月，编制组对收集到的意见进行整理。本编制组共向15家单位发送了《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的征求意见稿，收到回函的单位数为15个，回函并有建议或意见的单位数为6个，征求意见具有广泛性和代表性，具体详见《标准征求意见稿意见征求汇总处理表》。本编制组根据回函的意见和建议对标准征求意见稿进行了修改，并于2023年7月形成了《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的送审稿。

### 审查阶段

### 报批阶段

## 二、标准编制原则

### （一）符合性

标准格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》等文件的要求编写，并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测试方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行试验数据的统计及重复性线和再现性限的计算。

### （二）适用性和先进性

本标准是对YS/T 240.6-2007《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》的修订起草。在充分调研国内外铋精矿相关产品标准及行业内铋精矿分析检测实际需求的基础上，对原标准的测定范围、试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了铋精矿中铁含量的分析方法，同时又体现了行业内对铋精矿化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。主要修订内容如下：

（1）更改还原剂：将还原铁的二氯化锡和二氯化汞改为用二氯化锡、钨酸钠、三氯化钛，避免了使用有剧毒的二氯化汞；

（2）增加试样分解方法：对于含钼大于4%的试样，增加了熔融-过滤的分解方法。

（3）更改标准滴定溶液浓度：将原标准中的CK2Cr2O7 = 0.025 mol/L改为C1/6K2Cr2O7 = 0.025 mol/L，滴定样品时消耗的体积将增加至6倍，能在最大程度上减少滴定误差。

（4）试验条件的探究：由于更改了还原剂种类和标准滴定溶液的浓度，对称样量和还原方法重新进行试验，探究了新的方法体系下试验试剂等条件，满足了铁含量为5%~25%的铋精矿样品的准确、快速分析，提高了标准的适用性和先进性。

（5）更新精密度数据：对多家实验室的测定结果进行科学统计分析，计算出分析方法的重复性限和再现性限，提高了标准的可操作性。

## 三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- 重铬酸钾标准滴定溶液的浓度对实验结果的影响

为探究重铬酸钾标准滴定溶液浓度对实验结果的影响，取约0.2 g的5#铋精矿样品，分别用C1/6K2Cr2O7=0.025，0.05，0.10，0.15（原标准）mol/L的重铬酸钾标准滴定溶液进行实验，实验结果见表2。

表2  重铬酸钾标准滴定溶液浓度试验

| 重铬酸钾标准滴定溶液浓度/(mol/L) | 样品重量/g | 滴定体积/mL | 实验结果/% | 平均值/% | 相对标准偏差RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1/6K2Cr2O7=0.025 | 0.2003 | 35.75 | 24.89 | 24.92 | 0.24 |
|  | 0.2013 | 35.88 | 24.86 |  |  |
|  | 0.1998 | 35.77 | 24.97 |  |  |
|  | 0.1991 | 35.66 | 24.98 |  |  |
| C1/6K2Cr2O7=0.05 | 0.2016 | 18.08 | 24.91 | 24.89 | 0.17 |
|  | 0.1994 | 17.90 | 24.93 |  |  |
|  | 0.2024 | 18.10 | 24.84 |  |  |
|  | 0.2054 | 18.38 | 24.86 |  |  |
| C1/6K2Cr2O7=0.10 | 0.2003 | 8.98 | 24.90 | 24.95 | 0.29 |
|  | 0.2020 | 9.10 | 25.03 |  |  |
|  | 0.2007 | 9.03 | 24.99 |  |  |
|  | 0.1998 | 8.95 | 24.88 |  |  |
| C1/6K2Cr2O7=0.15 | 0.1987 | 5.94 | 24.84 | 24.95 | 0.60 |
|  | 0.1991 | 6.03 | 25.17 |  |  |
|  | 0.2003 | 6.01 | 24.93 |  |  |
|  | 0.2011 | 6.02 | 24.87 |  |  |

由表2可知重铬酸钾溶液浓度为0.025~0.15 mol/L对测定结果没有影响，考虑到滴定误差、难以把控终点等因素。因此选择重铬酸钾溶液的浓度为C1/6K2Cr2O7=0.025 mol/L。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

- 不同方法中还原剂、指示剂对实验结果的影响

原标准中，酸洗后加热试液，滴加过量的二氯化锡溶液对样品进行还原，加入10 mL的氯化汞饱和溶液除去过量的二氯化锡溶液；加入20 mL的硫磷混合酸溶液（3+3+14）和4~5滴二苯胺磺酸钠溶液即可滴定（同表中“方法一”）。

由于氯化汞溶液为剧毒性物质，因此本标准拟用无汞法测铁。现有用于滴定法检测铁中常用的有两种还原方法，一是，酸洗后的试液中滴加靛红溶液作指示剂，滴加三氯化钛溶液至溶液蓝色褪去、呈淡黄色，用稀的重铬酸钾溶液回滴至溶液呈蓝色，加入20 mL硫磷混合酸溶液，加二苯胺磺酸钠后用重铬酸钾标准溶液进行滴定（同表中“方法二”）；二是，酸洗后试液中滴入二氯化锡溶液使溶液呈淡黄色，再加入钨酸钠溶液作指示剂，用稀的三氯化钛溶液将溶液还原至蓝色，用稀的重铬酸钾溶液回滴至蓝色消失，滴加二苯胺磺酸钠后用重铬酸钾标准溶液进行滴定（同表中“方法三”）。

称取0.2 g的4#铋精矿样品，探究三种不同方法对实验结果的影响，测定结果如表3所示。

表3  不同方法中还原剂、指示剂的影响

| 4#铋精矿样品 | 方法一 | 方法二 | 方法三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验结果/% | 20.71 | 20.89 | 20.76 |
|  | 20.65 | 20.93 | 20.79 |
|  | 20.69 | 20.91 | 20.74 |
|  | 20.66 | 20.92 | 20.72 |
| 平均值/% | 20.68 | 20.91 | 20.75 |
| 实验现象 | 正常 | 滴加三氯化钛后 溶液呈褐色，影响还原步骤终点颜色判断 | 正常 |

从表3中结果可知，相比方法一和方法三实验结果基本一致，方法二的结果偏高，且出现异常实验现象。考虑到环保要求，本标准中选择方法三。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

- 钨酸钠的浓度和体积

称取0.2 g左右的2#铋精矿样品，按照实验方法考察钨酸钠溶液的浓度和加入体积对实验结果的影响，按照试验方法进行试验，测定结果如表4和表5所示。

表4  钨酸钠溶液的浓度对实验结果的影响（体积为1 mL）

| 钨酸钠溶液浓度g/L | 实验结果/% | 平均值/% | 实验现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 12.02 | 12.06 | 正常 |
|  | 12.09 |  |  |
| 200 | 11.88 | 11.90 | 正常 |
|  | 11.93 |  |  |
| 250 | 11.86 | 11.84 | 正常 |
|  | 11.82 |  |  |
| 300 | 11.93 | 11.84 | 加入三氯化钛溶液时，瓶底出现的蓝色需要多摇晃几秒才会均匀，滴加速度需要非常缓慢 |
|  | 11.76 |  |  |
| 350 | 11.84 | 11.87 |  |
|  | 11.90 |  |  |

从表4中的实验结果和现象可知，当加入钨酸钠溶液浓度为150和200 g/L时，得到的实验结果偏高；考虑到试剂成本和环保要求选择加入钨酸钠溶液的浓度为250 g/L。

表5  钨酸钠溶液的体积对实验结果的影响（浓度为250 g/L）

| 钨酸钠溶液体积/mL | 实验结果/% | 平均值/% | 实验现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 12.21 | 12.12 | 三氯化钛还原时的蓝色不明显 |
|  | 12.02 |  |  |
| 0.5 | 11.99 | 12.00 | 三氯化钛还原时的蓝色不明显 |
|  | 12.02 |  |  |
| 1 | 11.83 | 11.84 | 正常 |
|  | 11.85 |  |  |
| 1.5 | 11.99 | 11.94 | 正常 |
|  | 11.89 |  |  |
| 2 | 11.94 | 11.95 | 正常 |
|  | 11.96 |  |  |

从表5中的实验结果和实验现象可知，当加入钨酸钠溶液的体积为0.25和0.5 mL时，三氯化钛还原时的蓝色不明显，影响滴定结果。表明指示剂加入量较少会影响实验结果及实验现象。考虑到成本因素，考虑到试剂成本和环保要求选择加入钨酸钠溶液的体积为1 mL。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。北矿检测技术有限公司的试验报告中选择的最佳体积为0.5 mL，但1 mL时三氯化钛还原的蓝色更清晰，实验结果误差更小。

- 三氯化钛的浓度

称取0.2 g左右的4#铋精矿样品，探究还原试剂三氯化钛溶液的浓度对实验结果的影响，结果见表6。

表6  三氯化钛溶液的浓度对实验结果的影响

| 三氯化钛溶液浓度g/L | 实验结果/% | 极差/% |
| --- | --- | --- |
| 5 | 20.74 | 0.01 |
|  | 20.73 |  |
| 10 | 20.82 | 0.03 |
|  | 20.79 |  |
| 15 | 20.80 | 0.05 |
|  | 20.75 |  |
| 20 | 20.73 | 0.32 |
|  | 21.05 |  |
| 25 | 20.77 | 0.20 |
|  | 20.97 |  |

由表6可知，三氯化钛的浓度为5、10和15 g/L时，实验结果接近且结果平行性佳。考虑到试剂成本和环保要求，还原同含量的样品，三氯化钛浓度越低需要消耗的盐酸量越多，选择加入的还原剂三氯化钛溶液的浓度为15 g/L。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

- 共存元素干扰试验

根据铋精矿相关产品标准的规定以及对实际样品的成分分析结果，铋精矿中与铁共存且存在干扰的元素主要有铋、钼、铜和砷，需要考察上述共存元素对铁测定结果的影响。

5.1 铋含量对实验结果的影响

称取0.2 g左右的含铁标样（标样中铁值22.19%，GBW(E)070195），加入0~200 mg的铋粉，按照试验方法操作，结果见表7所示。

表7  铋含量对实验结果的影响

| 加铋量/mg | 铋的质量分数/% | 实验结果/% | 标样铁含量/% GBW(E)070195 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 mg | 0 % | 21.28 | 22.19 |
|  |  | 21.36 |  |
| 20 mg | 10 % | 21.35 |  |
|  |  | 21.23 |  |
| 40 mg | 20 % | 21.38 |  |
|  |  | 21.30 |  |
| 80 mg | 40 % | 21.39 |  |
|  |  | 21.36 |  |
| 100 mg | 50 % | 21.32 |  |
|  |  | 21.31 |  |
| 150 mg | 75 % | 21.41 |  |
|  |  | 21.39 |  |
| 200 mg | 100 % | 21.25 |  |
|  |  | 21.23 |  |

从表7结果可知，含有0~100 %质量分数铋的样品实验结果基本一致，共存元素对铁测定的影响很小，可忽略不计。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

5.2 铜含量对实验结果的影响

称取0.2 g左右的含铁标样（标样中铁值22.19%，GBW(E)070195），加入0~200 mg的铜粉，按照试验方法操作，结果见表8所示。

表8  铜含量对实验结果的影响

| 加铜量/mg | 铜的质量分数/% | 实验结果/% | 标样铁含量/% GBW(E)070195 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 % | 21.36 | 22.19 |
|  |  | 21.40 |  |
| 2 mg | 1 % | 21.41 |  |
|  |  | 21.39 |  |
| 4 mg | 2 % | 21.35 |  |
|  |  | 21.39 |  |
| 10 mg | 5 % | 21.41 |  |
|  |  | 21.36 |  |
| 20 mg | 10 % | 21.39 |  |
|  |  | 21.37 |  |
| 60 mg | 30 % | 21.36 |  |
|  |  | 21.35 |  |
| 100 mg | 50 % | 21.34 |  |
|  |  | 21.39 |  |
| 200 mg | 100 % | 21.36 |  |
|  |  | 21.38 |  |

从表8结果可知，含有0~100 %质量分数铜的样品实验结果基本一致，共存元素对铁测定的影响很小，可忽略不计。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

5.3 砷含量对实验结果的影响

称取0.2 g左右的含铁标样（标样中铁值15.39%，GSB04-2710-2011），加入0~80 mg的三氧化二砷粉，按照试验方法操作，结果见表9所示。

表9  砷含量对实验结果的影响

| 加入三氧化二砷量/mg | 砷的质量分数/% | 实验结果/% | 标样铁含量/% GSB04-2710-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 % | 15.36 | 15.39 |
|  |  | 15.41 |  |
| 2.64 mg | 1 % | 15.42 |  |
|  |  | 15.39 |  |
| 5.28 mg | 2 % | 15.39 |  |
|  |  | 15.38 |  |
| 13.20 mg | 5 % | 15.34 |  |
|  |  | 15.37 |  |
| 26.41 mg | 10 % | 15.39 |  |
|  |  | 15.36 |  |
| 79.22 mg | 20 % | 15.35 |  |
|  |  | 15.39 |  |

从表9结果可知，含有0~80 %质量分数砷的样品实验结果基本一致，共存元素对铁测定的影响很小，可忽略不计。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

5.4 钼含量对实验结果的影响

称取0.2 g左右的含铁标样（标样中铁值15.39%，GSB04-2710-2011），加入0~80 mg的三氧化钼粉，按照试验方法操作，结果见表10所示。

表10  钼含量对实验结果的影响

| 加钼量/mg | 钼质量分数/% | 实验结果/% | 实验现象 | 标样铁含量/% GSB04-2710-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 % | 15.35 | 稀重铬酸钾溶液可将三氯化钛溶液还原出的试液从蓝色褪至无色 | 15.39 |
|  |  | 15.46 |  |  |
| 1 mg | 0.5 % | 15.48 |  |  |
|  |  | 15.36 |  |  |
| 2 mg | 1 % | 15.43 |  |  |
|  |  | 15.49 |  |  |
| 3 mg | 1.5 % | 15.40 |  |  |
|  |  | 15.48 |  |  |
| 4 mg | 2 % | 15.51 |  |  |
|  |  | 15.33 |  |  |
| 8 mg | 4 % | 15.44 | 稀重铬酸钾溶液将试液从蓝色褪至浅紫色，可判断颜色突变 |  |
|  |  | 15.52 |  |  |
| 10 mg | 5 % | 15.44 |  |  |
|  |  | 15.59 |  |  |
| 20 mg | 10 % | 15.58 | 稀重铬酸钾溶液将试液从蓝色褪至较深紫色，影响判断 |  |
|  |  | 15.52 |  |  |
| 60 mg | 30 % | 15.76 | 稀重铬酸钾溶液将试液从蓝色褪至深紫色，严重影响判断 |  |
|  |  | 15.89 |  |  |
| 100 mg | 50 % | 16.09 |  |  |
|  |  | 15.56 |  |  |
| 200 mg | 100 % | 17.30 |  |  |
|  |  | 17.11 |  |  |

从表10结果可以看出，该标样的不确定度为0.10%，加入钼元素可能的最大量为8 mg（4%），钼含量超过该值时采用熔融-过滤的方法即可消除干扰。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。北矿检测技术有限公司的实验现象和结论不一致。

- 加标回收试验

称取1#、3#和5#的准确度，测定结果见表11。

表11  加标回收实验

| 样品名称 | 样品中铁量/mg | 加入铁量/mg | 测得铁量/mg | 回收量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铋精矿1# | 15.91 | 5.00 | 20.89 | 4.98 | 99.60 |
|  | 15.87 | 10.00 | 25.96 | 10.09 | 100.90 |
| 铋精矿3# | 32.70 | 15.00 | 47.94 | 15.12 | 100.80 |
|  | 32.49 | 30.00 | 62.44 | 29.95 | 99.83 |
| 铋精矿5# | 50.05 | 30.00 | 79.92 | 29.87 | 99.57 |
|  | 49.99 | 45.00 | 95.05 | 45.06 | 100.13 |

从表11结果中可以看出，本方法的加标回收率在99.57%~100.90%之间，准确度较好，能够满足分析要求。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致。

### 7. 精密度试验

### 7.1 起草单位精密度实验

按照选定的试验方法对5种试验样品中的铁含量进行11次独立测定，测定结果见表12。

表12 起草单位精密度实验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.01 | 11.96 | 16.26 | 20.88 | 25.14 |
| 2 | 8.00 | 11.91 | 16.22 | 20.87 | 25.14 |
| 3 | 7.99 | 11.89 | 16.15 | 20.86 | 25.12 |
| 4 | 7.98 | 11.88 | 16.15 | 20.83 | 25.10 |
| 5 | 7.97 | 11.88 | 16.14 | 20.82 | 25.09 |
| 6 | 7.97 | 11.85 | 16.13 | 20.81 | 25.07 |
| 7 | 7.92 | 11.83 | 16.12 | 20.77 | 25.07 |
| 8 | 7.91 | 11.82 | 16.12 | 20.77 | 25.05 |
| 9 | 7.88 | 11.8 | 16.09 | 20.73 | 25.04 |
| 10 | 7.86 | 11.76 | 16.06 | 20.70 | 25.01 |
| 11 | 7.84 | 11.74 | 16.01 | 20.69 | 25.01 |
| 平均值/% | 7.94 | 11.85 | 16.13 | 20.79 | 25.08 |
| 标准偏差 | 0.0597 | 0.0656 | 0.0685 | 0.0668 | 0.0465 |
| RSD/% | 0.75 | 0.55 | 0.42 | 0.32 | 0.19 |

从表12结果可知，5种试验样品精密度试验结果的RSD在0.19%~0.75%之间，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表13所示。

表13 精密度数据组内异常值检验结果

| 样品编号 | 可疑值xi/% | 平均值/% | s/% |  | λ（0.05, n） | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7.84 | 7.94 | 0.0597 | 1.66 | 2.355 | 无离群值 |
| 2# | 11.74/11.96 | 11.85 | 0.0656 | 1.72 |  | 无离群值 |
| 3# | 16.26 | 16.13 | 0.0685 | 1.87 |  | 无离群值 |
| 4# | 20.69 | 20.79 | 0.0668 | 1.55 |  | 无离群值 |
| 5# | 25.01 | 25.08 | 0.0465 | 1.43 |  | 无离群值 |

从上表结果可以看出，在95%置信概率下，5种铋精矿样品的精密度试验结果中可疑值的Grubbs统计量均小于临界值λ（0.05,n），表明组内无异常值。

### 7.2   各验证单位的精密度试验

15家验证单位按照既定的试验步骤开展精密度试验，即每家验证单位分别对每种样品在重复性条件下独立测定7或11次，结果见下表所示。

表14株洲冶炼集团股份有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.10 | 11.91 | 16.24 | 20.78 | 24.86 |
| 2 | 7.98 | 11.83 | 16.13 | 20.95 | 24.99 |
| 3 | 7.84 | 11.99 | 16.13 | 20.82 | 25.01 |
| 4 | 7.96 | 12.00 | 16.13 | 20.94 | 24.89 |
| 5 | 7.99 | 11.94 | 16.34 | 20.98 | 24.85 |
| 6 | 7.97 | 11.97 | 16.23 | 20.80 | 24.99 |
| 7 | 8.03 | 11.90 | 16.27 | 20.84 | 24.96 |
| 平均值/% | 7.98 | 11.93 | 16.21 | 20.87 | 24.94 |
| 标准偏差/% | 0.0786 | 0.0597 | 0.0827 | 0.0814 | 0.0673 |
| Gn | 1.508 | 1.101 | 1.573 | 1.316 | 1.104 |
| G1 | 1.799 | 1.747 | 0.968 | 1.141 | 1.274 |
| λ（0.05,n） | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| λ（0.01,n） | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表15 北矿检测技术股份有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.14 | 11.84 | 16.07 | 20.66 | 24.95 |
| 2 | 8.19 | 11.74 | 16.20 | 20.77 | 25.18 |
| 3 | 7.95 | 11.74 | 16.12 | 20.70 | 25.12 |
| 4 | 8.05 | 11.79 | 16.05 | 20.88 | 24.99 |
| 5 | 8.10 | 11.84 | 16.17 | 20.75 | 24.95 |
| 6 | 8.13 | 11.81 | 16.21 | 20.67 | 25.01 |
| 7 | 7.99 | 11.82 | 16.23 | 20.9 | 24.99 |
| 8 | 8.01 | 11.79 | 16.05 | 20.81 | 25.11 |
| 9 | 8.04 | 11.67 | 16.11 | 20.79 | 25.18 |
| 10 | 8.01 | 11.69 | 16.09 | 20.68 | 24.99 |
| 11 | 8.11 | 11.80 | 16.07 | 20.82 | 25.16 |
| 平均值/% | 8.05 | 11.76 | 16.14 | 20.78 | 25.06 |
| 标准偏差/% | 0.0884 | 0.0676 | 0.0733 | 0.0921 | 0.0979 |
| Gn | 1.687 | 1.116 | 1.578 | 1.610 | 1.322 |
| G1 | 1.564 | 1.823 | 1.115 | 1.282 | 1.155 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表16广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.04 | 11.78 | 15.99 | 20.59 | 24.99 |
| 2 | 8.07 | 11.87 | 16.01 | 20.57 | 24.98 |
| 3 | 7.92 | 11.71 | 15.96 | 20.68 | 24.99 |
| 4 | 7.82 | 11.95 | 16.09 | 20.6 | 24.87 |
| 5 | 7.95 | 11.79 | 15.99 | 20.65 | 24.89 |
| 6 | 7.79 | 11.86 | 16.01 | 20.7 | 24.95 |
| 7 | 7.88 | 11.82 | 15.97 | 20.57 | 24.94 |
| 8 | 7.95 | 11.96 | 16.02 | 20.71 | 24.88 |
| 9 | 7.92 | 11.78 | 16.18 | 20.62 | 24.79 |
| 10 | 7.79 | 11.92 | 16.05 | 20.83 | 24.84 |
| 11 | 7.85 | 11.79 | 15.89 | 20.58 | 25.02 |
| 平均值/% | 7.91 | 11.84 | 16.02 | 20.65 | 24.92 |
| 标准偏差/% | 0.0934 | 0.0798 | 0.0749 | 0.0799 | 0.0728 |
| Gn | 1.742 | 1.515 | 2.210 | 2.309 | 1.349 |
| G1 | 1.256 | 1.618 | 1.663 | 0.944 | 1.811 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 有歧离值 | 有歧离值 | 无异常值 |

从上表结果可知，3#和4#样品中有歧离值，保留数据参与计算。

表17湖南柿竹园有色金属有限责任公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.05 | 11.95 | 16.20 | 20.90 | 25.15 |
| 2 | 8.05 | 11.9 | 16.15 | 20.85 | 25.05 |
| 3 | 8.15 | 12.00 | 16.20 | 20.70 | 25.00 |
| 4 | 8.10 | 11.95 | 16.10 | 20.80 | 24.95 |
| 5 | 7.95 | 11.85 | 16.32 | 20.75 | 25.05 |
| 6 | 7.90 | 12.00 | 16.05 | 20.85 | 24.90 |
| 7 | 8.00 | 11.80 | 16.15 | 20.85 | 25.00 |
| 8 | 8.25 | 11.82 | 16.22 | 20.80 | 25.05 |
| 9 | 8.00 | 11.95 | 16.10 | 20.75 | 25.10 |
| 10 | 8.16 | 11.95 | 16.25 | 20.85 | 24.95 |
| 11 | 7.92 | 11.85 | 16.20 | 20.75 | 25.90 |
| 平均值/% | 8.05 | 11.91 | 16.18 | 20.81 | 25.10 |
| 标准偏差/% | 0.109 | 0.0708 | 0.0766 | 0.0611 | 0.275 |
| Gn | 1.850 | 1.259 | 1.876 | 1.564 | 2.912 |
| G1 | 1.359 | 1.567 | 1.650 | 1.712 | 0.728 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 有离群值 |

表17结果表明，5#样品中4号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除。

对5#样品剔除离群值后的数据重新进行格拉布斯检验，结果见表18。

表18湖南柿竹园有色金属有限责任公司的精密度试验结果（删去离群值后）

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.05 | 11.95 | 16.20 | 20.90 | 25.15 |
| 2 | 8.05 | 11.9 | 16.15 | 20.85 | 25.05 |
| 3 | 8.15 | 12.00 | 16.20 | 20.70 | 25.00 |
| 4 | 8.10 | 11.95 | 16.10 | 20.80 | 24.95 |
| 5 | 7.95 | 11.85 | 16.32 | 20.75 | 25.05 |
| 6 | 7.90 | 12.00 | 16.05 | 20.85 | 24.90 |
| 7 | 8.00 | 11.80 | 16.15 | 20.85 | 25.00 |
| 8 | 8.25 | 11.82 | 16.22 | 20.80 | 25.05 |
| 9 | 8.00 | 11.95 | 16.10 | 20.75 | 25.10 |
| 10 | 8.16 | 11.95 | 16.25 | 20.85 | 24.95 |
| 11 | 7.92 | 11.85 | 16.20 | 20.75 | \ |
| 平均值/% | 8.05 | 11.91 | 16.18 | 20.81 | 25.02 |
| 标准偏差/% | 0.109 | 0.0708 | 0.0766 | 0.0611 | 0.753 |
| Gn | 1.850 | 1.259 | 1.876 | 1.564 | 1.727 |
| G1 | 1.359 | 1.567 | 1.650 | 1.712 | 1.594 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.290 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.482 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表19郴州市产商品质量监督检验所的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 7.93 | 12.11 | 16.25 | 20.79 | 25.03 |
| 2 | 7.94 | 11.96 | 16.26 | 20.89 | 25.06 |
| 3 | 8.02 | 11.92 | 16.16 | 20.74 | 25.11 |
| 4 | 8.03 | 12.08 | 16.24 | 20.73 | 25.01 |
| 5 | 8.03 | 12.06 | 16.28 | 20.88 | 25.13 |
| 6 | 8.01 | 12.05 | 16.24 | 20.79 | 25.01 |
| 7 | 7.92 | 11.91 | 16.24 | 20.61 | 25.03 |
| 8 | 7.98 | 12.11 | 16.26 | 20.68 | 25.08 |
| 9 | 8.03 | 11.88 | 16.18 | 20.75 | 25.11 |
| 10 | 8.00 | 11.92 | 16.28 | 20.67 | 25.08 |
| 11 | 7.90 | 12.03 | 16.16 | 20.74 | 25.15 |
| 平均值/% | 7.98 | 12.00 | 16.23 | 20.75 | 25.07 |
| 标准偏差/% | 0.0495 | 0.0863 | 0.0445 | 0.0844 | 0.0488 |
| Gn | 0.992 | 1.247 | 1.084 | 1.638 | 1.583 |
| G1 | 1.635 | 1.423 | 1.615 | 1.681 | 1.285 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表20铜陵有色金属集团控股有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.11 | 11.63 | 15.81 | 20.60 | 24.73 |
| 2 | 8.15 | 11.50 | 15.79 | 20.48 | 24.83 |
| 3 | 7.98 | 11.41 | 15.75 | 20.62 | 24.86 |
| 4 | 7.97 | 11.34 | 15.95 | 20.48 | 24.79 |
| 5 | 8.28 | 11.84 | 15.93 | 20.60 | 24.84 |
| 6 | 8.28 | 11.67 | 15.99 | 20.62 | 24.98 |
| 7 | 8.19 | 11.74 | 15.89 | 20.58 | 24.95 |
| 平均值/% | 8.14 | 11.59 | 15.87 | 20.57 | 24.85 |
| 标准偏差/% | 0.127 | 0.181 | 0.0905 | 0.0620 | 0.0870 |
| Gn | 1.123 | 1.383 | 1.294 | 0.829 | 1.446 |
| G1 | 1.314 | 1.383 | 1.358 | 1.428 | 1.429 |
| λ（0.05,n） | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| λ（0.01,n） | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表21紫金铜业有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 7.93 | 11.96 | 16.11 | 20.64 | 25.04 |
| 2 | 7.87 | 12.00 | 16.13 | 20.74 | 25.01 |
| 3 | 7.90 | 11.97 | 15.95 | 20.68 | 25.00 |
| 4 | 7.88 | 11.92 | 15.99 | 20.68 | 24.96 |
| 5 | 7.84 | 11.94 | 15.98 | 20.65 | 24.93 |
| 6 | 7.80 | 11.91 | 15.93 | 20.71 | 24.90 |
| 7 | 7.77 | 11.97 | 15.90 | 20.66 | 24.89 |
| 8 | 7.89 | 11.89 | 16.00 | 20.68 | 24.96 |
| 9 | 7.81 | 12.00 | 15.99 | 20.72 | 24.87 |
| 10 | 7.79 | 11.93 | 16.04 | 20.67 | 24.96 |
| 11 | 7.86 | 11.92 | 16.10 | 20.65 | 25.03 |
| 平均值/% | 7.85 | 11.95 | 16.01 | 20.68 | 24.96 |
| 标准偏差/% | 0.0511 | 0.0364 | 0.0757 | 0.0316 | 0.0574 |
| Gn | 1.584 | 1.473 | 1.573 | 1.897 | 1.411 |
| G1 | 1.548 | 1.548 | 1.465 | 1.265 | 1.553 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表22昆明冶金研究院有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.04 | 11.85 | 16.35 | 20.56 | 25.04 |
| 2 | 7.95 | 11.95 | 16.29 | 20.46 | 24.90 |
| 3 | 7.86 | 11.89 | 16.31 | 20.49 | 24.98 |
| 4 | 7.91 | 11.90 | 16.25 | 20.46 | 24.89 |
| 5 | 7.97 | 11.96 | 16.31 | 20.48 | 24.92 |
| 6 | 7.89 | 11.89 | 16.30 | 20.56 | 24.80 |
| 7 | 7.86 | 11.98 | 16.25 | 20.52 | 24.83 |
| 平均值/% | 7.93 | 11.92 | 16.29 | 20.50 | 24.91 |
| 标准偏差/% | 0.0655 | 0.0454 | 0.0343 | 0.0426 | 0.0817 |
| Gn | 1.187 | 1.719 | 1.870 | 1.292 | 1.368 |
| G1 | 1.659 | 1.636 | 1.778 | 1.550 | 1.426 |
| λ（0.05,n） | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| λ（0.01,n） | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表23中国检验认证集团广西有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 7.72 | 11.88 | 16.26 | 20.56 | 24.87 |
| 2 | 7.62 | 11.96 | 16.16 | 20.52 | 24.99 |
| 3 | 7.75 | 11.88 | 16.08 | 20.49 | 24.89 |
| 4 | 7.78 | 11.92 | 16.22 | 20.55 | 24.82 |
| 5 | 7.76 | 11.84 | 16.10 | 20.46 | 24.95 |
| 6 | 7.66 | 11.95 | 16.16 | 20.62 | 24.98 |
| 7 | 7.64 | 12.04 | 16.23 | 20.58 | 24.84 |
| 8 | 7.69 | 11.98 | 16.15 | 20.54 | 24.91 |
| 9 | 7.74 | 12.00 | 16.09 | 20.58 | 24.85 |
| 10 | 7.72 | 11.99 | 16.14 | 20.53 | 24.89 |
| 11 | 7.68 | 12.02 | 16.02 | 20.6 | 24.84 |
| 平均值/% | 7.71 | 11.95 | 16.15 | 20.55 | 24.89 |
| 标准偏差/% | 0.0516 | 0.0639 | 0.0717 | 0.0473 | 0.0582 |
| Gn | 1.443 | 1.393 | 1.584 | 1.519 | 1.656 |
| G1 | 1.655 | 1.734 | 1.762 | 1.865 | 1.266 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表24呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 7.99 | 11.86 | 15.99 | 20.61 | 24.95 |
| 2 | 8.09 | 11.85 | 16.20 | 20.58 | 25.08 |
| 3 | 7.96 | 11.95 | 15.93 | 21.06 | 25.02 |
| 4 | 7.95 | 11.99 | 15.88 | 20.92 | 24.96 |
| 5 | 8.07 | 11.81 | 15.97 | 20.88 | 25.01 |
| 6 | 7.89 | 11.84 | 16.04 | 20.90 | 25.12 |
| 7 | 7.90 | 11.85 | 15.98 | 20.86 | 24.89 |
| 平均值/% | 7.98 | 11.88 | 16.00 | 20.83 | 25.00 |
| 标准偏差/% | 0.0776 | 0.0654 | 0.102 | 0.173 | 0.0789 |
| Gn | 1.437 | 1.703 | 1.977 | 1.327 | 1.466 |
| G1 | 1.142 | 1.048 | 1.164 | 1.443 | 1.448 |
| λ（0.05,n） | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| λ（0.01,n） | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 有歧离值 | 无异常值 | 无异常值 |

从上表结果可知，3#样品中有歧离值，保留数据参与计算。

表25大冶有色设计研究院有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.025 | 11.759 | 16.063 | 20.827 | 25.047 |
| 2 | 8.055 | 11.879 | 15.931 | 20.955 | 25.176 |
| 3 | 8.112 | 12.046 | 16.116 | 20.772 | 24.933 |
| 4 | 8.096 | 11.949 | 16.109 | 20.788 | 25.104 |
| 5 | 8.045 | 11.887 | 16.304 | 20.885 | 25.184 |
| 6 | 8.004 | 11.893 | 16.225 | 20.904 | 25.288 |
| 7 | 8.008 | 11.884 | 16.278 | 20.962 | 25.226 |
| 8 | 8.102 | 11.902 | 16.244 | 20.718 | 25.266 |
| 9 | 8.108 | 11.837 | 16.098 | 20.789 | 25.243 |
| 10 | 8.116 | 11.889 | 16.175 | 20.845 | 25.005 |
| 11 | 8.119 | 11.778 | 15.993 | 20.957 | 25.021 |
| 平均值/% | 8.07 | 11.88 | 16.14 | 20.86 | 25.14 |
| 标准偏差/% | 0.0452 | 0.0774 | 0.118 | 0.0840 | 0.120 |
| Gn | 1.043 | 2.117 | 1.390 | 1.277 | 1.269 |
| G1 | 1.499 | 1.590 | 1.765 | 1.628 | 1.689 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表26中国有色桂林矿产地质研究院有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 7.79 | 11.92 | 16.30 | 20.51 | 24.91 |
| 2 | 7.89 | 11.93 | 16.31 | 20.5 | 24.89 |
| 3 | 7.75 | 11.96 | 16.48 | 20.54 | 24.87 |
| 4 | 7.76 | 11.92 | 16.32 | 20.62 | 24.92 |
| 5 | 7.81 | 11.91 | 16.31 | 20.63 | 24.93 |
| 6 | 7.82 | 12.04 | 16.47 | 20.55 | 24.89 |
| 7 | 7.86 | 11.95 | 16.36 | 20.59 | 24.87 |
| 8 | 7.85 | 11.91 | 16.48 | 20.57 | 24.88 |
| 9 | 7.88 | 11.93 | 16.39 | 20.63 | 24.99 |
| 10 | 7.79 | 11.96 | 16.44 | 20.62 | 24.97 |
| 11 | 7.88 | 12.05 | 16.38 | 20.60 | 24.98 |
| 平均值/% | 7.83 | 11.95 | 16.39 | 20.58 | 24.92 |
| 标准偏差/% | 0.0497 | 0.0490 | 0.0719 | 0.0475 | 0.0442 |
| Gn | 1.299 | 1.985 | 1.315 | 1.091 | 1.624 |
| G1 | 1.519 | 0.872 | 1.189 | 1.646 | 1.089 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表27山东恒邦冶炼股份有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.03 | 11.80 | 16.04 | 20.61 | 24.70 |
| 2 | 8.03 | 11.78 | 16.06 | 20.48 | 24.94 |
| 3 | 7.91 | 11.78 | 15.85 | 20.57 | 24.93 |
| 4 | 7.98 | 11.79 | 15.84 | 20.56 | 24.90 |
| 5 | 7.90 | 11.79 | 15.92 | 20.71 | 24.94 |
| 6 | 7.87 | 11.59 | 15.94 | 20.70 | 24.98 |
| 7 | 7.86 | 11.84 | 16.09 | 20.58 | 24.80 |
| 8 | 7.97 | 11.73 | 15.97 | 20.59 | 24.82 |
| 9 | 8.05 | 11.79 | 16.00 | 20.61 | 24.78 |
| 10 | 7.74 | 11.71 | 16.05 | 20.55 | 24.72 |
| 11 | 7.86 | 11.80 | 16.09 | 20.48 | 24.90 |
| 平均值/% | 7.923 | 11.76 | 15.99 | 20.59 | 24.86 |
| 标准偏差/% | 0.0945 | 0.0673 | 0.0899 | 0.0737 | 0.0959 |
| Gn | 1.299 | 1.135 | 1.153 | 1.691 | 1.299 |
| G1 | 1.983 | 2.581 | 1.628 | 1.431 | 1.622 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 有离群值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表17结果表明，2#样品中13号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除。

对2#样品剔除离群值后的数据重新进行格拉布斯检验，结果见表28。

表28山东恒邦冶炼股份有限公司的精密度试验结果（删去离群值后）

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.03 | 11.80 | 16.04 | 20.61 | 24.70 |
| 2 | 8.03 | 11.78 | 16.06 | 20.48 | 24.94 |
| 3 | 7.91 | 11.78 | 15.85 | 20.57 | 24.93 |
| 4 | 7.98 | 11.79 | 15.84 | 20.56 | 24.90 |
| 5 | 7.90 | 11.79 | 15.92 | 20.71 | 24.94 |
| 6 | 7.87 | \ | 15.94 | 20.70 | 24.98 |
| 7 | 7.86 | 11.84 | 16.09 | 20.58 | 24.80 |
| 8 | 7.97 | 11.73 | 15.97 | 20.59 | 24.82 |
| 9 | 8.05 | 11.79 | 16.00 | 20.61 | 24.78 |
| 10 | 7.74 | 11.71 | 16.05 | 20.55 | 24.72 |
| 11 | 7.86 | 11.80 | 16.09 | 20.48 | 24.90 |
| 平均值/% | 7.923 | 11.78 | 15.99 | 20.59 | 24.86 |
| 标准偏差/% | 0.0945 | 0.0367 | 0.0899 | 0.0737 | 0.0959 |
| Gn | 1.299 | 1.610 | 1.153 | 1.691 | 1.299 |
| G1 | 1.983 | 1.937 | 1.628 | 1.431 | 1.622 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.290 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.482 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表29云南云铜锌业股份有限公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.03 | 11.67 | 15.86 | 20.68 | 24.98 |
| 2 | 8.04 | 11.82 | 16.11 | 20.67 | 24.99 |
| 3 | 8.18 | 11.62 | 15.78 | 20.77 | 25.03 |
| 4 | 8.12 | 11.65 | 16.16 | 20.64 | 24.99 |
| 5 | 8.10 | 11.70 | 15.93 | 20.70 | 25.08 |
| 6 | 8.06 | 11.78 | 16.03 | 20.71 | 25.05 |
| 7 | 8.20 | 11.85 | 16.11 | 20.73 | 25.01 |
| 平均值/% | 8.10 | 11.73 | 16.00 | 20.70 | 25.02 |
| 标准偏差/% | 0.0668 | 0.0894 | 0.144 | 0.0424 | 0.0367 |
| Gn | 1.433 | 1.374 | 1.135 | 1.650 | 1.673 |
| G1 | 1.112 | 1.199 | 1.513 | 1.414 | 1.051 |
| λ（0.05,n） | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| λ（0.01,n） | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

表30中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司的精密度试验结果

| 编号 | 铁的质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 8.05 | 11.75 | 16.08 | 20.65 | 24.88 |
| 2 | 8.11 | 11.69 | 15.88 | 20.61 | 24.96 |
| 3 | 8.14 | 11.87 | 15.87 | 20.55 | 25.09 |
| 4 | 8.13 | 11.56 | 15.88 | 20.56 | 24.90 |
| 5 | 8.19 | 11.61 | 15.97 | 20.59 | 24.91 |
| 6 | 8.00 | 11.75 | 16.00 | 20.67 | 25.09 |
| 7 | 8.15 | 11.90 | 15.88 | 20.53 | 24.82 |
| 8 | 8.02 | 11.82 | 16.01 | 20.69 | 24.90 |
| 9 | 8.17 | 11.81 | 15.95 | 20.58 | 24.69 |
| 10 | 8.26 | 11.79 | 15.90 | 20.60 | 24.88 |
| 11 | 8.22 | 11.80 | 15.87 | 20.70 | 24.96 |
| 平均值/% | 8.13 | 11.76 | 15.94 | 20.61 | 24.92 |
| 标准偏差/% | 0.0815 | 0.104 | 0.0715 | 0.0579 | 0.113 |
| Gn | 1.583 | 1.357 | 2.023 | 1.522 | 1.536 |
| G1 | 1.605 | 1.917 | 0.916 | 1.412 | 2.002 |
| λ（0.05,n） | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| λ（0.01,n） | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 异常值判断 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

### 8. 方法的重复性和再现性

### 8.1 组间离群值检验

在每个样品水平中将各实验室精密度测试结果的平均值重新组成一组新的数据组，视为单次测定值，计算新数据组的总平均值和单次测量标准偏差s；采用格拉布斯（Grubbs）法对每个样品水平进行离群值检验，结果见下表所示。

表31 组间格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果

| 样品编号 单位名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.株洲冶炼 | 7.98 | 11.93 | 16.21 | 20.87 | 24.94 |
| 2.北矿检测 | 8.07 | 11.78 | 16.13 | 20.77 | 25.06 |
| 3.广东省科学院 | 7.91 | 11.84 | 16.02 | 20.65 | 24.92 |
| 4.湖南柿竹园 | 8.05 | 11.91 | 16.18 | 20.81 | 25.02 |
| 5.郴州市质检所 | 7.98 | 12.00 | 16.23 | 20.75 | 25.07 |
| 6.铜陵有色 | 8.14 | 11.59 | 15.87 | 20.57 | 24.85 |
| 7.紫金铜业 | 7.85 | 11.95 | 16.01 | 20.68 | 24.96 |
| 8.昆明冶金 | 7.93 | 11.92 | 16.29 | 20.50 | 24.91 |
| 9.中国检验认证广西 | 7.71 | 11.95 | 16.15 | 20.55 | 24.89 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 7.95 | 11.88 | 16.00 | 20.83 | 25.00 |
| 11.大冶有色 | 8.07 | 11.88 | 16.14 | 20.86 | 25.14 |
| 12.中国有色桂林 | 7.83 | 11.95 | 16.39 | 20.58 | 24.92 |
| 13.山东恒邦 | 7.93 | 11.78 | 15.99 | 20.59 | 24.86 |
| 14.云南云铜 | 8.10 | 11.73 | 16.00 | 20.70 | 25.02 |
| 15.中国检验认证广东 | 8.13 | 11.76 | 15.94 | 20.61 | 24.92 |
| 总平均值 | 7.97 | 11.86 | 16.11 | 20.69 | 24.98 |
| 标准偏差s | 0.123 | 0.111 | 0.143 | 0.121 | 0.0831 |
| Gn | 1.315 | 1.323 | 1.986 | 1.542 | 2.058 |
| G1 | 2.207 | 2.410 | 1.600 | 1.512 | 1.330 |
| λ（0.05,15） | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.549 |
| λ（0.01,15） | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.806 |
| 判定结果 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 |

### 8.2 等精度检验

采用科克伦（Cochran）法对每个样品水平的测试数据进行等精度检验。将一个数据组中的最大方差与该数据组的方差和进行比较，按照下式计算统计量Cmax：

根据所取显著性水平α、数据组数m和重复测定次数n，查得Cochran临界值C(α, m, n)。当统计量Cmax小于显著性水平α=0.05下的临界值，则判定为非异常值；当Cmax大于显著性水平α=0.05下的临界值，且小于显著性水平α=0.01下的临界值时，则判定为岐离值，此时该测量值若非技术错误导致，则仍可计入后续统计；当Cmax大于显著性水平α=0.01下的临界值时，则判定为离群值，应当剔除。

表32 科克伦（Cochran）等精度检验结果

| 样品编号 单位名称 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | si/% | si2/% | n | si/% | si2/% | n | si/% | si2/% | n |
| 1.株洲冶炼 | 0.0786 | 0.0061810 | 7 | 0.0597 | 0.0035619 | 7 | 0.0827 | 0.0068333 | 7 |
| 2.北矿检测 | 0.0738 | 0.0054473 | 11 | 0.0579 | 0.0033473 | 11 | 0.0668 | 0.0044673 | 11 |
| 3.广东省科学院 | 0.0934 | 0.0087218 | 11 | 0.0798 | 0.0063691 | 11 | 0.0749 | 0.0056073 | 11 |
| 4.湖南柿竹园 | 0.1091 | 0.0118964 | 11 | 0.0708 | 0.0050091 | 11 | 0.0766 | 0.0058655 | 11 |
| 5.郴州市质检所 | 0.0495 | 0.0024491 | 11 | 0.0863 | 0.0074418 | 11 | 0.0445 | 0.0019764 | 11 |
| 6.铜陵有色 | 0.1272 | 0.0161905 | 7 | 0.1807 | 0.0326667 | 7 | 0.0905 | 0.0081905 | 7 |
| 7.紫金铜业 | 0.0511 | 0.0026091 | 11 | 0.0364 | 0.0013255 | 11 | 0.0757 | 0.0057291 | 11 |
| 8.昆明冶金 | 0.0655 | 0.0042889 | 7 | 0.0454 | 0.0020645 | 7 | 0.0343 | 0.0011778 | 7 |
| 9.中国检验广西 | 0.0516 | 0.0026673 | 11 | 0.0639 | 0.0040891 | 11 | 0.0717 | 0.0051455 | 11 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 0.0776 | 0.0060143 | 7 | 0.0654 | 0.0042810 | 7 | 0.1019 | 0.0103810 | 7 |
| 11.大冶有色 | 0.0452 | 0.0020464 | 11 | 0.0774 | 0.0059963 | 11 | 0.1182 | 0.0139725 | 11 |
| 12.中国有色桂林 | 0.0497 | 0.0024673 | 11 | 0.0490 | 0.0024018 | 11 | 0.0719 | 0.0051673 | 11 |
| 13.山东恒邦 | 0.0945 | 0.0089218 | 11 | 0.0673 | 0.0013433 | 10 | 0.0899 | 0.0080855 | 11 |
| 14.云南云铜 | 0.0668 | 0.0044619 | 7 | 0.0894 | 0.0079905 | 7 | 0.1435 | 0.0205905 | 7 |
| 15.中国检验广东 | 0.0815 | 0.0066491 | 11 | 0.1039 | 0.0107891 | 11 | 0.0715 | 0.0051073 | 11 |
|  | 0.0162 | 0.0327 | 0.0206 |
|  | 0.0910 | 0.0987 | 0.108 |
|  | 0.178 | 0.331 | 0.190 |
| C(α, m, n) | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 |
| 判定结果 | 无异常值 | 有离群值 | 无异常值 |

| 样品编号 单位名称 | 4# | 5# |
| --- | --- | --- |
|  | si/% | si2/% | n | si/% | si2/% | n |
| 1.株洲冶炼 | 0.0814 | 0.0066238 | 7 | 0.0673 | 0.0045286 | 7 |
| 2.北矿检测 | 0.0830 | 0.0068855 | 11 | 0.0929 | 0.0086218 | 11 |
| 3.广东省科学院 | 0.0799 | 0.0063873 | 11 | 0.0728 | 0.0052964 | 11 |
| 4.湖南柿竹园 | 0.0611 | 0.0037273 | 11 | 0.0753 | 0.0056667 | 10 |
| 5.郴州市质检所 | 0.0844 | 0.0071164 | 11 | 0.0488 | 0.0023818 | 11 |
| 6.铜陵有色 | 0.0620 | 0.0038476 | 7 | 0.0870 | 0.0075619 | 7 |
| 7.紫金铜业 | 0.0316 | 0.0010000 | 11 | 0.0574 | 0.0032891 | 11 |
| 8.昆明冶金 | 0.0426 | 0.0018146 | 7 | 0.0817 | 0.0066826 | 7 |
| 9.中国检验广西 | 0.0473 | 0.0022364 | 11 | 0.0582 | 0.0033855 | 11 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 0.1733 | 0.0300333 | 7 | 0.0789 | 0.0062286 | 7 |
| 11.大冶有色 | 0.0840 | 0.0070540 | 11 | 0.1200 | 0.0143996 | 11 |
| 12.中国有色桂林 | 0.0475 | 0.0022564 | 11 | 0.0442 | 0.0019564 | 11 |
| 13.山东恒邦 | 0.0737 | 0.0054273 | 11 | 0.0959 | 0.0091873 | 11 |
| 14.云南云铜 | 0.0424 | 0.0018000 | 7 | 0.0367 | 0.0013476 | 7 |
| 15.中国检验广东 | 0.0579 | 0.0033564 | 11 | 0.1131 | 0.0127855 | 11 |
|  | 0.0300 | 0.0144 |
|  | 0.0896 | 0.0933 |
|  | 0.335 | 0.154 |
| C(α, m, n) | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 |
| 判定结果 | 有离群值 | 无异常值 |

表32结果表明，2#样品中6号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除；4#样品中10号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除。

对2#和4#样品剔除离群值后的数据重新进行科克伦检验，结果见表33。

表33 科克伦（Cochran）等精度检验结果（删去离群值后）

| 样品编号 单位名称 | 2# | 4# |
| --- | --- | --- |
|  | si/% | si2/% | n | si/% | si2/% | n |
| 1.株洲冶炼 | 0.0597 | 0.0035619 | 7 | 0.0814 | 0.0066238 | 7 |
| 2.北矿检测 | 0.0579 | 0.0033473 | 11 | 0.0830 | 0.0068855 | 11 |
| 3.广东省科学院 | 0.0798 | 0.0063691 | 11 | 0.0799 | 0.0063873 | 11 |
| 4.湖南柿竹园 | 0.0708 | 0.0050091 | 11 | 0.0611 | 0.0037273 | 11 |
| 5.郴州市质检所 | 0.0863 | 0.0074418 | 11 | 0.0844 | 0.0071164 | 11 |
| 6.铜陵有色 | 0.1266 | 0.0160276 | 5 | 0.0620 | 0.0038476 | 7 |
| 7.紫金铜业 | 0.0364 | 0.0013255 | 11 | 0.0316 | 0.0010000 | 11 |
| 8.昆明冶金 | 0.0454 | 0.0020645 | 7 | 0.0426 | 0.0018146 | 7 |
| 9.中国检验广西 | 0.0639 | 0.0040891 | 11 | 0.0473 | 0.0022364 | 11 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 0.0654 | 0.0042810 | 7 | 0.0792 | 0.0062800 | 5 |
| 11.大冶有色 | 0.0774 | 0.0059963 | 11 | 0.0840 | 0.0070540 | 11 |
| 12.中国有色桂林 | 0.0490 | 0.0024018 | 11 | 0.0475 | 0.0022564 | 11 |
| 13.山东恒邦 | 0.0673 | 0.0013433 | 10 | 0.0737 | 0.0054273 | 11 |
| 14.云南云铜 | 0.0894 | 0.0079905 | 7 | 0.0424 | 0.0018000 | 7 |
| 15.中国检验广东 | 0.1039 | 0.0107891 | 11 | 0.0579 | 0.0033564 | 11 |
|  | 0.0160 | 0.00712 |
|  | 0.0820 | 0.0658 |
|  | 0.195 | 0.108 |
| C(α, m, n) | C(0.05, 5, 15)=0.242 C(0.01, 5, 15)=0.288 | C(0.05, 5, 15)=0.242 C(0.01, 5, 15)=0.288 |
| 判定结果 | 无异常值 | 无异常值 |

| 样品编号 单位名称 | 2# | 4# |
| --- | --- | --- |
|  | si/% | si2/% | n | si/% | si2/% | n |
| 1.株洲冶炼 | 0.0597 | 0.0035619 | 7 | 0.0814 | 0.0066238 | 7 |
| 2.北矿检测 | 0.0579 | 0.0033473 | 11 | 0.0830 | 0.0068855 | 11 |
| 3.广东省科学院 | 0.0798 | 0.0063691 | 11 | 0.0799 | 0.0063873 | 11 |
| 4.湖南柿竹园 | 0.0708 | 0.0050091 | 11 | 0.0611 | 0.0037273 | 11 |
| 5.郴州市质检所 | 0.0863 | 0.0074418 | 11 | 0.0844 | 0.0071164 | 11 |
| 6.铜陵有色 | \ | \ | \ | 0.0620 | 0.0038476 | 7 |
| 7.紫金铜业 | 0.0364 | 0.0013255 | 11 | 0.0316 | 0.0010000 | 11 |
| 8.昆明冶金 | 0.0454 | 0.0020645 | 7 | 0.0426 | 0.0018146 | 7 |
| 9.中国检验广西 | 0.0639 | 0.0040891 | 11 | 0.0473 | 0.0022364 | 11 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 0.0654 | 0.0042810 | 7 | \ | \ | \ |
| 11.大冶有色 | 0.0774 | 0.0059963 | 11 | 0.0840 | 0.0070540 | 11 |
| 12.中国有色桂林 | 0.0490 | 0.0024018 | 11 | 0.0475 | 0.0022564 | 11 |
| 13.山东恒邦 | 0.0673 | 0.0013433 | 10 | 0.0737 | 0.0054273 | 11 |
| 14.云南云铜 | 0.0894 | 0.0079905 | 7 | 0.0424 | 0.0018000 | 7 |
| 15.中国检验广东 | 0.1039 | 0.0107891 | 11 | 0.0579 | 0.0033564 | 11 |
|  | 0.0108 | 0.00712 |
|  | 0.0660 | 0.0595 |
|  | 0.163 | 0.120 |
| C(α, m, n) | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 | C(0.05, 6, 15)=0.220 C(0.01, 6, 15)=0.259 |
| 判定结果 | 无异常值 | 无异常值 |

从上表结果可知，以上数据无歧离值或离群值。

### 8.3重复性限和再现性限的计算

根据GB/T 6379.2-2004的要求对每个样品水平的测试数据进行统计，计算方法的重复性限和再现性限。

表34 重复性限和再现性限计算结果

| 样品编号 单位名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | 方差 /% | 平均值/% | 方差 /% | 平均值/% | 方差 /% | 平均值/% | 方差 /% | 平均值/% | 方差 /% |
| 1.株洲冶炼 | 7.98 | 0.0786 | 11.93 | 0.0597 | 16.21 | 0.0827 | 20.87 | 0.0814 | 24.94 | 0.0673 |
| 2.北矿检测 | 8.07 | 0.0738 | 11.78 | 0.0579 | 16.13 | 0.0668 | 20.77 | 0.0830 | 25.06 | 0.0929 |
| 3.广东省科学院 | 7.91 | 0.0934 | 11.84 | 0.0798 | 16.02 | 0.0749 | 20.65 | 0.0799 | 24.92 | 0.0728 |
| 4.湖南柿竹园 | 8.05 | 0.1091 | 11.91 | 0.0708 | 16.18 | 0.0766 | 20.81 | 0.0611 | 25.02 | 0.0753 |
| 5.郴州市质检所 | 7.98 | 0.0495 | 12.00 | 0.0863 | 16.23 | 0.0445 | 20.75 | 0.0844 | 25.07 | 0.0488 |
| 6.铜陵有色 | 8.14 | 0.1272 | 11.59 | 0.1266 | 15.87 | 0.0905 | 20.57 | 0.0620 | 24.85 | 0.0870 |
| 7.紫金铜业 | 7.85 | 0.0511 | 11.95 | 0.0364 | 16.01 | 0.0757 | 20.68 | 0.0316 | 24.96 | 0.0574 |
| 8.昆明冶金 | 7.93 | 0.0655 | 11.92 | 0.0454 | 16.29 | 0.0343 | 20.50 | 0.0426 | 24.91 | 0.0817 |
| 9.中国检验广西 | 7.71 | 0.0516 | 11.95 | 0.0639 | 16.15 | 0.0717 | 20.55 | 0.0473 | 24.89 | 0.0582 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 7.95 | 0.0776 | 11.88 | 0.0654 | 16.00 | 0.1019 | 20.83 | 0.0792 | 25.00 | 0.0789 |
| 11.大冶有色 | 8.07 | 0.0452 | 11.88 | 0.0774 | 16.14 | 0.1182 | 20.86 | 0.0840 | 25.14 | 0.1200 |
| 12.中国有色桂林 | 7.83 | 0.0497 | 11.95 | 0.0490 | 16.39 | 0.0719 | 20.58 | 0.0475 | 24.92 | 0.0442 |
| 13.山东恒邦 | 7.93 | 0.0945 | 11.78 | 0.0673 | 15.99 | 0.0899 | 20.59 | 0.0737 | 24.86 | 0.0959 |
| 14.云南云铜 | 8.10 | 0.0668 | 11.73 | 0.0894 | 16.00 | 0.1435 | 20.70 | 0.0424 | 25.02 | 0.0367 |
| 15.中国检验广东 | 8.13 | 0.0815 | 11.76 | 0.1039 | 15.94 | 0.0715 | 20.61 | 0.0579 | 24.92 | 0.1131 |
| 总平均值/% | 7.97 | 11.86 | 16.11 | 20.69 | 24.98 |
| 方差和 | 0.0910 | 0.0820 | 0.108 | 0.0658 | 0.0933 |
| 重复性标准差Sr2 | 0.006530 | 0.006249 | 0.007611 | 0.005179 | 0.01174 |
| 实验室间标准差SL2 | 0.01526 | 0.008130 | 0.01885 | 0.01380 | 0.007401 |
| 再现性标准差SR2 | 0.02179 | 0.01438 | 0.02646 | 0.01898 | 0.01914 |
| Sr | 0.0808 | 0.0791 | 0.0872 | 0.07197 | 0.1084 |
| SR | 0.148 | 0.120 | 0.163 | 0.1378 | 0.1384 |
| r | 0.224 | 0.221 | 0.244 | 0.202 | 0.307 |
| R | 0.416 | 0.336 | 0.456 | 0.386 | 0.391 |

| 样品编号 单位名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | 方差 | 平均值/% | 方差 | 平均值/% | 方差 | 平均值/% | 方差 | 平均值/% | 方差 |
| 1.株洲冶炼 | 7.98 | 0.0786 | 11.93 | 0.0597 | 16.21 | 0.0827 | 20.87 | 0.0814 | 24.94 | 0.0673 |
| 2.北矿检测 | 8.07 | 0.0738 | 11.78 | 0.0579 | 16.13 | 0.0668 | 20.77 | 0.0830 | 25.06 | 0.0929 |
| 3.广东省科学院 | 7.91 | 0.0934 | 11.84 | 0.0798 | 16.02 | 0.0749 | 20.65 | 0.0799 | 24.92 | 0.0728 |
| 4.湖南柿竹园 | 8.05 | 0.1091 | 11.91 | 0.0708 | 16.18 | 0.0766 | 20.81 | 0.0611 | 25.02 | 0.0753 |
| 5.郴州市质检所 | 7.98 | 0.0495 | 12.00 | 0.0863 | 16.23 | 0.0445 | 20.75 | 0.0844 | 25.07 | 0.0488 |
| 6.铜陵有色 | 8.14 | 0.1272 | \ | \ | 15.87 | 0.0905 | 20.57 | 0.0620 | 24.85 | 0.0870 |
| 7.紫金铜业 | 7.85 | 0.0511 | 11.95 | 0.0364 | 16.01 | 0.0757 | 20.68 | 0.0316 | 24.96 | 0.0574 |
| 8.昆明冶金 | 7.93 | 0.0655 | 11.92 | 0.0454 | 16.29 | 0.0343 | 20.50 | 0.0426 | 24.91 | 0.0817 |
| 9.中国检验广西 | 7.71 | 0.0516 | 11.95 | 0.0639 | 16.15 | 0.0717 | 20.55 | 0.0473 | 24.89 | 0.0582 |
| 10.呼伦贝尔驰宏 | 7.95 | 0.0776 | 11.88 | 0.0654 | 16.00 | 0.1019 | \ | \ | 25.00 | 0.0789 |
| 11.大冶有色 | 8.07 | 0.0452 | 11.88 | 0.0774 | 16.14 | 0.1182 | 20.86 | 0.0840 | 25.14 | 0.1200 |
| 12.中国有色桂林 | 7.83 | 0.0497 | 11.95 | 0.0490 | 16.39 | 0.0719 | 20.58 | 0.0475 | 24.92 | 0.0442 |
| 13.山东恒邦 | 7.93 | 0.0945 | 11.78 | 0.0673 | 15.99 | 0.0899 | 20.59 | 0.0737 | 24.86 | 0.0959 |
| 14.云南云铜 | 8.10 | 0.0668 | 11.73 | 0.0894 | 16.00 | 0.1435 | 20.70 | 0.0424 | 25.02 | 0.0367 |
| 15.中国检验广东 | 8.13 | 0.0815 | 11.76 | 0.1039 | 15.94 | 0.0715 | 20.61 | 0.0579 | 24.92 | 0.1131 |
| 总平均值/% | 7.97 | 11.46 | 16.11 | 19.96 | 24.98 |
| 方差和 | 0.0910 | 0.0660 | 0.108 | 0.0573 | 0.0933 |
| 重复性标准差Sr2 | 0.006530 | 0.005931 | 0.007611 | 0.005111 | 0.01174 |
| 实验室间标准差SL2 | 0.01526 | 0.007041 | 0.01885 | 0.01212 | 0.007401 |
| 再现性标准差SR2 | 0.02179 | 0.01297 | 0.02646 | 0.01727 | 0.01914 |
| Sr | 0.0808 | 0.0770 | 0.0872 | 0.07172 | 0.1084 |
| SR | 0.148 | 0.114 | 0.163 | 0.1314 | 0.1384 |
| r | 0.224 | 0.217 | 0.244 | 0.201 | 0.307 |
| R | 0.416 | 0.319 | 0.456 | 0.368 | 0.391 |

对本方法3个样品水平精密度测试结果的平均值及对应的重复性限和再现性限进行汇总，见下表所示。

表35 各样品水平的平均值、重复性限（r）和再现性限（R）

删两个值

| w/% | 7.97 | 11.46 | 16.11 | 19.96 | 24.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
| R | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
| 注：95%置信概率。 |

删两组值

| w/% | 7.97 | 11.46 | 16.11 | 19.96 | 24.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
| R | 0.42 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.39 |
| 注：95%置信概率。 |

修改后

| w/% | 7.97 | 11.46 | 16.11 | 19.96 | 24.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.31 |
| R | 0.25/0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| 注：95%置信概率。 |

## 标准中涉及的专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 标准预期达到的社会经济效益等情况

镍基高温合金具有高的室温和高温强度、良好的抗氧化性和抗热腐蚀性、优异的蠕变与疲劳抗力、良好的组织稳定性和使用的可靠性，是航空、航天发动机高温部件的关键材料，又是舰船、能源、石油化工等工业领域不可缺少的重要材料。近年来，随着国外高科技核心技术的封锁，我国开始走自主创新之路，随着《中国制造（2025）》的发布，我国对镍基高温合金开启了大规模的研究与探索，尤其以在航空发动机叶片和火箭发动机、核反应堆、能源转换设备上的高温零部件的发展和应用受到广泛关注。高温合金材料现已成为衡量一个国家材料发展水平的重要标志之一。镍基高温合金具体应用于制作航空喷气发动机和工业燃气轮机的热端部件。现在燃气涡轮发动机50%以上质量的材料采用高温合金，其中镍基高温合金的用量在发动机材料中约占40%，主要用于航空航天领域950℃～1050℃下工作的结构部件，如航空发动机的工作叶片、涡轮盘、燃烧室等。因此研究镍基高温合金对于我国航天航空事业的发展具有重要意义。而材料的化学组成分直接影响材料的性能，因此，镍基高温合金材料的化学分析方法研究有利于把控该材料的质量以及帮助材料性能提升。

## 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

## 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的技术内容与现行相关法律、法规和强制性国家标准没有冲突。在标准修订过程中充分考虑到了国内外铋精矿相关产品标准的技术内容，修订后铁元素的测定范围完全覆盖了目前所有的铋精矿品位，能够与国内外现行的铋精矿产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合GB/T 1.1-2020的相关要求。

## 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 标准性质的建议说明

根据标准化法和有关文件规定，建议本标准性质为推荐性行业标准。

## 贯彻标准的要求和措施建议

- 在标准实施前应保证标准文本在铋精矿相关生产和应用单位及检测机构中有充足的供应，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 针对标准使用的不同对象，有侧重地开展标准的宣贯培训，以保证标准的贯彻实施。

- 对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

## 废止现行有关标准的建议

建议废止原标准YS/T 240.6-2007《铋精矿化学分析方法 第6部分 铁量的测定 重铬酸钾滴定法》。

## 其他应予说明的事项

无。

《铋精矿化学分析方法 第 6 部分：

铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》编制组

2023 年 7月25日