行业标准《高熵合金粉化学分析方法

第2部分  碳含量和硫含量的测定

高频燃烧红外吸收法》

研

究

报

告

(讨论稿)

广东省科学院工业分析检测中心

二0二三零年八月

高熵合金粉化学分析方法

碳含量和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法

1  原理

试料于高频感应炉的氧气流中加热燃烧，生成的二氧化碳由氧气载至红外线分析器的测量室， 二氧化碳吸收特定波长的红外能量，其吸收能与碳的浓度成正比，根据检测器接受能量的变化测得碳量。计算机系统根据样品重量自动计算样品中碳量，结果以百分含量显示。

2  测定范围

碳0.001 %～0.20 %；硫0.001 %～0.030 %。

3  试剂和材料

锡助熔剂（钢铁研究总院）：w（C）<0.000 8%，w（S）<0.000 5%，粒度≤1.2mm。

纯铁助熔剂C型（钢铁研究总院）：w（C）<0.000 5%，w（S）<0.000 5%，粒度<1.25mm。

钨助熔剂（钢铁研究总院）：w（C）≤0.000 8%，w（S）≤0.000 5%，粒度≤1.0mm。

钨锡助熔剂（钢铁研究总院）：w（C）≤0.000 8%，w（S）≤0.000 5%，粒度≤1.0mm。

陶瓷坩埚：使用前应在高温炉中高于1100℃高温灼烧2小时，冷却后保存在干燥器中备用。

标准物质：使用碳硫含量相近的标准物质。

氧气：体积分数不小于99.5%。

4  仪器及设备

碳硫仪：包括高频感应炉、进气净化试剂管、检测气催化剂加热器、三氧化硫吸收管、红外线碳硫检测器、电脑及软件控制系统。

5  分析步骤

5.1试料量

称取0.5g试料，精确至0.0001g。

5.2 按仪器使用说明书调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。

5.3 设置分析条件：吹扫时间10S，延迟时间20S，比较器水平2，最短时限30S。

5.4 空白试验

按照试料的测定（2.4.7）称取助熔剂，不加试料，测定空白值，重复测定至空白值稳定,取三次计算平均值,并对空白进行校准。

5.5 校准试验

称取与待测试料碳、硫含量相近的标准样品，按照测定方法（2.4.7）进行分析，并校准方法。

5.6 当分析条件变化时，重新测定空白值并校准。

5.7 试料的测定

5.7.1测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.7.2碳的测定

将称取的试料置于预先盛有0.3g锡助熔剂的坩埚内，覆盖1.5g钨助熔剂，钳取坩埚置于炉台座上，开始分析并读取结果。

5.7.3硫的测定

将称取的试料置于预先盛有0.3~0.4g铁助熔剂的坩埚内，覆盖1.5g钨锡助熔剂，钳取坩埚置于炉台座上，开始分析并读取结果。

6　结果与讨论

6.1　助熔剂的选择

增材制造用高熵合金粉末碳硫含量较低，选择称样量0.5g进行条件试验， 加入如下单一或组合助熔剂：1.5g钨、1.5g钨锡、0.3g锡、0.4g铁等，进行助熔剂选择试验，结果见表1。

表1  助熔剂选择

| 样品 | 助熔剂加入方式 | 测定值/% | 试样熔融及出峰情况 | 选择方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | S |  | C | S |
| FeCoNiCr | 样品+1.5g钨 | 0.0051 | 0.0021 | 熔体未完全散开，C峰不顺畅，S明显低 | X | X |
|  | 样品+1.5g钨锡 | 0.0058 | 0.0024 | 熔体较光滑，C峰顺畅,S峰不顺畅且拖尾 | √ | X |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨 | 0.0066 | 0.0024 | 熔体光滑有飞溅，C峰拖尾,S峰顺畅 | X | √ |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.0059 | 0.0022 | 熔体较光滑飞溅较少，出峰顺畅,C偏低 | X | √ |
|  | 样品+1.0g铜 | 0.0061 | 0.0014 | 飞溅多，C峰锯齿S峰不顺畅S明显低 | X | X |
|  | 0.3gSn+样品+1.5g钨 | 0.0059 | 0.0023 | 熔体较光滑飞溅较少，出峰顺畅 | √ | √ |
| FeCoNiCrMn | 样品+1.5g钨锡 | 0.0077 | 0.0053 | 熔体较光滑，C峰顺畅,S峰不顺畅S明显低 | √ | X |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.0087 | 0.0087 | 熔体光滑，C峰少许拖尾,S峰顺畅 | X | √ |
|  | 0.3gSn+样品+1.5g钨 | 0.0078 | 0.0075 | 熔体较光滑飞溅较少，出峰顺畅，S偏低 | √ | X |
| FeCoNiCrAl | 样品+1.5g钨锡 | 0.0079 | 0.0006 | 熔体未完全散开，C、S峰不顺畅S明显低 | X | X |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.0077 | 0.0011 | 熔体光滑，出峰顺畅 | √ | √ |
|  | 0.3gSn+样品+1.5g钨 | 0.0078 | 0.0008 | 熔体较光滑，C峰顺畅，S峰不顺畅 | √ | X |
| FeCoNiCrMo | 样品+1.5g钨锡 | 0.0061 | 0.0006 | 熔体较光滑，C峰拖尾，S明显低 | X | X |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.0064 | 0.0010 | 熔体光滑，出峰顺畅 | √ | √ |
|  | 0.3gSn+样品+1.5g钨 | 0.0065 | 0.0009 | 熔体较光滑，C峰顺畅，S峰拖尾 | √ | X |
| FeCoNiCrTi | 样品+1.5g钨锡 | 0.0075 | 0.0023 | 熔体较光滑，C峰少许拖尾，S峰顺畅 | X | √ |
|  | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.0066 | 0.0023 | 熔体光滑，出峰顺畅 | X | √ |
|  | 0.3gSn+样品+1.5g钨 | 0.0072 | 0.0009 | 熔体不光滑，C峰顺畅，S峰拖尾 | √ | X |

综合考虑几类产品试样熔融及出峰情况和测定结果，见统计表2，碳含量测定选择助熔剂方式：锡+样品+钨，硫含量测定选择：纯铁+样品+钨锡。

表2  助熔剂选择统计表

| 样品 | 样品+1.5g钨锡 | 0.4g铁+样品+1.5g钨锡 | 0.3gSn+样品+1.5g钨 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | S | C | S | C | S |
| FeCoNiCr | √ | X | X | √ | √ | √ |
| FeCoNiCrMn | √ | X | X | √ | √ | X |
| FeCoNiCrAl | X | X | √ | √ | √ | X |
| FeCoNiCrMo | X | X | √ | √ | √ | X |
| FeCoNiCrTi | X | √ | X | √ | √ | X |

6.2　助熔剂量的选择实验

根据2.1选择的助熔剂种类及加入顺序，对助熔剂用量进行优化，称取样品0.5g进行条件试验，结果见表3。

表3  助熔剂量的选择

| 样品 | 测定 元素 | 助熔剂加入量/g | 测定值/% | 试样熔融及出峰情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | W |  |  |
| FeCoNiCrAl | C | 0.3 | 1.2 | 0.0044 | 熔融效果较好，峰形正常 |
|  |  | 0.3 | 1.5 | 0.0046 | 熔融效果好，峰形正常 |
|  |  | 0.3 | 1.8 | 0.0047 | 熔融效果较好，峰形正常 |
|  |  | 0.1 | 1.5 | 0.0043 | 熔融效果差，熔体未散开，拖尾 |
|  |  | 0.2 | 1.5 | 0.0045 | 熔融效果较好，峰形正常 |
|  |  | 0.4 | 1.5 | 0.0049 | 熔融效果较好，峰形正常 |
| FeCoNiCr | S | 助熔剂加入量/g | 测定值/% | 试样熔融及出峰情况 |
|  |  | Fe | WSn |  |  |
|  |  | 0.2 | 1.5 | 0.0019 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.3 | 1.5 | 0.0022 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.4 | 1.5 | 0.0022 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.5 | 1.5 | 0.0019 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.35 | 1.2 | 0.0021 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.35 | 1.5 | 0.0022 | 熔体光滑，峰形正常 |
|  |  | 0.35 | 1.8 | 0.0022 | 熔体光滑，峰形正常 |

由试验现象和测定结果可知，选择测碳助熔剂：0.3gSn+样品+1.5gW，测硫助熔剂：0.3~0.4gFe+样品+1.5gWSn。

6.3称样量

选取FeCoNiCrMn、FeCoNiCr样品分别测碳、硫含量，于上述选定的实验条件下，改变称样量进行碳硫含量的测定。结果见表4。

表4 称样量选择

| 元素 | 助熔剂 | 称样量/g | 测定值/% | 试样熔融及出峰情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.3gSn+样品+1.5gW | 0.3 | 0.0082 | C峰拖尾 |
|  |  | 0.4 | 0.0075 | 峰形正常 |
|  |  | 0.5 | 0.0072 | 峰形正常 |
|  |  | 0.6 | 0.0076 | 峰形正常 |
| S | 0.4gFe+样品+1.5gWSn | 0.3 | 0.0021 | 熔体光滑,峰形较好 |
|  |  | 0.4 | 0.0022 | 熔体光滑,峰形正常 |
|  |  | 0.5 | 0.0022 | 熔体光滑,峰形正常 |
|  |  | 0.6 | 0.0021 | 熔体光滑, S峰拖尾 |

在0.3g~0.6g之间改变称样量，虽熔融情况有差异但碳含量结果相近；当称样量在0.4g~0.5g时熔融效果最好且硫含量较高，本方法样品中碳硫含量不高，选取称样量0.5g。

6.4 方法检出限和测定下限

0.3gSn+1.5gW测定碳空白，0.4gFe+1.5gWSn测定硫空白

检出限：以连续测定11次空白值的3倍标准偏差计算检出限。

测定下限：以连续测定11次空白值标准偏差10倍对应的浓度值作为分析方法测定下限。

| 元素 | 空白测定值/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 检出限/% | 测定下限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.0001254 0.0002392 0.0002200 0.0001573 0.0002100 0.0002154 0.0002615 0.0001807 0.0001955 0.0002260 0.0002107 | 0.0002038 | 0.000038 | 0.00015 | 0.00038 |
| S | 0.000127 0.000172 0.000148 0.000135 0.000144 0.000164 0.000150 0.000154 0.000148 0.000133 0.000163 | 0.000149 | 0.0000140 | 0.000042 | 0.000140 |

表5  检出限及测定下限试验

从表4结果可知，空白值低且稳定，能满足方法测定下限（0.001%）的要求。

6.5　精密度

按照选定的试验方法进行精密度试验，结果见表6。

表6 精密度数据

| 样品 | FeCoNiCrMo(4#) | FeCoNiCrMn(1#) | FeCoNiCrMn(6#) | FeCoNiCrMo-30(亚) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C/% | S/% | C/% | S/% | C/% | S/% | C/% | S/% |
| 测定值 | 0.00159 | 0.00143 | 0.00487 | 0.00678 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0135 | 0.0147 |
|  | 0.00168 | 0.00140 | 0.00477 | 0.00679 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0131 | 0.0140 |
|  | 0.00179 | 0.00141 | 0.00504 | 0.00702 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0129 | 0.0150 |
|  | 0.00184 | 0.00131 | 0.00475 | 0.00698 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0132 | 0.0143 |
|  | 0.00197 | 0.00154 | 0.00493 | 0.00685 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0132 | 0.0148 |
|  | 0.00176 | 0.00141 | 0.00466 | 0.00726 | 0.0107 | 0.0102 | 0.0139 | 0.0148 |
|  | 0.00157 | 0.00139 | 0.00484 | 0.00717 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0135 | 0.0146 |
| 平均值 | 0.00174 | 0.00141 | 0.00484 | 0.00698 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0133 | 0.0146 |
| SD | 0.000142 | 0.000068 | 0.00126 | 0.000187 | 0.000124 | 0.000293 | 0.000332 | 0.000342 |
| RSD | 8.14 | 4.82 | 2.60 | 2.68 | 1.19 | 2.80 | 2.50 | 2.35 |

6.6 加标回收

按照试验方法，称取 0.5g样品，加入钢铁标准物质（C%：0.188%，S%：0.027%）进行加标回收试验，结果见表。

表7 加标回收试验

| 样 品 名 称 | 元素 | 含量 /% | 称样量 /g | 加入量 /ug | 回收量 /ug | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeCoNiCrMn | C | 0.0105 | 0.4694 | 67 | 65 | 97.0 |
|  |  |  | 0.4603 | 101 | 100 | 99.0 |
|  |  |  | 0.4670 | 132 | 134 | 101.6 |
|  | S | 0.0105 | 0.4694 | 26 | 25 | 96.1 |
|  |  |  | 0.4704 | 56 | 53 | 94.6 |
|  |  |  | 0.4997 | 104 | 100 | 96.1 |

加标回收率在94.6%~101.6%。

7  结论

采用高频燃烧红外吸收法测定高熵合金粉中碳含量和硫含量，通过条件试验选定最佳测试条件，对实际样品进行测试，精密度较好，加标回收率94.6%~101.6%，方法准确度高、检出限低、检测速度快，可推荐为行业标准方法.