ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法 第12部分：钍、铀量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods for non-rare earth impurities of rare earth metals and their oxides—Part 12: Determination of thorium and uranium contents      Inductively coupled plasma mass spectrum method

(征求意见稿）

(预审稿)

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家市场监督管理总局

CCSc

GB/T 12690.12—202X

代替GB/T 12690.12-2003

发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》的第12部分。GB/T 12690已经发布了以下部分：

――第1部分：碳、硫量的测定高频-红外吸收法；

――第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定重量法；

――第3部分：稀土氧化物中水分量的测定重量法；

――第4部分：氧、氮量的测定脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

――第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定

――第6部分：铁量的测定硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法；

――第7部分：硅量的测定钼蓝分光光度法；

――第8部分：钠量的测定火焰原子吸收光谱法；

――第9部分：氯量的测定硝酸银比浊法；

――第10部分：磷量的测定钼蓝分光光度法；

――第11部分：镁量的测定火焰原子吸收光谱法；

――第12部分：钍量的测定

――第13部分：钼、钨量的测定；

――第14部分：钛量的测定；

――第15部分：钙量的测定；

――第16部分：氟量的测定离子选择性电极法；

――第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

――第18部分：锆量的测定；

――第19部分：砷、汞量的测定。

本部分代替GB/T 12690.12-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12部分：钍量的测定 》

本部分与GB/T 12690.12-2003相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

――扩大了适用范围，增加了铀（U）含量的测定；

――删除了方法1：偶氮胂Ⅲ分光光度法，仅用电感耦合等离子体质谱法测定钍、铀量；

――修改了钍量的测定范围下限，由0.0001%改为0.00005%。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司。。

本文件主要起草人：徐娜、苏娜、曾庆平、陈荣、王贵超、王金凤、王宝华、张曼宁、温斌、张鵾、陈添连、王宝华、常诚、陈燕、曹娅娟

- 引   言

在稀土产品化学成分分析领域，我国已经建立了针对稀土总量、非稀土杂质、稀土杂质等检测的较为全面的标准体系。本系列标准GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》以原标准GB/T 12690.12～26—1990《稀土金属及其氧化物化学分析方法》为基础，合并了GB/T 8762.3—1988《荧光级氧化钇中酸溶性二氧化硅量测定  发射光谱法》、GB/T 8762.4—1988《荧光级氧化钇中氧化铁、氧化铅、氧化镍和氧化铜量测定  发射光谱法》、GB/T 8762.6—1988《荧光级氧化铕中氧化铅、氧化镍、氧化铁和氧化铜量测定  发射光谱法》、GB/T 11074.3～7—1989《氧化钐化学分析方法》等标准，最后形成对所有稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的综合分析标准。经整合后的系列方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了全部稀土金属及其稀土氧化物基体，为稀土金属及其氧化物中非稀土杂质含量的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

根据检测对象、检测方法的不同以及各稀土金属与稀土氧化物基体的差异等，GB/T 12690由20个部分构成：

——第1部分：碳、硫量的测定  高频-红外吸收法；

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定  重量法；

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定  重量法；

——第4部分：氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；

——第6部分：铁量的测定  硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：硅量的测定；

——第8部分：钠量的测定；

——第9部分：氯量的测定  硝酸银比浊法；

——第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

——第11部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：钍、铀量的测定  电感耦合等离子体质谱法；

——第13部分：钼、钨量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；

——第14部分：钛量的测定；

——第15部分：钙量的测定；

——第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法；

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

——第18部分：锆量的测定；

——第19部分：砷、汞量的测定；

——第20部分：稀土氧化物中微量和痕量氟、氯的测定  离子色谱法。

上述各个部分标准按稀土金属及其氧化物生产与贸易中常规的检测元素依次设立，各部分包括一种或多种检测方法，分别明确适用范围、试剂材料与试验设备的选择，规范试验步骤，并经过多家实验室多次试验和验证给出精密度数据，为稀土金属及其氧化物品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

稀土矿多为伴生放射性矿种，在其开发利用、制备成多种稀土产品的过程中，伴生矿中的天然放射性物质也将被迁移和重新分布。ICP-MS以其所需样品少、检测限低、测量速度快、可进行多元素同时分析的优点，ICP-MS已被越来越多地应用于痕量核素分析中。本文件利用ICP-MS，通过大量条件实验、规范检测过程中的各个细节，建立了规范、易操作、结果具有可比性的检测标准。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第12部分：钍、铀量的测定

警示——使用本文件的实验室应配备铅桶用于存储样品，本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件

- 范围

本文件描述了稀土金属及其氧化物中钍、铀量的测定方法。

本部分适用于稀土金属及其氧化物中钍、铀量的测定。测定范围（质量分数）：钍量 0.00005%～0.020%；铀量 0.00005%～0.020%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试样经硝酸分解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子源，直接进行质谱测定，以内标法校正仪器漂移和基体效应。

- 5　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T 6682规定的三级水。液体试剂均保存于塑料瓶中。

5.1　过氧化氢[ω（H2O2）≥30%]

5.2  氢氟酸（1+9）

5.3　硝酸（1+1）

5.4　硝酸（2+98）

5.5 钍标准溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.6 铀标准溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.7铯内标溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.8铟内标溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.9　钍、铀混合标准溶液（ρ=1 µg/mL） ：分别移取钍、铀标准溶液（5.5～5.6）各1 mL于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀，再逐级稀释，混匀。

5.10铟、铯混合标准溶液（ρ=10 µg/mL）：分别移取铟、铯标准贮存溶液（5.7～5.8）各1 mL于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

- 5.10氩气［φ（Ar）≥99.99%］。

- 6　仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——应符合JJF 1159中要求的四极杆等离子体质谱仪校准项目和技术指标；

——测量元素的同位素质量数见表1.

表1 测量元素同位素质量数

| 元素 | 质量数 |
| --- | --- |
| 钍 | 232 |
| 铀 | 238 |
| 铯 | 133 |
| 铟 | 115 |

- 7　样品

7.1 氧化物试样于105℃烘1 h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称样。

7.2 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称样。

- 8　试验步骤

- 8.1　试料

称取0.25 g样品（7），精确至0.0001 g。

- 8.2　平行试验

平行做两份试验。

- 8.3　空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4　标准系列溶液的配制

分别准确移取0.00 mL、0.2 mL、0.50 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL钍、铀混合标准溶液（5.9）于7个100 mL容量瓶中，加入1mL铟和铯混合内标溶液（5.10），以硝酸（5.4）定容至刻度，混匀，待测。此标准系列溶液浓度见表2。

表2 系列标准溶液的配制

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钍、铀 (ng/mL) | 0 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 铟、铯 (ng/mL) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

注：使用具有在线加入铟和铯混和内标溶液（5.10）装置的仪器，在系列标准溶液配制时不加入内标溶液。

- 8.5　分析试液的制备

8.4.1 将除二氧化铈外的试料（8.1）置于100 mL烧杯中，加10mL硝酸(5.3),低温加热至溶解完全。冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

8.4.2 将二氧化铈试料（8.1）置于100 mL烧杯中，加10mL硝酸(5.3),滴加0.5 mL过氧化氢（5.1），低温加热至溶解完全。冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

8.4.3 移取10 mL试液（8.4.1,8.4.2）于50 mL容量瓶中，加入0.5 mL铟、铯内标溶液（5.10）,以硝酸（5.4）定容至刻度，混匀，待测。

注：使用具有在线加入铟和铯混和内标溶液（5.10）装置的仪器，在分析试液的制备时不加入内标溶液。

- 8.6  测定

8.6.1 标准曲线的绘制

待电感耦合等离子体质谱仪运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，与待测元素和内标元素质量数处，依次测定系列标准溶液（8.4）中待测元素和内标元素的离子流信号强度。以标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素以内标元素的离子流信号强度比值为纵坐标，绘制标准曲线。各元素标准曲线相关系数应在0.9995以上，否则需重新进行标准化或重新配制标准溶液进行标准化。

8.6.2  分析试液和空白试验液的测定

在标准曲线（8.6.1）符合测定的要求后，立即测定分析试验和空白试验液中测定元素的离子流信号强度，仪器根据标准曲线（8.6.1）自动进行数据处理，计算并输出各元素含量。

注：使用具有在线加入混合内标溶液（5.10）装置的仪器，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的混合内标溶液各元素的浓度为100ng/mL。

- 9　试验数据处理

待测元素的质量分数（x）计，按公式（1）计算：

ωX=k⋅ρ1−ρ0⋅V2⋅V0×10−9m⋅V1×100%…………………（1）

式中：

ρ1——分析试液(8.4)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白试验液(8.3)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——被测试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL)；

k——换算系数，以单质表示时，k=1；以氧化物表示时，各元素氧化物与其单质的换算系数，见表3。

表3 氧化物与单质的换算系数

| 元素 | 钍 | 铀 |
| --- | --- | --- |
| k | 1.1379 | 1.1793 |

两次平行测定结果的绝对差值不大于表4中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果保留两位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

- 10　精密度

10.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4　重复性限(r)

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 钍 | 0.000 10 | 0.000 01 |
|  | 0.000 46 | 0.000 03 |
|  | 0.001 3 | 0.000 1 |
|  | 0.0041 | 0.0003 |
|  | 0.0059 | 0.0003 |
|  | 0.012 | 0.001 |
|  | 0.017 | 0.001 |
| 铀 | 0.000 10 | 0.000 01 |
|  | 0.00035 | 0.00002 |
|  | 0.00058 | 0.00006 |
|  | 0.0022 | 0.0001 |
|  | 0.0043 | 0.0003 |
|  | 0.0064 | 0.0005 |
|  | 0.017 | 0.001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 10.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5　再现性限（R）

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- | --- |
| 钍 | 0.000 10 | 0.000 02 |
|  | 0.000 46 | 0.000 04 |
|  | 0.001 3 | 0.000 3 |
|  | 0.0041 | 0.0005 |
|  | 0.0059 | 0.0005 |
|  | 0.012 | 0.002 |
|  | 0.017 | 0.002 |
| 铀 | 0.000 10 | 0.000 02 |
|  | 0.00035 | 0.00007 |
|  | 0.00058 | 0.00011 |
|  | 0.0022 | 0.0002 |
|  | 0.0043 | 0.0007 |
|  | 0.0064 | 0.0007 |
|  | 0.017 | 0.002 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |