国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

000

ICS 77.160

CCS H 16

中华人民共和国国家标准

GB/T 5124.5—20××

硬质合金化学分析方法

第5部分：钽、铌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Hardmetals—Part5:Determination of tantalum and niobium content—Inductively coupled plasma emission spectrometry

（预审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

- 前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 5124的第5部分。

GB/T 5124《硬质合金化学分析方法》分为5个部分：

——第1部分：总碳量的测定 重量法；

——第2部分：不溶（游离）碳量的测定 重量法；

——第3部分：钴量的测定 电位滴定法；

——第4部分：钛量的测定 过氧化氢分光光度法；

——第5部分：钽、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、厦门钨业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司、承德天大钒业有限责任公司、湖南航天天麓新材料检测有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本文件主要起草人：****************。

硬质合金化学分析方法

第5部分：钽、铌量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本文件规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定硬质合金中钽、铌含量的方法。

本文件适用于碳化物与粘结金属的混合粉（无润滑剂）和各种牌号的预烧结或烧结过的硬质合金中钽、铌含量的测定。钽测定范围：0.05%～15.00%；铌测定范围：0.05%～5.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解，高纯钨基体匹配配制标准工作曲线，于电感耦合等离子体发射光谱仪上测定试液中钽、铌元素的发射强度，由工作曲线法计算出各元素的质量分数。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用优级纯的试剂。

5.1  水（三级水，符合GB/T 6682）。

5.2  高纯钨粉（ωW≥99.99%）。

5.3  氢氟酸（ωW≥40.0%）。

5.4  硝酸（ρ=1.4 g/mL）。

5.5  高纯氩气（体积分数不小于99.99%）。

5.6  标准溶液（1.0 mol/L HF介质）：钽标准溶液浓度为1000 µg/mL；铌标准溶液浓度为 1000µg/mL。

6  仪器

6.1  电感耦合等离子体发射光谱仪（配耐氢氟酸腐蚀材质进样系统）

6.2  电热消解仪或微波消解仪或电热板

6.3  聚丙烯容量瓶（100 mL）

6.4  聚四氟乙烯消解管（50 mL或100 mL）或聚四氟乙烯烧杯（100 mL）

7  样品

样品呈粉末状，能通过0.125 mm（120目）筛。

8  分析步骤

8.1  试料

称取0.2 g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行测定两次，取其平均值。

8.3  空白试验

称取0.15g高纯钨粉（5.2），精确至0.0001 g，随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  试料的分解

将试料（8.1）置于聚四氟乙烯消解管或聚四氟乙烯烧杯（6.4）中，加入2.0 mL氢氟酸（5.3）和5.0 mL硝酸（5.4），聚四氟乙烯消解管置于180 ℃电热消解仪（6.2）上加热溶解25min±5 min或微波消解仪（6.2）中溶解完全，聚四氟乙烯烧杯放置于电热板（6.2）上加热溶解完全。

8.4.2  分析试液的制备

8.4.2.1  将试液转入聚丙烯容量瓶（6.3）中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2.2  当钽或铌的质量分数大于1.00%时，样品试液（8.4.1）和高纯钨粉（5.2）空白溶液各分取5.00 mL移入两个不同的聚丙烯容量瓶（6.3）中，分别加1.0 mL氢氟酸（5.3）和2.0mL硝酸（5.4），再用水定容，混匀。

8.4.2.3  在电感耦合等离子体发射光谱仪（6.1）上，于钽240.063nm或268.517nm，铌319.498nm或295.088nm处，测定试液及随同试料空白的发射强度。

注：若试液中有明显的游离不溶碳，需用滤纸干过滤后，再进行测定。

8.4.2.4  从相应的工作曲线上计算经空白校正的钽和铌的质量浓度。

8.4.3  工作曲线的绘制

8.4.3.1  平行称取高纯钨粉（8.3）5份于一组聚四氟乙烯消解管或聚四氟乙烯烧杯（6.4）中，按8.4.1操作。将溶解完全的试液分别转入5个不同的聚丙烯容量瓶（6.3）中，按表1浓度分别加入钽标准溶液（5.6）0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL和铌标准溶液0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL（5.5），用水定容，混匀。

8.4.3.2  当钽或铌的质量分数大于1.00%时，分取5.00 mL高纯钨粉空白溶液（8.3）5份，于5个不同的100 mL容量瓶中，各加1.0 mL氢氟酸（5.3），2.0 mL硝酸（5.4），再分别加入钽标准溶液（5.6）0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL和铌标准溶液（5.6）0 mL、0.10 mL、0.30 mL、0.50 mL、0.80 mL，用水定容，摇匀。

8.4.3.3  在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于钽分析波长268.517 nm或240.063 nm，铌分析波长319.498 nm或295.088 nm处，测定钽、铌的发射强度。

8.4.3.4  以钽或铌的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

表1 标准溶液质量浓度表

| 钽、铌的质量分数/% | 标准溶液名称 | 标准溶液质量浓度/（µg/mL） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05～1.00 | 钽标准溶液（5.5） | 0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
|  | 铌标准溶液（5.5） | 0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| >1.00～10.00 | 钽标准溶液（5.5） | 0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
|  | 铌标准溶液（5.5） | 0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |

9  试验数据处理

9.1  计算

钽、铌含量以质量分数ω计，数值以%表示。钽、铌质量分数ω为0.05%～1.00%时，按式（1）计算；钽、铌质量分数ω为>1.00%～10.00%时，按式（2）计算：

ω=ρ−ρ0×V×10−6m×100……………………（1）

式中：

ρ——试液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

ω=(ρ−ρ0)×V×10−6m×V1V×100                （2）

式中：

ρ——试液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

9.2  允许差

2个或3个独立测定结果的极差值应不大于表2所列允许差值。

表2 允许差

| 元素质量分数/% | 2个独立测定结果的允许差/% | 3个独立测定结果的允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 0.05～0.10 | 0.03 | 0.04 |
| ＞0.10～0.50 | 0.05 | 0.06 |
| ＞0.50～1.00 | 0.10 | 0.15 |
| ＞1.00～5.00 | 0.20 | 0.30 |
| ＞5.00～10.00 | 0.40 | 0.50 |
| ＞10.00～15.00 | 0.60 | 0.70 |

9.3  最终结果

以合格测定值的算术平均值为报出结果，精确到0.01%。数字修约按GB/T 8170执行。

10  试验报告

试验报告应包括如下内容：

——试样；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——本文件中未规定的所有操作；

——任何可能影响结果的详细信息；

——试验日期。