标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：湿法练锌浸出液化学分析方法 第2部分：杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：云南云铜锌业股份有限公司                              共4页 第1页

承办人： 冯祺    13518756486                                            2023年9月21日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 湿法炼锌浸出液中含较高的铁、镉、镍等受工艺影响较大，建议拓展方法范围上限 | 紫金矿业 | 不采纳 | 在样品收集阶段就已经征求过方法范围 |
| 2 |  | “5共存元素干扰实验”进行了Zn 、Mn、Mg单元素及混合元素干扰试验，但待测元素（如Cu、Fe、Cd）含量较高，需考虑待测元素之间是否存在干扰 |  | 采纳 |  |
| 3 |  | “5共存元素干扰实验”进行了Zn 、Mn、Mg单元素及混合元素干扰试验，但未体现基体匹配后的检测结果，即基体匹配对干扰消除的效果，建议补充。 |  | 采纳 |  |
| 4 |  | 不同工艺、不同时间段样品含盐量差异较大，每批次样品需进行单独基体匹配。建议补充试验，考察基体溶液的适用范围，即基体差别不太大时，是否可以共用基体溶液 |  | 采纳 |  |
| 5 |  | 样品含盐量较高，易出现结晶（特别是气温低时），移取1.00mL样品均匀性、代表性受影响。建议移取10.00mL样品，稀释时不加基体溶液 |  | 不采纳 | 样品结晶可采用水浴处理 |
| 6 |  | “方法检出限”采用以3%硝酸介质混标（含锌基体）做曲线，测定11次试剂空白溶液（不含锌基体）。建议检测含有锌基体的试剂空白计算检出限 |  | 采纳 |  |
| 7 |  | In建议增加一条推荐分析线：230.606 nm | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：湿法练锌浸出液化学分析方法 第二部分 杂志元素测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：云南云铜锌业股份有限公司                              共4页 第2页

承办人： 冯祺    13518756486                                           2023年6月30日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 建议明确当测量元素质量浓度不在表3范围内时(如低浓度In、Sn)，是直接测量原液还是按具体倍数进行稀释后再进行测 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 不采纳 | 用原样测低浓度的In、Sn，原样的盐类太高，不满足仪器测定条件。 |
| 9 | 8.3 | 空白试验内容变更为“不加试料，移取3mL硝酸(5.2)于100 mL容量瓶中，加入10mL锌基体溶液（5.15），用水稀释至刻度，混匀。” |  | 采纳 |  |
| 10 | 8.5.1 | 用表格列出所有待测元素工作曲线对应浓度值，且考虑工作曲线适用范围是否满足实际样品浓度 |  | 不采纳 |  |
| 11 |  | 按照试验方法，根据样品取样量和定容体积，最低含量的样品所对应的浓度未在标准曲线范围内，建议增加0.02µg/mL，0.05µg/mL标准曲线点，或者在低含量样品处增加一套较低含量标准曲线 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 | 增加了一套0.02～0.2的低含量铁、铜、镉、铟、镍、镓、钴、铅、铊、铝、锡、铬标准曲线。 |
| 12 |  | 按照试验方法，分别使用美国热电公司ICAP6300型号和Optima8000型号两台设备进行检测，发现都有一定程度的堵塞进样管现象，建议样品稀释定容后增加慢速滤纸过滤步骤 |  | 不采纳 | 所用样品取样后都进行了过滤步骤，后续堵塞主要是因为高盐的原因 |
| 14 |  | In推荐谱线为451.131中有Fe元素干扰 |  | 不采纳 | 铁谱图未直接干扰铟谱图 |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：湿法练锌浸出液化学分析方法 第二部分 杂志元素测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：云南云铜锌业股份有限公司                              共4页 第3页

承办人： 冯祺    13518756486                                           2023年6月30日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 5号样品中Sn含量较低，取1mL样品检测误差较大，建议对于低含量要求提高取样体积 | 紫金铜业有限公司 | 不采纳 | 可移取10ml |
| 16 |  | 因不同品牌的仪器可能有差异，根据实践操作得出的数据，我们发现部分推荐分析线并不适合作为我公司所使用的仪器去测量某些元素，所以我们用其它分析线代替了部分推荐分析线，以下是我改变的推荐分析线：Tl：190.856; Sn:189.991; Fe:239.563; In:230.605。因此建议可以多推荐几条分析谱线 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 17 |  | 因共存元素有干扰，所以需要基体匹配。但是，每个实际样品中共存元素Zn、Mn、Mg的含量是不一样的。而标准曲线中所加入的共存元素的含量是一样的，需要对这一块进行讨论 |  | 不采纳 | 主要背景元素差异不大的情况对测定影响不大 |
| 18 |  | 生产上硫酸锌溶液经锌粉净化后会有少量或微量Cd、Co等杂质在体系中，用作基体对低含量的CdCo（如电解新液）测定可能有影响，可以考虑锌基体溶液用优级纯的硫酸锌试剂 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 不采纳 | 难以匹配Mn、Mg等影响 |
| 19 |  | 硫酸锌基体对低含量的In可能存在不确定的影响，需要试验确认 |  | 采纳 |  |
| 20 |  | - 宜增加锗锑镁元素的测定 | 中金岭南有色金属股份公司丹霞冶炼 | 不采纳 | 锗锑ICP难以测定 |
| 21 |  | 各家新液情况不同，生产时需要测定新液中各元素含量，如果新液作为基体加入生产中新液测定无参考价值，建议使用硫酸锌、硫酸锰、氧化镁等配制成基体溶液 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 不采纳 | 应根据各单位的生产溶液进行基体匹配 |
| 22 |  | 回函无意见 | 驰宏资源综合利用 |  |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：湿法练锌浸出液化学分析方法 第二部分 杂志元素测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：云南云铜锌业股份有限公司                              共4页 第4页

承办人： 冯祺    13518756486                                           2023年6月30日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| 24 |  | 回函无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |
| 25 |  | 回函无意见 | 大冶有色设计院 |  |  |
| 26 |  | 回函无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |  |  |
| 27 |  | 回函无意见 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |
| 28 |  | 回函无意见 | 广西分析测试研究中心 |  |  |
| 29 |  | 回函无意见 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 |  |  |
| 30 |  | 回函无意见 | 罗平锌电股份有限公司 |  |  |
| 31 |  | 回函无意见 | 金鼎锌业股份有限公司 |  |  |
| 32 |  | 回函无意见 | 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |
| 33 |  | 回函无意见 | 昆明理工大学 |  |  |
| 34 |  | 回函无意见 | 昆明冶金高等专科学校 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 24 ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：24；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个 ；

（4）没有回函的单位数：0个 。