前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1084 《粗硒化学分析方法》的第4部分。YS/T 1084 已发布了以下部分：

——第1部分：金量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法；

——第2部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：硒量的测定 盐酸羟胺还原重量法和硫代硫酸钠滴定法；

——第4部分：碲含量的测定 重量法；

——第5部分：铂、钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：广东先导稀材股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、紫金铜业有限公司、铜陵有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析测试中心、江西铜业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、郴州市商品质量监督检验所、中国检验认证集团广西有限公司、山西北方铜业有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广西南丹南方金属有限公司。

本文件主要起草人：

粗硒化学分析方法

第4部分：碲含量的测定  重量法

1  范围

本文件描述了粗硒中碲含量的测定方法。

本文件适用于粗硒中碲含量的测定，测定范围：5.00%～20.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4  原理

试料用混合酸溶解，用盐酸羟胺分离硒，加饱和的亚硫酸溶液和盐酸联胺溶液将碲还原沉淀，用30 mlG4型玻璃坩埚过滤碲沉淀物，干燥，得到碲含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1 盐酸 （ρ=1.18 g/ml）。

5.2 盐酸溶液 (1+9)。

5.3 硝酸（ρ=1.42 g/ml）。

5.4 盐酸羟胺溶液（250g/L）。

5.5 亚硫酸(SO2含量≥6.0%)。

5.6 盐酸联胺 （150 g/L水溶液，现配现用）。

5.7无水乙醇。

6 试样

6.1  试样粒度应小于0.100mm。

6.2  试样应在100℃~105℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

7  分析步骤

7.1  试料

称取2.0g样品，精确至0.000 1g。

7.2  平行试验

平行做两份试验。

7.3  测定

7.3.1  按7.1称取试样于300 ml烧杯中，加入5 ml硝酸（5.3）和15 ml盐酸（5.1），盖上表面皿，置于电热板上溶解试料完全，补加10 ml盐酸（5.1），加入50 ml水，加热溶液至微沸。

7.3.2 取下烧杯，趁热，一边摇晃溶液一边缓慢加入45 ml盐酸羟胺溶液（5.4）（现用现配），盖上表面皿，水浴加热1.5 h-2 h，中间摇晃三角烧杯数次，至溶液澄清，沉淀由红色凝聚为黑色。

7.3.3 取下稍冷，用中速滤纸过滤到500 ml的烧杯中，等溶液过滤完后用玻璃棒将烧杯里的大块硒块碾碎，用盐酸溶液（5.2）继续冲洗至滤纸上，然后用盐酸溶液（5.2）液冲洗杯壁及滤纸4次-5次，完成过滤后得到的滤液大约在200 ml左右。

7.3.4 将滤液（7.3.3）放置在电热板上，水浴加热，然后立即加入30 ml亚硫酸溶液（5.5）和20ml盐酸联胺溶液（5.6），摇匀后再加入20 ml亚硫酸溶液（5.5），继续水浴加热1.5 h左右，中途摇晃烧杯多次以使沉淀物快速凝聚。

7.3.5 取下冷却，用已经恒重的30 ml的G4玻璃砂芯坩埚（w1）抽滤，先将上层大部分的水溶液过滤，然后再加入100 ml盐酸溶液（5.2），用玻璃棒搅动沉淀，继续过滤，用盐酸溶液（5.2）冲洗杯壁，完成过滤后继续用150 ml水反复冲洗碲黑色沉淀6次，冲洗时边用玻璃棒（玻璃棒头要光滑呈水滴状，防止玻璃棒沾样或掉玻璃碎屑）搅动压碎沉淀物，待抽干后继续用玻璃棒将沉淀物压实并使其表面呈金属光泽状，再用无水乙醇（5.7）冲洗玻璃棒及碲黑色沉淀2次。

7.3.6将G4玻璃砂芯坩埚放入恒温烘箱中，于105℃～110℃干燥2 h，取出，置于干燥器中冷却至室温，称量，反复烘干至恒重。

8 试验数据处理

碲含量以碲的质量分数wTe 计，数值以%表示，按公式（1）计算：

# wTe=（w2-w1）*100/w………………………………（1）

式中：

w2--恒重后的坩埚和沉淀的重量，单位为克（g）；

w1—坩埚的重量，单位为克（g）；

w--试料重量,单位为克（g）；

计算结果保留到小数点后两位。

9  精密度

9.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限（r）

| WTe /（%） | 4.97 | 9.89 | 14.81 | 19.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/（%） | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限（R）

| WTe /（%） | 4.97 | 9.89 | 14.81 | 19.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/（%） | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |

10 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H 13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

粗硒化学分析方法

第4部分：碲含量的测定

重量法

Methods  for chemical analysis of crude selenium——

Part 4:  Determination of tellurium content——

Gravimetric  method

(送审稿)

YS/T XXXX.4—202X

中华人民共和国有色金属行业标准