团体标准

T/CNIA XXXX-20XX

锡酸锌化学分析方法

第3部分 氯含量的测定

氯化银比浊法

Methods for Chemical analysis of Zinc Stannate—

Part 3：Determination of Chlorine content—

Silver chloride Turbidimetry

（征求意见稿）

20XX-xx-xx发布                                  20XX一xx一xx实施

# 前   言

本部分按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

YS/T XXX-20XX《锡酸锌化学分析方法》分为3个部分。

――第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法

——第2部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：氯含量的测定 氯化银比浊法；

本部分为YS/T XXX-202X的第3部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分负责起草单位：

本部分主要起草人：

锡酸锌化学分析方法

第三部分：氯含量的测定

氯化银比浊法

范围

本文件规定了锡酸锌产品的化学分析方法。

本文适用于锡酸锌产品中氯含量的测定，测定范围0.01%~1.00%。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   原理

试料经稀硫酸溶解，用氨水沉淀分离锡，以硫酸为介质，氯离子与银离子生成白色胶粒，以比浊测定。

5   试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682的三级水。

5.1  硫酸（1+1）。

5.2  氨水（1+1）

5.3  氯标准贮存溶液。称取1.0501g基准试剂氯化钾(预先于105℃烘干2h，置于干燥器中冷至室温)，置于400mL烧杯中，加200mL水搅拌溶解完全，转移至500mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg氯。

5.4  氯标准溶液ρ（Cl）=10.0μg /mL，由氯标准贮存溶液(5.3)逐级稀释配制。

5.5  硝酸银溶液(2g/L)，称取2g硝酸银溶于1L水中。

6  仪器设备

6.1 分光光度计。

7  样品

密封包装。

8  试验步骤

8.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1 称取试样量及试液总体积

| 氯的质量分数/% | 试样量/g | 试液总体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01～0.1 | 0.5 | 100 |
| ＞0.1～0.5 | 0.2 | 100 |

8.2  平行试验

独立地进行两次测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1 试料（8.1）置于150mL烧杯中，少量水润湿，加入硫酸（5.1）10mL低温溶解，电热板（200℃）微沸10min取下，冷至室温。加水20mL，不断摇动下缓慢加入氨水（5.2），使溶液PH在7-8。移入100mL容量瓶中，用0.45um微孔滤膜过滤，初滤液弃去，保留中段滤液。

表2 分取试液体积

| 氯的质量分数（％） | 分取试液量（mL) |
| --- | --- |
| ＞0.01～0.10 | 20.00 |
| ＞0.1～0.5 | 10.00 |

8.4.2  8.4.2 按表2分取试液于50mL容量瓶中，加入2mL硫酸(5.1)，加水至40mL，加入2mL硝酸银(5.5)，用水稀释到刻度，混匀，60℃热水浴10min,流水冷却至室温。

8.4.3 将部分试液(8.4.2)移入3cm比色皿中，以随同试料的空白为参比，于分光光度计波长490nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的氯量。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL氯标准溶液(5.4)分别置于一组50mL容量瓶中。加入2mL硫酸(5.1)，加水至40mL，加入2mL硝酸银(5.5)，用水稀释到刻度，混匀，60℃热水浴10min,流水冷却至室温。

8.5.2  将部分溶液(8.5.1)移入3cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于波长490nm处测量其吸光度。以氯量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

氯含量以氯的质量分数记，按式(1)计算：

…………………(1)

式中：

m1——自工作曲线上查得的氯量，单位为微克（μg）；

V0——试料定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3重复性限

| 质量分数wCl/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |

10.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）	，超过再现性限（R））的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表4再现性限

| 质量分数wCl/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.150.60

H 62