标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗硒化学分析方法第5部分：铂、钯含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂   共2页 第1页

承办人：左鸿毅  联系电话：13640186771                                     2023年9月18日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 在Pd340.458nm处时30μg/mL的铁会使低含量钯的回收率略偏低。 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 不采纳 | 起草单位和部分验证单位复查没影响。 |
| 2 | 8.1 | 补充称样量试验，探究称样量对粗硒样品中铂钯含量的测定是否有影响。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 | 已补充，见编制说明 |
| 3 | 8.4 | 建议采用体积法，称重法很麻烦，且稀释倍数控制在5倍以内较好。目前，采用仪器分析法测量铂、钯含量，采用的都是体积法。如YS/T 1315-2019《吸钯树脂化学分析方法 钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法》（测定范围为5.000g/kg～45.000g/kg）、YS/T 1072-2015《钯炭化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（测定范围:0.50%～10.00%）。 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |  |  |
| 4 | 8.4.1 | 粗硒样品溶解后溶液略浑浊，建议更改溶样方式。 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 不采纳 | 蒸近干，碲水解会略浑浊，不影响分析结果。蒸至体积约1-2mL,不浑浊，但是残余硒会略高。少量残余硒不影响结果 |
| 5 | 8.4.1 | 建议使用小体积容量瓶盛装低含量Pt的样品（如1号样）。 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 | 增加注1 |
| 6 | 8.4.1 | 样品处理步骤是否应该给出加热温度范围？ | 浙江华友钴业股份有限公司 | 不采纳 | 能冒起高氯酸烟即可。 |
| 7 | 8.4.2 | 1. 样品溶液的盐类和酸会影响其密度，对称重法的准确性会产生一定的影响。 | 衢州华友钴新材料有限公司 |  | 酸是统一和标准溶液一致。盐类硒基体基本挥发除去 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗硒化学分析方法第5部分：铂、钯含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂   共2页 第2页

承办人：左鸿毅  联系电话：13640186771                              2023年9月18日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.5.2 | 为了提高测量的准确性，控制标准曲线的相关系数在0.9999以上 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 9 | 方法“9试验数据处理”中描述“铂和钯含量以铂和钯的质量分数ωx 计，数值以g/t表示”，公式计算结果为%，建议统一用g/t表示。 | 格林美股份有限公司 | 采纳 | 统一为% |
| 10 | 9 | 方法“9试验数据处理”中“注：当样品中铂钯含量低于检出限时，ρx用检出限代入计算，计算结果表示为<用检出限所得值”。在方法“1 范围”中有体现方法测定范围，建议不需体现该备注。 | 中伟新材料股份有限公司 | 不采纳 | 部分粗硒生产单位的铂钯低于0.0005%，需要测出数值。但是有些单位的仪器检出限不能满足要求。 编制说明里特别收集了各家仪器的检出限，拟将测定范围降至0.0002%。 |
| 11 | 10 | 补充钯的第1梯度点0.0002% |  | 采纳 |  |
| 12 |  | 回函无意见 | 天津巴莫科技有限责任公司 |  |  |
| 13 |  | 回函无意见 | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函无意见 | 宜昌邦普循环科技有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 16 |  | 回函无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 17 |  | 回函无意见 | 山西北方铜业有限公司 |  |  |
| 18 |  | 回函无意见 | 紫金铜业有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：18 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；