混合铅锌精矿化学分析方法

第4部分：砷含量的测定

碘滴定法和原子荧光光谱法

编制说明

（送审稿）

主编单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

北矿检测技术股份有限公司

2023.07

混合铅锌精矿化学分析方法

第4部分：砷含量的测定

碘滴定法和原子荧光光谱法

编制说明

## 一、工作简况

一）任务来源

根据工信厅科函【2022】89号文件精神，全国有色金属标准化技术委员会于2022年7月19日于河南洛阳召开有色金属标准工作会议，会议确定了《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法》的制定工作由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司负责，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂负责方法1起草，北矿检测技术股份有限公司负责方法2起草，会议落实了验证单位及各项工作时间进度要求(会议纪要见有色标秘【2022】45号），该项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：（工信厅科函【2022】94号（2022-0213T-YS），项目周期为24个月，项目计划完成年限为 2024年。

二）试验方法概述

2.1 项目的必要性简述

《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法》是配套混合铅锌精矿的产品标准而起草的产品分析检测标准。

混合铅锌精矿是指富含铅和锌的矿产资源，在当今工业生产中有着重要的地位。随着科技的发展，铅锌矿的应用也越来越广泛，不仅用于军事领域，机械、电子、汽车等，还用于建筑业，因此目前铅锌矿市场前景十分广阔。

随着铅锌精矿的大量开采和使用，势必对环境造成严重的污染。砷作为混合铅锌精矿中最主要的有害元素之一，它对人体的危害是很大的，在绿色环保的今天，为了满足社会环境的需求，砷必须作为环保检测元素被列入产品要求。因此研究混合铅锌精矿中砷含量的检测方法，对科学评估砷的迁入风险和保护环境安全具有重要意义。

经过充分调研，目前混合铅锌精矿产品质量呈现多样化，元素含量变化明显，其中砷含量就从原来的小于1.0%变为现在的小于2.0%。为了满足产品的测定需求，本次修订增加方法2原子荧光光谱法，测定范围为0.0050%～1.00%；方法1碘滴定法 保持原方法不变，测定范围由“0.10%～1.0%”改变为“0.10%～2.0%”。本次修订提高了方法的适用性，满足当下混合铅锌精矿中砷的测定要求。

2.2 项目的可行性简述

方法1，该方法作为行业标准已应用多年，操作成熟，结果稳定，适用于混合铅锌精矿中砷的测定。

方法2，原子荧光光谱法测定砷公认度高。此法与碘滴定法相比，各有优劣，虽然检测成本略高，但在操作简便方面及检测下限都将优于碘滴定法和电感耦合等离子体发射光谱光谱法。此方法是对YS/T461《混合铅锌精矿化学分析方法》系列标准的补充，更便于实验室多项选择。

2.3 标准的适用范围

本方法适用于混合铅锌精矿中砷含量的测定。方法1测定范围为：0.10%～2.00%；方法2测定范围为：0.0050%～1.00%；两方法测定范围交叉部分，以方法1为仲裁方法。

2.4 国内外标准情况

目前矿产品中砷元素的检测方法有砷钼蓝比色法、X射线荧光光谱法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等，其中常用的是碘滴定法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法。碘滴定法是经典的化学分析方法，不需要借助大型仪器设备，检测成本低且结果准确、可靠；原子荧光光谱法虽然需要仪器，但该仪器在实验室普遍存在，且该方法操作简便，测定下限优于碘滴定法和电感耦合等离子体发射光谱法。

三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拥有国家级技术中心，设立了“博士后科研工作站”、“院士工作站”。公司为国家高新技术企业，拥有享受国务院特殊津贴的专家共19人。多年来，公司共获得省部级以上科技奖励超100项，其中国家级奖励13项：科技进步一等奖二项、二等奖七项、三等奖三项，技术发明二等奖一项。目前，持有自行研究开发所获得的专利近两百项，其中有效发明专利48项。拥有世界先进、国内首创的大规模锌氧压浸出生产线，对我国铅锌冶炼生产工艺的改造和技术提升具有示范性的推动作用。

中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，主编过多项国家标准和行业标准。

北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光光谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

3.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1和表2。

表1  方法1主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 林叶、江敏敏、左红毅 | 负责调研、负责全过程的标准编制、标准起草、协调工作 |
| 2 | 连云港海关综合技术中心 | 乔柱 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 3 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 艾显文、冯祺 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 4 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 5 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 魏雅娟、姜润生 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 6 | 中国有色桂林矿产地质院研究有限公司 | 唐莉福、吕长宽 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 7 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 王利亮、胡瑞芬 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 8 | 长沙矿冶院检测技术有限公司 | 李志辉、漆欢 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 9 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 常庆瑞、姚璎芷 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 10 | 白银有色集团股份有限公司 | 姚庆锋、方彦霞 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |

表2  方法2主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 | 罗海霞、陈殿耿、阮桂色 | 负责调研、负责全过程的标准编制、标准起草、协调工作 |
| 2 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 李冬梅、孙博、李野 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 3 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 陈祝炳、潘炜燕 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 4 | 防城海关综合技术服务中心 | 蒋作昌、罗明贵 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 5 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 班雁华、黄一帆 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 6 | 白银有色集团股份有限公司 | 王源瑞、孙帅楠 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 7 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 魏雅娟，姜润生 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 8 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 严鹏、王洋 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 9 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 阮雄杰、余昉 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 10 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 林叶、江敏敏 | 提供标准起草样品，参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 11 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 侯慧 黄翰便 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 12 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 陈兰、曾静 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 13 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 谢喜清、雷素函 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 14 | 紫金铜业有限公司 | 黄路路 | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |

3.3、主要工作过程

3.3.1预研阶段

2020年1月-2020年12月，负责起草单位对《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法》的含量范围进行了全面调研，确定了修订原方法1 碘滴定法，增加方法2原子荧光光谱法的初步方案，经过为期近1年的试验和生产实际应用，向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

3.3.2 立项阶段

2021年，全国有色金属标准化技术委员会向工信厅提出了立项申请，2022年，根据工信厅科函【2022】94号文件精神，全国有色金属标准化技术委员会于2022年7月19日于河南洛阳召开有色金属标准工作会议，会议确定了《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法》的制定工作由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司负责，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂负责方法1起草，北矿检测技术有限公司负责方法2起草，会议落实了验证单位及各项工作时间进度要求(会议纪要见有色标秘【2022】45号），该项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：（工信厅科函【2022】94号（2022-0213T-YS），项目周期为24个月，项目计划完成年限为 2024年。

3.3.3 任务落实及起草阶段

2022年7月，有色金属标准工作会议对标准计划《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定》进行任务落实。会议确定了标准制定的起草单位和验证单位，落实了标准制定项目的进度安排和分工。样品由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂负责制备、准备（包括均匀性、粒度等），提供了5个水平试验样品。

深圳中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂在接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。2023年3月将完成的试验报告发至各验证单位，各单位开始验证工作，反馈验证意见。

3.3.4 征求意见阶段

1）预审会：2023年6月25-28 日全国有色金属标准化技术委员会在沈阳召开会议《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定》标准第一次会议。会议对标准预审稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、广东先导稀材股份有限公司、中色桂林地质研究院、广西分析测试研究中心、紫金铜业有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、云南云铜锌业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等30多家企事业单位，50多名专家代表参加了会议，对标准提出了如下意见：

方法1 碘滴定法：

a.补充精密度数据；

b.增加引言部分；

c.补充“脱脂棉加滤纸浆过滤”实验；

d.按标准格式修改文本内容。

方法2 原子荧光光谱法：

a. 标准文本中增加“代替YS/T 461.4-2013”。

b. 标准文本前言部分“第4部分：砷含量的测定 碘滴定法”修改为“第4部分：砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法”；“第8部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法”修改为“第8部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法”；“第9部分：银和金含量的测定火焰原子吸收光谱法”修改为“第9部分：银和金含量的测定火焰原子吸收光谱法和火试金法”。

c.标准文本前言部分增加了“历次版本发布情况”。

d.标准文本中把“GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法”放在“2规范性引用文件部分”。

e.把“方法提要”改为“方法原理”。

f.查阅资料后，把“5.10砷标准贮存溶液”的配制方法进行了修改。

g.在6仪器与设备中由满足GB/T21191改为具体仪器指标。

- 发函征求意见：

方法1 碘滴定法 共发征求意见函9份，回函8份，回函有意见或建议的单位4份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》，详细内容见《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

方法2 原子荧光光谱法 共发征求意见函8份，回函8 份，回函有意见或建议的单位8份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》，详细内容见《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

3.3.5 审查阶段

1）技术专家审查

具体内容见审定会会议纪要。

2）委员审查阶段：

3.3.6 报批阶段

标准编制组按照审查意见对标准文本进一步完善后，于 2024年**月最终形成《报批稿》和《报批稿编制说明》，提交到有色标委会秘书处。

## 标准编制原则

符合性：本标准严格根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》的要求进行编写；并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》进行数理统计分析。

## 三、标准主要内容的确定依据

3.1 方法1 碘滴定法按原方法进行试验

一  试验方法

1.1 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的

水。

1.1.1 次亚磷酸钠

1.1.2 碳酸氢钠

1.1.3 硝酸（ρ1.42g/mL）

1.1.4 硫酸（ρ1.84g/mL）

1.1.5 盐酸（ρ1.19g/mL）

1.1.6 盐酸(1+1)

1.1.7 硫酸(1+3)

1.1.8 硫酸铜溶液(50 g/L)

1.1.9 氯化亚锡溶液(100 g/L)

1.1.10 次亚磷酸钠洗液(5 g/L),用时现配

1.1.11 氯化铵洗液(50 g/L)

1.1.12酒石酸溶液（250g/L）

1.1.13 碘标准滴定溶液

1.1.13.1 配制：称取6.4g碘、20.0g碘化钾于400mL烧杯中，加200mL水，搅拌溶解完全，过滤于1000mL棕色容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置一周后标定。

1.1.13.2 标定：称取0.060g(精确至0.0001g)三氧化二砷(预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温)于250mL烧杯中，加入0.5 g氢氧化钠、50mL水，低温加热溶解完全，取下冷却。加1滴酚酞指示剂（1.1.15），滴加硫酸(1.1.7)至红色刚褪，加3g碳酸氢钠（1.1.2）、5mL淀粉指示剂（1.1.16）,用碘标准滴定溶液(1.1.13.1)滴定至溶液变为蓝色为终点.随同标定做空白试验。

按式（1）计算碘标准滴定溶液的实际浓度：

c=   ……………………………………(1)

c——碘标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（moL/mL）；

m1——基准物三氧化二砷的质量，单位为克（g）

v1——标定时,滴定基准物三氧化二砷所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

v0——标定时，空白溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

197.84——基准物三氧化二砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ moL）。

平行标定四份，测定值保留四位有效数字，其极差值不大于1×10-7 moL/mL时，取其平均值。否则重新标定。

1.1.14 亚砷酸钠标准溶液

1.1.14.1 配制：称取1.6 g亚砷酸钠于250 mL烧杯中，用水溶解，加入4.0g碳酸氢钠(1.1.2)，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

1.1.14.2 标定：移取5.00 mL亚砷酸钠标准溶液（1.1.14.1）于250 mL烧杯中,加3g碳酸氢钠(1.1.2)、80mL水、5mL淀粉指示剂（1.1.16），用碘标准滴定溶液（1.1.13）滴定至蓝色出现为终点。

按式（2）计算碘标准滴定溶液对亚砷酸钠标准溶液的比值K：

K=V2/V3        ………………………………………(2)

式中：

K——碘标准滴定溶液对亚砷酸钠标准溶液的比值，无量纲；

V2——标定时,滴定亚砷酸钠标准溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积,单位为毫升（mL）；

V3——移取亚砷酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

1.1.15 酚酞指示剂(1 g/L)：称取0.1 g酚酞，用100 mL乙醇溶解。

1.1.16 淀粉指示剂（5 g/L）：称取0.5g可溶性淀粉于200mL烧杯中，加少量水调成糊状，加100mL沸水，充分搅拌，煮沸至透明。用时现配。

1.2  试样

1.2.1 试样应通过0.100mm孔筛。

1.2.2 试样应在105℃±5℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

1.3  分析步骤

1.3.1 试料

按照表3准确称取试样，精确至0.0001g，

表3

| 砷量（%） | 称取试样量（g） |
| --- | --- |
| ＜0.20 | 1.00 |
| 0.20~1.00 | 0.50 |
| 1.00~2.00 | 0.20 |

1.3.2 空白试验

随同试料做空白试验。

1.3.3 测定

1.3.3.1 将试料（1.3.1）置于250mL烧杯中，用少量水润湿，加15mL硝酸（1.1.3），盖上表面皿，于电热板上低温溶解5min，用水吹洗表面皿及杯壁，加入5mL硫酸（1.1.4），加热冒烟至体积2mL，取下冷却。

1.3.3.2 用水吹洗表面皿及杯壁，加100mL盐酸（1.1.6）（当试料中锑、铋含量高时，加入3mL酒石酸溶液（1.1.12）），1mL硫酸铜溶液（1.1.8），滴加氯化亚锡溶液（1.1.9）至黄色褪去，加5g次亚磷酸钠（1.1.1），盖上表面皿，加热，微沸30 min，取下冷却至室温。

1.3.3.3 将脱脂棉置于漏斗中，润湿后反复压紧，加少量滤纸浆，将溶液（1.3.3.2）过滤，用次亚磷酸钠洗液（1.1.10）洗涤烧杯与沉淀各4次，再用氯化铵洗液（1.1.11）洗涤烧杯与沉淀各4次，把砷沉淀连同脱脂棉移入原烧杯中，并用少量脱脂棉擦净漏斗，合并于原烧杯中。

1.3.3.4 加入3g碳酸氢钠（1.1.2）、80mL水，在不断搅拌的条件下滴加碘标准滴定溶液（1.1.13）至黑色单质砷全部溶解并过量2mL；准确滴加亚砷酸钠标准溶液（1.1.14）至溶液的黄色消失并过量，记下读数。加5 mL淀粉指示剂（1.1.15），继续用碘标准滴定溶液（1.1.13）滴定至溶液变蓝色为终点。

1.4  分析结果的计算

按式（3）计算砷的质量分数ω（As）：

ω（As）=       ……………………    （3）

式中：

c---碘标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（moL/mL）

V4---滴定时，所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ml）；

K---碘标准溶液对亚砷酸钠标准溶液的比值，无量纲；

V5---加入亚砷酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（ml）；

V6---滴定时，空白溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

74.92---砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL）

m0---试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至两位小数。

二  精密度试验

按照试验方法，对混合铅锌精矿5个样品分别测定11次，结果如表4。

表4

| 名称 | 分析结果 （%） | 平均值（%） | 标准 偏差 | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.129，0.102，0.115，0.119，0.113，0.121，0.115，0.123，0.116，0.118，0.120 | 0.117 | 0.00677 | 5.77 |
| 2# | 0.314，0.329，0.303，0.332，0.321，0.308 0.309，0.316，0.306，0.311，0.302 | 0.314 | 0.0100 | 3.19 |
| 3# | 1.09，1.07，1.08，1.02，1.05，1.00 1.06，1.01，1.04，1.09，1.03 | 1.05 | 0.0318 | 3.03 |
| 4# | 1.44，1.47，1.49，1.52，1.46，1.50 1.51，1.48，1.39，1.51，1.45 | 1.47 | 0.0383 | 2.60 |
| 5# | 1.72，1.78，1.78，1.71，1.76，1.79 1.71，1.80，1.75，1.79，1.81 | 1.76 | 0.0364 | 2.06 |

试验结果表明，该方法精密度好、准确度高，适合于作为混合铅锌精矿中砷含量测定的国家行业标准分析方法。

3.2 方法2 原子荧光光谱法

对混合铅锌精矿样品溶解方法的选择、仪器工作条件的选择、测定介质及酸度的影响和复杂基体中各共存离子的干扰情况排除。具体结果见试验报告。

1 综合选择

1.1最佳仪器条件，结果见表5。

表5仪器最佳工作条件

| 参数 | As |
| --- | --- |
| 灯电流, mA | 60 |
| 负高压, V | 270 |
| 原子化器高度, mm | 8.0 |
| 载气流量, mL/min | 300 |
| 屏蔽气流量, mL/min | 800 |
| 读数时间，s | 10 |
| 延迟时间，s | 4 |
| 测量方式 | 标准曲线法 |
| 读取方式 | 峰面积 |
| 重复次数 | 2 |

1.2 工作曲线线性

移取不同量的砷标准工作溶液于一组100mL容量瓶中，按实验方法操作，测量溶液的荧光强度。结果表明，砷量在0～120μg/L范围内呈线性关系，线性方程为：y=59.860x-4.946，相关系数R=0.9998，分别对试剂空白溶液连续测定11次，根据IUPAC定义的检出限公式，以3倍的标准偏差计算方法检出限，砷的检出限为0.086µg/L。

2 测量条件的选择

2.1 介质及载流酸度选择

2.1.1测试体系酸浓度选择

分别加入不同量的盐酸，检测砷标准溶液（10.00 ng/mL）荧光强度。结果表明，盐酸浓度在5%～20%（v/v）范围内，荧光强度趋于恒定（表6），本实验选择5%（v/v）盐酸为测定酸度。

表6 盐酸酸度的影响

| 盐酸酸度（V/V），% | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ng/mL砷的荧光强度 | 378.91 | 468.02 | 475.21 | 479.09 | 508.75 |

2.1.2盐酸载流浓度选择

在不同浓度盐酸载流（2%、5%、10%）情况下，检测砷标准溶液（10.00 ng/mL）荧光强度。结果表明（表7），在以上条件下，盐酸载流浓度对荧光强度影响很小，即2%~10%的盐酸载流均可满足试验需求。本试验选择5%盐酸作为载流浓度。

表7 载流酸度的影响

| 载流酸度（V/V），% | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10ng/mL砷的荧光强度 | 468.65 | 475.34 | 470.18 |

2.2 硫脲-抗坏血酸用量的影响

试验了硫脲-抗坏血酸混合液加入量对砷的影响，结果表明，硫脲-抗坏血酸混合液用量在5mL～20mL范围内结果稳定（表8）。考虑到硫脲-抗坏血酸具有同时还原铁及络合铜、钴、镍等干扰元素的作用，实验确定硫脲-抗坏血酸的用量为10mL。

表8 硫脲-抗坏血酸混合液用量试验

| 硫脲-抗坏血酸用量（mL） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ng/mL砷的荧光强度 | 433.20 | 481.30 | 488.54 | 495.54 | 476.12 |

2.3 还原时间的影响

加入还原剂后放置15min～120min对测定结果无影响（表9），本实验选择加入还原剂后放置30min。

表9 还原时间的影响

| 放置时间（min） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ng/mL砷的荧光强度 | 423 | 486 | 479 | 487 | 482 | 491 | 498 | 508 | 496 |

2.4 硼氢化钾浓度的影响

试验了硼氢化钾浓度对砷荧光强度的影响，如表10所示。试验表明,当硼氢化钾浓度小于10g/L时，砷的荧光强度较低，当硼氢化钾质量浓度为10～20g/L时，样品信号强度基本不变，当硼氢化钾质量浓度进一步加大，信号强度下降。这是由于高质量浓度的硼氢化钾产生大量氢气，稀释了待测元素氢化物。本试验选择硼氢化钾浓度为15g/L。

表10硼氢化钾浓度的影响试验

| 硼氢化钾浓度（g/L） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ng/mL砷的荧光强度 | 436 | 472 | 476 | 482 | 453 | 431 | 404 |

2.5 样品溶解方法的选择

由于混合铅锌精矿含有铅30%；锌50%；铜5%；锑1.2%；铋0.5%；镍1.0%；铁20%；镉1.5%；铝1.0%；钙2.0%；镁1.0%；银0.3%；砷1.50%；硅10%，还有部分碳和硫，元素含量成分差异较大。试验了王水、硝酸-盐酸-高氯酸和硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸溶样方式的溶解效果，结果见表11。

表11 溶样方法试验

| 溶样方法 | 实验现象 |
| --- | --- |
| 王水 | 样品浑浊，有黑色漂浮物和沉淀 |
| 硝酸-盐酸-高氯酸 | 部分样品有残渣 |
| 硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸 | 样品溶解完全、溶液清亮 |

试验表明，采用硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸可有效分解样品，实验选择加入10mL硝酸、5mL盐酸、5mL氢氟酸及3mL高氯酸溶样。

1.6 共存元素的影响

混合铅锌精矿样品主要成分组成的最大含量为：铅30%；锌50%；铜5%；锑1.2%；铋0.5%；镍1.0%；铁20%；镉1.5%；硫40%；硅10.0%；铝1.0%；钙2.0%；镁1.0%；银0.3%。其中，铅、锌、铜、镍、铁、镉等元素不产生氢化物；硅和硫在样品溶解过程中挥发除去，碳在高氯酸冒烟时除去。

2.6.1 单元素对砷的影响

考察了各单元素对10.00ng/mL砷的干扰情况，以普查样品时各干扰元素的最高含量和待测元素的最低含量为考虑根据，（铅30%；锌50%；铜5%；锑1.2%；铋0.5%；镍1.0%；铁20%；镉1.5%；铝1.0%；钙2.0%；镁1.0%；银0.3%；砷最低含量0.005%）。本实验在100mL容量瓶中加入不同量的基体元素（按最大称样量和最小稀释倍数稀释后溶液中所含基体元素的最大含量加入）及砷标准溶液，配制成浓度为10.00μg/mL的砷溶液，按实验方法及选定的仪器工作条件测定其浓度值，结果（已扣除基体空白）见表12。结果表明，在硫脲-抗坏血酸存在下，大部分元素不干扰砷的测定。

表12 单元素的影响

| 元素 | 共存元素加入量（mg） | 测得砷量（ng/mL） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb | 6.0 | 10.06 | 100.6 |
| Zn | 10.0 | 9.89 | 98.9 |
| Cu | 1.0 | 9.94 | 99.4 |
| Sb | 0.24 | 10.15 | 101.5 |
| Bi | 0.1 | 10.12 | 101.2 |
| Ni | 0.2 | 10.04 | 100.4 |
| Fe | 4.0 | 10.11 | 101.1 |
| Cd | 0.3 | 10.00 | 100.0 |
| Al | 0.2 | 9.95 | 99.5 |
| Ca | 0.4 | 9.92 | 99.2 |
| Mg | 0.2 | 10.07 | 100.7 |
| Ag | 0.06 | 10.03 | 100.3 |

2.6.2 混合元素对砷的影响

考察了混合元素对砷的干扰情况，结果表13。在硫脲-抗坏血酸存在下，下列元素不干扰砷的测定。

表13 混合元素的影响

| 测定时体系中元素含量（mg） | 加入砷量（ng/mL） | 测得砷量（ng/mL） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 Pb、10.0 Zn、1.0 Cu、0.24 Sb、0.1 Bi、0.2 Ni、4.0 Fe、0.3 Cd、0.2 Al、0.4 Ca、0.2 Mg、0.06 Ag | 10.00 | 10.16 | 101.6 |

3 样品分析

3.1 精密度试验

对5个样品独立进行11次测定，精密度试验结果见表14。

表14 精密度试验（%）

|  | 样品编号 |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 11 次 测 定 结 果， % | 0.0082 | 0.060 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.062 | 0.31 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0088 | 0.060 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0076 | 0.061 | 0.29 | 0.70 | 0.93 |
|  | 0.0078 | 0.057 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0075 | 0.059 | 0.29 | 0.68 | 0.94 |
|  | 0.0079 | 0.058 | 0.30 | 0.67 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.061 | 0.29 | 0.70 | 0.96 |
|  | 0.0083 | 0.057 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0084 | 0.059 | 0.29 | 0.68 | 0.96 |
|  | 0.0083 | 0.058 | 0.30 | 0.67 | 0.93 |
| 平均值，% | 0.0081 | 0.059 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
| SD，% | 0.00038 | 0.00168 | 0.00647 | 0.01128 | 0.01027 |
| RSD，% | 4.64 | 2.83 | 2.18 | 1.65 | 1.09 |

经验证，从数据可以看出相对标准偏差在1.09~4.64%之间，精密度符合要求。

3.2 加标回收实验

分别称取2#、4#样品，加入表中数量的砷标准溶液，按照试验方法进行处理，考察在本试验体系中砷的加标回收率，结果见表15。

表15 加标回收试验

| 样品编号 | 含量（μg） | 砷加入量(μg) | 测得砷总量（μg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 63.2 | 25 | 86.7 | 94.0 |
|  | 60.2 | 50 | 109.9 | 99.4 |
|  | 61.0 | 100 | 163.3 | 102.3 |
| 4# | 713.3 | 400 | 1112.1 | 99.7 |
|  | 710.8 | 700 | 1420.8 | 101.4 |
|  | 685.4 | 1000 | 1714.2 | 102.9 |

由表15可以看出，方法的加标回收率在94.0%～102.9%之间。

3.3 仪器比对实验

在实验中，对消解后的溶液，分别用原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体发射质谱法进行了比对，结果见表16。结果表明，在方法测定范围内，原子荧光光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体发射质谱法砷的测定结果一致。

表16 仪器比对试验

| 样品编号 | 原子荧光光谱仪结果 | ICP-OES结果 | ICP-MS结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0081 | - | 0.0078 |
| 2# | 0.059 | 0.061 | - |
| 3# | 0.30 | 0.29 | - |
| 4# | 0.69 | 0.68 | - |
| 5# | 0.95 | 0.93 | - |

3.3 R、r确定依据见附件精密度数据处理情况表

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

## 标准编写的目的和意义

《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法》是配套混合铅锌精矿的产品标准而起草的产品分析检测标准。

混合铅锌精矿是指富含铅和锌的矿产资源，在当今工业生产中有着重要的地位。随着科技的发展，铅锌矿的应用也越来越广泛，不仅用于军事领域，机械、电子、汽车等，还用于建筑业，因此目前铅锌矿市场前景十分广阔。

随着铅锌矿的大量开采和大量使用，势必对环境造成一定的污染。砷作为混合铅锌精矿中最主要的有害元素之一，它对人体的危害是很大的，在绿色环保的今天，为了满足社会环境的需求，砷必须作为环保检测元素被列入产品要求。因此研究混合铅锌精矿中砷含量的检测方法，对科学评估砷的迁入风险和保护环境安全具有重要意义。

## 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

## 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

## 八、重大分歧意见的处理和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本标准替代YS/T 461.4-2013《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分 砷含量的测定 碘滴定法》。

## 十二、其它应予说明的事项

无。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北矿检测技术股份有限公司编制组

2023年7月26日

附件：

混合铅锌精矿化学分析方法

第4部分：砷含量的测定

碘滴定法和原子荧光光谱法

精密度试验数据处理

1  背景

为了确定《混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分：砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法》中砷含量测定方法的重复性与再现性，11个实验室对5个水平的混合铅锌精矿样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  方法1碘滴定法

2.1各实验室实验数据

表1

|  | 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 中金岭南有色金属股份有限公司 | 1 | 0.129 | 0.314 | 1.09 | 1.44 | 1.72 |
|  | 2 | 0.102 | 0.329 | 1.07 | 1.47 | 1.78 |
|  | 3 | 0.115 | 0.303 | 1.08 | 1.49 | 1.78 |
|  | 4 | 0.119 | 0.332 | 1.02 | 1.52 | 1.71 |
|  | 5 | 0.113 | 0.321 | 1.05 | 1.46 | 1.76 |
|  | 6 | 0.121 | 0.308 | 1.00 | 1.50 | 1.79 |
|  | 7 | 0.115 | 0.309 | 1.06 | 1.51 | 1.71 |
|  | 8 | 0.123 | 0.316 | 1.01 | 1.48 | 1.80 |
|  | 9 | 0.116 | 0.306 | 1.04 | 1.39 | 1.75 |
|  | 10 | 0.118 | 0.311 | 1.09 | 1.51 | 1.79 |
|  | 11 | 0.120 | 0.302 | 1.03 | 1.45 | 1.81 |
|  | 平均值/% | 0.117 | 0.314 | 1.05 | 1.47 | 1.76 |
|  | SD/% | 0.00677 | 0.0100 | 0.0318 | 0.0383 | 0.0364 |
|  | RSD/% | 5.77 | 3.19 | 3.03 | 2.60 | 2.06 |
|  | 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2 云南云铜锌业股份有限公司 | 1 | 0.15 | 0.26 | 1.35 | 1.46 | 1.85 |
|  | 2 | 0.17 | 0.27 | 1.36 | 1.46 | 1.86 |
|  | 3 | 0.16 | 0.29 | 1.39 | 1.47 | 1.90 |
|  | 4 | 0.17 | 0.27 | 1.35 | 1.47 | 1.86 |
|  | 5 | 0.16 | 0.32 | 1.33 | 1.43 | 1.97 |
|  | 6 | 0.15 | 0.32 | 1.34 | 1.47 | 1.95 |
|  | 7 | 0.15 | 0.30 | 1.38 | 1.47 | 1.94 |
|  | 8 | 0.17 | 0.31 | 1.37 | 1.46 | 1.96 |
|  | 9 | 0.16 | 0.30 | 1.38 | 1.46 | 1.93 |
|  | 10 | 0.16 | 0.29 | 1.38 | 1.46 | 1.95 |
|  | 11 | 0.17 | 0.28 | 1.39 | 1.47 | 1.94 |
|  | 平均值/% | 0.161 | 0.292 | 1.365 | 1.462 | 1.919 |
|  | SD/% | 0.00831 | 0.0204 | 0.0207 | 0.0117 | 0.0439 |
|  | RSD/% | 5.17 | 6.99 | 1.51 | 0.80 | 2.29 |
| 3 连云港海关综合技术中心 | 1 | 0.12 | 0.33 | 1.01 | 1.52 | 1.77 |
|  | 2 | 0.11 | 0.32 | 1.04 | 1.48 | 1.81 |
|  | 3 | 0.13 | 0.31 | 1.03 | 1.49 | 1.79 |
|  | 4 | 0.15 | 0.32 | 0.99 | 1.48 | 1.76 |
|  | 5 | 0.13 | 0.30 | 1.08 | 1.51 | 1.84 |
|  | 6 | 0.12 | 0.29 | 1.02 | 1.49 | 1.82 |
|  | 7 | 0.14 | 0.32 | 0.98 | 1.46 | 1.77 |
|  | 8 | 0.12 | 0.33 | 1.06 | 1.51 | 1.83 |
|  | 9 | 0.11 | 0.34 | 1.05 | 1.52 | 1.82 |
|  | 10 | 0.13 | 0.32 | 0.97 | 1.49 | 1.76 |
|  | 11 | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 1.50 | 1.80 |
|  | 平均值/% | 0.13 | 0.32 | 1.02 | 1.50 | 1.80 |
|  | SD/% | 0.0127 | 0.0142 | 0.0345 | 0.0180 | 0.0290 |
|  | RSD/% | 9.99 | 4.48 | 3.36 | 1.25 | 1.61 |
| 4 中国检验认证集团广西有限公司 | 1 | 0.10 | 0.28 | 0.89 | 1.45 | 1.73 |
|  | 2 | 0.11 | 0.30 | 0.87 | 1.50 | 1.73 |
|  | 3 | 0.11 | 0.27 | 0.85 | 1.44 | 1.76 |
|  | 4 | 0.10 | 0.26 | 0.86 | 1.41 | 1.78 |
|  | 5 | 0.11 | 0.29 | 0.84 | 1.45 | 1.76 |
|  | 6 | 0.11 | 0.30 | 0.88 | 1.47 | 1.80 |
|  | 7 | 0.10 | 0.26 | 0.90 | 1.44 | 1.82 |
|  | 8 | 0.12 | 0.25 | 0.93 | 1.50 | 1.77 |
|  | 9 | 0.12 | 0.27 | 0.94 | 1.40 | 1.75 |
|  | 10 | 0.11 | 0.28 | 0.90 | 1.43 | 1.73 |
|  | 11 | 0.11 | 0.27 | 0.94 | 1.43 | 1.77 |
|  | 平均值/% | 0.11 | 0.28 | 0.89 | 1.45 | 1.76 |
|  | SD/% | 0.0067 | 0.0156 | 0.0334 | 0.0291 | 0.0277 |
|  | RSD/% | 6.42 | 5.94 | 3.94 | 2.10 | 1.65 |
| 5 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1 | 0.11 | 0.31 | 1.01 | 1.47 | 1.80 |
|  | 2 | 0.11 | 0.32 | 1.07 | 1.51 | 1.74 |
|  | 3 | 0.11 | 0.33 | 1.04 | 1.50 | 1.73 |
|  | 4 | 0.11 | 0.32 | 1.05 | 1.45 | 1.81 |
|  | 5 | 0.11 | 0.32 | 1.06 | 1.44 | 1.81 |
|  | 6 | 0.12 | 0.29 | 1.06 | 1.46 | 1.77 |
|  | 7 | 0.11 | 0.31 | 1.09 | 1.42 | 1.76 |
|  | 8 | 0.11 | 0.31 | 1.09 | 1.48 | 1.81 |
|  | 9 | 0.12 | 0.31 | 1.09 | 1.51 | 1.76 |
|  | 10 | 0.12 | 0.30 | 1.12 | 1.44 | 1.75 |
|  | 11 | 0.12 | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 1.74 |
|  | 平均值/% | 0.11 | 0.31 | 1.07 | 1.47 | 1.77 |
|  | SD/% | 0.00579 | 0.0099 | 0.0312 | 0.0316 | 0.0311 |
|  | RSD/% | 5.10 | 3.18 | 2.92 | 2.15 | 1.76 |
| 6 长沙矿冶院检测技术有限公司 | 1 | 0.12 | 0.32 | 1.02 | 1.62 | 1.84 |
|  | 2 | 0.11 | 0.33 | 1.00 | 1.54 | 1.88 |
|  | 3 | 0.13 | 0.30 | 1.01 | 1.69 | 1.87 |
|  | 4 | 0.14 | 0.32 | 1.08 | 1.53 | 1.75 |
|  | 5 | 0.13 | 0.32 | 1.09 | 1.59 | 1.73 |
|  | 6 | 0.13 | 0.30 | 1.10 | 1.58 | 1.76 |
|  | 7 | 0.14 | 0.31 | 1.11 | 1.57 | 1.82 |
|  | 8 | 0.13 | 0.30 | 1.07 | 1.56 | 1.85 |
|  | 9 | 0.12 | 0.31 | 1.08 | 1.52 | 1.82 |
|  | 10 | 0.13 | 0.32 | 1.09 | 1.60 | 1.79 |
|  | 11 | 0.13 | 0.31 | 1.07 | 1.65 | 1.84 |
|  | 平均值/% | 0.13 | 0.31 | 1.07 | 1.59 | 1.81 |
|  | SD/% | 0.00874 | 0.01009 | 0.03778 | 0.05182 | 0.04985 |
|  | RSD/% | 6.82 | 3.23 | 3.55 | 3.27 | 2.75 |
| 7 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1 | 0.13 | 0.26 | 0.99 | 1.35 | 1.69 |
|  | 2 | 0.13 | 0.27 | 0.99 | 1.34 | 1.66 |
|  | 3 | 0.14 | 0.26 | 0.97 | 1.34 | 1.67 |
|  | 4 | 0.13 | 0.30 | 0.98 | 1.34 | 1.68 |
|  | 5 | 0.12 | 0.29 | 0.99 | 1.40 | 1.67 |
|  | 6 | 0.13 | 0.28 | 0.96 | 1.36 | 1.65 |
|  | 7 | 0.12 | 0.29 | 0.96 | 1.38 | 1.64 |
|  | 8 | 0.12 | 0.29 | 0.96 | 1.40 | 1.66 |
|  | 9 | 0.13 | 0.28 | 0.95 | 1.40 | 1.67 |
|  | 10 | 0.14 | 0.29 | 0.93 | 1.38 | 1.66 |
|  | 11 | 0.13 | 0.30 | 0.96 | 1.37 | 1.65 |
|  | 平均值/% | 0.13 | 0.28 | 0.97 | 1.37 | 1.66 |
|  | SD/% | 0.0070 | 0.0142 | 0.0190 | 0.0250 | 0.0140 |
|  | RSD/% | 5.42 | 5.02 | 1.97 | 1.80 | 0.86 |
| 8 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 1 | 0.13 | 0.31 | 1.09 | 1.50 | 1.81 |
|  | 2 | 0.10 | 0.30 | 0.97 | 1.47 | 1.82 |
|  | 3 | 0.15 | 0.31 | 0.97 | 1.50 | 1.78 |
|  | 4 | 0.13 | 0.32 | 1.02 | 1.47 | 1.75 |
|  | 5 | 0.11 | 0.29 | 1.05 | 1.52 | 1.76 |
|  | 6 | 0.13 | 0.32 | 1.09 | 1.47 | 1.80 |
|  | 7 | 0.11 | 0.30 | 0.98 | 1.49 | 1.79 |
|  | 8 | 0.11 | 0.31 | 1.03 | 1.50 | 1.82 |
|  | 9 | 0.11 | 0.29 | 1.05 | 1.50 | 1.81 |
|  | 10 | 0.13 | 0.29 | 1.03 | 1.47 | 1.80 |
|  | 11 | 0.10 | 0.31 | 1.02 | 1.48 | 1.82 |
|  | 平均值/% | 0.12 | 0.30 | 1.03 | 1.49 | 1.80 |
|  | SD/% | 0.0158 | 0.0113 | 0.0422 | 0.0172 | 0.0242 |
|  | RSD/% | 13.17 | 3.70 | 4.11 | 1.16 | 1.35 |
| 9 河南豫光金铅股份有限公司 | 1 | 0.10 | 0.27 | 1.10 | 1.47 | 1.85 |
|  | 2 | 0.11 | 0.29 | 1.06 | 1.50 | 1.92 |
|  | 3 | 0.09 | 0.28 | 1.07 | 1.47 | 1.90 |
|  | 4 | 0.10 | 0.26 | 1.08 | 1.46 | 1.86 |
|  | 5 | 0.11 | 0.29 | 1.05 | 1.51 | 1.82 |
|  | 6 | 0.12 | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 1.90 |
|  | 7 | 0.10 | 0.28 | 1.05 | 1.53 | 1.84 |
|  | 平均值/% | 0.10 | 0.28 | 1.07 | 1.49 | 1.87 |
|  | SD/% | 0.00976 | 0.0135 | 0.0214 | 0.0254 | 0.0370 |
|  | RSD/% | 9.36 | 4.78 | 1.99 | 1.71 | 1.98 |
| 10 白银有色集团股份有限公司 | 1 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 1.44 | 1.68 |
|  | 2 | 0.12 | 0.29 | 0.95 | 1.44 | 1.73 |
|  | 3 | 0.12 | 0.29 | 0.96 | 1.45 | 1.70 |
|  | 4 | 0.12 | 0.30 | 0.99 | 1.52 | 1.80 |
|  | 5 | 0.11 | 0.31 | 1.01 | 1.48 | 1.80 |
|  | 6 | 0.11 | 0.29 | 1.02 | 1.50 | 1.79 |
|  | 7 | 0.13 | 0.31 | 0.99 | 1.49 | 1.77 |
|  | 8 | 0.12 | 0.28 | 1.02 | 1.47 | 1.75 |
|  | 9 | 0.12 | 0.30 | 0.99 | 1.47 | 1.73 |
|  | 10 | 0.12 | 0.29 | 0.97 | 1.46 | 1.72 |
|  | 11 | 0.12 | 0.28 | 0.99 | 1.52 | 1.79 |
|  | 平均值/% | 0.12 | 0.30 | 0.99 | 1.48 | 1.75 |
|  | SD/% | 0.0060 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.040 |
|  | RSD/% | 5.03 | 3.64 | 2.20 | 1.86 | 2.29 |

2.2单元平均值的计算

由表1的数据，计算单元平均值如表2

0.12表2  单元平均值

|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.117 | 0.314 | 1.05 | 1.47 | 1.76 |
| 2 | 0.161 | 0.292 | 1.365 | 1.462 | 1.919 |
| 3 | 0.13 | 0.32 | 1.02 | 1.50 | 1.80 |
| 4 | 0.11 | 0.28 | 0.89 | 1.45 | 1.76 |
| 5 | 0.11 | 0.31 | 1.07 | 1.47 | 1.77 |
| 6 | 0.13 | 0.31 | 1.07 | 1.59 | 1.81 |
| 7 | 0.13 | 0.28 | 0.97 | 1.37 | 1.66 |
| 8 | 0.12 | 0.30 | 1.03 | 1.49 | 1.76 |
| 9 | 0.12 | 0.30 | 0.99 | 1.48 | 1.75 |
| 10 | 0.10 | 0.28 | 1.07 | 1.49 | 1.87 |

2.3单元离散度的计算

表3  单元标准差

|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00677 | 0.0100 | 0.0318 | 0.0383 | 0.0364 |
| 2 | 0.00831 | 0.0204 | 0.0207 | 0.0117 | 0.0439 |
| 3 | 0.0127 | 0.0142 | 0.0345 | 0.0180 | 0.0290 |
| 4 | 0.0067 | 0.0156 | 0.0334 | 0.0291 | 0.0277 |
| 5 | 0.00579 | 0.0099 | 0.0312 | 0.0316 | 0.0311 |
| 6 | 0.00874 | 0.01009 | 0.03778 | 0.05182 | 0.04985 |
| 7 | 0.0070 | 0.0142 | 0.0190 | 0.0250 | 0.0140 |
| 8 | 0.0158 | 0.0113 | 0.0422 | 0.0172 | 0.126 |
| 9 | 0.0060 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.040 |
| 10 | 0.00976 | 0.0135 | 0.0214 | 0.0254 | 0.0370 |

2.3.1一致性和离群值的检查

2.3.1.1  柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据的重复次数不一，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时查表GB/T 6379.2-2004, C临界值采用n=6，p=10，此时柯克伦检验5%临界值为0.331，1%临界值为0.357。岐离值（用单星号（*）标出）予以保留，离群值（用双星号（**）标出）予以剔除。

表4  柯克伦检验

| S标准差 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax= | 0.01580 | 0.02040 | 0.04220 | 0.05182 | 0.04985 |
| ?S2 | 0.000765621 | 0.001611308 | 0.008772148 | 0.008108302 | 0.010694333 |
| C=Smax2/?S2 | 0.326062239 | 0.258274628 | 0.203010701 | 0.331180593 | 0.232368173 |

柯克伦检验显示，，实验室6的水平4为岐离值，留用。

2.3.1.2  格拉布斯检验

表6  格拉布斯检验（单个最大或最小值检验）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均 | 0.125 | 0.301 | 1.051 | 1.476 | 1.781 |
| S | 0.015548312 | 0.014387495 | 0.130825371 | 0.056968802 | 0.068201906 |
| Gmax | 2.293925354 | 1.343759557 | 2.483543298 | 2.004996023 | 2.023403858 |
| Gmin | 0.986173517 | 1.43643263 | 1.227250907 | 1.856766745 | 1.774143963 |
| p=10，格拉布斯检验，Gp或G1：一个最大值上1%点2.482，上5%点值为2.290 |

表7格拉布斯检验（两个最大或最小值检验）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均 | 0.125 | 0.301 | 1.051 | 1.476 | 1.781 |
| S | 0.015548312 | 0.014387495 | 0.130825371 | 0.056968802 | 0.068201906 |
| Gp-1，p= | 0.210814005 | 0.574879227 | 0.108797139 | 0.369440926 | 0.35856329 |
| G1，2= | 0.687398434 | 0.336783989 | 0.703684168 | 0.448232688 | 0.492030221 |
| p=10，格拉布斯检验，二个最大值下1%点0.1150，下5%点值为0.1864 |

经检验实验室2的水平1为岐离值，留用；实验室2的水平3为离群值，剔除。

2.3.2精密度计算

剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表8。

表8重复性和再现性

| 统计量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL2 | 0.000070 | 0.000277 | 0.002878 | 0.004588 | 0.004850 |
| SR2 | 0.000157 | 0.000478 | 0.003805 | 0.005602 | 0.006038 |
| Sr | 0.0093 | 0.0142 | 0.0304 | 0.0318 | 0.0345 |
| SR | 0.0125 | 0.0219 | 0.0617 | 0.0748 | 0.0777 |
| 总平均值 | 0.1209 | 0.3007 | 1.0113 | 1.4758 | 1.7810 |
| r | 0.02613 | 0.03974 | 0.08525 | 0.08914 | 0.09652 |
| R | 0.03504 | 0.06123 | 0.17271 | 0.20956 | 0.21757 |

3  方法2原子荧光光谱法

1.实验室编号

表1 起草、验证单位名称

| 实验室编号 | 起草、验证单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 2 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
| 3 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 4 | 防城海关综合技术服务中心 |
| 5 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
| 6 | 白银有色集团股份有限公司 |
| 7 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 8 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 9 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |
| 10 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 11 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |
| 12 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 13 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 14 | 紫金铜业有限公司 |

2.原始数据及检验

汇总了各实验室试验原始数据，在柯克伦检验之前，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测试结果，对各实验室内每个水平的的数据进行格拉布斯检验。

2.1北矿检测技术股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-1。

表2-1 北矿检测技术股份有限公司原始数据及检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0082 | 0.06 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.062 | 0.31 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0088 | 0.06 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0076 | 0.061 | 0.29 | 0.70 | 0.93 |
|  | 0.0078 | 0.057 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0075 | 0.059 | 0.29 | 0.68 | 0.94 |
|  | 0.0079 | 0.058 | 0.30 | 0.67 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.061 | 0.29 | 0.70 | 0.96 |
|  | 0.0083 | 0.057 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0084 | 0.059 | 0.29 | 0.68 | 0.96 |
|  | 0.0083 | 0.058 | 0.30 | 0.67 | 0.93 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0081 | 0.059 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
| SD | 0.0004 | 0.0017 | 0.0065 | 0.0113 | 0.0103 |
| RSD% | 4.64 | 2.83 | 2.18 | 1.65 | 1.09 |
| Max | 0.0088 | 0.062 | 0.31 | 0.70 | 0.96 |
| Min | 0.0075 | 0.057 | 0.29 | 0.67 | 0.93 |
| Gmax | 1.889 | 1.625 | 1.968 | 1.289 | 1.328 |
| Gmin | 1.574 | 1.354 | 1.125 | 1.370 | 1.593 |

表2-1格拉布斯检验结果表明北矿检测技术股份有限公司测定结果中无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.2葫芦岛锌业股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-2。

表2-2葫芦岛锌业股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0083 | 0.06 | 0.30 | 0.67 | 0.97 |
|  | 0.0082 | 0.063 | 0.31 | 0.7 | 0.97 |
|  | 0.0084 | 0.064 | 0.29 | 0.65 | 0.95 |
|  | 0.0083 | 0.061 | 0.31 | 0.67 | 0.96 |
|  | 0.0079 | 0.058 | 0.31 | 0.67 | 0.96 |
|  | 0.0078 | 0.058 | 0.31 | 0.67 | 0.97 |
|  | 0.008 | 0.059 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.061 | 0.29 | 0.66 | 0.94 |
|  | 0.0082 | 0.06 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.059 | 0.31 | 0.67 | 0.94 |
|  | 0.0079 | 0.061 | 0.30 | 0.67 | 0.96 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0081 | 0.060 | 0.30 | 0.67 | 0.96 |
| SD | 0.0002 | 0.0019 | 0.0079 | 0.0135 | 0.0112 |
| RSD% | 2.37 | 3.17 | 2.60 | 2.00 | 1.17 |
| Max | 0.0084 | 0.064 | 0.31 | 0.70 | 0.97 |
| Min | 0.0078 | 0.058 | 0.29 | 0.65 | 0.94 |
| Gmax | 1.514 | 1.902 | 0.925 | 2.023 | 1.217 |
| Gmin | 1.609 | 1.236 | 1.619 | 1.685 | 1.461 |

表2-1格拉布斯检验结果表明葫芦岛锌业股份有限公司测定结果中无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.3中国有色桂林矿产地质研究院有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-3。

表2-3 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0085 | 0.057 | 0.29 | 0.67 | 0.96 |
|  | 0.0081 | 0.056 | 0.29 | 0.68 | 0.97 |
|  | 0.0086 | 0.058 | 0.31 | 0.66 | 0.99 |
|  | 0.0087 | 0.057 | 0.31 | 0.67 | 0.95 |
|  | 0.0083 | 0.056 | 0.29 | 0.69 | 0.98 |
|  | 0.0079 | 0.054 | 0.31 | 0.65 | 0.99 |
|  | 0.0085 | 0.059 | 0.31 | 0.68 | 0.97 |
|  | 0.0084 | 0.056 | 0.32 | 0.67 | 1.00 |
|  | 0.0086 | 0.055 | 0.31 | 0.69 | 0.97 |
|  | 0.0086 | 0.058 | 0.29 | 0.68 | 1.01 |
|  | 0.0081 | 0.057 | 0.32 | 0.65 | 0.98 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0084 | 0.057 | 0.305 | 0.67 | 0.98 |
| SD | 0.0003 | 0.0014 | 0.0121 | 0.0140 | 0.0176 |
| RSD% | 3.08 | 2.53 | 3.98 | 2.09 | 1.80 |
| Max | 0.0087 | 0.059 | 0.32 | 0.69 | 1.01 |
| Min | 0.0079 | 0.054 | 0.29 | 0.65 | 0.95 |
| Gmax | 1.195 | 1.649 | 1.273 | 1.297 | 1.758 |
| Gmin | 1.898 | 1.839 | 1.199 | 1.557 | 1.655 |

表2-3格拉布斯结果表明中国有色桂林矿产地质研究院有限公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.4防城海关综合技术服务中心原始数据及格拉布斯检验结果见表2-4。

表2-4 防城海关综合技术服务中心原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0067 | 0.0535 | 0.34 | 0.68 | 0.91 |
|  | 0.0061 | 0.0530 | 0.31 | 0.67 | 0.87 |
|  | 0.0072 | 0.0543 | 0.31 | 0.64 | 0.92 |
|  | 0.0072 | 0.0520 | 0.30 | 0.64 | 0.92 |
|  | 0.0072 | 0.0512 | 0.31 | 0.63 | 0.94 |
|  | 0.0068 | 0.0498 | 0.32 | 0.60 | 0.94 |
|  | 0.0067 | 0.0555 | 0.32 | 0.70 | 1.00 |
|  | 0.0069 | 0.0513 | 0.35 | 0.69 | 0.94 |
|  | 0.0078 | 0.0496 | 0.32 | 0.68 | 0.90 |
|  | 0.0067 | 0.0557 | 0.32 | 0.70 | 0.92 |
|  | 0.0063 | 0.0533 | 0.31 | 0.69 | 0.90 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0069 | 0.053 | 0.32 | 0.66 | 0.92 |
| SD | 0.0005 | 0.002 | 0.015 | 0.032 | 0.032 |
| RSD% | 6.83 | 3.95 | 4.67 | 4.84 | 3.42 |
| Max | 0.0078 | 0.0557 | 0.353 | 0.70 | 0.997 |
| Min | 0.0061 | 0.0496 | 0.302 | 0.60 | 0.874 |
| Gmax | 1.976 | 1.465 | 2.304 | 1.121 | 2.311 |
| Gmin | 1.647 | 1.470 | 1.125 | 1.992 | 1.578 |

表2-4格拉布斯结果表明防城海关综合技术服务中心测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.5广西壮族自治区分析测试研究中心原始数据及格拉布斯检验结果见表2-5。

表2-5 广西壮族自治区分析测试研究中心原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0083 | 0.059 | 0.29 | 0.66 | 0.96 |
|  | 0.0087 | 0.062 | 0.30 | 0.67 | 0.95 |
|  | 0.0084 | 0.062 | 0.31 | 0.68 | 0.97 |
|  | 0.0088 | 0.060 | 0.31 | 0.65 | 0.96 |
|  | 0.0082 | 0.063 | 0.31 | 0.66 | 0.96 |
|  | 0.0082 | 0.063 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.061 | 0.29 | 0.69 | 0.94 |
|  | 0.0085 | 0.063 | 0.31 | 0.65 | 0.93 |
|  | 0.0082 | 0.062 | 0.30 | 0.66 | 0.92 |
|  | 0.0079 | 0.062 | 0.31 | 0.70 | 0.93 |
|  | 0.0080 | 0.060 | 0.30 | 0.66 | 0.96 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0083 | 0.062 | 0.30 | 0.67 | 0.95 |
| SD | 0.0003 | 0.0014 | 0.0079 | 0.0164 | 0.0160 |
| RSD% | 3.36 | 2.22 | 2.60 | 2.45 | 1.69 |
| Max | 0.0088 | 0.063 | 0.31 | 0.7 | 0.97 |
| Min | 0.0079 | 0.059 | 0.29 | 0.65 | 0.92 |
| Gmax | 1.790 | 1.063 | 0.925 | 1.884 | 1.363 |
| Gmin | 1.432 | 1.860 | 1.619 | 1.164 | 1.760 |

表2-5格拉布斯结果表明广西壮族自治区分析测试研究中心测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.6白银有色集团股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-6。

表2-6 白银有色集团股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0077 | 0.057 | 0.30 | 0.69 | 0.97 |
|  | 0.0077 | 0.056 | 0.32 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0072 | 0.056 | 0.32 | 0.67 | 0.94 |
|  | 0.0077 | 0.056 | 0.32 | 0.67 | 0.93 |
|  | 0.0078 | 0.052 | 0.30 | 0.66 | 0.92 |
|  | 0.0079 | 0.052 | 0.30 | 0.65 | 0.94 |
|  | 0.0078 | 0.057 | 0.31 | 0.72 | 0.99 |
|  | 0.0075 | 0.055 | 0.30 | 0.71 | 0.97 |
|  | 0.0078 | 0.054 | 0.31 | 0.71 | 0.96 |
|  | 0.0074 | 0.057 | 0.31 | 0.71 | 0.99 |
|  | 0.0077 | 0.054 | 0.32 | 0.71 | 0.94 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0077 | 0.055 | 0.31 | 0.69 | 0.95 |
| SD | 0.0002 | 0.0019 | 0.0089 | 0.0243 | 0.0238 |
| RSD% | 2.70 | 3.39 | 2.89 | 3.51 | 2.49 |
| Max | 0.0079 | 0.057 | 0.32 | 0.72 | 0.99 |
| Min | 0.0072 | 0.052 | 0.30 | 0.65 | 0.92 |
| Gmax | 1.187 | 1.022 | 1.118 | 1.199 | 1.529 |
| Gmin | 2.199 | 1.654 | 1.118 | 1.685 | 1.415 |

表2-6格拉布斯结果表明白银有色集团股份有限公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.7中国检验认证集团广西有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-7。

表2-7 中国检验认证集团广西有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0075 | 0.053 | 0.28 | 0.65 | 0.93 |
|  | 0.0072 | 0.054 | 0.29 | 0.64 | 0.90 |
|  | 0.0065 | 0.055 | 0.27 | 0.61 | 0.92 |
|  | 0.0074 | 0.053 | 0.29 | 0.68 | 0.94 |
|  | 0.0068 | 0.050 | 0.28 | 0.66 | 0.90 |
|  | 0.0070 | 0.052 | 0.28 | 0.64 | 0.94 |
|  | 0.0073 | 0.051 | 0.27 | 0.63 | 0.92 |
|  | 0.0069 | 0.049 | 0.29 | 0.64 | 0.91 |
|  | 0.0075 | 0.053 | 0.27 | 0.65 | 0.93 |
|  | 0.0066 | 0.055 | 0.26 | 0.63 | 0.93 |
|  | 0.0069 | 0.057 | 0.29 | 0.64 | 0.92 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0071 | 0.053 | 0.28 | 0.64 | 0.92 |
| SD | 0.0004 | 0.0023 | 0.0104 | 0.0179 | 0.0140 |
| RSD% | 4.97 | 4.43 | 3.74 | 2.79 | 1.52 |
| Max | 0.0075 | 0.057 | 0.29 | 0.68 | 0.94 |
| Min | 0.0065 | 0.049 | 0.26 | 0.61 | 0.90 |
| Gmax | 1.272 | 1.746 | 1.044 | 2.078 | 1.297 |
| Gmin | 1.583 | 1.668 | 1.828 | 1.824 | 1.557 |

表2-7格拉布斯结果表明中国检验认证集团广西有限公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.8铜陵有色金属集团控股有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-8。

表2-8 铜陵有色金属集团控股有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0075 | 0.063 | 0.29 | 0.71 | 0.93 |
|  | 0.0079 | 0.061 | 0.32 | 0.70 | 0.95 |
|  | 0.0074 | 0.066 | 0.31 | 0.71 | 0.93 |
|  | 0.0073 | 0.067 | 0.30 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0075 | 0.064 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0075 | 0.066 | 0.30 | 0.69 | 0.94 |
|  | 0.0074 | 0.064 | 0.31 | 0.74 | 0.94 |
|  | 0.0075 | 0.066 | 0.30 | 0.70 | 0.95 |
|  | 0.0074 | 0.061 | 0.30 | 0.69 | 0.98 |
|  | 0.0075 | 0.060 | 0.30 | 0.73 | 0.96 |
|  | 0.0079 | 0.061 | 0.30 | 0.73 | 0.96 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0075 | 0.064 | 0.30 | 0.71 | 0.95 |
| SD | 0.0002 | 0.0025 | 0.0079 | 0.0178 | 0.0147 |
| RSD% | 2.60 | 3.94 | 2.60 | 2.51 | 1.55 |
| Max | 0.0079 | 0.067 | 0.32 | 0.74 | 0.98 |
| Min | 0.0073 | 0.06 | 0.29 | 0.69 | 0.93 |
| Gmax | 1.907 | 1.379 | 2.197 | 1.789 | 2.163 |
| Gmin | 1.163 | 1.416 | 1.619 | 1.022 | 1.236 |

表2-8格拉布斯结果表明铜陵有色金属集团控股有限公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.9中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-9。

表2-9 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0083 | 0.061 | 0.32 | 0.71 | 0.97 |
|  | 0.0086 | 0.063 | 0.31 | 0.71 | 0.97 |
|  | 0.0086 | 0.060 | 0.32 | 0.72 | 0.96 |
|  | 0.0086 | 0.061 | 0.32 | 0.73 | 0.94 |
|  | 0.0080 | 0.062 | 0.32 | 0.72 | 0.95 |
|  | 0.0079 | 0.060 | 0.31 | 0.73 | 0.97 |
|  | 0.0078 | 0.064 | 0.32 | 0.71 | 0.99 |
|  | 0.0087 | 0.065 | 0.31 | 0.72 | 0.94 |
|  | 0.0079 | 0.062 | 0.30 | 0.73 | 0.93 |
|  | 0.0079 | 0.062 | 0.31 | 0.71 | 0.94 |
|  | 0.0080 | 0.059 | 0.31 | 0.69 | 0.93 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0082 | 0.062 | 0.31 | 0.72 | 0.95 |
| SD | 0.0004 | 0.0018 | 0.0067 | 0.0121 | 0.0196 |
| RSD% | 4.31 | 2.91 | 2.15 | 1.68 | 2.06 |
| Max | 0.0087 | 0.065 | 0.32 | 0.73 | 0.99 |
| Min | 0.0078 | 0.059 | 0.3 | 0.69 | 0.93 |
| Gmax | 1.389 | 1.824 | 0.944 | 1.131 | 1.852 |
| Gmin | 1.158 | 1.520 | 2.023 | 2.186 | 1.204 |

表2-9格拉布斯结果表明中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-10。

表2-10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0082 | 0.060 | 0.30 | 0.68 | 0.96 |
|  | 0.0081 | 0.062 | 0.31 | 0.71 | 0.95 |
|  | 0.0088 | 0.060 | 0.30 | 0.69 | 0.96 |
|  | 0.0076 | 0.061 | 0.29 | 0.71 | 0.94 |
|  | 0.0078 | 0.057 | 0.30 | 0.70 | 0.96 |
|  | 0.0075 | 0.059 | 0.29 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0079 | 0.058 | 0.30 | 0.68 | 0.96 |
|  | 0.0081 | 0.061 | 0.29 | 0.70 | 0.97 |
|  | 0.0083 | 0.057 | 0.30 | 0.70 | 0.96 |
|  | 0.0084 | 0.059 | 0.32 | 0.69 | 0.97 |
|  | 0.0083 | 0.058 | 0.30 | 0.68 | 0.94 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0081 | 0.059 | 0.30 | 0.69 | 0.96 |
| SD | 0.0004 | 0.0017 | 0.0094 | 0.0111 | 0.0102 |
| RSD% | 4.64 | 2.83 | 3.12 | 1.60 | 1.07 |
| Max | 0.0088 | 0.062 | 0.32 | 0.71 | 0.97 |
| Min | 0.0075 | 0.057 | 0.29 | 0.68 | 0.94 |
| Gmax | 1.890 | 1.632 | 2.257 | 1.448 | 1.320 |
| Gmin | 1.574 | 1.343 | 1.242 | 1.300 | 1.608 |

表2-10格拉布斯结果表明深圳市中金岭南有色金属股份有限公司测定结果无异常值，（当n=11，α=0.05时临界值为2.355，α=0.01时临界值为2.564）。

2.11防城港市东途矿产检测有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-11。

表2-11防城港市东途矿产检测有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0084 | 0.060 | 0.31 | 0.72 | 0.95 |
|  | 0.0082 | 0.061 | 0.31 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0082 | 0.062 | 0.32 | 0.69 | 0.98 |
|  | 0.0084 | 0.060 | 0.31 | 0.70 | 0.95 |
|  | 0.0081 | 0.060 | 0.31 | 0.69 | 0.95 |
|  | 0.0080 | 0.058 | 0.31 | 0.69 | 0.98 |
|  | 0.0080 | 0.057 | 0.29 （**） | 0.69 | 0.94 |
|  | 0.0082 | 0.058 | 0.30 | 0.71 | 0.97 |
|  | 0.0082 | 0.060 | 0.32 | 0.73 | 0.96 |
|  | 0.0078 | 0.062 | 0.31 | 0.72 | 0.95 |
|  | 0.0079 | 0.057 | 0.31 | 0.72 | 0.95 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0081 | 0.060 | 0.31 | 0.70 | 0.96 |
| SD | 0.0002 | 0.0018 | 0.0084 | 0.0163 | 0.0134 |
| RSD% | 2.17 | 3.03 | 2.71 | 2.31 | 1.40 |
| Max | 0.0084 | 0.062 | 0.32 | 0.73 | 0.98 |
| Min | 0.0078 | 0.057 | 0.29 | 0.69 | 0.94 |
| Gmax | 1.321 | 1.367 | 0.877 | 1.487 | 1.455 |
| Gmin | 1.627 | 1.544 | 2.722 | 1.204 | 1.601 |

表2-11格拉布斯结果中防城港市东途矿产检测有限公司测定结果3#样品最小值的Gmin值超出α=0.01时临界值，判定为离群值，用双星号（**）标出，予以舍弃。

2.12大冶有色设计研究院有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-12。

表2-12大冶有色设计研究院有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.008 | 0.0630 | 0.300 | 0.675 | 1.000 |
|  | 0.0081 | 0.0600 | 0.316 （*） | 0.715 | 1.006 |
|  | 0.0088 | 0.0581 | 0.302 | 0.683 | 0.976 |
|  | 0.0082 | 0.0594 | 0.305 | 0.690 | 1.000 |
|  | 0.0088 | 0.0596 | 0.300 | 0.680 | 0.978 |
|  | 0.0087 | 0.0611 | 0.300 | 0.702 | 0.988 |
|  | 0.0086 | 0.0612 | 0.304 | 0.711 | 0.968 |
|  | 0.0085 | 0.0604 | 0.298 | 0.706 | 0.998 |
|  | 0.0088 | 0.0596 | 0.299 | 0.701 | 0.978 |
|  | 0.0082 | 0.0597 | 0.294 | 0.694 | 0.978 |
|  | 0.0082 | 0.0612 | 0.291 | 0.688 | 0.993 |
| 数据个数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平均值 | 0.0084 | 0.0603 | 0.301 | 0.695 | 0.988 |
| SD | 0.0003 | 0.0013 | 0.0064 | 0.0131 | 0.0126 |
| RSD% | 3.68 | 2.14 | 2.14 | 1.88 | 1.27 |
| Max | 0.0088 | 0.0630 | 0.316 | 0.715 | 1.006 |
| Min | 0.0080 | 0.0581 | 0.291 | 0.675 | 0.968 |
| Gmax | 1.140 | 2.093 | 2.355 | 1.531 | 1.469 |
| Gmin | 1.432 | 1.705 | 1.523 | 1.531 | 1.556 |

表2-12结果表明，大冶有色设计研究院有限公司测定结果中3#样的Gmax值等于α=0.05时临界值而小于α=0.1时的临界值，判定为岐离值，用单星号（*）标出。但从整体结果来看该数据并无异常，可能是由于其余数据比较接近导致，因此数据先保留参与后续检验。

2.13株洲冶炼集团股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-13。

表2-13株洲冶炼集团股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0090 | 0.058 | 0.28 | 0.67 | 0.95 |
|  | 0.0080 | 0.057 | 0.29 | 0.70 | 0.94 |
|  | 0.0084 | 0.061 | 0.30 | 0.66 | 0.92 |
|  | 0.0081 | 0.056 | 0.29 | 0.68 | 0.93 |
|  | 0.0077 | 0.062 | 0.30 | 0.67 | 0.93 |
|  | 0.0085 | 0.063 | 0.27 | 0.71 | 0.92 |
|  | 0.0079 | 0.06 | 0.28 | 0.68 | 0.92 |
|  | 0.0080 | 0.062 | 0.29 | 0.70 | 0.96 |
|  | 0.0082 | 0.064 | 0.27 | 0.72 | 0.94 |
| 数据个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 平均值 | 0.0082 | 0.060 | 0.29 | 0.69 | 0.93 |
| SD | 0.0004 | 0.0028 | 0.0113 | 0.0205 | 0.0142 |
| RSD% | 4.72 | 4.61 | 3.96 | 2.98 | 1.52 |
| Max | 0.009 | 0.064 | 0.30 | 0.72 | 0.96 |
| Min | 0.0077 | 0.056 | 0.27 | 0.66 | 0.92 |
| Gmax | 2.066 | 1.317 | 1.278 | 1.573 | 1.795 |
| Gmin | 1.291 | 1.557 | 1.376 | 1.356 | 1.014 |

表2-13格拉布斯结果表明株洲冶炼集团股份有限公司测定结果无异常值，（当n=9，α=0.05时临界值为2.215，α=0.01时临界值为2.387）。

2.14紫金铜业有限公司原始数据及格拉布斯检验结果见表2-14。

表2-14紫金铜业有限公司原始数据及格拉布斯检验结果

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 0.0090 | 0.060 | 0.32 | 0.72 | 1.05 |
|  | 0.0093 | 0.061 | 0.31 | 0.72 | 1.07 |
|  | 0.0085 | 0.058 | 0.31 | 0.73 | 1.02 |
|  | 0.0087 | 0.060 | 0.31 | 0.71 | 1.00 |
|  | 0.0081 | 0.060 | 0.32 | 0.73 | 1.04 |
|  | 0.0095 | 0.059 | 0.31 | 0.71 | 1.03 |
|  | 0.0091 | 0.061 | 0.31 | 0.72 | 1.05 |
| 数据个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 平均值 | 0.0089 | 0.060 | 0.31 | 0.72 | 1.04 |
| SD | 0.0005 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0082 | 0.0229 |
| RSD% | 5.45 | 1.79 | 1.56 | 1.13 | 2.21 |
| Max | 0.0095 | 0.061 | 0.32 | 0.73 | 1.07 |
| Min | 0.0081 | 0.058 | 0.31 | 0.71 | 1.00 |
| Gmax | 1.268 | 1.069 | 1.464 | 1.225 | 1.436 |
| Gmin | 1.622 | 1.737 | 0.586 | 1.225 | 1.623 |

表2-14检验结果表明紫金铜业有限公司测定结果无异常值（当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139）。

3.一致性和离群检验

3.1曼德尔h-k检验

对各实验室提供的数据进行曼德尔h-k检验，检验结果分别见表3-1、表3-2。

表3-1 曼德尔h统计量的值

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.172 | 0.144 | -0.549 | -0.079 | -0.379 |
| 2葫芦岛锌业股份有限公司 | 0.206 | 0.478 | -0.043 | -0.668 | -0.034 |
| 3中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.723 | -0.662 | 0.125 | -0.710 | 0.748 |
| 4防城海关综合技术服务中心 | -2.063（*） | -1.880 （*） | 1.441 | -1.072 | -1.151 |
| 5广西壮族自治区分析测试研究中心 | 0.556 | 0.839 | -0.043 | -0.836 | -0.316 |
| 6白银有色集团股份有限公司 | -0.628 | -1.135 | 0.631 | 0.174 | -0.128 |
| 7中国检验认证集团广西有限公司 | -1.729 | -1.802 | -2.235 （*） | -2.057（*） | -1.223 |
| 8铜陵有色金属集团控股有限公司 | -0.862 | 1.451 | -0.043 | 0.974 | -0.316 |
| 9中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.389 | 0.895 | 0.969 | 1.353 | -0.128 |
| 10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.174 | 0.157 | -0.140 | 0.187 | -0.048 |
| 11防城港市东途矿产检测有限公司 | 0.236 | 0.265 | 0.848 | 0.821 | -0.019 |
| 12大冶有色设计研究院有限公司 | 0.823 | 0.458 | -0.220 | 0.363 | 1.039 |
| 13株洲冶炼集团股份有限公司 | 0.373 | 0.469 | -1.636 | 0.029 | -0.789 |
| 14紫金铜业有限公司 | 1.631 | 0.323 | 0.896 | 1.521 | 2.746（**） |

各实验室提供的精密度数据的重复次数不一，根据GB/T 6379.2-2004规定以n可取为多数单元中的检测结果数，因此h临界值采用n=11，p=14，显著性水平为1%，h临界值为2.30；显著性水平为5%，h临界值为1.85。从表3-1可看出实验室14（紫金铜业有限公司）的水平5测定结果为离群值（用双星号（**）标出），予以剔除。实验室4（防城海关综合技术服务中心）的水平1和2测定结果为岐离值（用单星号（*）标出）予以保留。实验室7（中国检验认证集团广西有限公司）的水平3和4有一岐离值（用单星号（*）标出）予以保留。

表3-2 曼德尔k统计量的值

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 1.137 | 0.890 | 0.721 | 0.649 | 0.623 |
| 2葫芦岛锌业股份有限公司 | 0.582 | 1.013 | 0.877 | 0.776 | 0.679 |
| 3中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.784 | 0.760 | 1.353（*） | 0.807 | 1.066 |
| 4防城海关综合技术服务中心 | 1.422 （*） | 1.101 | 1.658 （**） | 1.849 （**） | 1.918 （**） |
| 5广西壮族自治区分析测试研究中心 | 0.846 | 0.725 | 0.877 | 0.944 | 0.971 |
| 6白银有色集团股份有限公司 | 0.626 | 0.990 | 0.997 | 1.397 （*） | 1.442 （*） |
| 7中国检验认证集团广西有限公司 | 1.061 | 1.242 | 1.164 | 1.033 | 0.850 |
| 8铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.592 | 1.327 | 0.877 | 1.024 | 0.892 |
| 9中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 1.071 | 0.951 | 0.752 | 0.694 | 1.191 |
| 10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1.137 | 0.891 | 1.048 | 0.637 | 0.621 |
| 11防城港市东途矿产检测有限公司 | 0.534 | 0.957 | 0.425 | 0.939 | 0.813 |
| 12大冶有色设计研究院有限公司 | 0.942 | 0.684 | 0.719 | 0.752 | 0.762 |
| 13株洲冶炼集团股份有限公司 | 1.174 | 1.476 | 1.260 | 1.179 | 0.864 |
| 14紫金铜业有限公司 | 1.468（*） | 0.567 | 0.544 | 0.470 |  |

各实验室提供的精密度数据的重复次数不一，根据GB/T 6379.2-2004规定以n可取为多数单元中的检测结果数，因此k临界值采用n=11，p=14，显著性水平为1%时，k临界值为1.52；显著性水平为5%，k临界值为1.35。从表3-2可看出实验室4（防城海关综合技术服务中心）的水平3、4和5测定结果为离群值（用双星号（**）标出），予以剔除；实验室4（防城海关综合技术服务中心）和实验室14（紫金铜业有限公司）的水平1为岐离值。实验室3（中国有色桂林矿产地质研究院有限公司）的水平3测定结果为岐离值，实验室6（白银有色集团股份有限公司）的水平4和5测定结果为岐离值，岐离值（用单星号（*）标出）予以保留，离群值（用双星号（**）标出）予以剔除。

3.2柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据的重复次数不一，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.232，1%临界值为0.274。柯克伦检验结果见表3-3，检验结果无离群值。

表3-3柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00038 | 0.00168 | 0.00647 | 0.01128 | 0.01027 |
| 2葫芦岛锌业股份有限公司 | 0.00019 | 0.00191 | 0.00786 | 0.01348 | 0.01120 |
| 3中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00026 | 0.00143 | 0.01214 | 0.01401 | 0.01758 |
| 4防城海关综合技术服务中心 | 0.00047 | 0.00208 |  |  |  |
| 5广西壮族自治区分析测试研究中心 | 0.00028 | 0.00137 | 0.00786 | 0.01640 | 0.01601 |
| 6白银有色集团股份有限公司 | 0.00021 | 0.00187 | 0.00894 | 0.02427 | 0.02378 |
| 7中国检验认证集团广西有限公司 | 0.00035 | 0.00234 | 0.01044 | 0.01794 | 0.01401 |
| 8铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00035 | 0.00250 | 0.00786 | 0.01779 | 0.01471 |
| 9中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.00035 | 0.00179 | 0.00674 | 0.01206 | 0.01963 |
| 10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.00038 | 0.00168 | 0.00940 | 0.01106 | 0.01025 |
| 11防城港市东途矿产检测有限公司 | 0.00018 | 0.00181 | 0.00840 | 0.01630 | 0.01340 |
| 12大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00031 | 0.00129 | 0.00645 | 0.01306 | 0.01256 |
| 13株洲冶炼集团股份有限公司 | 0.00039 | 0.00278 | 0.01130 | 0.02048 | 0.01424 |
| 14紫金铜业有限公司 | 0.00048 | 0.00107 | 0.00488 | 0.00816 |  |
| Smax | 0.00048 | 0.00278 | 0.01214 | 0.02427 | 0.02378 |
| C | 0.146 | 0.156 | 0.153 | 0.185 | 0.202 |

3.3实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表3-4、表3-5为相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室单元均值无为离群值。

表3-4格拉布斯检验（一个离群观测值情形）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.0081 | 0.0593 | 0.2973 | 0.6855 | 0.9464 |
| 2葫芦岛锌业股份有限公司 | 0.0081 | 0.0604 | 0.3027 | 0.6727 | 0.9564 |
| 3中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0084 | 0.0566 |  |  |  |
| 4防城海关综合技术服务中心 | 0.0069 | 0.0527 | 0.3187 | 0.6640 | 0.9239 |
| 5广西壮族自治区分析测试研究中心 | 0.0083 | 0.0615 | 0.3027 | 0.6691 | 0.9482 |
| 6白银有色集团股份有限公司 | 0.0077 | 0.0551 | 0.3100 | 0.6909 | 0.9536 |
| 7中国检验认证集团广西有限公司 | 0.0071 | 0.0529 | 0.2791 | 0.6427 | 0.9218 |
| 8铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.0075 | 0.0635 | 0.3027 | 0.7082 | 0.9482 |
| 9中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.0082 | 0.0617 | 0.3136 | 0.7164 | 0.9536 |
| 10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.0081 | 0.0593 | 0.3017 | 0.6912 | 0.9560 |
| 11防城港市东途矿产检测有限公司 | 0.0081 | 0.0597 | 0.3101 | 0.7049 | 0.9568 |
| 12大冶有色设计研究院有限公司 | 0.0084 | 0.0603 | 0.3008 | 0.6950 | 0.9875 |
| 13株洲冶炼集团股份有限公司 | 0.0082 | 0.0603 | 0.2856 | 0.6878 | 0.9344 |
| 14紫金铜业有限公司 | 0.0089 | 0.0599 | 0.3129 | 0.7200 |  |
| Max/% | 0.0089 | 0.0635 | 0.3187 | 0.7200 | 0.9875 |
| Min/% | 0.0069 | 0.0527 | 0.2791 | 0.6427 | 0.9218 |
| Gmax | 1.631 | 1.451 | 1.428 | 1.439 | 2.237 |
| Gmin | 2.063 | 1.880 | 2.151 | 2.073 | 1.568 |
| 实验室数p=14时，显著性水平为1%时G临界值为2.755；显著性水平为5%时G临界值为2.507。 |

表3-5格拉布斯检验（两个离群观测值情形）

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小平均值 | 0.0079 | 0.058 | 0.30 | 0.68 | 0.95 |
| 最大平均值 | 0.0082 | 0.060 | 0.31 | 0.69 | 0.96 |
| Sn-1,n平方 | 0.0000003 | 0.0000107 | 0.0001007 | 0.0004560 | 0.0003052 |
| S1,2平方 | 0.0000050 | 0.0001931 | 0.0019124 | 0.0077528 | 0.0054939 |
| min | 0.5412 | 0.5370 | 0.4719 | 0.4426 | 0.2084 |
| max | 0.2672 | 0.2825 | 0.1477 | 0.3304 | 0.3142 |
| 实验室数p=14时，显著性水平为1%时G临界值为0.2280；显著性水平为5%时G临界值为0.3112。两个离群观测值的格拉布斯检验，小于表中1%临界值的为离群值。小于表中5%临界值的为歧离值。由于水平3和水平5的值从整体结果来看该数据并无异常，可能是由于其余数据比较接近导致，所以数据保留，继续下一步计算。 |

4.精密度计算

剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表4。

表4 重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1.1794 | 8.6971 | 41.3471 | 94.2486 | 124.0007 |
| T2 | 0.0094 | 0.5126 | 12.4910 | 64.8942 | 118.3145 |
| T3 | 148 | 148 | 137 | 137 | 130 |
| T4 | 1582 | 1582 | 1461 | 1461 | 1412 |
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Sr2 | 0.00000011 | 0.00000362 | 0.00007446 | 0.00025327 | 0.00023938 |
| SL2 | 0.00000027 | 0.00001076 | 0.00008946 | 0.00041881 | 0.00027764 |
| SR2 | 0.00000038 | 0.00001438 | 0.00016392 | 0.00067208 | 0.00051702 |
| Sr | 0.00032489 | 0.00190144 | 0.00862881 | 0.01591441 | 0.01547195 |
| SR | 0.00061574 | 0.00379171 | 0.01280316 | 0.02592443 | 0.02273811 |
| 总平均值 | 0.0080 | 0.059 | 0.30 | 0.69 | 0.95 |
| r | 0.0009 | 0.0054 | 0.024 | 0.045 | 0.044 |
| R | 0.0017 | 0.011 | 0.036 | 0.073 | 0.064 |