国家标准《半导体晶片表面金属沾污的测定  全反射X射线荧光光谱法》

（送审稿）编制说明

一 工作简况

- 立项目的和意义

集成电路和光伏产业是信息技术产业的核心，是国家重要的基础性、先导性和战略性产业，是推动国民经济和信息化发展最主要的高新技术。近10年来，我国的集成电路和光伏产业发展迅猛，核心工艺技术水平和世界先进水平的差距不断缩小。

半导体晶片是信息技术产业中半导体制造业的基础材料，在加工使用过程中的金属杂质控制与检测是关乎产品性能的重要手段与指标。在工艺生产过程中晶片表面极其少量的金属污染的存在都有可能导致器件功能失效或可靠性变差，因此在制造生产过程中对晶片表面金属杂质污染的控制尤为重要，检测规范非常严格。

目前，在半导体行业晶片表面金属沾污的检测方法很多。化学分析电子能谱法、俄歇电子能谱法、二次离子质谱法、电感耦合等离子体质谱法、气相分解原子吸收光谱法等等。化学分析电子能谱法，其元素的表面面密度检测限为1013 atoms/cm2；俄歇电子能谱法其元素的表面面密度检测限为102 atoms/cm2，二次离子质谱法对原子序数在22~30的钛和锌之间的过渡元素不能提供足够的检测极限，辉光放电质谱通常只能做半定量分析，且对于半导体材料的金属沾污而言，检出限不够。上述这些方法绝大多数是破坏性的，并且存在检测限不够低，对于一些特定的元素不能检出的问题。相比之下，全反射X射线荧光光谱法（简称TXRF）因为具有非破坏性检测、可以直接测试抛光片、外延片等镜面表面而无需特别制样等优点而被半导体行业广泛使用。

之前此方法基本局限在硅厂家使用，其他半导体材料只是偶尔测试，但近年来随着碳化硅、蓝宝石等第三代半导体材料的迅速兴起，其对表面金属的要求与小尺寸的硅材料如150mm（6英寸）以下的硅片要求相当，因此TXRF方法被越来越多地用于了硅以外的其他半导体材料的镜面晶片的表面金属测试，为了满足我国当前的半导体材料的现状，有利于规范和统一TXRF方法的测试，有助于提升国内半导体材料的产品质量，提高国内半导体材料在国内和国际市场的竞争力和影响力，促进我国半导体行业与国际标准接轨。

- 任务来源

根据《国家标准委关于下达2021年第  批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2021]  号)的要求，由有研半导体硅材料股份公司负责牵头编制《半导体晶片表面金属沾污的测定  全反射X射线荧光光谱法》，计划编号：20211956-T-469。

- 项目承担单位概况

山东有研半导体材料有限公司（以下简称山东有研）成立于2018年8月，由有研半导体硅材料股份公司和德州经济技术开发区景泰投资有限公司共同出资成立，注册资本150000万元，承接有研半导体硅材料股份公司的资产和业务，公司主营业务是半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售、贸易；相关器件、零部件、仪器设备的研制、销售、贸易；进料加工和“三来一补”业务等。2020年10月山东有研正式通线，主要8英寸-6英寸抛光片已经量产。目前主要从事硅和其它电子材料的研究、开发与生产，提供相关技术开发、技术转让和技术咨询服务。主要产品包括数字集成电路用6-8英寸硅单晶及硅片、功率集成电路用6-8英寸硅片、集成电路设备用超大直径硅单晶及硅部件等，产品可应用于集成电路、功率器件等多个领域，远销美国、日本、韩国、台湾等多个地区，在国内外市场具有较高的知名度和影响力。员工七百余人，拥有整套具有自主知识产权的半导体硅材料的核心技术和符合国际标准的先进厂房设备，相关技术人员起草和参与编制国家标准二十余项，拥有包括博士和硕士研究生在内的科研技术人员150人，检验检测设备58台套。

其投资控股公司有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”）成立于2001年6月，系中央企业有研科技集团有限公司（以下简称“有研科技集团”）的下属公司，注册资本130161万元人民币。有研半导体是国家级高新技术企业和首批国家技术创新示范企业，拥有半导体材料国家工程研究中心、国家企业技术中心，共建了国家有色金属及电子材料分析测试中心，位于北京市高新技术产业云集的中关村科技园区。

- 主要工作过程

4.1 起草阶段

计划下达后，由山东有研组织，成立了包括天通银厦新材料有限公司、北京通美晶体技术股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、广东天域半导体股份有限公司参加的标准编制小组，进行了设备、用户要求、相关标准应用等方面的调研和收集；结合多年来国内外用户对全反射X射线荧光光谱法的要求和实践，提出了本标准的讨论稿，并制定了涉及精密度的单个实验室和多个实验室的测试方案。

4.2 征求意见阶段

2023年4月13日，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，在江苏省扬州市召开了国家标准《半导体晶片表面金属沾污的测定  全反射X射线荧光光谱法》讨论会议，共有  个单位的   位专家参加了本次会议。会上对该标准的讨论稿进行了详细的讨论，并提出了具体的意见。会后，根据各位专家意见，编制组对该标准进行了修改。

2023年08月22日，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，在新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市召开了国家标准《半导体晶片表面金属沾污的测定  全反射X射线荧光光谱法》的预审会议，共有  个单位的   位专家参加了本次会议。与会专家从标准技术指标、内容和文本质量等方面进行了充分的讨论， 提出了修改意见，会后，根据各位专家意见，编制组对该标准进行了进一步修改。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1.  编制原则

1.本文件编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。

2.按照国家标准委关于清理整顿的要求，将GB/T 24578-2015《硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法》和GB/T 34504-2017《蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法》两个标准合并，并在此基础上进行修订。

要加上各次会议纪要等等

3.与原标准相比，本次修订的主要内容及依据：

3.1范围

GB/T 24578 -2015《硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法》最初颁布于2009年，其主要适用范围是硅的抛光片和外延片。2015年第一次修订，适用范围中指出了：“本标准同样适用于其他半导体材料，如砷化镓、碳化硅、SOI等镜面抛光晶片表面金属沾污的测定”。GB/T 34504-2017蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法》是2017年首次颁布，其适用范围为：蓝宝石抛光衬底片。

我们在对两个标准进行了深入了解，两个标准使用的方法原理相同，设备通用，主要的区别在于使用了不同生产厂家的设备。目前国内用于半导体材料表面金属测试的TXRF设备，最初主要是日本大阪Techhos 的TREX610T，后来又有了及日本理学的TXRF 3760。两家设备的最大差别是3760通过大功率旋转阳极、不同能量的三束光入射技术将测试范围从原来的原子序数16（S）～92（U）的元素扩展到11（Na）～92（U）；同时，对测试片的边缘去除实现了零去除，并实现了无液氮探测系统。

实践中，Na、Al等元素虽然在半导体行业中备受关注，但由于本方法的检出限不够低，而造成实际上对轻金属的检出限并不适合所有半导体材料，因此我们将扩展的范围放在了注里。

综上所述，本次修订将范围改为：

本文件描述了半导体抛光晶片表面深度约为（2~5 ）nm以内金属元素的全反射X光荧光光谱测试方法；本文件适用于硅、绝缘衬底上的硅（SOI）、碳化硅、蓝宝石、砷化镓、磷化铟、锑化镓等单晶抛光片表面金属沾污的测定。尤其适用于晶片清洗后自然氧化层或经化学方法生长的氧化层中沾污元素面密度的测定。

本文件可检测元素周期表中原子序数16（S）～92（U）的元素，尤其适用于钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、钯、银、锡、钽、钨、铂、金、汞和铅金属元素，且面密度在109 atoms/cm2～1015 atoms/cm2范围内元素的定量测试。

注：测试范围在一定条件下可以扩展到原子序数11（Na）～92（U）的元素，取决于测试设备提供的X射线源。

3.1.3原标准中1.4内容移至干扰因素，5.1.2探测极限取决于原子序数、激发能量、激发X射线的光子通量、仪器背景、积分时间和空白值，注：对恒定的设备参数，无干扰检出限是元素原子序数的函数，其变化超过两个数量级。重复性和检出限的关系（见附录A）。

3.1.4 原标准中1.5内容移至干扰因素，5.3.5本方法是非破坏性的，是对其他测试方法的补充，与不同表面金属测试方法的比较见附录B.1。

3.2 在引用文件中，将原来的GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》更改为GB/T 25915.1-2021  《洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度》。

3.3 为了更好地帮助使用者本文件中涉及的专业术语，在参考通用的技术术语、ASTM标准以及其他TXRF相关术语的基础上，结合本文件中的应用，增加了全反射的定义，修改了临界角和掠射角的定义。

3.3.1 全反射

光从光密介质射向光疏介质时，当入射角超过某一角度（临界角）时，折射光完全消失，仅剩反射光线的现象。

注：对于X射线，一般固体与空气相比都是光疏介质

3.3.2 临界角

将“能产生全反射的最大角度。当掠射角低于这一角度时，被测表面发生对入射X射线的全反射。”中的最大角度改为入射角度。增加了注：如果入射角足够小，x射线不穿过样品被反射，则折射角和反射角交界处的入射角称为临界角。

3.3.3 掠射角

参考其他标准时将定义修改为：样品表面平面与包含入射到样品表面的X射线的虚拟平面之间的夹角，且增加了注：本方法以小的掠射角入射到晶片表面时，X射线会在晶片表面发生全反射，此时反射的角度等于掠射角。

3.4 方法原理

3.4.1将接收能量色散谱被一固态探测器统一为如硅(锂)探测器；

3.4.2  本方法测试达到的表面深度是与入射角有关，与被测材料有关。目前有文献明确了硅单晶片及氧化层的测试深度约为5nm，而其他材料没有查到明确的数据支持，因此将“对所有电阻率范围的晶片，其指数衰减长度约为5 nm。移至注，且将晶片改为硅片。

3.5 干扰因素

3.5.1增加了5.1.2掠射角的选择应考虑被测样品表面的主要金属沾污类型，即金属沾污主要位于氧化层（包括自然氧化层）中还是位于样品表面的颗粒，严格的说，两种类型的金属沾污选择的掠射角应有差异。如主要沾污为表面颗粒型，则选择过低的掠射角会致使测试结果带来较大的误差。

Techhos的设备之前主要客户都是硅材料用户，设备主要用于硅的抛光片、外延片，由于硅片表面的颗粒及金属沾污的控制已经达到了很好的水平，特别是出厂的抛光片或外延片，残留的沾污主要是在自然氧化层内，所以典型的TREX610设备的掠射角均设置为0.05度，而理学设备的特点之一是可以和KLA的表面颗粒检测仪联用，在颗粒检测的基础上分析其颗粒的沾污元素及含量，因此针对的主要是颗粒型的沾污，这时，掠射角的设置要比测量薄膜中沾污的大，设置为0.1度。

- 3.5.2由于实践中设备都有两个或两个以上的靶，且靶的形式也是不同的。因此本次修改增加了5.1.9不同的靶材适用于的不同的被测元素，靶的固定或旋转工作方式也对检出限有影响；5.1.10测试元素周期表16（S）以下元素，如钠、铝等，检出限较高，通常大于1011atoms/cm2，甚至更高。

- 3.5.3增加的5.2.4为防止任何颗粒污染并聚集，冲洗设备主腔室使用的氮气应至少符合GB/T 8979中高纯氮的标准，否则可能导致对腔室的污染从而影响测试结果。来源于GB/T34504-2017。

- 3.5.4增加了5.3.1“严格的说，被测样品表面金属沾污类型的不同应设置不同的掠射角，如位于表面凸起的颗粒与位于氧化层内的颗粒所设置的掠射角会有微小的差别。”。

- 3.5.5 本次修改增加了5.3.2表面粗糙度的干扰影响的“注：使用原子力显微镜测量蓝宝石抛光片时，表面粗糙度Ra在5μmx5μm区域内应不大于3 nm；其他材料的表面粗糙度对TXRF法测试的半定量影响尚未确定。”对蓝宝石抛光片的定量的数据来源于参照《蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法》GB/T34504-2017 版本，考虑到不同粗糙度测试方法得到的结果数值上差别很大，增加了使用原子力显微镜测量的条件；其他材料表面粗糙度的半定量的影响来源于文献。

3.6 试验条件中考虑到测试过程中温度和湿度不仅对测试设备有影响，还可能会引起测试样品表面金属沾污。本次修改增加了温度、相对湿度的具体要求，同时针对目前该方法主要用于碳化硅、蓝宝石及硅的小尺寸片，根据实际情况，对空气洁净度的要求有所降低，改为：不低于GB/T 25915.1-2021中5级。

3.7将原标准中校准元素的标定和校准两章合并为9.校准。

3.7.1 增加9.1校准元素的标定；9.2设备校准。其中设备校准中参照GB/T34504-2017 版本增加了9.2.3掠射角的设定及校准。

3.7.2增加的临界角的计算公式来源于GB/T34504-2017 版本，本次的修改包括1）由于这是一个近似计算公式，因此改为：9.2.3.1全反射临界角的近似计算方法如式（1）所示；2）对公式中ρ的定义由测试样品的密度改为样品表面材料的密度；E 的定义由X射线的能量改为X射线的激发能。实际应用中，Techhos 的TREX610T设备主要用于硅衬底和碳化硅材料的测试，因此设备的掠射角设置为0.05度。而TXRF 3760目前只有一家，主要用于蓝宝石的衬底的测试，因此掠射角的设置为0.1度。

3.7.3将原标准中校准过程中角扫描与图2中曲线比较确定掠射角部分单独列为9.2.3.2根据测试也可根据对被测样品进行角扫描得到的曲线与图2中的曲线进行相似比较，根据被测样品中主要金属沾污类型设置临界角的25%～80％作为掠射角。并增加了注：以图2中硅为例，如果角扫描曲线与图2中曲线a（残留物）相似，为颗粒型沾污，选择低于临界角的85%作为掠射角；如果角扫描与图2中曲线b（薄膜中）相似，则选择低于临界角的70%~80%作为掠射角。当考虑到实际情况兼顾两种类型的沾污都存在时，选择图2中曲线a和曲线b的交叉点。

3.8试验步骤，删除了“X射线源的电压、X射线源的电流、X射线源能量、掠射角、积分时间、分析室的环境、样品上的测试位置，可由供需双方协商确定”等。

在实际测试的过程中，针对相同的测试样品，X射线源的电压、电流、能量是恒定不变的，相同样品的掠射角在测试过程中也是不变的，因此在这一过程中根据待测样品选择合适的分析条件即可。

3.9  精密度

本方法中确定设备的掠射角是保证设备测试准确性的关键因素之一，我们通过查阅大量资料和计算，基本理清了临界角的计算和通过图2的曲线比较的方式确定掠射角范围间的关系。也对实际测试中掠射角带来的测试影响有了更深刻的体会。

- 通过近似公式计算临界角，临界角是与被测样片的表面材料密度有关，这就解决了外延片、SOI片的表面金属测试时临界角的计算问题。2）由被测表面金属沾污的类型来决定选择临界角的百分之多少作为掠射角的问题。3）由于样品表面的金属沾污不可能是单一类型，虽然设备的掠射角都是可调的，但毕竟作为在线检测设备，如此精密的掠射角要根据不同测试材料来经常改变是不现实的。这也就造成了实际上每台设备都是根据所测主要材料设置掠射角，并且操作人员不可能随时调整，甚至不会因为表面颗粒的类型而微调。这是造成目前各家测试相同样品测试值的最大差异来源。

- 巡回测试数据来自5个企业，其设备来自两个设备制造商，同一设备商的设备也有型号差异。而5个企业有3个是硅片制造企业，1个是化合物，另1个是蓝宝石生产企业。其中有一个企业只进行了硅片的测试，而硅片表面几乎都低于检出限。因此，我们只能使用校准片进行重复性测试，再现性因为各种原因无法评估。详见试验报告。

三 标准水平分析

本标准修订过程中参照国外标准的同时，也结合多年来的实践，在标准中融入了多年来测试、校准的经验，目的是给国内供需双方提供更好的依据，也为国内设备商对设备的研制提供了参考。修订后的标准应用更广泛，具有更普遍的实用性，本标准达到  水平。

四 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本次修订与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突，不涉及知识产权纠纷。

五 重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和试验工作。标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性的国家标准。

七 代替或废止现行有关标准的建议

本标准修改颁布后将取代现行的《硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法》GB/T 24578-2015及《蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法》GB/T 34504-2017。GB/T 24578-2015和GB/T 34504-2017可废止。

八 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准的实施与现有的其他标准没有冲突之处。本标准的制定和推广，能积极有效地规范国内半导体晶片表面金属沾污的测定，有利于行业的发展，从而更好地满足半导体产业发展的需要。标准发布后建议组织标准宣贯推广会，促进标准的实施。

九 其他需要说明的问题

本标准是硅抛光片的在线测试方法标准，也是生产、科研中应用广泛和非常实用的标准。具有非破坏性、无接触、准确性的优点了修改后的标准适用范围扩大，统一了同一方法在不同材料中使用不同国家标准的问题，应用于碳化硅、蓝宝石等多种衬底材料的表面金属测试，具有很强的实用性和良好的经济、社会效益。

T标准编制小组

2023.11.4