YS

YS/T 423.2－XXXX

核级碳化硼化学分析方法

第2部分：总碳含量的测定

气体容量法和红外吸收法

Methods for chemical analysis of nuclear-grade boron carbide—

Part2: Determination of total carbon content—

The gas-volumetric method and high frequency combustion-infrared absorption

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 16

DAITI

代替YS/T 423.2-2000

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 423《核级碳化硼化学分析方法》的第2部分。YS/T 423已经发布了以下部分：

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件代替YS/T 423.2-2000《核级碳化硼粉末化学分析方法 总碳量的测定》,与YS/T 423.2-2000相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了方法“方法二  红外吸收法”（见第5章）

- 更改了测试范围（见第1章，2000年版第1章）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 更改了氧气的纯度要求 （见4.2.1,2000年版3.1）；

- 删除了“ 瓷管：使用前先检查是否漏气” （2000年版3.7）；

- 删除了“测量大气压力”（2000年版3.9）；

- 删除了“可测体积0～30mL,101型定碳仪”（2000年版第4章）；

- 更改了标准样品（见4.2.9，,2000年版3.10）；

- 更改了样品的要求（见4.4，2000年版第5章）；

- 更改了助熔剂用量（见4.5.4.4，2000年版6.3.4）；

- 增加了试验报告（见第6章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中南大学

本文件主要起草人：

本文件首次发布为YS/T 423.2-2000。

——本次为第一次修订。

引  言

核级碳化硼是一种有很高硬度的硼化物，俗称人造金刚石，通常为灰黑色粉末，与酸、碱溶液不起反应，可以吸收大量的中子而不会形成任何放射性同位素，因此它在核能发电场里是理想的中子吸收剂。

本文件在原标准YS/T 423-2000的基础上修改并完善核级碳化硼化学分析方法，由五部分组成。

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件修订了核级碳化硼中总碳含量的测定方法，测定范围为17.00%～25.00%。

本文件对原标准试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了核级碳化硼中总碳含量的分析方法，同时又体现了行业内核级碳化硼化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。对完善核级碳化硼产业链，提升核级碳化硼生产能力具有积极的指导意义。

核级碳化硼化学分析方法

第2部分：总碳含量的测定

警示：使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了核级碳化硼中碳含量的测定方法。

本文件适用于碳化硼粉末及核级碳化硼芯块中碳含量的测定。测定范围：17.00%~25. 00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T4676 普通磨料 取样方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4  方法一  气体容量法

4.1  原理

试料在助熔剂和氧气流存在下，于管式高温炉中加热燃烧，碳生成二氧化碳气体由氧气流载至量气瓶中，以氢氧化钾溶液吸收，吸收前后体积之差即为二氧化碳的体积，再根据温度、大气压力计算碳的含量。

4.2  试剂和材料

- 氧气，体积分数不小于99.0%。

- 流量计，0 L/min～1.5 L/min。

- 干燥塔，上层装碱石棉，下层装无水氯化钙，中间放玻璃棉，顶部和底部铺一层玻璃棉。

- 水准瓶，内装硫酸溶液（于l000 mL蒸馏水中加1 mL浓硫酸，加数滴l g/L的甲基橙溶液，使之呈红色）。

- 吸收器，内装400 g/L氢氧化钾溶液。

- 瓷舟，使用前应在800℃～900℃的马弗炉中灼烧3 h-4 h，冷却后存于干燥器内备用。

- 气压计。

- 助熔剂，铜粉或氧化铜粉。

- 标准样品，选择与试样成分、含量相近的有证系列标准样品或其他适用标准样品。

4.3  仪器

- 管式电炉，附有铂/铑热电偶和温度控制器。

- 气体容量法定碳仪。

4.4  样品

- 4.4.1粉末状试样：粒度应不大于0.106mm

- 4.4.2结晶块或过粗的试样：取具有代表性的结晶块或过粗的试样，预先经过制样机粉碎后，过150目筛网用磁铁将制样过程中产生的铁杂质去除后，再取样检测。

4.5 试验步骤

4.5.1  试料

称取0.05 g样品（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4  测定

- 连接仪器，将炉温升至1200 ℃。

- 塞紧进气塞使系统封闭，检查系统是否漏气。

- 用标准样品（4.2.9）按4.5.4.4～4.5.4.6步骤进行使仪器处于正常工作状态。

- 将试样(4.5.1)置于瓷舟(4.2.6)中，覆盖约4 g助熔剂(4.2.8)。

- 用长钩将装有试样的瓷舟推入瓷管的高温处，立即塞紧塞子，转动三通活塞使燃烧气体与量气管相通，以0.5 L/min的气流量通氧燃烧，将水准瓶置于起始位置，待量气管内的液面下降至近零位时，快速转动活塞使燃烧气体与量气管的通路断绝，关闭氧气，启开塞子，取出瓷舟。

- 检查封闭液零位是否正确，如在原位，则可提高水准瓶使量气管中气体被压至吸收器中吸收，待量气管充满封闭液后，放下水准瓶，至吸收液面超过下面连接吸收管的磨口时，再提高水准瓶进行吸收'如此重复吸收三次，然后提起水准瓶使水准瓶的液面与量气管中的液面在间一水平线上，读取量气管的刻度值，即二氧化碳的体积。

4.6  结果的计算及表示

碳含量以质量分数wC计，数值以%计，按公式（1）计算：

wC=0.0005×V×fm0×100           …………………………（1）

式中：

0.0005 ——在标准状态下，以稀硫酸作封闭液时，l mL二氧化碳中碳的质量，单位为克每毫升（g/mL）；

V ——吸收前后气体体积差，即二氧化碳体积（减去空白值），单位为毫升（mL）；

f ——温度、压力校正系数；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

4.7  允许差

实验室间的分析结果应不大于表1所列允许差。

表1允许差                                         %

| 碳含量（质量分数） | 允许差 |
| --- | --- |
| <20.00 | 0.19 |
| ≥20.00 | 0.24 |

5   方法二  红外吸收法

5.1  原理

试料在助熔剂和氧气流存在下，于高频感应炉中加热燃烧，生成的二氧化碳并由氧气流载至红外线检测池进行检测。

5.2  试剂和材料

- 纯铁助熔剂（wC<0.0005%）。

- 纯钨助熔剂（wC<0.0005%）。

- 氧气：体积分数不小于99.95%；

- 动力气：氮气或压缩空气，体积分数不小于99.5%；

- 陶瓷坩埚（25 mm×25mm）：使用前应在大于1100 ℃马弗炉中灼烧1 h～1.5 h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

- 标准样品：选择与试样成分、含量相近的有证系列标准样品或其他适用标准样品。

5.3  仪器

高频感应红外吸收定碳分析仪。

5.4  样品

- 粉末状试样：粒度应不大于0.106 mm。

- 结晶块或过粗的试样：取具有代表性的结晶块或过粗的试样，预先经过制样机粉碎后，过150目筛网用磁铁将制样过程中产生的铁杂质去除后，再取样检测样品为粉末状，粒度应不大于0.074 mm。

5.5  试验步骤

- 仪器准备

按仪器确定的工作条件，以及仪器使用说明书开机准备，仪器分析前要充分预热，调试检查仪器，使仪器各参数处于正常状态。利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

- 空白试验

依次称取0.5 g～1.0 g纯铁助熔剂（5.2.1）、0.5 g纯钨助熔剂（5.2.2）置于坩埚（5.2.5）内，于同一量程或通道，按仪器说明书中步骤进行分析，至少测定三次，极差不大于0.0003%。取平均值进行空白校正。

- 仪器校准

- 5.5.3.1 依次称取适当质量(碳含量与待测样品相近，精确至0.0001 g)的标准样品(5.2.6)、0.5 g～1.0 g纯铁助熔剂（5.2.1）、0.5 g纯钨助熔剂（5.2.2）置于坩埚（5.2.5）内，于同一量程或通道，按仪器说明书中步骤进行分析，至少测定三次，极差不大于0.0003%。取平均值进行仪器校正（也可采用多点线性进行仪器校正）。

- 5.5.3.2 当分析条件发生变化，如氧气流量、坩埚或助熔剂空白值已发生变化时，应重新进行空白试验和仪器校准。

- 试料分析

- 5.5.4.1 试料

称取0.03 g样品（5.4），精确至0.0001 g。

- 5.5.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 5.5.4.3 测定

依次称取0.03 g样品(5.5.4.1)、0.5 g～1.0 g纯铁助熔剂（5.2.1）、0.5 g纯钨助熔剂（5.2.2）置于坩埚（5.2.5）内。 按仪器说明书步骤进行分析，仪器自动扣除空白值后显示碳的含量。

5.6  结果的计算及表示

总碳含量由计算机自动算出。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

5.7  精密度

- 5.7.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  重复性限

| - wC/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - r/% |  |  |  |

- 5.7.2 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3  再现性限

| - wC/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - R/% |  |  |  |

6  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

--------------------------------------------------------