YS

YS/T 423.3－XXXX

核级碳化硼化学分析方法

第3部分：游离硼含量的测定

酸碱滴定法

Methods for chemical analysis of nuclear-grade boron carbide—

Part 2: Determination of nuclear-grade boron content—

The neutralization titration

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 16

DAITI

代替YS/T 423.3-2000

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 423《核级碳化硼化学分析方法》的第3部分。YS/T 423已经发布了以下部分：

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件代替YS/T 423.3-2000《核级碳化硼粉末化学分析方法 游离硼量的测定》，与YS/T 423.3-2000相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 用邻苯二甲酸氢钾代替硼标准溶液（见5.4,2000年版3.8）；

- 更改了氢氧化钠标准溶液的标定及计算公式（见5.8,2000年版3.10.2）；

- 更改了盐酸标准溶液的标定计算公式（见5.9,2000年版3.9.2）；

- 更改了样品的要求（见第6章，2000年版第4章）；

- 更改了试样量（见7.1，2000年版5.1）；

- 更改了试验步骤（见第7章，2000年版第5章）；

- 更改了游离硼含量的计算公式（见第8章，2000年版第6章）；

- 增加了试验报告（见第10章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中南大学

本文件主要起草人：

本文件首次发布为YS/T 423.3-2000。

——本次为第一次修订。

引  言

核级碳化硼是一种有很高硬度的硼化物，俗称人造金刚石，通常为灰黑色粉末，与酸、碱溶液不起反应，可以吸收大量的中子而不会形成任何放射性同位素，因此它在核能发电场里是理想的中子吸收剂。

本文件在原标准YS/T 423-2000的基础上修改并完善核级碳化硼化学分析方法，由五部分组成。

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件修订了核级碳化硼中游离硼含量的测定方法，测定范围为0.10%～3.00%。

本文件对原标准试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了核级碳化硼中游离硼含量的分析方法，同时又体现了行业内核级碳化硼化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。对完善核级碳化硼产业链，提升核级碳化硼生产能力具有积极的指导意义。

核级碳化硼化学分析方法

第3部分：游离硼含量的测定

酸碱滴定法

1  范围

本文件规定了核级碳化硼中游离硼含量的测定方法。

本文件适用于核级碳化硼粉末及核级碳化硼芯块中总硼含量的测定。测定范围：0.10%~3.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T4676 普通磨料 取样方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   原理

试料以过氧化氢和硝酸混合液沸水浴加热后游离硼被溶解，而碳化硼中的化合硼则不溶解。过滤后取滤液以酸碱滴定法测定游离硼含量。

5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 水，GB/T 6682，二级。

- 碳酸钙（粉末）。

- 碳酸钡（粉末）。

- 邻苯二甲酸氢钾（基准试剂）。

- 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

- 过氧化氢（10%），将1体积市售过氧化氢与2体积水混合，混匀。

- 丙三醇溶液（4+1），将4体积丙三醇与1体积水混合，混匀。

- 氢氧化钠标准滴定溶液（0.05moL/L）：

- 配制：称取4 g氢氧化钠溶于400 mL新煮沸冷却后的水中，加入0.1g氯化钡，稀释至2000 mL，混匀。放置沉淀，吸取清液贮存于塑料瓶中，备用。

- 标定：准确称取经105℃～110℃烘干2 h后的邻苯二甲酸氢钾（5.4）0.30g（精确到0.0001 g）于250 mL锥形瓶中，加入100 mL新煮沸冷却后的水，摇动锥形瓶使其溶解，加4滴酚酞指示剂(5.11)，用氢氧化钠标准溶液（5.8）滴定至溶液呈粉红色并保持30 s不褪色为终点。同时做空白试验。

按公式（1）计算氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度：

c0=m×1000V1−V0×204.22             …………………………（1）

式中：

c0 ——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m ——邻苯二甲酸氢钾的质量，单位为克（g）；

V1 ——标定消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——标定空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- 204.22 ——邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

- 盐酸标准滴定溶液 （0.05 moL/L）：

- 配制：移取4.2 mL盐酸置于1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 标定：移取25.00 mL盐酸标准滴定溶液（5.9）于250 mL锥形瓶中，加20 mL水，4滴酚酞溶液(5.11)，用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至溶液呈粉红色并保持30 s不褪色为终点。

按公式（2）计算盐酸标准滴定溶液的实际浓度：

c1=c0⋅V1V2             …………………………（2）

式中：

c1 ——盐酸标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0 ——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 ——标定消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——移取盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 对硝基酚指示剂（1g/L），称取0.1 g对硝基酚，溶于乙醇（95%），用乙醇（95%）稀释至100mL。

- 酚酞指示剂(5 g/L)：称取0.25 g酚酞溶于30 mL乙醇中，用水稀释至50 mL，混匀。

6  样品

- 样品为粉末状，粒度应不大于0.106 mm。

- 结晶块或过粗的试样：取具有代表性的结晶块或过粗的试样，预先经过制样机粉碎后，过150目筛网用磁铁将制样过程中产生的铁杂质去除后，再取样检测。

7  试验步骤

7.1  试料

称取1.0 g试样，精确至0.0001 g。

7.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  测定

- 称取试样（7.1）于300 mL烧杯中，加20 mL过氧化氢（5.6）、再加2 mL硝酸（5.5）用水冲洗杯壁并加水至约100mL，盖上表面皿，于沸水浴中加热处理40 min，取出，以水冲洗表面皿及杯壁。

- 边搅拌边加热并加碳酸钙（5.2）中和至无二氧化碳气泡冒出为止，此时有过量的碳酸钙沉淀，再加入1 g～2 g碳酸钡（5.3），煮沸5 min ~10 min，取下冷却，用双层中速滤纸过滤，滤液用500 mL锥形瓶接收，用煮沸过的热水洗涤沉淀和滤纸6次~8次。

- 滤液中加入1滴对硝基酚指示剂（5.10），用盐酸标准滴定溶液（5.9）调至溶液无色（不计量）并过量10滴，煮沸至冒大气泡（此时无二氧化碳气泡），取下，用流水冷却至室温。用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至溶液恰好呈黄色（不计量），加30 mL丙三醇溶液（5.7），充分摇动，加5滴~10滴酚酞指示剂（5.11），用氢氧化钠标准溶液（5.8）滴定至红色并过量5.0 mL，记下所消耗的体积（V3），再以盐酸标准滴定溶液（5.9）滴定至溶液呈黄色（红色消失）为终点，记下所耗的体积（V4）。

8   分析结果的计算与表示

游离硼含量以质量分数wB计，数值以%计，按公式（3）计算：

wB=c0⋅V3−V5−c1⋅V4−V6×10.81×10−3m×100     ……………………   （3）

式中：

c0  ——氢氧化钠标准滴定溶液实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3   ——滴定样品所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5   ——滴定试样空白所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c1  ——盐酸标准滴定溶液实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4   ——返滴样品所消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V6   ——返滴试样空白所消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

10.81 ——硼的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m  ——试样的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

9  允许差

实验室间的分析结果差值应不大于0. 10%

10  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——观察到的异常现象；

——试验日期。

--------------------------------------------------------