YS

YS/T 423.5－XXXX

核级碳化硼化学分析方法

第5部分：氧含量的测定

脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

Methods for chemical analysis of nuclear-grade boron carbide—

Part5：Determination of oxygen content—

Pulse heating inert gas fusion-infrared absorption

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

CCS H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

代替YS/T 423.5-2000

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 423《核级碳化硼化学分析方法》的第2部分。YS/T 423已经发布了以下部分：

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件代替YS/T 423.5-2000《核级碳化硼粉末化学分析方法 氧量的测定》,与YS/T 423.5-2000相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了警示；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 删除了“净化剂（铜屑）、氧化铜、无水过硫酸镁、玻璃棉、石墨粉”（见第5章，2000年版第3章）；

- 更改了镍篮的要求（见5.3，见2000年版3.8）；

- 更改了标准样品（见5.7，见2000年版3.12）；

- 更改了仪器设备要求（见第6章，2000年版第4章）；

- 更改了样品要求（见第7章，2000年版第5章）；

- 更改了分析步骤（见第8章，2000年版第6章）；

- 增加了试验报告（见第11章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中南大学

本文件主要起草人：

本文件首次发布为YS/T 423.5-2000。

——本次为第一次修订。

引  言

核级碳化硼是一种有很高硬度的硼化物，俗称人造金刚石，通常为灰黑色粉末，与酸、碱溶液不起反应，可以吸收大量的中子而不会形成任何放射性同位素，因此它在核能发电场里是理想的中子吸收剂。

本文件在原标准YS/T 423-2000的基础上修改并完善核级碳化硼化学分析方法，由五部分组成。

——第1部分：总硼含量的测定 酸碱滴定法

——第2部分：总碳含量的测定 气体容量法和红外吸收法

——第3部分：游离硼含量的测定 酸碱滴定法

——第4部分：铁含量的测定 分光光度法和EDTA容量法

——第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件修订了核级碳化硼中氧含量的测定方法，测定范围为不大于5. 00%。

本文件对原标准试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了核级碳化硼中氧含量的分析方法，同时又体现了行业内核级碳化硼化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。对完善核级碳化硼产业链，提升核级碳化硼生产能力具有积极的指导意义。

核级碳化硼化学分析方法

第5部分:氧含量的测定

脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

警示：使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本标准规定了核级碳化硼中氧含量的测定方法。

本标准适用于核级碳化硼粉末中及核级碳化硼芯块中氧含量的测定。测定范围：不大于5. 00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T4676 普通磨料 取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4  原理

在助熔剂存在下，试料置于经高温脱气处理过的石墨坩埚中，在惰性气体保护下高温熔融，试料中的氧与石墨坩埚中的碳结合为一氧化碳或二氧化碳释出，再通过氧化铜转化炉转化成二氧化碳后进入红外吸收检测器，仪器自动测量其对红外池的吸收值，计算系统通过与标准样品比对计算氧含量。

5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 冰乙酸一硝酸一盐酸混合溶液：75 mL冰乙酸、25 mL硝酸与2 mL盐酸混匀。

- 锡囊，氧含量小于0.0005%。

- 镍篮，将镍篮置于50℃~60℃的混合溶液(5.1)中浸泡30 s ~60 s后，再依次用水、乙醇、丙酮各清洗30 s，取出后浸泡在丙酮溶液中备用，用之前取出风干。清洗后风干的镍篮需在4 h内使用。

- 标准石墨坩埚或内外套石墨坩埚。

- 惰性气（氦气或氩气）：体积分数不小于99. 99%。

- 动力气：氮气或压缩空气，体积分数不小于99. 9%。

- 标准样品：选择与试样成分、含量相近的有证系列标准样品或其他适用标准样品。

6  仪器设备

脉冲加热惰气熔融红外吸收定氧仪或氧氮（氢）分析仪。

7  样品

7.1  粉末状试样：粒度应不大于0.106mm

7.2  结晶块或过粗的试样：取具有代表性的结晶块或过粗的试样，预先经过制样机粉碎后，再取具有代表性的大于3毫米的试样检测。

8  试验步骤

8.1  仪器准备

按仪器确定的工作条件，以及仪器使用说明书开机准备，仪器分析前要充分预热，调试检查仪器，使仪器各参数处于正常状态。利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.2  空白试验

不加样品，加入与试样分析质量相同的锡囊（5.2）和镍篮（5.3），按仪器说明书进行仪器空白校准，至少测定3次，得到稳定的空白值，差值不大于0.0003%。取平均值进行空白校正。

8.3  仪器校准

称取标准样品0.10g（或与试样质量相近），精确至0.000 l g，用锡囊（5.2）包裹标准样品并卷紧后，置于镍篮（5.3）内，将镍篮开口夹好，以免试料包掉出，按仪器说明书中校准仪器步骤进行分析，至少测定3次，得到稳定的标准值，其差值不大于0.0003%。取平均值进行校准。

8.5  试料分析

8.5.1  试料

按表l称取试样（7），精确至0.0001 g。

表1  称样量

| 氧含量（%） | 试料量（g） |
| --- | --- |
| ≤0. 10 | 0.05 |
| >0.10~1.00 | 0.04 |
| >1.00~5.00 | 0.03 |

8.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.5.3  测定

8.5.3.1  用锡囊将试料（8.5.1）包裹并卷紧后置于镍篮内，将镍篮开口夹好，以免试料包掉出，并将其置于进样装置中；

8.5.3.2  按仪器说明书中分析步骤进行操作，仪器自动分析，扣除空白值并与标准样品的氧含量进行比对，计算出试样的氧含量。

9  结果的计算及表示

氧含量由计算机自动算出。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2  允许差             单位：（%）

| 氧含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| ≤0.50 | 0.02 |
| ＞0.5～2.0 | 0.05 |
| ＞2.0～5.00 | 0.12 |

11  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

-------------------------------------------------------