ICS 77.120.60

CCS H 13

中华人民共和国国家标准

锡化学分析方法

第1部分：铜、铅、锌、镉、银、镍和钴含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tin—

Part 1：Determination of copper, lead, zinc, cadmium,

silver, nickel and cobalt contents—

Flame atomic absorption spectroscopy

（预审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

GB/T 3260.1-202X

代替GB/T 3260.1-2013、GB/T 3260.4-2013、GB/T 3260.8-2013、GB/T 3260.10-2013

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 3260《锡化学分析方法》的第1部分。GB/T 3260 已经发布了以下部分：

——第1部分：铜、铅、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第3部分：铋量的测定  碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法；

——第6部分：砷量的测定  孔雀绿-砷钼杂多酸分光光度法；

——第7部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

——第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本文件代替GB/T 3260.1—2013、GB/T 3260.4—2013、GB/T 3260.8—2013、GB/T 3260.10—2013，与GB/T 3260.1—2013、GB/T 3260.4—2013、GB/T 3260.8—2013、GB/T 3260.10—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）修改了方法范围，将铜的测定范围由“0.00020%～0.100%”修改为“0.00010%～0.100%”，将锌的测定范围由“0.00020%～0.0050%”修改为“0.00010%～0.0030%”，将镉的测定范围由“0.00001%～0.0020%”修改为“0.00010%～0.0020%”；并增加银、镍、钴含量的测定（见第1章，GB/T 3260.1—2013、GB/T 3260.4—2013、GB/T 3260.8—2013、GB/T 3260.10—2013的第1章）；

b）修改了方法原理中试料的溶解方法（见第4章，GB/T 3260.1—2013、GB/T 3260.4—2013、GB/T 3260.8—2013、GB/T 3260.10—2013的第4章）；

c）.....；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、郴州市产商品质量监督检验所、国标（北京）检验认证有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司。

本文件主要起草人：谭凤、陈建华、黄旭、何伟霞、宋艳梅、罗雨、贾孝惠、叶玲玲、杨敏、李晓瑜、王劲榕、陈思、庞晓珍、刘标、张新苗、蔡钰箐、谢丽芳、田佳、刘海霖、张萌、伍斯静、夏兵伟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 3260.1，1982年首次发布，2000年第一次修订，2013年第二次修订；

——GB/T 3260.4，1982年首次发布，2000年第一次修订，2013年第二次修订；

——GB/T 3260.8和GB/T 3260.9，1982年首次发布，2000年第一次修订时整合为GB/T 3260.9，2013年第二次修订为GB/T 3260.8；

——GB/T 3260.10，2000年首次发布，2013年第一次修订。

- 引　言

锡具有质地柔软，熔点低，展性强等优良特性，主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等。GB/T 3260《锡化学分析方法》系列标准旨在建立一套完整的锡化学分析方法，结合标准体系优化工作的要求，整合后拟由8个部分构成。

——第1部分：铜、铅、锌、镉、银、镍和钴含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第3部分：铋量的测定  碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法；

——第6部分：砷量的测定  孔雀绿-砷钼杂多酸分光光度法；

——第7部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

——第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件的修订是对原系列标准中多个火焰原子吸收光谱法部分的整合，方法快速、准确、适用性强，对促进锡产品的生产与贸易具有重要意义。

锡化学分析方法

第1部分：铜、铅、锌、镉、银、镍和钴含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本文件描述了锡锭中铜、铅、锌、镉、银、镍、钴含量的测定方法。

本文件适用于锡锭中铜、铅、锌、镉、银、镍、钴含量的测定方法。铜的测定范围：0.00010%～0.100%；铅的测定范围：0.00080%～0.0500%；锌的测定范围：0.00010%～0.0030%；镉的测定范围：0.00010%～0.0020%；银、镍的测定范围：0.00008%～0.0100%。钴的测定范围：0.0001%～0.0070%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

- 试料以盐酸，硝酸溶解，以盐酸-氢溴酸排除大量锡。在盐酸-硝酸混合酸介质中，于原子吸收光谱仪波长324.7nm、283.3nm、213.9nm、228.8nm、328.1nm、232.0nm、240.7nm处，分别测量铜、铅、锌、镉、银、镍、钴的吸光度。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

5.2  硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.3  硫酸（ρ=1.84g/mL）。

5.4  氢溴酸（ρ=1.48g/mL）。

5.5  硫酸（1+1）。

5.6  盐酸—氢溴酸混合酸：盐酸+氢溴酸（1+1）。

5.7 盐酸-硝酸混合酸：盐酸+硝酸（3+1），现用现配。

5.8盐酸（1+1）。

5.9 硝酸（1+1）。

5.10硝酸（2+1）。

5.11 铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入40mL硝酸（5.9），盖表皿，低温加热至完全溶解，冷却。用水移入1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

5.12铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（wPb≥99.99%）,置于250mL烧杯中，加入60mL硝酸（5.10），盖表皿，低温加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。用水移入1000mL容量瓶中，加入30mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

5.13锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99%）,置于250mL烧杯中，加入60mL盐酸（5.8），盖表皿，低温加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。用水移入1000mL容量瓶中，加入30mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。移入塑料瓶中贮存，此溶液1mL含1mg锌。

5.14镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（wCd≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入40mL硝酸（5.9），盖表皿，低温加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。用水移入1000mL容量瓶中，加入30mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

5.15 银标准贮存溶液：称取1.0000g银（wAg≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入80mL硝酸（5.9），盖表皿，低温加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg银。

5.16镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（wNi≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入30mL硝酸（5.9），低温溶解至完全，冷却，加入30mL硝酸（5.2），并用少量水吹洗杯壁，煮沸溶解盐类，取下冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

5.17 钴标准贮存溶液：称取1.0000g金属钴（wCo≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（5.8），低温加热至溶解完全，冷却，加入20mL盐酸（5.1），移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

5.18 混合标准溶液：分别移取20.00 mL铜标准贮存溶液（5.11）、银标准贮存溶液（5.15）、镍标准贮存溶液（5.16）、钴标准贮存溶液（5.17），10.00mL锌标准贮存溶液（5.13）和镉标准贮存溶液（5.14），60 mL铅标准贮存溶液（5.12）于1000 mL预先加入200mL盐酸-硝酸混合酸（5.7）的1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移入塑料瓶中贮存，此溶液1 mL含铜、银、镍、钴20 μg，锌、镉10μg，铅60μg。

6 仪器设备

原子吸收光谱仪，附铜、铅、锌、镉、银、镍、钴空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.02μg/mL、铅的特征浓度应不大于0.0776μg/mL、锌的特征浓度应不大于0.05μg/mL、镉的特征浓度应不大于0.0068、银的特征浓度应不大于0.01μg/mL。镍的特征浓度应不大于0.02μg/mL、钴的特征浓度应不大于0.02μg/mL

——最小稳定性：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

最佳工作条件见表1。

表1 各元素推荐条件

| 元素 | 波长（nm） | 灯电流（mA） | 狭缝宽度(nm) | 乙炔流量(mL/min) | 燃烧器高度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 324.7 | 3.0 | 0.4 | 2000 | 6.0 |
| 铅 | 283.3 | 3.0 | 0.4 | 1500 | 5.0 |
| 锌 | 213.9 | 3.0 | 0.4 | 1500 | 6.0 |
| 镉 | 228.80 | 2.0 | 0.4 | 1000 | 5.0 |
| 银 | 328.1 | 2.0 | 0.4 | 1000 | 6.0 |
| 镍 | 232.0 | 4.0 | 0.2 | 1300 | 6.0 |
| 钴 | 240.7 | 4.0 | 0.2 | 1300 | 5.0 |

- 7  样品

样品为厚度不大于1 mm的碎屑。

- 8 试验步骤

- 试料

按表2称取样品，精确至0.0001g。

表2  试料量，配制体积

| Cu/% | Pb/% | Zn/% | 称样量/g | 测量体积/mL | 补加混合酸（5.7）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001-0.0015 | 0.0008-0.0045 | 0.0001--0.0007 | 2.0 | 25 | 5 |
| 0.0015-0.0120 | 0.0045--0.036 | 0.0007--0.0030 | 0.5 | 50 | 10 |
| 0.0120-0.06 | 0.036-0.05 | — | 0.2 | 100 | 20 |
| 0.06--0.100 | — | — | 0.2 | 200 | 40 |
| Cd/% | Ag、Ni/% | Co/% | — | — | — |
| 0.0001-0.0007 | 0.00008-0.0015 | 0.0001-0.0015 | 2.0 | 25 | 5 |
| 0.0007-0.0020 | 0.0015-0.010 | 0.0015-0.0070 | 0.5 | 50 | 10 |

- 平行试验

平行做两份试验。取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于300mL烧杯中，加15mL盐酸（5.8），2mL-3mL硝酸（5.2），1mL硫酸（5.5）低温加热分解完全，加热蒸发至冒硫酸烟，取下，稍冷。加5mL盐酸-氢溴酸混合酸（5.6），加热至冒硫酸烟，取下，稍冷。重复此步骤2~3次，排尽锡后，冒尽硫酸烟[蒸干时无明显盐类，否则，加入1mL硫酸（5.5），重复此步骤]，取下冷却至室温，按表2补加盐酸-硝酸混合酸（5.7），盖上表面皿置于电炉上加热煮沸，取下冷却至室温，移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2 使用空气-乙炔火焰。于原子吸收光谱仪324.7nm、283.3nm、213.9nm、228.80nm、328.1nm、232.0nm、240.7nm处，与系列标准溶液同时，用水调零，测量空白试液和试料溶液的吸光度。从工作曲线查出相应元素的含量。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、6.00mL混合标准溶液（5.18），置于一组100mL的容量瓶中，加入20mL盐酸-硝酸混合酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以相应标准溶液的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  分析结果的计算

待测元素含量以待测元素质量分数（wx）计，按公式（1）计算：：

wx=(ρx−ρ0)⋅V×10−6m×100 ………………………………（1）

式中：

ρx——样品溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液测定体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后三位，当质量分数小于0.100%时，表示至到小数点后四位；当质量分数小于0.0010%时，表示至小数点后五位。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

- 10  精密度

- 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按照表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  重复性限（r）

| wCu /% | 0.00011 | 0.00074 | 0.0057 | 0.0101 | 0.0224 | 0.125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.00003 | 0.00008 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0075 |
| wPb /% | 0.00085 | 0.0040 | 0.0067 | 0.0153 | 0.0220 | 0.0607 |
| r /% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 |
| wZn /% | 0.00015 | 0.00061 | 0.0015 | 0.0026 | 0.0033 | — |
| r /% | 0.00003 | 0.00011 | 0.00020 | 0.00040 | 0.00060 | — |
| wCd /% | 0.00010 | 0.00064 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | — |
| r /% | 0.00003 | 0.00006 | 0.00020 | 0.00030 | 0.0004 | — |
| wAg /% | 0.00009 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0064 | 0.0077 | 0.0093 |
| r /% | 0.00003 | 0.00008 | 0.00025 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00060 |
| wNi /% | 0.00016 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0070 | 0.0127 | — |
| r /% | 0.00006 | 0.00014 | 0.00020 | 0.00031 | 0.00080 | — |
| wCo /% | 0.00010 | 0.00058 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0041 | 0.0059 |
| r /% | 0.00004 | 0.00006 | 0.00017 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00050 |

- 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按照表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  再现性限（R）

| wCu /% | 0.00011 | 0.00074 | 0.0057 | 0.0101 | 0.0224 | 0.125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.00006 | 0.00011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | 0.015 |
| wPb /% | 0.00085 | 0.0040 | 0.0067 | 0.0153 | 0.0220 | 0.0607 |
| R /% | 0.0002 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0060 |
| wZn /% | 0.00015 | 0.00061 | 0.0015 | 0.0026 | 0.0033 | — |
| R /% | 0.00006 | 0.00020 | 0.00040 | 0.00060 | 0.00080 | — |
| wCd /% | 0.00010 | 0.00064 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | — |
| R /% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00031 | 0.0005 | 0.00060 | — |
| wAg /% | 0.00009 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0064 | 0.0077 | 0.0093 |
| R /% | 0.00006 | 0.00017 | 0.00031 | 0.00050 | 0.00060 | 0.0009 |
| wNi /% | 0.00016 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0070 | 0.0127 | — |
| R /% | 0.00008 | 0.00022 | 0.00028 | 0.00053 | 0.0014 | — |
| wCo /% | 0.00010 | 0.00058 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0041 | 0.0059 |
| R /% | 0.00006 | 0.00008 | 0.00025 | 0.00050 | 0.00060 | 0.00070 |

- 11  试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观测到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

从实验室间实验结果得到的统计数据

精密度数据是对12家实验室对5-6个不同水平样品进行共同实验确定的。每个实验室对每个水平的铜、铅、锌、镉、银、镍、钴含量在重复性条件下独立测定7次。数据统计结果见表A.1。

表A.1 实验室间数据统计结果

| 元素 | 水平 | 结果可接受的实验室个数 | 平均值 /% | 重复性标准偏差Sr | 再现性标准偏差SR | 重复性限 r/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1 | 11 | 0.00011 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 |
|  | 2 | 11 | 0.00074 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00011 |
|  | 3 | 11 | 0.00571 | 0.00009 | 0.00015 | 0.00025 | 0.00042 |
|  | 4 | 11 | 0.01006 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00031 | 0.00039 |
|  | 5 | 8 | 0.02244 | 0.00036 | 0.00083 | 0.0010 | 0.00232 |
|  | 6 | 9 | 0.1247 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0039 | 0.00756 |
| Pb | 1 | 10 | 0.00085 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00011 |
|  | 2 | 11 | 0.00396 | 0.00008 | 0.00012 | 0.00022 | 0.00034 |
|  | 3 | 12 | 0.00668 | 0.00011 | 0.00016 | 0.00031 | 0.00045 |
|  | 4 | 10 | 0.01529 | 0.00018 | 0.00021 | 0.00050 | 0.00059 |
|  | 5 | 12 | 0.02195 | 0.00032 | 0.00045 | 0.00090 | 0.00126 |
|  | 6 | 10 | 0.06066 | 0.00063 | 0.0010 | 0.0018 | 0.00280 |
| Zn | 1 | 11 | 0.00015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 |
|  | 2 | 11 | 0.00061 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00011 | 0.00014 |
|  | 3 | 11 | 0.00154 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00011 |
|  | 4 | 12 | 0.00257 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00020 | 0.00022 |
|  | 5 | 10 | 0.00332 | 0.00008 | 0.00011 | 0.00022 | 0.00031 |
| Cd | 1 | 10 | 0.00010 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 |
|  | 2 | 9 | 0.00064 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 |
|  | 3 | 10 | 0.00101 | 0.00007 | 0.00011 | 0.00020 | 0.00031 |
|  | 4 | 12 | 0.00153 | 0.00004 | 0.00006 | 0.00011 | 0.00017 |
|  | 5 | 10 | 0.00201 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00022 |
| Ag | 1 | 10 | 0.00009 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 |
|  | 2 | 11 | 0.00109 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00017 |
|  | 3 | 11 | 0.00286 | 0.00009 | 0.00011 | 0.00025 | 0.00031 |
|  | 4 | 10 | 0.00638 | 0.00010 | 0.00013 | 0.00028 | 0.00036 |
|  | 5 | 12 | 0.00768 | 0.00010 | 0.00014 | 0.00028 | 0.00039 |
|  | 6 | 10 | 0.00934 | 0.00007 | 0.00017 | 0.00020 | 0.00048 |
| Ni | 1 | 12 | 0.00016 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 |
|  | 2 | 12 | 0.00141 | 0.00005 | 0.00008 | 0.00014 | 0.00022 |
|  | 3 | 11 | 0.00327 | 0.00007 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00028 |
|  | 4 | 10 | 0.00705 | 0.00011 | 0.00019 | 0.00031 | 0.00053 |
|  | 5 | 10 | 0.01266 | 0.00018 | 0.00049 | 0.00050 | 0.00137 |
| Co | 1 | 10 | 0.00010 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 |
|  | 2 | 12 | 0.00058 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 |
|  | 3 | 12 | 0.00121 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00017 | 0.00025 |
|  | 4 | 12 | 0.00219 | 0.00006 | 0.00010 | 0.00017 | 0.00028 |
|  | 5 | 10 | 0.00409 | 0.00007 | 0.00040 | 0.00020 | 0.00112 |
|  | 6 | 9 | 0.00590 | 0.00010 | 0.00023 | 0.00028 | 0.00064 |