标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗碲化学分析方法 第4部分：硒含量的测定 重量法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共2页 第1页

承办人：杜浩  联系电话：18600783066                                       2023年12月3日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告1.4 | 滤纸上残留的硒≤0.02%,与起草方不一致 | 广东先导稀贵金属材料有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 | 待讨论 |  |
| 2 | 试验报告1.5 | 滤纸上残留的硒≤0.02%,与起草方不一致 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 待讨论 |  |
| 3 | 文本7.4.1 | 如样品溶解清澈，溶液无明显不溶物，不需要进行过滤，直接进行下一步沉淀操作 | 广东先导稀贵金属材料有限公司 | 不采纳 | 酸溶后溶液中可能存在肉眼看不见的杂质，避免对硒沉淀造成影响，故需要进行过滤。 |
| 4 | 文本7.4.4 | 溶解过滤的滤纸，建议加热过程中使用玻璃棒搅拌加快溶解 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 不采纳 | 滤纸在10mL王水中易溶解完全，轻晃烧杯即可，不需额外玻璃棒搅拌。 |
| 5 | 文本7.5.1 | 滤纸和滤液定容于250mL容量瓶的溶液中硒的含量范围约为1-10µg/mL，建议增加一个低浓度标准溶液，如2µg/mL。 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 | 7.5.1改为移取0mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、25.00mL硒标准溶液（5.7）于一组100mL容量瓶中，加入10mL王水，用水稀释至刻度，混匀。 |
| 6 | 试验报告1.6 | 加入5 mL硝酸（1.2）”应该改为“加入5 mL硝酸（1.3） | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 已改正 |
| 7 | 文本7.4.3 | 用100 mL左右的水水反复冲洗硒黑色沉淀，多了一个水字。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 已改正 |
| 8 | 文本8 | 试验计算与结果公式中“100%”应该改为 “100”；式中：V——滤液测定体积，mL。把“。”改为“；”；注：把“需要在沉淀中物的重量中”改为“需要在沉淀物中的重量中 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 已改正 |
| 9 | 文本9 | 精密度中把“表1”改为“表2”，把“表2”改为“表3” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 已改正 |
| 10 | 文本7.1 | wSe>15%时，沉淀的质量超过0.3g，沉淀过程易结底，抽滤洗涤过程所需滤液体积大，滤液补正浓缩耗时长，建议wSe>15%时，减少称样量至1g | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 不采纳 | 沉淀过程中未发现结底的现象；若称样量减少，抽滤后滤液体积依然较大。 |

标准项目名称：粗碲化学分析方法 第4部分：硒含量的测定 重量法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共2页 第2页

承办人：杜浩  联系电话：18600783066                                       2023年12月3日填写

| 11 | 文本4 | 按照理论计算，忽略反应及蒸发的酸量，还原硒单质的酸度仅为4mol/L，与方法原理中 5mol/L ~6 mol/L存在较大偏差，建议核实。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 采纳 | 忽略反应及蒸发的酸量，还原硒单质时的酸度为3.52mol/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 文本7.4.1 | 如加热后剩余酸量较少，滤液酸度不够，或因温度降低而出现的浑浊情况，建议补充说明加热后残余酸体积要求。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳 | 加热溶样完全后及时从电热板取下，剩余酸量足够；试验证明水解对硒沉淀不会造成影响，若产生水解，可适量补加盐酸。 |
| 13 | 试验报告4.4.1 | 样品称样量较大，称好样品后吹点水润湿样品并摇匀打散样品至不粘黏杯子底部，加硝酸电热板300℃溶解，加盐酸能溶解至样品澄清，取下立即加入水摇匀以防出现沉淀，冷却之后过滤 | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 溶样温度过高会使测定的硒含量偏低；加水润湿会减慢溶样速率。 |
| 14 | 试验报告4.4.3 | 干燥1.5小时后转移进干燥器20分钟砂芯漏斗不能完全冷却，均需冷却30分钟才能称重 | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 将冷却时间改为20min~30min。 |
| 15 | 试验报告4.4.4 | 溶解滤纸时需要用玻璃棒压平滤纸，使滤纸完全接触王水才能将其溶解。溶解浓缩抽滤后的滤液时，滤液有400ml需要用750ml三角烧杯盛装浓缩，用500ml三角烧杯会溢出损失样品，而且浓缩时间很长 | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 轻轻摇晃烧杯滤纸就能完全接触王水溶解；浓缩温度过高导致滤液溢出，应采用低温浓缩。 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：；

(4）没有回函的单位数：。