YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1227《粗碲化学分析方法》的第4部分。YS/T 1227已经发布了以下部分：

——第1部分：碲量的测定 重量法；

——第2部分：金、银量的测定 火试金重量法；

——第3部分：铜量的测定 碘量法；

——第4部分：硒含量的测定 重量法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、清远先导材料有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、大冶有色设计研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、山西北方铜业有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司。

本文件主要起草人：杜浩、阮桂色、蔡晓英、毕晓茹、赖晓玲、袁嫣、高梦科、尹鹏、曾静、杜忠杰、廖健钦、王劲榕、吕长宽、阮航、武玉艳、李展鹏、代斌。

引言

### 粗碲是从有色金属冶金行业中富集而成的物料，特别是铜冶炼是主要的硒碲元素的来源途径，而因为硒碲往往是一起和铜矿伴生的元素，所以粗碲中一般都含有一定量的硒。由于硒是市场价值较高的元素，当硒含量超过5%时，贸易上均需计价结算。因此，制定粗碲中硒含量的检测标准方法十分必要。

### YS/T 1227《粗碲化学分析方法》由以下部分构成：

——第1部分：碲量的测定 重量法；

——第2部分：金、银量的测定 火试金重量法；

——第3部分：铜量的测定 碘量法；

——第4部分：硒含量的测定 重量法。

### 本文件目的在于规范粗碲中硒含量的测试方法及其精密度。本文件的制定为科学、准确测定粗碲中硒含量提供了依据，对于减少供需双方之间因检测误差造成的商业纠纷以及促进产品的贸易发展具有重要作用。

粗碲化学分析方法

第4部分：硒含量的测定

重量法

1  范围

本文件描述了粗碲中硒含量的测定方法。

本文件适用于粗碲中硒含量的测定。测定范围：5.00%～20.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法原理

试料用硝酸和盐酸溶解，在 3mol/L ~4 mol/L 的盐酸介质中，用盐酸羟胺还原硒为单质状态与其他元素分离，用玻璃砂芯坩埚过滤，沉淀用20%盐酸洗涤，恒重后称重。收集滤纸和滤液，用电感耦合等离子体发射光谱仪测定滤纸和滤液中残留的硒量进行补正。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.1 水，符合GB/T 6682，二级及以上纯度。

5.2 盐酸羟胺。

5.3 盐酸（ρ= l.19 g/mL）。

5.4 硝酸（ρ =l.42 g/mL)。

5.5 盐酸（1+4）。

5.6 盐酸-硝酸混合酸（HNO3:HCl=1:3）。

5.7 硒标准贮存溶液：称取0.2000g纯硒（wSe≥99.99%）置于100mL烧杯中，加入5mL硝酸（5.4），于沸水浴上加热溶解并蒸干，冷却，加水溶解二氧化硒，移入200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硒。

5.8 硒标准溶液：移取10.00mL硒标准贮存溶液（5.7）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg硒。

6  样品

6.1 样品粒度应不大于100µm。

6.2 样品应在100℃～105℃烘箱中烘干2 h，置于干燥器中冷却至室温。

7  试验步骤

7.1 试料

按表1称取样品（6），精确至0.0001g。

表1 样品量

| 硒含量（%） | 5.00～10.00 | >10.00～20.00 |
| --- | --- | --- |
| 样品量（g） | 3.0 | 2.0 |

7.2 平行试验

平行地进行两次测定，取其平均值。

7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

7.4 测定

7.4.1 分解

将试料（7.1）置于250 mL锥形瓶中，加入5 mL硝酸（5.4）于电热板上低温加热，待棕色烟冒尽，加入15 mL盐酸（5.3）继续低温加热至溶液澄清，取下，加入20 mL水，用中速定性滤纸过滤，用盐酸（5.5）洗涤杯壁和滤纸8次~10次，保留滤纸（待补正），滤液用500 mL的三角烧杯承接，控制滤液体积在150 mL左右。

7.4.2 还原

于滤液（见7.4.1）中加入10 mL盐酸（5.3），置于预先升温至80 ℃的恒温水浴锅中加热3 min~5 min，边缓慢摇晃边加入8 g盐酸羟胺（5.2），盖上表面皿，在80 ℃的恒温水浴锅中加热，并摇晃三角烧杯数次以防止硒单质粘壁，低温加热1.5 h~2 h，待溶液澄清，沉淀由红色凝聚为黑色。

7.4.3分离

取下稍微冷却，用已经恒重的G4玻璃砂芯坩埚抽滤，用盐酸（5.5）反复洗涤烧杯及沉淀，将沉淀完全转移到坩埚后用100 mL左右的水反复冲洗硒黑色沉淀，将G4玻璃砂芯坩埚取下放入恒温烘箱中105 ℃~110 ℃干燥1.5 h，转移进干燥器冷却20 min~30 min，称重。重复烘干至恒重（重量维持在0.0003g变动范围即可）。

7.4.4 补正

将滤纸（见7.4.1）置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸-硝酸混合酸（5.6），在电热板上加热溶解残留的硒。将抽滤后的滤液（见7.4.3）置于电热板上低温加热至溶液体积浓缩至150mL左右，加入10 mL硝酸（5.4）至溶液清澈，取下冷却，将溶解的滤纸和滤液一起移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置。

于电感耦合等离子体发射光谱仪波长196.090 nm处，在选定的仪器工作条件下，测定试液中硒的发射强度，从工作曲线中查出相应的硒浓度。

7.5 工作曲线的绘制

7.5.1移取0 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、25.00 mL硒标准溶液（5.8）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸-硝酸混合酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

7.5.2于电感耦合等离子体发射光谱仪上，测定标准系列溶液硒的发射强度。以硒浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

8 试验结果的计算

硒的含量以硒的质量分数wSe计，数值以%表示，按公式（1）计算：

.......................................(1)

式中：

m3——试样坩埚和沉淀的质量，单位为克（g）；

m2——试样空坩埚的质量，单位为克（g）；

m1——空白坩埚和沉淀质量，单位为克（g）；

m0——空白空坩埚质量，单位为克（g）；

c——从工作曲线中查得硒的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——滤液测定体积，单位为毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后第两位。

注：如果试料中含有0.03%以上的金含量，需要在沉淀物中的重量中扣除相应的金含量，试料中金的测定方法见 YS /T 1227.2《粗碲化学分析方法 第2部分：金、银量的测定 火试金重量法》。

9  精密度

9.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表2 重复性限（r）

| wSe /（%） | 5.05 | 10.05 | 14.94 | 19.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/（%） | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限（R）

| wSe /（%） | 5.05 | 10.05 | 14.94 | 19.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/（%） | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.29 |

10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

(资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2023年由15家实验室对硒含量4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的硒含量在重复性条件下独立测定5～11次，实验室14、15未对水平1进行测定。测量原始数据见表A.1。

表A.1  硒含量精密度试验原始数据

| 实验室编号 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.06 | 10.05 | 14.95 | 19.94 |
|  | 5.10 | 10.07 | 14.98 | 19.97 |
|  | 5.09 | 10.04 | 14.94 | 19.98 |
|  | 5.14 | 10.10 | 15.06 | 20.04 |
|  | 5.10 | 10.12 | 15.09 | 20.03 |
|  | 5.07 | 9.99 | 14.96 | 19.96 |
|  | 5.09 | 10.03 | 14.91 | 19.92 |
| 2 | 4.96 | 9.98 | 14.78 | 19.87* |
|  | 4.99 | 9.97 | 14.83 | 19.84* |
|  | 4.99 | 9.93 | 14.87 | 19.85* |
|  | 4.95 | 9.92 | 14.79 | 19.76* |
|  | 4.97 | 9.99 | 14.81 | 19.66* |
|  | 5.01 | 9.92 | 14.86 | 19.96* |
|  | 5.02 | 9.98 | 14.86 | 19.79* |
| 3 | 5.05 | 10.01 | 14.98 | 20.15 |
|  | 5.10 | 10.11 | 15.01 | 20.00 |
|  | 4.99 | 10.05 | 15.09 | 20.11 |
|  | 5.01 | 10.10 | 15.06 | 20.15 |
|  | 4.98 | 10.02 | 15.09 | 20.12 |
| 4 | 5.20 | 10.20 | 15.04 | 20.07 |
|  | 5.17 | 10.10 | 15.12 | 20.07 |
|  | 5.22 | 10.23 | 15.06 | 20.09 |
|  | 5.01 | 10.14 | 15.09 | 20.07 |

表A.1  硒含量精密度试验原始数据(续）

| 实验室编号 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.07 | 10.13 | 15.10 | 20.02 |
|  | 5.09 | 10.09 | 15.07 | 20.02 |
|  | 5.11 | 10.09 | 15.04 | 20.06 |
| 5 | 5.98** | 10.12** | 15.91** | 20.16** |
|  | 6.13** | 10.15** | 16.16** | 20.09** |
|  | 5.95** | 10.10** | 16.11** | 20.23** |
|  | 5.86** | 10.33** | 16.17** | 20.35** |
|  | 6.05** | 10.21** | 16.02** | 20.34** |
|  | 6.16** | 10.01** | 15.83** | 20.02** |
|  | 6.10** | 10.22** | 15.95** | 20.08** |
| 6 | 4.97 | 9.92 | 14.82 | 19.88 |
|  | 4.89 | 9.96 | 14.88 | 19.82 |
|  | 5.02 | 10.02 | 14.88 | 19.83 |
|  | 5.05 | 10.05 | 14.90 | 19.88 |
|  | 4.98 | 9.95 | 14.89 | 19.91 |
|  | 5.02 | 9.98 | 14.92 | 19.83 |
|  | 5.05 | 10.01 | 14.85 | 19.85 |
| 7 | 5.12 | 10.05 | 14.94 | 20.03 |
|  | 5.09 | 10.06 | 15.02 | 19.95 |
|  | 5.14 | 10.11 | 14.98 | 19.92 |
|  | 5.05 | 10.06 | 14.99 | 20.01 |
|  | 5.07 | 10.04 | 15.04 | 20.04 |
|  | 5.10 | 10.08 | 14.96 | 19.96 |
|  | 5.13 | 10.03 | 14.93 | 20.05 |
|  | 5.06 | 10.10 | 15.03 | 20.04 |
|  | 5.10 | 10.09 | 14.96 | 19.93 |
|  | 5.12 | 10.04 | 15.01 | 19.97 |

表A.1  硒含量精密度试验原始数据(续）

| 实验室编号 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5.08 | 10.02 | 14.92 | 20.01 |
| 8 | 4.95* | 9.90 | 14.80 | 19.81 |
|  | 5.07 | 10.03 | 14.89 | 19.88 |
|  | 5.02 | 10.00 | 14.92 | 19.94 |
|  | 5.03 | 10.13 | 14.88 | 19.86 |
|  | 5.05 | 10.00 | 14.91 | 19.90 |
|  | 5.07 | 10.00 | 14.83 | 19.82 |
|  | 5.06 | 10.05 | 14.93 | 19.84 |
| 9 | 5.02 | 10.07 | 14.92 | 19.91 |
|  | 5.09 | 10.04 | 14.98 | 19.89 |
|  | 5.11 | 10.06 | 14.89 | 19.96 |
|  | 5.04 | 10.02 | 14.96 | 19.99 |
|  | 5.06 | 10.09 | 14.85 | 19.97 |
|  | 5.13 | 10.03 | 14.90 | 19.87 |
|  | 5.09 | 10.01 | 14.93 | 19.93 |
| 10 | 5.04 | 10.04 | 14.93 | 20.02 |
|  | 5.03 | 10.08 | 14.91 | 20.08 |
|  | 4.99 | 10.06 | 14.99 | 20.04 |
|  | 5.01 | 10.02 | 14.95 | 20.05 |
|  | 5.03 | 10.06 | 15.06 | 20.06 |
|  | 4.98 | 10.09 | 14.98 | 19.99 |
|  | 5.01 | 10.06 | 15.06 | 20.08 |
| 11 | 5.12 | 10.10 | 14.94 | 19.89 |
|  | 5.09 | 10.05 | 14.94 | 19.92 |
|  | 5.08 | 10.03 | 14.94 | 19.94 |
|  | 5.07 | 10.03 | 14.99 | 19.94 |
|  | 5.08 | 10.15 | 14.96 | 19.93 |

表A.1  硒含量精密度试验原始数据(续）

| 实验室编号 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5.03 | 9.99 | 14.91 | 20.02 |
|  | 5.03 | 10.00 | 15.05 | 20.05 |
| 12 | 5.03 | 10.03 | 14.89 | 20.00 |
|  | 4.99 | 10.00 | 14.97 | 20.05 |
|  | 5.01 | 10.09 | 14.93 | 19.89 |
|  | 5.03 | 10.01 | 15.04 | 19.97 |
|  | 5.20 | 10.05 | 14.90 | 20.00 |
|  | 5.10 | 10.05 | 15.08 | 20.05 |
|  | 5.15 | 10.10 | 15.04 | 19.98 |
| 13 | 4.99 | 9.99 | 14.95 | 19.82 |
|  | 5.06 | 9.95 | 14.84 | 19.88 |
|  | 5.02 | 10.03 | 14.95 | 20.03 |
|  | 5.10 | 10.10 | 14.97 | 19.92 |
|  | 5.04 | 9.97 | 14.86 | 19.95 |
|  | 5.02 | 9.97 | 14.79 | 19.85 |
|  | 5.09 | 10.02 | 14.91 | 19.99 |
| 14 | - | 10.18 | 15.03 | 20.10 |
|  | - | 10.15 | 15.06 | 20.12 |
|  | - | 10.17 | 15.02 | 20.11 |
|  | - | 10.16 | 15.05 | 20.13 |
|  | - | 10.16 | 15.06 | 20.12 |
|  | - | 10.16 | 15.04 | 20.11 |
|  | - | 10.15 | 15.04 | 20.14 |
| 15 | - | 10.04 | 14.77 | 19.91 |
|  | - | 10.04 | 14.79 | 19.84 |
|  | - | 10.04 | 14.77 | 19.90 |
|  | - | 10.05 | 14.82 | 19.86 |

表A.1  硒含量精密度试验原始数据(续）

| 实验室编号 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - | 10.05 | 14.79 | 19.88 |
|  | - | 10.05 | 14.80 | 19.90 |
|  | - | 10.04 | 14.79 | 19.88 |

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

粗碲化学分析方法

第4部分：硒含量的测定

重量法

Methods for chemical analysis of crude tellurium－

Part 4:  Determination of selenium content－

Gravimetric  method

(预审稿)

YS/T 1227.4—202X

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国有色金属行业标准