标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗铅化学分析方法 第11部分 铜锌砷锑铋锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共2页 第1页

承办人：李颖  联系电话：13810155657                                     2023年10月11日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告测定酸度的影响部分 | 酸度试验用具体样品试验更有说服力。 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 | 已补充。 |
| 2 | 报告试样分析部分 | 加入固体的锡基准物，更直接体现溶解方案是否可行。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 部分 采纳 | 11#样含锡2.70%，已体现溶解方案可行。 |
| 3 | 报告试验方法部分文本试料部分 | 1#称2.5克，样品处理后溶液澄清，但结果不稳定，考虑样品的均匀性。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 试验方法部分已写清楚称取5.0000g粗铅样品。 |
| 4 | 文本和报告精密度部分 | 各元素的梯度不明显。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 | 后面补充梯度。 |
| 5 | 文本 测定范围部分 | 样品含量低点未覆盖实际样品含量，宜从0.005%开始。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 表格中测定范围从0.060%开始，不含0.005%。 |
| 6 | 报告检出限和测定下限部分 | 检出限和测定下限，稀溶液表述不够明确，用低点的标准溶液稀释100倍或纯水会不会好些。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 采用稀溶液或纯水均不影响测定结果。 |
| 7 | 文本 样品部分 | 样品是否应该考虑分筛上筛下，按比例称取。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 采纳 | 已修改。 |
| 8 | 报告试验方法部分 文本测定部分 | 配制标准溶液时，将所述“加入0.2g酒石酸”改为“加入2mL (0.1g/mL)酒石酸溶液”。 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 | 已修改。 |
| 9 | 报告 试剂部分 文本工作曲线的绘制部分 | 配制标准溶液时，未标明移取0.00mL铜、锌、砷、锑、铋、锡混合标准溶液。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 | 已修改。 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗铅化学分析方法 第11部分 铜锌砷锑铋锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共2页 第2页

承办人：李颖  联系电话：13810155657                                     2023年10月11日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 报告试样分析部分 | No.3采用实验报告所述合成和处理方式不太合理，该方式与实验方案不一致，实验数据为分离铅后的测定数据，效果不好，我们在实验过程中进行了调整，改为:称取5g样品，溶解、定容、分取后按照含量计算加入锡标准（硝酸介质）进行测定，测定结果与实验报告相符，建议修改。 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 不采纳 | 试验应包含前处理的过程。 |
| 11 | 报告酒石酸用量的选择部分 | 试验选取酒石酸加入量为20g时，高锡浓度样品不适用。因锡高的粗铅样品浓度达到25μg/ml且酒石酸用量低于10g时，溶液出现浑浊，会影响锡的测定结果，增大酒石酸浓度，有溶解清亮的样品，也出现浑浊的样品，影响测定的稳定性。 | 广西南丹南方金属有限 公司 | 不采纳 | 11#样含锡2.70%，已证明方案对高锡浓度样品试用。 |
| 12 | 报告和文本试剂部分 | 配制混合标准溶液时，建议将文本所述“分别移取10.00mL铜、锌、砷、锑、铋、锡标准贮存溶液于100mL容量瓶中”改为“分别移取10.00mL铜、砷、锑、铋、锡标准贮存溶液，5.00mL锌标准贮存溶液于100mL容量瓶中”。 | 株洲冶炼集团股份有限 公司 | 采纳 | 已修改。 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：个；

(4）没有回函的单位数：个。