--

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 341.9—202X

镍精矿化学分析方法

第9部分：氟含量的测定

离子选择性电极法

Methods for chemical analysis of nickel concentrates —

Part 9：Determination of fluoride content —

Ion selective electrode method

(预审稿)

202X-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.040.30

CCS H 13

- 202X-XX-XX实施

YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T 341《镍精矿化学分析方法》的第9部分。YS/T 341已经发布了以下部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟沉淀分离—EDTA滴定法；

——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：氧化镁量的测定  EDTA滴定法；

——第4部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：金、铂和钯含量的测定  火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法。

——第8部分：硫含量的测定  燃烧—中和滴定法。

——第9部分：氟含量的测定  离子选择性电极法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶院检测技术责任有限公司、金隆铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、荆门市格林美新材料有限公司。

本文件主要起草人：        。

引    言

镍精矿是含镍矿石经浮选或其他方法选矿得到精矿产品，主要用于镍的冶炼。镍精矿在冶炼过程中产生的大量二氧化硫烟气，主要用于烟气制酸，镍精矿中的氟等有害组分会随着烟气一起排出，必须将冶炼烟气净化，使其达到制酸的工艺要求，由于烟气中的氟会使催化剂中毒，还会对烟气制酸装置中的陶瓷等材料的部件造成腐蚀，影响制酸系统的长周期稳定运行，有必要分析镍精矿中的氟含量。

原关于镍精矿的有色行业标准包含两个相关系列标准：《镍精矿化学分析方法》YS/T 341.1~.7和《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》YS/T 472.1~.5。为落实《国家标准化发展纲要》，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，将YS/T 472内容整合并于YS/T 341中。

YS/T 341《镍精矿化学分析方法》拟由以下个部分构成：

——第1部分：镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离-EDTA滴定法；

——第2部分：铜、锌、镉、铬、铅、钴含量的测定　火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：氧化镁量的测定 EDTA滴定法；

——第4部分：砷、汞量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：金、铂和钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：硫含量的测定 燃烧-中和法；

——第9部分：氟含量的测定 离子选择性电极法。

本标准的制定是基于“源头减量，达标治理，资源回用”的环保需求。该标准的建立，对镍精矿冶炼过程中的烟气治理、制酸净化工艺的改进有着重要的意义。

镍精矿化学分析方法

第9部分：氟含量的测定

离子选择性电极法

1  范围

本文件描述了镍精矿中氟含量的测定方法。

本文件适用于镍精矿中氟含量的测定。测定范围：0.010%～1.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料以氢氧化钠熔融，用水浸出熔融物后过滤，使氟与镍、铜、铁等元素分离，在pH 6.5～7.0的柠檬酸钠-硝酸钾介质中，以氟离子选择电极为指示电极，在电极电位仪上测定试液中氟离子浓度，按标准曲线法计算样品中的氟含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上纯度的试剂。

5.1  水，GB/T 6682中规定的二级及以上纯度的水。

- 5.2  氢氧化钠。

- 5.3  硝酸（1+2）。

- 5.4  硝酸（1+9）。

- 5.5  氢氧化钠溶液（2 g/L）。

- 5.6  柠檬酸钠-硝酸钾溶液：称取294 g柠檬酸三钠（Na3C6H5O7•2H2O）、20 g硝酸钾溶于1000 mL水中，混匀。

- 5.7  氟标准贮存溶液：称取2.2110 g预先在120℃干燥2 h的氟化钠（基准），以水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中贮存。此溶液1 mL含1 mg氟。

- 5.8  氟标准溶液Ⅰ：移取5.00 mL氟标准贮存溶液（5.7）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥的塑料瓶中。此溶液1 mL含50 μg氟。

- 5.9  氟标准溶液Ⅱ：移取10.00 mL氟标准溶液Ⅰ（5.8）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥的塑料瓶中。此溶液1 mL含5 μg氟。

- 5.10  苯酚红溶液：称取0.1 g苯酚红，加入6 mL 氢氧化钠溶液（5.5）溶解后，用水稀释至50 mL，混匀。

6  仪器设备

- 6.1  电位测定仪：精度0.1 mV。

- 6.2  氟离子选择电极：要求氟含量在10-1 mol/L～10-6 mol/L内，电极电位与浓度的负对数呈线性关系。电极在使用前应在10-3 mol/L的氟化钠溶液中浸泡1 h，使之活化，然后用水洗涤至洗涤液含氟不大于10-6 mol/L后进行测定。

- 6.3  参比电极：与仪器配套的银/氯化银参比电极或饱和甘汞电极。

- 6.4  电磁搅拌器。

7  样品

7.1  样品粒度不大于0.154 μm。

7.2  样品预先在100℃～105 ℃烘2 h，置于干燥器中冷却至室温备用。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.50 g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

在不含试料的30 mL镍坩埚中，随同试料按8.4.1～8.4.3操作，此溶液用于8.5工作曲线的配制。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于30 mL镍坩埚中，加入4 g氢氧化钠（5.2），置于马弗炉中，由低温升至600 ℃熔融10 min，取出，摇动坩埚，将熔融物附着于坩埚内壁上，稍冷。

8.4.2  用水清洗坩埚底部后，将坩埚及熔融物置于300 mL烧杯中，盖上表面皿，沿杯壁加入约50 mL热水，低温加热浸取熔融物至完全，用水洗净表面皿、坩埚及玻璃棒，洗液并入烧杯中。

8.4.3  将溶液（8.4.2）加热煮沸1 min，冷却后将溶液连同沉淀一起移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

8.4.4  移取10.00 mL滤液（8.4.3），置于50 mL容量瓶中，加入20 mL柠檬酸钠-硝酸钾溶液（5.6），混匀，加入1滴苯酚红溶液（5.10），以硝酸（5.3）调至溶液至橙红色，再以硝酸（5.4）调节至溶液刚变黄色，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.5  将溶液全部倒入干燥的预先放入搅拌棒的100 mL烧杯中，插入氟离子选择电极（6.2）和参比电极（6.3），在电磁搅拌下，于电位测量仪上测量平衡电位值。

注：平衡电位系指搅拌状态下，电极电位的变化不大于0.2 mV/min。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取2.00 mL、5.00 mL氟标准溶液Ⅱ（5.9）和2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL氟标准溶液Ⅰ（5.8），分别置于50 mL容量瓶中，加入10.00 mL空白溶液（8.3），以下按8.4.4～8.4.5操作。

8.5.2  按氟离子浓度由低到高的次序与试料同时进行测定。以氟离子质量浓度的负对数值为横坐标，电位值为纵坐标绘制工作曲线。

9  试验数据处理

氟含量以氟的质量分数wF 计，按公式（1）计算：

式中：

——自工作曲线上查得氟的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果保留至小数点后二位；氟含量小于0.10%时，保留至小数点后三位，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表1 重复性限

| wF / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| wF / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

- （资料性）

- 精密度试验原始数据

精密度数据是在2023年由17家实验室对5个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定9次。测定的原始数据见表A.1。

  - 精密度试验原始数据

| 实验室 | 样品 水平 | 次数n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 |  |  |
|  | 2 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.042 |  |  |
|  | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |  |  |
|  | 5 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |  |  |
| 2 | 1 | 0.016* | 0.016* | 0.017* | 0.016* | 0.017* | 0.016* | 0.016* | 0.017* | 0.017* |  |  |
|  | 2 | 0.046 | 0.043 | 0.046 | 0.042 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.043 |  |  |
|  | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 4 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |  |  |
|  | 5 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |  |  |
| 3 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 |  |  |
|  | 2 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.041 |  |  |
|  | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |  |  |
|  | 4 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |  |  |
|  | 5 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |  |  |
| 4 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |  |  |
|  | 2 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.040 |  |  |
|  | 3 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  |  |
|  | 4 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |  |  |
|  | 5 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |  |  |
| 5 | 1 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.016 |  |  |
|  | 2 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.044 | 0.041 | 0.043 |  |  |
|  | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 4 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | 5 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015* |  |  |
|  | 2 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.039 | 0.038 | 0.040 |  |  |
|  | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |  |  |
|  | 5 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |  |  |

  - 精密度试验原始数数据（续）

| 实验室 |  | 样品 水平 |  | 次数 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.014 | 0.015 |  | 0.013 |  | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.038 |  | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.043 | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.042 |  | 0.040 |  | 0.040 |  | 0.041 |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.39 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.79 |  | 0.77 | 0.78 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.79 |  | 0.82 |  | 0.80 |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.016 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.040 |  | 0.043* |  | 0.040 |  | 0.039 |  | 0.041 | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.040 |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.38* |  | 0.38* |  | 0.41* |  | 0.39* |  | 0.40* | 0.38* |  | 0.37* |  | 0.39* |  | 0.38* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.83* |  | 0.84* |  | 0.84* |  | 0.83* |  | 0.79* | 0.85* |  | 0.80* |  | 0.80* |  | 0.85* |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.016 |  | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.040 |  | 0.042 |  | 0.042 | 0.041 |  | 0.042 |  | 0.042 |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.40 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 | 0.40 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.81 | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.041 |  | 0.042 |  | 0.042 |  | 0.043 |  | 0.041 | 0.043 |  | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.83 |  | 0.82 |  | 0.80 | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.016 |  | 0.014 | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.042 |  | 0.040 |  | 0.042 |  | 0.043 |  | 0.041 | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.040 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  | 0.39 | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.40 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.83 |  | 0.81 |  | 0.80 | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.83 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.015 |  | 0.016 | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.014 |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.041 |  | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.040 |  | 0.040 | 0.042 |  | 0.040 |  | 0.041 |  | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.041 |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.38 | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.80 | 0.83 |  | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.79 |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.014 | 0.013 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.042 | 0.041 |  | 0.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0.11 |  | 0.10 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.36 |  | 0.38 |  | 0.37 | 0.36 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.79 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室 | 样品 水平 |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 14 | 1 |  | 0.017 |  | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0.039** |  | 0.039** |  | 0.039** |  | 0.038** |  | 0.038** |  |  | 0.040** |  | 0.047** |  | 0.045** |  | 0.046** |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0.11** |  | 0.11** |  | 0.11** |  | 0.12** |  | 0.12** |  |  | 0.12** |  | 0.10** |  | 0.10** |  | 0.10** |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.40 |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  | 0.85 |  | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.013 |  |  | 0.015* |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.040 |  | 0.040 |  | 0.041 |  |  | 0.041 |  | 0.044 |  | 0.041 |  | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.39 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.014 |  | 0.014 |  |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0.043 |  | 0.042 |  | 0.040 |  | 0.041 |  | 0.041 |  |  | 0.041 |  | 0.042 |  | 0.041 |  | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0.77 |  | 0.79 |  | 0.78 |  | 0.80 |  | 0.80 |  |  | 0.77 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.015 |  |  | 0.013 |  | 0.014 |  | 0.015 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0.043 |  | 0.043 |  | 0.043 |  | 0.044 |  | 0.042 |  |  | 0.042 |  | 0.044 |  | 0.043 |  | 0.043 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0.1100 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.79 |  |  | 0.81 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 注：标注*为经实验室内或实验室间检验为岐离值的数据，标注**为经实验室内或实验室间检验为离群值的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

———————————