标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍精矿化学分析方法   第9部分：氟含量的测定  离子选择性电极法                        承办人：喻生洁 杨红玉  共1页 第1页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司                电话：0935-8828112                                      2023年10月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准文本8.4.4 | 在实验过程中发现，在使用硝酸（1+2）调节到橙红色再由（1+9）调至黄色过程中容易滴过量酸，建议先用（1+2）硝酸调pH值，使溶液变为橙红色，后加20 mL柠檬酸钠-硝酸钾缓冲溶液，然后再用（1+9）硝酸调至刚好变黄，这样可以防止颜色变化不明显，加硝酸过量，使测定溶液偏酸，测定结果偏小。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 不采纳 | 试验中加入柠檬酸钠-硝酸钾溶液目的主要是调节离子强度和掩蔽干扰离子等作用。Al3+对氟测定存在干扰，在碱性条件下，该试剂对Al3+的掩蔽效果远大于中性或酸性条件。因此，选择先用柠檬酸钠-硝酸钾将干扰离子掩蔽后再加入硝酸调节溶液pH值。 |
| 2 | 标准文本8.4.4 | 建议在测试低浓度样品时，如1#样品，增加分取体积，例如分取 20 mL，使其更靠近曲线中间点，结果会更准确。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 不采纳 | 1#样品分取10 mL时，被测溶液浓度高于测定下限（0.0052%），可以实现准确测定；由于工作曲线绘制时需加入和样品分取体积相同的空白试验溶液，如果样品分取量加倍，则需再绘制一组和样品溶液相匹配的工作曲线；另外，柠檬酸钠-硝酸钾的加入量及共存离子的干扰情况也需再做考察，因此，不采纳。 |
| 3 | 标准文本4.4.1 | “低温加热熔化脱水，混匀，将其置于已升至600℃马弗炉中熔融10 min”，由于低温加热时间过长，建议在加入氢氧化钠后直接放入马弗炉中升温至600℃后计时10 min。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 实验报告和标准文本 | 注意标准中格式描述及字体是否符合标准规范。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 实验报告3.1 | 在试验报告第三部分结果与讨论关于熔剂的选择试验中，建议选择2g氢氧化钠+2g过氧化钠作为熔剂，理由是加入4g氢氧化钠或3g氢氧化钠+1g过氧化钠作为熔剂时，样品较难洗出，低温加热浸取时间长。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 不采纳 | 针对熔剂的选择进行了重复试验，试验过程中发现无论采用哪种熔剂，都要通过加热浸取的方式将样品自坩埚中洗出。 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：

（4）没有回函的单位数：0