GB/T 26050—202X

代替GB/T 26050-2010

硬质合金
X射线荧光测定金属元素含量
熔融法

Hardmetals - Determination of contents of metallic
elements by X-ray fluorescence - Fusion method

（送审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

- ICS 77.160

- CCS H 16

中华人民共和国国家标准

- 发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26050-2010《硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法》，与GB/T 26050-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了测定范围（见表1，2010年版的表1）；

b)更改了原理（见第4章，2010年版的第3章）；

c)删除了试剂（见2010年版的5.1、5.2）；

d)增加了试剂，更改了试剂加热温度（见6.1，2010年版的5.2）；

e)增加了试剂及注（见6.5，2010年版的5.6）；

f)更改了仪器与设备（见第7章，2010年版的6章）；

g)更改了试验步骤（见第9章，2010年版的8章）；

h)增加了灼烧系数的计算（见9.4）；

i)增加了分析结果的计算(见12.1)；

j)更改了计算结果的表示（见12.3，2010年版的11.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件主要起草单位：崇义章源钨业股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、辽宁中科力勒检测技术服务有限公司。

本文件主要起草人：钟志强、徐国钻、张 欣、何红梅、王 培、王 英、颜晓华、龚斌、于 磊、张 强、何剑文、师世龙、张晓丹、杨宇惠、吴爱华、张 方、李建国、袁冬梅、周明俊、陈浩楠、勾洋洋、金姝；

本文件及其代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26050-2010；

——本次为第一次修订。

硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法

1  范围

本文件规定了测定难熔金属碳化物和硬质合金中钴、铬、铁、锰、钼、镍、铌、钽、钛、钨、钒和锆含量的X射线荧光分析法。

本文件适用于铌、钽、钛、钒、钨和锆的碳化物及用这些碳化物合成的预烧结和烧结硬质合金，测定范围见表1。

- 测定范围

| 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- |
| Co | 0.05~50.00 |
| Cr | 0.05~5.00 |
| Fe | 0.05~10.00 |
| Mn | 0.05~2.50 |
| Mo | 0.05~5.00 |
| Nb | 0.05~15.00 |
| Ni | 0.05~20.00 |
| Ta | 0.05~30.00 |
| Ti | 0.05~30.00 |
| V | 0.05~4.00 |
| W | 45.00~95.00 |
| Zr | 0.05~2.00 |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件无需要界定术语和定义。

4  原理

将试料转化为氧化物采用合适的熔剂熔融，制备成硼酸盐玻璃状熔融样片，测量待测元素的特征X射线光谱的强度，根据校准曲线或方程式来分析，且进行元素间干扰效应校正，以获得待测元素的含量。

5  干扰元素

干扰元素的影响，例如钛和钨对钒谱线的干扰，应予以考虑。

6  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 6.1  无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂。

- 四硼酸锂加热到600℃。

- 6.2  氢氟酸（ρ=1.12g/mL）。

- 6.3  硝酸(1+1)。

- 6.4  硫酸（1+1）。

- 6.5  脱模剂：溴化锂溶液（240mg/mL），也可用碘化钾、碘化锂等。

- 可根据实际情况配制浓度。

7  仪器与设备

- 7.1  X射线荧光光谱仪。

- 7.2  高频熔融制样机。

- 7.3  马弗炉。

- 7.4  铂金坩埚（平底，95% Pt+5% Au）。

- 7.5  铂合金板，具有磨光表面（85%Pt+10%Rh+5%Au或者95%Pt+5%Au）。

- 7.6  黄铜环或耐热钢筒、石墨筒。

- 7.7  湿的或干的研磨装置。

8  样品

- 用氧化法样品应通过0.18 mm筛孔（80目）；用酸溶法样品应通过2 mm筛孔（10目）。

9  试验步骤

- 9.1  试料

- 称取1.0g样品（8），精确至0.0001g。

- 9.2  平行试验

平行做两次或三次试验，取其平均值。

- 9.3  预处理

- 将试料转化为氧化物，可用氧化法（9.3.1）或酸溶法（9.3.2）。如果钼含量大于0.1%不得用氧化法。

- 9.3.1  将试料（9.1）置于瓷舟中，在通空气状态下，于马弗炉中室温升至700℃～950℃后氧化试料约1h ，直至完全氧化后，按照9.5的规定继续进行试验。

- 9.3.2  将试料（9.1）置于铂金坩埚中，加15 mL硝酸（6.3），2 mL 氢氟酸（6.2），加热至试料完全溶解后，加入1 mL～2 mL硫酸（6.4）使其干燥，在约600℃下加热直至无SO3蒸气逸出为止，冷却。

存在着钼从一个铂金坩埚转移到另一个铂金坩埚的可能性，在加热操作中，注意避免这种转移，不应在同一个马弗炉中加热钼含量不同的样品。

- 9.4  灼烧系数

- 灼烧系数k按式（1）计算：

- …………………………………………（1）

- 式中：

- m2——灼烧后，瓷舟与试料的总质量或者铂金坩埚与试样的总质量，单位为克（g）。

- m1——瓷舟或者铂金坩埚的质量，单位为克（g）；

- m——试料量，单位为克（g）；

- 9.5  测定

- 9.5.1  采用高频熔融制样机（7.2），称取试料0.2 g（9.3.1或9.3.2）和无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂6g(精确至 0.001g)置于铂金坩埚中充分混匀，加入脱模剂溴化锂溶液0.7mL（6.5）后,置于高频熔融制样机上，在1000℃~1100℃温度下熔融10 min~15 min，其氧化物被完全熔融成均匀的玻璃片。可根据实际情况增减试料、熔剂、脱模剂的量。

- 采用此条款操作，可省略 9.5.2、9.5.3、9.5.4所规定的操作。

- 9.5.2  采用马弗炉（7.3），称取试料0.2 g（9.3.1或9.3.2）和无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂6g(精确至 0.001g)置于铂金坩埚中充分混匀，加入脱模剂溴化锂溶液0.7mL（6.5）,适当地加热铂皿，直至其完全熔融，反应已平息为止。用盖盖住铂金坩埚，通过在约1000℃~1100℃温度下熔融10 min～15 min ,溶解氧化物，回荡熔化物以得到均匀体。

- 9.5.3  将黄铜环（7.6）放在铂合金板（7.5）中置于一个300℃～400℃的加热装置上，再将熔化物倒入已预热的黄铜环中，冷却至室温，使硼酸盐片从铂合金板上疏松下来。

- 9.5.4  在一个湿的或干的研磨装置（7.7）上研磨硼酸盐片，直至得到平滑光洁表面。立刻冲洗，干燥该表面。如达不到平滑光洁表面可在220号砂纸上作最后的湿研磨或干研磨，当使用干研磨时，不应使试样通过砂纸被另一个试样污染。

- 9.5.5  用X射线荧光光谱仪进行分析。

10  X-射线荧光光谱分析

- 10.1  为了得到最佳的脉冲值，全部测量参数，包括X射线管的阴极材料，均应予以选择。

- 10.2  应使用表2所示的分析线。

- X-射线荧光光谱分析线

| 元素 | Co，Cr，Fe，Mn，Mo，Nb，Ni，Ti，V，Zr | Ta，W |
| --- | --- | --- |
| 分析线 | Kα1,2 | Lα1 |

- 推荐全部被测元素，在第一级反射中，用LiF(200)晶体。对于钛，在第二级测量时，可用季戊四醇晶体。

- 10.3  当需要时，应进行背底校正或内标法校正。

11  标准曲线制备

标准曲线应该在具有表1所规定的化学成分、大致相当于待分析的试样的基础上进行绘制。这些试样应该通过混合已精确知道其成分含量的金属或其适当的化合物来进行制备，该混合物应按9.1～9.5的规定进行分析。

12  结果表示

- 12.1  分析结果的计算

各元素的含量以其质量分数wi计，按式（2）计算：

…………………………………………（2）

式中：

K —— 灼烧系数。

Wj—— 工作曲线上查得的被测元素的质量分数，单位为质量百分数（%）。

- 12.2 允许差

两次或三次单独测定值之间的允许差，不应超过表3所给值。

- 表3两次或三次单独测定值之间的允许差

| 含量/ % | 两次测量的允许差/ % | 三次测量的允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| 0.05～0.4 | 0.04 | 0.05 |
| >0.4～2 | 0.20 | 0.25 |
| >2～10 | 0.30 | 0.35 |
| >10～30 | 0.40 | 0.50 |
| >30～95 | 1.00 | 1.20 |

- 12.3  最终结果

分析结果保留小数点后二位。

13  试验报告

试验报告，应包括以下内容：

1)本文件编号；

2)鉴定试样所需的各种细节；

3)所得结果；

4)本文件中未规定的或认为是附加的各种操作；

5)可能影响结果的各种现象的细节。