ICS 77.040

CCS H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

流化床法颗粒硅总金属含量的测定      电感耦合等离子体质谱法

Test method for measuring total metallic impurities content in granular polysilicon used for fluidized bed method by inductively coupled plasma mass spectrometry

(送审稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。本文件起草单位：江苏中能硅业科技发展有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司

本文件主要起草人：

流化床法颗粒硅总金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

范围

本文件规定了电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定流化床法颗粒硅中总金属杂质含量的方法。

本文件适用于流化床法颗粒硅总金属杂质如铁、铬、镍、铜、钠、镁、铝、钾、钙、锌、钛、钼、钨、钴等含量的测定，各元素检测检测上限为50ng/g，检测下限根据实验室的综合条件决定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25915.1 洁净室及相关受控环境 第 1 部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级。

GB/T 11446.1 电子级水

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 总金属  Total metal

试样不进行表面清洗处理，直接加酸消解、蒸干和定容检测得到的金属杂质含量总和。

方法提要

试样用硝酸和氢氟酸溶解，硅以四氟化硅（SiF4）的形式挥发，加热蒸干后，残渣使用硝酸溶液溶解，利用电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）在最优条件下测定溶液中待分析金属元素的含量。

干扰因素

样品应具有代表性，样品表面污染会影响检测结果，需要保证取样工具和取样袋的洁净。

所用试剂的纯度，设备的清洁度，房间的洁净度，样品处理过程引入的污染，要严格控制。

仪器测试过程中存在质谱和样品基体效应的干扰，仪器应选择对应的抗干扰模式，保证分析结果的准确性。

试剂或材料

超纯水：所有的水应为GB/T11446.1中描述的EW-I型或其他品质相当的超纯水。

硝酸：各金属杂质含量<10pptw。

氢氟酸：各金属杂质含量<10pptw。

混合标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准物质，铁、铬、镍、铜、钠、镁、铝、钾、钙、锌、钛、钼、钨、钴浓度均为10μg /mL。

硝酸溶液：硝酸和超纯水的体积比为1：99。

消解液：硝酸、氢氟酸的体积比为1:2或其他适当比例。

仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）：具备良好的抗干扰模式，分辨率不低于1amu。

器皿：所用器皿由聚四氟乙烯（PTFE）或四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物（PFA）等耐氢氟酸腐蚀，可清洗且对分析结果无影响的材料制成。

分析天平：分度值为0.0001g。

电加热板：表面材质为耐酸腐蚀。

移液枪：量程为10μL～100μL、100μL～1000μL和1000μL～5000μL。

容量瓶：容量体积为100mL。

测试环境

洁净度：制样和测试区域洁净度应不低于GB/T 25915.1中定义的ISO 5级的要求。

温度：23℃±5℃。

相对湿度：不大于65%RH。

试样

选取双层包装且真空度完好的样品。

在洁净室内先退去外包装袋，将密封完好的内袋拆开，试样用于金属杂质分析。

试验步骤

试料

称取0.5 g～1.0 g的试样，精确至0.0001 g。

平行试验

独立地进行二次测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

工作曲线的绘制

10.4.1混合标准溶液：分别移取铁、铬、镍、铜、钠、镁、铝、钾、钙、锌、钛、钼、钨、钴标准贮存溶液（6.4），通过硝酸（6.5）逐级稀释成多元素混合标准溶液，此多元素混合标准溶液浓度为100μg/L。

10.4.2标准系列溶液的配置： 分别移取0μL、50μL、100μL、500μL、1000μL、2000μL混合标准溶液（10.4.1）于100ml洁净的容量瓶中（6.6），用硝酸溶液（6.5）定容。配制成浓度为0.00 ng/mL、0.05 ng/mL、0.10 ng/mL、0.50 ng/mL、1.00 ng/mL、2.00 ng/mL的系列标准溶液。配制的标准系列工作溶液浓度值应尽量接近样品溶液中待测元素的浓度值。

注：测试过程中，工作曲线浓度范围可根据各仪器的状况及所测样品的等级不同酌情改变。

样品溶液的制备

将试样（10.1）移至洁净的器皿中，缓慢加入适量的消解液（6.6），在200℃下将溶液蒸发至干，再次加入适量的消解液（6.6）重复消解后蒸发至干。冷却至室温后，加入一定体积的硝酸溶液（6.5）溶解残渣，待测。

测定

10.6.1 质量数的选择

表1　质量数推荐表

| 元素名称 | 质量数 | 元素名称 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 23 Na | 铁 | 56 Fe |
| 镁 | 24 Mg | 钴 | 59Co |
| 铝 | 27 Al | 镍 | 60 Ni |
| 钾 | 39 K | 铜 | 63 Cu |
| 钙 | 40 Ca 、 44Ca | 锌 | 66 Zn 、68Zn |
| 钛 | 47 Ti | 钼 | 95 Mo |
| 铬 | 52 Cr | 钨 | 182 W |

10.6.2 检测

将系列标准溶液引入电感耦合等离子质谱仪中，根据试验所选择的仪器最佳测定条件，测定系列标准溶液中各元素的信号值，当工作曲线的线性相关系数≥0.999 时，即可进行试样的测定，根据信号值和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的浓度。

试验数据处理

试样中各元素金属杂质的含量按公式（1）计算：

………………………………………(1)

式中：

Wx ——分别为样品中铁、铬、镍、铜、钠、镁、铝、钾、钙、锌、钛、钼、钨、钴金属杂质的含量，单位为纳克每克（ng/g）；

c2 ——样品溶液中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c1 ——空白溶液中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——样品溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

精密度

实验室内相对标准偏差和实验室间相对标准偏差见表2。

表2 实验室内和实验室间相对标准偏差（%）

| 元素 | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn | Ti | Mo | W | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室内RSD | 10.6 | 12.9 | 12.5 | 15.7 | 14.7 | 13.2 | 13.5 | 12.3 | 11.8 | 17.5 | 23.7 | 15.6 | 21.7 | 18.2 |
| 实验室间RSD | 20.0 | 18.5 | 16.4 | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 19.6 | 24.0 | 18.2 | 25.8 | 34.2 | 26.6 | 34.3 | 26.1 |

试验报告

试验报告应包含以下内容：

- 样品名称；

- 使用标准；

- 测试环境；

- 仪器型号；

- 测试结果；

- 操作者、测试日期、测试单位；

- 其他；

_________________________________