归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

4.1 摩擦磨损试验机计量特性	（2）

4.2 磨耗试验机计量特性	（3）

5 校准条件	（3）

5.1 环境条件	（3）

5.2 测量标准	（3）

6 校准项目和校准方法	（4）

6.1 校准项目	（4）

6.2 校准方法	（4）

7 校准结果表达	（7）

8 复校时间间隔	（7）

附录A校准原始记录参考格式...............................................（8）

附录B校准证书内页参考格式...............................................（11）

附录C摩擦、磨损和磨耗试验机试验力校准的测量结果不确定度评定示例.........（13）

附录D摩擦、磨损和磨耗试验机转速校准的测量结果不确定度评定示例............（16）

附录E摩擦、磨损和磨耗试验机温度校准的测量结果不确定度评定示例...........（19）

附录F负荷砝码质量测量结果不确定度评定示例................................（22）

# 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范的制定参考了GB/T 16825.1《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与校准》、GB/T 12444《金属材料 磨损试验方法-试块滑动磨损试验》

本规范为首次发布。

# 摩擦、磨损和磨耗试验机校准规范

# 1 范围

本规范适用于摩擦磨损试验机和磨耗试验机等（以下简称试验机）的校准。

# 2 引用文件

无

# 3 概述

## 摩擦磨损试验机工作原理：上、下摩擦试样在力学传感器的作用下，以规定的速度进行摩擦。通过测量摩擦系数来评定材料的耐磨及润滑性能。根据试验机摩擦运动方式可分为线性往复试验机、旋转试验机、环块旋转试验机、销盘或球盘摩擦磨损试验机等，其中环块旋转试验机结构示意图如图1所示。

## 磨耗试验机工作原理：将试样固定在旋转台上，摩擦轮在荷重的作用下压在试样表面，旋转台以规定速度旋转，使试样和摩擦轮相对运动产生摩擦，经过一定转数的摩擦后评价试样的耐磨耗性。常见磨耗试验机有线性磨耗仪、往复式磨耗机和振荡磨耗仪等。其中磨耗试验机结构示意图如图2所示。

## 图1 环块旋转试验机

1—试样；2—传动杆；3—摩擦力传感器；4—载荷传感器；5—转动电机；6—标准圆环。

## 图2 磨耗试验机

## 1—配重砝码；2—试样；3—转动盘；4—砂纸或砂轮。

# 4 计量特性

## 4.1 摩擦磨损试验机计量特性

4.1.1 摩擦磨损试验机试验力分为载荷试验力和摩擦力，允许误差见表1。

表1 试验力允许误差

| 试验力 | 最大允差/% |
| --- | --- |
|  | 示值相对误差 | 示值重复性相对误差 |
| 载荷试验力 | ±1.0 | 1.0 |
| 摩擦力 | ±3.0 | 3.0 |

4.1.2 温度示值误差

4.1.2.1 温度测量仪器的分辨力不大于0.5℃。

4.1.2.2 温度控制及加热装置应保证试验期间内的温度稳定。试验温度示值误差应符合表2的技术要求。

表2 试验温度的允差

| 试验温度/℃ | 温度最大允差/℃ |
| --- | --- |
| 300~600 | ±6 |
| 600~900 | ±7 |
| 900~1100 | ±8 |
| 注 1：试验温度应该包括对热电偶及测量仪表误差的修正。 注 2：对于超过1100℃的试验温度，根据用户及试验方法标准的要求确定温度允许误差。 |

4.1.3 转速

试验转速范围为（5~5000）r/min，示值误差要求为±1%。

# 4.2 磨耗试验机计量特性

# 4.2.1 负荷砝码质量

对于不同质量的负荷砝码误差要求为±2g。

4.2.2 转速

试验转速范围为（5~100）r/min，示值误差要求为±1%。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

# 试验机应在（20±5）℃，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。

## 5.2 测量标准

## 校准用测量标准见表3。

## 表3 测量标准

| 设备名称 | 技术指标 | 校准项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准测力仪 | 优于0.3级或U=0.3%（k=2） | 载荷试验力 | / |
| 标准测力仪 | 优于1级或U=1%（k=2） | 摩擦力 | / |
| 温度巡检仪 | 最大允差±0.5℃，分辨力0.01℃ | 温度误差 | / |
| 温度传感器 | 使用K型或N型热电偶时，应满足±1.5℃或0.004·t；使用S型热电偶时，应满足±1.0℃。 | 温度误差 | / |
| 转速表 | 优于±0.01% | 转速 | / |
| 电子天平 | 称量范围（0~2000）g，分辨力0.1g | 负荷砝码质量 | 或同等精度等级的其他称重装置 |

# 6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

摩擦磨损试验机校准项目见表4。

表4 摩擦磨损试验机校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 载荷试验力 |
| 2 | 摩擦力 |
| 3 | 转速 |
| 4 | 温度示值误差 |
| 5 | 负荷砝码质量 |

磨耗试验机校准项目见表5。

表5 摩擦磨损试验机校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 转速 |
| 2 | 负荷砝码质量 |

6.2 校准方法

6.2.1 校准前的准备工作

根据被校对象选择对应标准测力仪，且标准测力仪应在试验机上放置2小时以上的时间使其达到稳定温度。

## 6.2.2 试验力校准

## 试验机在连接安装好的标准测力仪时，将标准测力仪与被测试验机力值传感器垂直放置。应从零开始至少施加3次最大试验力，通过试验机控制逐步进行加载，重复测量3次。

## 6.2.2.1 校准点的选择

## 试验力示值误差校准点的选择建议不少于5点，一般按照量程的20%、40%、60%、80%、100%选择校准点，也可按照客户需求进行取点。

## 6.2.2.2 示值相对误差和示值重复性相对误差

## 计算每个校准点3次测量的算术平均值、并计算示值相对误差和示值重复性相对误差。

## 以试验机的指示装置为准在标准测力仪上读数时，示值相对误差和示值重复性相对误差按公式（1）和（2）计算：

## （1）

## （2）

## 式中：

## —试验机测力系统的示值相对误差；

## —被检试验机力指示装置的示值，N；

## —标准测力仪指示的几次测量值的算术平均值，N；

## —试验机测力系统的重复性相对误差；

## —校准点i在n次测量中的最大值，N；

## —校准点i在n次测量中的最小值，N。

## 以标准测力仪为准在试验机的指示装置上读数时，示值相对误差和示值重复性误差按公式（3）和公式（4）计算：

## （3）

## （4）

## 式中：

## —标准测力仪指示的力值，N；

## —试验机力指示装置几次测量示值的算术平均值，N；

## —校准点i在n次测量中的最大值，N；

## —校准点i在n次测量中的最小值，N。

## 6.2.3 温度测控系统校准

## 将温度传感器固定在试样放置位置进行温度校准。到达设定温度之后，保温30min后开始测温。读取温度巡检仪的数据，每2min测量一次，共测量15次。测量结果应把温度传感器和温度巡检仪的修正值进行补偿。

温度示值误差，按公式（5）计算：

（5）

式中：

—温度巡检仪测得的相应温度算术平均值，℃；

—温度测控系统显示的温度，℃；

—温度巡检仪测得的相应温度最大值，℃；

## —温度巡检仪测得的相应温度最小值，℃；

## 6.2.4 转速校准

## 6.2.4.1 转速校准点的选择

## 在被校试验机可设定的转速最大值内选定至少10个校准点，宜包含50r/min、100r/min、500r/min、1000r/min、3000r/min、5000r/min。

## 6.2.4.2 转速示值误差

## 将反光片固定在旋转圆盘上，将非接触转速表与旋转圆盘上的反光片相垂直，当转速达到设定值稳定5min后开始测量，每隔1min测量一次，共测量3次。转速的示值误差按公式（6）计算：

## （6）

式中：

—转速示值误差，%；

—转速设定值，r/min；

## —转速表示值的平均值，r/min。

## 6.2.5 负荷砝码质量校准

用电子天平或称重传感器称量各个负荷砝码的质量，重复3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1g。

# 7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

m）校准人和核验人签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

## 附录A

磨耗试验机校准记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |
| --- |
| 器具名称 |  | 出厂编号 |  |
| 型号/规格 |  | 设备编号 |  |
| 制造厂 |  | 环境条件 | ℃ %RH |
| 校准地点 |  |
| 测量标准信息 |
| 名称 | 型号 | 证书编号 | 编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 有效期 |
| 校准结果 |
| 1 加载试验力（N） |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 示值误差% | 示值重复性% |
| 扩展不确定度： |
| 2 摩擦力（N） |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 示值误差% | 示值重复性% |
| 扩展不确定度： |
| 3 转速（r/min） |
| 设定值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 |
| 扩展不确定度： |
| 4 温度示值误差（℃） |
| 设定值 | 次数 | 实测值 | 温度示值误差 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
|  | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
| 扩展不确定度： |

校准人：                                                     核验人：

磨耗试验机校准记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |
| --- |
| 器具名称 |  | 出厂编号 |  |
| 型号/规格 |  | 设备编号 |  |
| 制造厂 |  | 环境条件 | ℃ %RH |
| 校准地点 |  |
| 测量标准信息 |
| 名称 | 型号 | 证书编号 | 编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 有效期 |
| 校准结果 |
| 1 负荷砝码质量/g |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 扩展不确定度： |
| 2 转速（r/min） |
| 设定值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 |
| 扩展不确定度： |

校准人：                                                     核验人：

附录B

摩擦、磨损试验机校准证书内页参考格式

证书编号:

| 校准结果 |
| --- |
| 1 加载试验力（N） |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 示值误差% | 示值重复性% |
| 扩展不确定度： |
| 2 摩擦力（N） |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 示值误差% | 示值重复性% |
| 扩展不确定度： |
| 3 转速（r/min） |
| 设定值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 |
| 扩展不确定度： |
| 4 负荷砝码质量（g） |
| 校准值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 扩展不确定度： |
| 5 温度示值误差（℃） |
| 设定值 | 温度示值误差 |
| 扩展不确定度： |
| 备注： |

磨耗试验机校准证书内页参考格式

证书编号:

| 校准结果 |
| --- |
| 1 负荷砝码质量/g |
| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 扩展不确定度： |
| 2 转速（r/min） |
| 设定值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 |
| 扩展不确定度： |
| 备注： |

# 附录C

# 摩擦、磨损试验机

# 试验力校准的测量结果不确定度评定示例

# C.1 概述

## C.1.1 评定依据

本规范。

## C.1.2 测量标准

标准测力仪：测量范围（1~1000）N，准确度等级0.1级。

C.1.3 被测对象

多功能摩擦磨损试验机：型号：MFT-5000

## C.1.4 测量方法

标准测力仪应在试验机上放置足够的时间使其达到稳定温度，试验机在连同安装好的标准测力仪时，应从零开始至少施加3次最大试验力。将标准测力仪与被测试验机力值传感器垂直放置，通过试验机控制逐步进行加载。重复测量3次，计算平均值。

# C.2 测量模型

根据测量过程，其测量结果示值误差可从被测试验机和标准测力仪的示值差得到，因此测量模型可写为：

（C.1）

式中：

—被测试验机的示值误差，N；

## —被检试验机力指示装置的示值，N；

## —标准测力仪指示的几次测量值的算术平均值，N。

C.2.1 灵敏系数

（C.2）

# C.3 测量不确定度的来源

根据测量模型，摩擦、磨损试验机试验力示值误差测量结果的不确定度来源主要是：

1）被校试验机的测量重复性引入的不确定度分量

2）被校试验机的分辨力引入的不确定分量

3）标准测力仪精度所引入的不确定度分量

# C.4 测量不确定评定

C.4.1 被校试验机的测量重复性引入的不确定度分量

选择被测对象试验机量程为200N，选取50N作为测量点，连续测量10次，得到测量列见表C.1。

表C.1 50N点测量列

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（N） | 50.17 | 50.16 | 50.12 | 50.12 | 50.15 | 50.16 | 50.18 | 50.15 | 50.19 | 50.16 |

由表C.1计算得出：标准偏差：=0.023 N；平均值：=50.16 N。

根据6.2.2得知，每次校准均对试验力进行3次测量，则

C.4.2 被校试验机的分辨力引入的不确定分量

已知试验机分辨力为0.01N，假设为均匀分布则

考虑到<，所以不考虑分辨力引入的不确定分量，则

C.4.3 标准测力仪精度所引入的不确定度分量

输入量的不确定主要由标准测力仪的精度引入，根据标准测力仪的送检证书可知，该标准测力仪校准精度为0.1级，即全量程误差范围均满足±0.1%。采用B类不确定评定方法，假设为均匀分布，50N校准点由标准测力仪所引入的标准不确定度为:

C.5 合成标准不确定度计算

以上两个分量和相互独立，相关系数为0，所以：

=                         （C.3）

表C.2 测量不确定度来源汇总表

| 符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度(N) | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被校试验机示值测量 不重复性 | 0.013 | 1 |
|  | 标准测力仪不确定度 | 0.029 | -1 |
|  | 合成 | 0.032 | - |

# C.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度的表达式为：

(50N)

C.7 相对扩展不确定度计算

因在校准试验机时，判断试验机示值误差和示值重复性时，均使用相对误差对试验机性能进行确认，则

(50N)

# 附录D

# 摩擦、磨损和磨耗试验机

# 转速校准的测量结果不确定度评定示例

# D.1 概述

## D.1.1 评定依据

本规范。

## D.1.2 测量标准

转速表：（20~30000）r/min，示值误差优于±0.01%。

D.1.3 被测对象

多功能摩擦磨损试验机：型号：MFT-5000

## D.1.4 测量方法

将反光片固定在旋转圆盘上，将非接触转速表与旋转圆盘上的反光片相垂直，当转速达到设定值后稳定5min后开始测量，每隔1min测量一次，共测量3次

D.2 测量模型

（D.1）

式中：

—试验机的转速示值误差，%；

—试验机的转速设定值，r/min；

—转速表的测量平均值，r/min

# D.3 测量不确定度的来源

1）被校试验机转速测量重复性引入的标准不确定度；

2）转速表分辨力引入的标准不确定度；

3）转速表示值误差引入的标准不确定度；

由于所列的各项标准不确定度互不相关，故合成标准不确定度为：

（D.2）

# D.4 测量不确定评定

D.4.1 被校试验机转速测量重复性引入的标准不确定度

对被校试验机转速1000r/min点进行10次独立重复测量，测量数据如表D.1所示。

表D.1 转速测量

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | 1001.4 | 1002.3 | 1001.5 | 1002.6 | 1001.7 | 1001.9 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.2 | 1003.4 |

按贝塞尔公式，单次测量标准偏差为：

根据6.2.4.2可知，每次校准均对转速进行3次测量，则

D.4.2 转速表分辨力引入的标准不确定度

转速表分辨力为0.1r/min，取其半宽，按均匀分布考虑，则：

考虑到<，所以不考虑分辨力引入的不确定分量。

D.4.3 转速表示值误差引入的标准不确定度

校准所用转速表经计量校准后，查询证书可知其示值误差≤±0.01%，采用B类不确定评定方法，假设为均匀分布，则

D.5 合成标准不确定度

D.5.1 不确定度分量汇总

汇总表见表D.2。

表D.2 试验机转速校准结果不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 被校试验机重复测量 | 0.4 r/min |
|  | 转速表示值由上级计量机构校准 | 0.06 r/min |

D.5.2 合成相对标准不确定度

试验机转速示值测量结果的各项影响因素互不相关，因此其合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=0.4×2=0.8r/min    （k=2）

附录E

# 摩擦、磨损试验机

温度校准的测量结果不确定度评定示例

# E.1 概述

## E.1.1 评定依据

本规范。

## E.1.2 测量标准

温度巡回检测仪配K型热电偶：测量范围(300～1100)℃，不确定度U=1.1℃（k=2）。

E.1.3 被测对象

多功能摩擦磨损试验机高温炉：型号：MFT-5000

## E.1.4 测量方法

## 将温度传感器固定在试样放置位置进行温度校准。到达设定温度之后，保温30min后开始测温。读取温度巡检仪的数据，每2min测量一次，共测量15次。

E.2 测量模型

（E.1）

式中：

—被测高温炉的示值误差，℃；

—温度巡回检测仪显示的测温点的实际温度，℃；

—被测高温炉的设定温度，℃。

# E.3 测量不确定度的来源

测量不确定度的来源如下：

1）被测高温炉测量重复性引入的标准不确定度；

2）被测高温炉分辨力引入的标准不确定度；

3）温度校准装置不确定度引入的标准不确定度。

# E.4 测量不确定评定

E.4.1 被测高温炉测量重复性引入的标准不确定度

取一台高温炉，选择300℃、800℃、1100℃测量点，在重复性条件下连续测量15次，得到测量结果如表E.1所示

表 E.1

|  | 300(℃) | 800(℃) | 1100(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302.9 | 805.6 | 1110 |
| 2 | 301.2 | 807.9 | 1113 |
| 3 | 304.5 | 806.2 | 1111 |
| 4 | 303.7 | 808.2 | 1114 |
| 5 | 302.1 | 806.8 | 1110 |
| 6 | 301.5 | 804.1 | 1110 |
| 7 | 301.2 | 807.6 | 1111 |
| 8 | 304.9 | 807.9 | 1112 |
| 9 | 302.2 | 806.2 | 1110 |
| 10 | 302.3 | 807.5 | 1111 |
| 11 | 302.9 | 805.6 | 1110 |
| 12 | 301.2 | 807.9 | 1113 |
| 13 | 304.5 | 803.2 | 1111 |
| 14 | 302.0 | 809.4 | 1114 |
| 15 | 302.1 | 806.8 | 1110 |
| 平均值 | 302.7 | 806.8 | 1110.8 |
| 单次实验标准差 | 1.33 | 1.29 | 1.40 |

实际测量情况以测量15次的算术平均值作为测量结果，则可得到表E.2

表 E.2

| 测量点(℃) | (℃) |
| --- | --- |
| 300 | 0.34 |
| 800 | 0.33 |
| 1100 | 0.36 |

E.4.2 被测高温炉分辨力引入的标准不确定度

被测高温炉分辨力为0.1℃，取其半宽，按均匀分布考虑，则：

考虑到<，所以不考虑分辨力引入的不确定分量。

E.4.3 温度校准装置不确定度引入的标准不确定度

温度校准装置由温度巡检仪和热电偶组成，并组合使用。经由上级校准单位校准后，查询证书可知其扩展不确定度为U=1.1℃ k=2，则

E.5 合成标准不确定度

E.5.1 不确定度分量汇总

不确定度分量汇总见表E.3。

表E.3高温炉校准结果不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 被测高温炉测量重复性 | 0.34℃（300℃） 0.33℃（800℃） 0.36℃（1100℃） |
|  | 被测高温炉分辨力 | 0℃ |
|  | 温度校准装置不确定度 | 0.55℃ |

E.5.2 合成标准不确定度

高温炉示值测量结果的各项影响因素互不相关，因此其合成标准不确定度为：

表E.4

| 测量点(℃) | (℃) |
| --- | --- |
| 300 | 0.7 |
| 800 | 0.7 |
| 1100 | 0.7 |

E.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度见表E.5。

表E.5

| 测量点(℃) | U(℃) |
| --- | --- |
| 300 | 1.4 |
| 800 | 1.4 |
| 1100 | 1.4 |

附录F

# 磨耗试验机

负荷砝码质量测量结果不确定度评定示例

# F.1 概述

## F.1.1 评定依据

本规范。

## F.1.2 测量标准

电子天平：测量范围(0～3100)g，分度值0.001g。

F.1.3 被测对象

多功能摩擦磨损试验机：型号：MFT-5000，编号：ZF410001、

## F.1.4 测量方法

用电子天平称量各个负荷砝码的质量，重复3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1g。

F.2 测量模型

M=m±Δm                             (F.1)

式中：

M——被测负荷砝码的测量结果，g；

m——电子天平的读数值，g；

Δm——电子天平的示值误差，g。

F.3 测量不确定度的来源

测量不确定度的来源如下：

1）由测量重复性引入的标准不确定度分量；

2）电子天平最大允许误差引入的标准不确定度分量。

F.3.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量

对500g负荷砝码进行10次测量，测得结果见表F.1。

表F.1 重复10次测量结果

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷砝码质量/g | 498.4 | 498.4 | 498.5 | 498.6 | 498.4 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 负荷砝码质量/g | 498.4 | 498.5 | 498.4 | 498.5 | 498.4 |

负荷砝码质量的平均值=498.45 g。

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

(F.2)

式中：

mi——第i次测量结果，g；

——10次测量结果的平均值，g；

n——测量次数。

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度为：

F.3.2 电子天平最大允许误差引入的标准不确定度分量

用称量范围 (0~3100)g，分辨力0.001g的电子天平称量负荷砝码的质量，500g称量时电子天平的最大允许误差为±0.5g，区间半宽为0.5g，假设为均匀分布，则：

F.3.3 标准不确定度分量表

标准不确定度分量见表F.2。

表F.2  标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值/g |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 0.04 |
|  | 电子天平最大允许误差引入的不确定度 | 0.29 |

F.3.4 合成标准不确定度uc

各输入量之间相互独立，互不相关，因此：

F.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=0.58g   （k=2）

# Text boxes

中国人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

摩擦、磨损和磨耗试验机校准规范

（送审稿）

Calibration Specification for

Friction, Fear and Abrasion Testing Machines

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

摩擦、磨损和磨耗试验机校准规范

Calibration Specification for

Friction,Fear and Abrasion Testing Machines

JJF（有色金属）XXXX—20xx

测

量

点

序

号