| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验报告表7 | 表7中磁力搅拌数据单另列表做分析 | 中伟新材料股份有限公司 | 采纳 | 已单另列表分析 |
|  | 标准文本封面 | 标准草案（预审稿）封面英文“四氧化三钴”表述需与YS/T633-2015中一致。 | 预审会 | 采纳 | 已参照 YS/T633-2015修改 |
|  | 标准文本第8项 | 标标准草案（预审稿）第8项：试验数据的处理中，需对公式（1）进行说明，说明w为wCu与wZn之和。 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 | 已修改 |
|  | 实验报告第3项 | 试验报告中第3项“主要试验内容”中A1液固比试验中1:4试验数据补充完整。 | 江苏当升材料科技股份有限公司 | 采纳 | 已修改 |
|  | 标准文本整体 | 本标准相关的专利需申明作废 | 预审会 | 采纳 |  |
|  | 标准文本7.4.1 | 增加磁力搅拌方式 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 | 已增加相关实验及实验结论 |
|  | 实验报告 | 滤膜抽滤后钴浓度较高 | 荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 正常实验现象 |
|  | 实验报告 | 待测试液放置一段时间后有沉淀 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 | 正常实验现象，方法中7.4.3有过滤步骤 |
| 9 | 实验报告 | 样品6#是否经过混匀 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 | 样品经过了混匀步骤 |
| 10 | 实验报告 | 搅拌时间实验 | 天津盟固利新能源科技有限公司 | 采纳 | 做了时间条件实验 |
| 11 | 实验报告 | 是否有其他元素干扰 | 厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 | 进行了元素干扰实验 |

说明（1）征求意见单位数：10 个，共收集到11条意见，并逐条处理。