ICS 77.120.60

CCS  H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 229.1—XXXX

高纯铅化学分析方法 第1部分: 银、镉、锰、铜、铋、铝、镍、锡、镁、锌和铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of high purity lead—

Part1:Determination of silver, cadmium, manganese, copper, bismuth, aluminum, nickel, tin, magnesium, zinc and iron contents Inductively coupled plasma mass spectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《高纯铅化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法；

——第2部分：砷量的测定  原子荧光光谱法；

——第3部分：锑量的测定  原子荧光光谱法；

——第4部分：痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法。

本文件代替YS/T 229.1—2013《高纯铅化学分析方法 第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法》，与YS/T 229.1—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 按照GB/T 1.1—2020的规定调整文件结构（见全文结构，2013年版的结构）；

- 修改了范围的行文方式，增加了“镉、锌、锰”3个元素（见1，2013年版的1）；

- 光谱法原理改成质谱法原理（见4，2013年版的2）；

- 去掉标准溶液自行配制改用国家标准样品，增加了氩气的纯度（见5.4-5.11，2013年版的3.4-3.20）；

- 仪器设备改成质谱仪（见6，2013年版的4.1-4.3）；

- 增加了样品形状描述，内容为新增（见7）；

- 用质谱法的测定步骤取代光谱法的测定步骤（见8.4，2013年版的5.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为YS/T 229.1—1994，2013年第一次修订；

——本次为第二次修订。

- 引  言

铅主要用于制造铅蓄电池；铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备，应用广泛。产品标准YS/T 229—2013《高纯铅化学分析方法》已于2013年10月17日发布，并于2014年3月1日实施。高纯铅中的化学成分对于产品的质量影响非常大，是必须测定的指标。因此，随着检测方法的进步，急需更新高纯铅的检测方法。

YS/T 229-2013 《高纯铅化学分析方法》由四个部分构成。

——第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法；

——第2部分：砷量的测定  原子荧光光谱法；

——第3部分：锑量的测定  原子荧光光谱法；

——第4部分：痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法。

本文件的制定改进了产品的化学分析方法，其制定是基于供需双方的需求。对于把控高纯铅的产品质量，及减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷具有重要作用。

高纯铅化学分析方法

第1部分: 银、镉、锰、铜、铋、铝、镍、锡、镁、锌和铁含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本文件规定了高纯铅中金属杂质含量的测定方法，采用电感耦合等离子体质谱法测定高纯铅中银、镉、锰、铜、铋、铝、镍、锡、镁、锌和铁痕量杂质元素含量。

本文件适用于99.999%—99.99999%高纯铅中金属杂质含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

样品以硝酸溶解后，加入一定量硫酸在80-90℃下，使铅生成硫酸铅沉淀与杂质分离，冷却后定容，以电感耦合等离子体质谱法直接测定银、镉、锰、铜、铋、铝、镍、锡、镁、锌和铁的杂质含量（以内标法校正基体的影响）。按标准曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

- 试剂

- 除非另有说明，本文件所用试剂均为优级纯的试剂(超高纯硝酸)，所用水符合GB/T 6682规定的二级水。

  - 盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

  - 硝酸 (ρ =1.42 g/mL)。

  - 硫酸 (ρ =1.84g/mL)。

  - 盐酸 (1+9)。

  - 硝酸 (1+3)。

  - 硫酸 (1+1)。

  - 硫酸 (1+9)。

  - 国家标准样品GSB 04-1767-2004 多元素标准溶液，质量浓度为100μg/mL。

  - 国家标准样品GSB 04-1712-2004 银单元素标准溶液，质量浓度为1000μg/mL。

  - 国家标准样品GSB 04-1746-2004 铑单元素标准溶液，质量浓度为1000μg/mL。

  - 氩气[w(Ar)≥99.999%]。

- 仪器设备

- 电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu；对由工作气体 Ar 产生的复合干扰离子如40Ar16O+具有消除功能。

- 样品

- 试样加工成小颗粒或粉状。

- 试验步骤

  - 试料

称取3.000g试料，精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（8.1）置于100mL烧杯中，加入硝酸(1+3)20mL，盖上表面皿，低温加热使试料完全溶解，冷却，用水稀释至40ml，在80-90℃水浴上，在搅拌下加入5ml硫酸(1+1)，沉淀完全后，继续在80-90℃水浴上放置15分钟，取下冷却，静置1.5小时，用双层定量滤纸过滤［滤纸先用盐酸（1+9）溶液洗3-5次，用水冲至中性，再用硫酸(1+9)溶液洗1次］，用50ml容量瓶收集，用硫酸(1+9)溶液洗沉淀，用水定容至刻度，混匀，待测。

    - 于电感耦合等离子体质谱仪上，测定空白试液（8.3）和试液（8.4.1）中银、镉、锰、铜、铋、铝、镍、锡、镁、锌和铁的含量。

  - 工作曲线的绘制

    - 工作曲线的绘制

国家标准样品（5.8）、（5.9）于一系列100mL容量瓶中，用2%硝酸定容至刻度，混匀，配制标准曲线。

    - 测定同位素的选择

表 1 各元素测定同位素

| 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | Cu | 63 |
| Al | 27 | Ag | 107 |
| Fe | 56 | Sn | 118 |
| Ni | 60 | Bi | 209 |
| Mn | 55 | Zn | 64 |
| Cd | 111 |  |  |

- 试验数据处理

各元素含量以该元素的质量分数wx计，以%表示，按式（1）计算：

…………………..……………..（1）

式中：

ρ0——空白溶液中各元素的质量浓度，ng/mL；

ρ1——分析试液中各元素的质量浓度，ng/mL；

V——分析试液体积，mL；

m——试料质量，g。

- 计算结果表示到小数点后两位有效数字，按GB/T 8170的规定进行修约。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过 5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2 重复性限

| wx/﹪ | 0.00010 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% | 0.00005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0010 |
| 注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法获得：

- 表3 再现性限

| wx/﹪ | 0.00010 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% | 0.00008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0020 |
| 注：再现性限（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |

- 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________