ICS 77.040

CCS H 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 14140—XXXX

代替GB/T 14140—2009、GB/T 30866—2014

DAITIA

半导体晶片直径测试方法

Test method for measuring diameter of semiconductor wafer

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14140—2009《硅片直径测量方法》和GB/T 30866—2014《碳化硅单晶片直径测试方法》，与GB/T 14140—2009、GB/T 30866—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了标准名称；

- 更改了标准适用范围；

c） 增加了千分尺的构成和测量原理；

d)  增加了干扰因素；

e)  增加了轮廓仪测试方法；

f)  增加了游标卡尺测试方法；

g） 更改了精密度。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：麦斯克电子材料股份有限公司、山东有研半导体材料有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——分别于2009年首次发布为GB/T 14140—2009，2014年首次发布为GB/T 30866—2014；

本次为第一次修订。

半导体晶片直径测试方法

- 范围

本文件规定了半导体晶片直径的测试方法。

本文件适用于圆形半导体晶片直径的测试，测试范围标称直径300mm及以下。本文件不适用于测试晶片的不圆度。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6093  几何量技术规范（GPS） 长度标准量块

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 25915.1 洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

4  投影法

4.1 光学投影法

- 4.1.1  方法原理

利用光学投影仪，将晶片投影到显示屏上，使用螺旋测微计和标准长度块进行测量。以晶片投影的两端边缘分别与显示屏上的垂直坐标左右两边相切，由其位置差求出晶片直径。按晶片参考面不同测量晶片的三条直径（见图1）。计算出平均直径和直径偏差。

- 4.1.2  干扰因素

- 4.1.2.1  晶片表边缘沾污、波纹或参差不齐等会造成直径测量误差。

- 4.1.2.2  载物台与螺旋测微计主轴的接触表面和螺旋测微计主轴端部的沾污或损坏会造成测量误差。

4.1.2.3  标准长度量块的测量表面沾污或损坏会造成测量误差。

4.1.2.4  使用多个标准长度量块研和成一个参考长度，量块研和方法和程度不正确会造成测量误差。

4.1.2.5  测试样品、长度量块放置时间不同会造成测量误差。

- 4.1.3  试验条件

- 4.1.3.1  温度：23℃±5℃；

- 4.1.3.2  测试样本、测试长度量块应在测量室温下放置15min以上方可进行测量。

- 4.1.4  仪器设备

- 4.1.4.1  光学投影仪

图像可放大倍数在20倍～40倍。

4.1.4.2  载物台

可自由移动，移动范围为：水平方向≥300mm，垂直方向≥100mm。

4.1.4.3  螺旋测微计

分度值优于5μm，螺旋测微计主轴的移动推动载物台的移动，主轴伸长度越大读数越精确。螺旋测微计有容纳标准长度量块的轨道，以增大测量范围。

- 4.1.4.4  样品夹

用于支撑投影仪载物台上的样片，能够在载物台上滑动，样品夹配置有旋转和固定的工具，使样片能旋转360°（精确到±5°），能将样品夹固定到载物台上。

- 4.1.4.5  标准长度量块

标准长度量块应符合GB/T6093规格。

- 4.1.4.6  刻度板

用玻璃或透明材料制成，覆盖到投影仪屏幕上，两条相互垂直的刻线提供水平和垂直参考。

- 4.1.5  样品

圆形晶片，表面洁净、干燥，边缘应光滑平整。

- 4.1.6  试验步骤

- 4.1.6.1  测定条件

4.1.6.1.1  测试直径任意选取三条直径，三条直径夹角不小于30°，避开参考面位置。

- 4.1.6.2  样品测定

4.1.6.2.1  清洁样品夹、螺旋测微计主轴端部和载物台的接触表面。

4.1.6.2.2  调节投影仪放大器，使得放大倍数在20倍～40倍范围内，把刻度板镶嵌到屏幕上，把样品夹固定在载物台上。

4.1.6.2.3  按4.6.1.1.1确定要测量三条直径的位置。

4.1.6.2.4  将待测晶片固定当样品夹上，使被测直径处于测量位置，调节投影仪的焦点，使晶片边缘轮廓清晰地显示在显示屏上。

4.1.6.2.5  调节载物台的垂直位置，以使晶片被测直径的试样图像与显示屏上水平坐标轴一致，样片显示在屏幕的右边（如图1）。

4.1.6.2.7  调节螺旋测微计，以便主轴在标准量程中心±30%移动。

4.1.6.2.8  松开并移动样品夹，使晶片边缘投影靠近刻度板垂直轴线。

4.1.6.2.9  重新紧固样品夹，旋转测微计主轴进行微小平移调节，以便晶片边缘投影刚好和垂直轴线相切（如图2）。注意主轴旋转方向，作最后调节。记下此时螺旋测微计读数S（精确到5μm以上）。

4.6.2.10  选择和晶片直径尺寸相当的标准长度量块，记录基准长度L，单位为毫米。清洁量块，如果多个长度量块形成一个参考长度，按照量块使用要求将它们研和在一起。

图1  试样边缘与垂直轴左边相切位置

4.1.6.2.11  小心移动载物台，远离螺旋测微计主轴，把标准长度量块放在测微计轨道上，移动载物台，轻轻靠向标准长度量块；

4.1.6.2.12  旋转测微计主轴，使得第一次测量的对边投影刚好与垂直轴相切（如图2）。最终调节时螺旋测微计主轴方向与4.2.9一致，以消除主轴向后靠的影响。记录第二个测微计读数F，精确到5μm以上。

4.1.6.2.13  旋转晶片，使另一条被测直径处于测量位置，重复4.2.6.5～4.2.6.12测量步骤，直至测完三条直径。

图2  试样边缘与垂直轴右边相切位置

4.1.7  试验数据处理

4.1.7.1  晶片直径值按公式（1）计算，其中当晶片直径大于基准长度时，（S-F）为正值；晶片直径小于基准长度时，（S-F）为负值：

Di=L+（S-F）..........................................（1）

式中：

Di—晶片直径测量值，单位为毫米（mm），i=1，2,3；

L—9.2.9中记录的标准量块基准长度值，单位为毫米（mm）；

S—第一次记录的读数，单位为毫米（mm）；

F—第二次记录的读数，单位为毫米（mm）。

4.1.7.2  晶片直径的平均值按公式（2）计算：

..........................................（2）

式中：

Di—晶片直径测量值，单位为毫米（mm）。

4.7.3   对每一片晶片，其最大直径减去最小直径即为该晶片的直径偏差。

- 4.1.8  精密度

本测试方法三个实验室平均直径的二倍标准偏差为±66μm。

4.1.9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）	晶片编号；

b）	晶片批量及检测试样数量；

c）	晶片直径测量值、直径平均值和直径偏差;

d）	测试室温度；

e）	本文件准编号；

f）	检测者及检测日期。

4.2  轮廓仪法

4.2.1  方法原理

晶片通过操作台的平移（X）或旋转（θ） 将要测量的位置移动到边缘/切口传感器，传感器将检测到的光学信号传输到图像存储器，并通过计算机内部软件自动分析晶片的形状，计算出每个形状的尺寸信息。晶片直径是由除切口部分之外所有测量数据的平均值定义，在d1~d2范围之间。

图3  直径测量图

4.2.2  干扰因素

4.2.2.1  晶片洁净度可能会对扫描结果产生噪声干扰，对测试结果有影响；

4.2.2.2  晶片边缘波纹或参差不齐等会造成直径测量误差；

4.2.2.3  设备校准不准确，会引入测试结果的偏差；

4.2.2.4  测试设备的定位精度会影响测试位置，从而影响采样点的位置，可能导致测试结果错误；

4.2.2.5  测试设备的设置不同对测试结果有影响；

4.2.2.6  测试环境的温度、相对湿度和空气洁净度会影响测试结果。

4.2.3  实验条件

测试应在下列环境中进行：

- 温度：23 ℃±3 ℃；

- 相对湿度：50%±10%；

- 空气洁净度：不低于GB/T 25915.1中规定的5级。

4.2.4  仪器设备

直径测试设备如图4：

标引序号说明：

1——边缘轮廓；

2——边缘传感器CCD-1；

3——透镜-2；

4——LED光源；

5——晶片切口轮廓；

6——透镜-1；

7——LED-2光源；

8——形状传感器（激光扫描）；

9——晶片切口传感器CCD-2。

图4  边缘轮廓测试设备图

4.2.4.1  边缘轮廓测试仪应满足如下要求：边缘传感器CCD-1、形状传感器（激光扫描）、晶片切口传感器CCD-2、透镜、LED光源、测试样品操作装置和用于测试和计算分析的软件（由仪器制造商开发并存储在仪器计算机程序中）。

4.2.4.2  样品的校准系统：利用标准样片对仪器进行重复性研究，确认仪器的重复性。

4.2.5  样品

晶片厚度为：400~1200 μm；斜面宽度：≤1200 μm ；表面洁净、干燥，边缘应光滑平整。

注：无倒角的晶片无法测试。

4.2.6  校准

4.2.6.1  通过校准程序对晶片的直径进行校准。

4.2.6.2  将校准样片放入边缘轮廓测试仪中。

4.2.6.3  输入要校准晶片的真实值、尺寸。

4.2.6.4  根据校准结果更新校准系数。

注：校准系数即测量结果与真实值之间的偏移量。

4.2.7  测试步骤

4.2.7.1  开启边缘轮廓测试设备。

4.2.7.2  装载测试样品。

4.2.7.3  选择测试并记录测试样品的分析条件。

4.2.7.4  根据边缘类型选择测试程序。

a）设置测试样品的边缘测试角度；

b）设置测试样品的切口测试角度；

c）设置切口与晶片轮廓交接圆弧半径、切口曲率半径。

4.2.7.5  测试样品并记录测试结果。

4.2.8  实验数据处理

4.2.8.1  每一片晶片直径的平均值按公式（3）计算：

.....................................（3）

式中：

Di—晶片直径测量值，单位为毫米（mm）。

4.2.8.2  对每一片晶片，其最大直径减去最小直径即为该晶片的直径偏差。

4.2.9  精密度

本测试方法实验室内相对标准偏差为0.0004%，实验室间相对标准偏差为0.008%。

4.2.10  实验报告

a）晶片编号；

b）晶片批量及检测试样数量；

c）晶片直径测量值、直径平均值和直径偏差;

d）测试环境的温湿度；

e）设备类型，包括型号和生产厂家；

e）本文件编号；

f）检测者及检测日期

5  千分尺法

- 5.1  方法原理

千分尺是由尺架、测砧、测微螺杆、测力装置和锁紧装置等组成。其工作原理是应用螺旋副传动原理，借其微分螺杆与固定套管装置的内螺纹，作为一副精密螺丝偶合件，将回旋的螺旋角位移变为测杆直线移动。测量晶片的三条直径，计算出平均直径和直径偏差。

- 5.2  干扰因素

- 5.2.1  晶片表边缘沾污、波纹或参差不齐等会造成直径测量误差。

- 5.2.2  千分尺两侧砧接触晶片的程度会造成晶片形变而产生测量误差。

- 5.2.3  测量时晶片实际直径与千分尺两侧砧中心位置不在同一平面会造成测量误差。

5.2.4  千分尺两侧砧表面沾污、损伤或校准失败均会造成测量误差。

- 5.3  试验条件

- 5.3.1  温度：23℃±5℃。

- 5.3.2  测试样本、测试长度量块应在测量室温下放置15min以上方可进行测量。

- 5.4  仪器设备

- 千分尺，测量范围为0 mm〜300 mm,分度值为0.001 mmo

- 5.5  样品

圆形晶片，表面洁净、干燥，边缘应光滑平整。

- 5.6  试验步骤

- 5.6.1  测定条件

5.6.1.1  测试直径任意选取三条直径，三条直径夹角不小于30°，避开参考面位置。

- 5.6.2  样品测定

5.6.2.1  按5.6.1.1确定要测量的三条直径的位置；

5.6.2.2  用校准棒校准千分尺；

5.6.2.3  旋出千分尺测量杆，放入被测晶片，使待测直径处于测量位置；

5.6.2.4  旋进测量杆到终止位置（转动千分尺测力装置的滚花外轮，听到咯咯的响声即表示千分尺与晶片 已接触好）；

5.6.2.5  记录千分尺的读数，取下晶片；

5.6.2.6  重复5.6.2.3～5.6.2.5测量步骤，直至测完三条直径。

5.7  试验数据处理

5.7.1  晶片直径的平均值按公式（4）计算：

.....................................（4）

式中：

Di—晶片直径测量值，单位为毫米（mm）。

5.7.2  对每一片晶片，其最大直径减去最小直径即为该晶片的直径偏差。

- 5.8  精密度

本测试方法实验室内相对标准偏差为0.014%，不同实验室间相对标准偏差为0.016%。

5.9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）	晶片编号；

b）	晶片批量及检测试样数量；

c）	晶片直径测量值、直径平均值和直径偏差;

d）	测试室温度；

e）	本文件编号；

f）	检测者及检测日期

6  游标卡尺法

- 6.1  方法原理

游标卡尺由尺身、游标、外测量爪、刀口内测量爪、深度尺、紧固螺钉等组成。其原理是基于两个测量刻度之间的距离来确定物体的尺寸。测量晶片的三条直径，计算出平均直径和直径偏差。

- 6.2  干扰因素

- 6.2.1  晶片表边缘沾污、波纹或参差不齐等会造成直径测量误差。

- 6.2.2  游标卡尺测量爪接触晶片的程度会造成晶片形变而产生测量误差。

- 6.2.3  游标卡尺测量爪沾污、损伤会造成测量误差。

6.2.4  游标卡尺主尺与副尺零刻度不重合会造成测量误差。

- 6.3  试验条件

- 6.3.1  温度：23℃±5℃。

- 6.3.2  测试样本、测试长度量块应在测量室温下放置15min以上方可进行测量。

- 6.4  仪器设备

- 游标卡尺，测量范围为0 mm〜300 mm,分度值为0.02 mmo

- 6.5  样品

圆形晶片，表面洁净、干燥，边缘应光滑平整。

- 6.6  试验步骤

- 6.6.1  测定条件

6.6.1.1  测试直径任意选取三条直径，三条直径夹角不小于30°，避开参考面位置。

- 6.6.2  样品测定

6.6.2.1  按6.6.1.1确定要测量的三条直径的位置；

6.6.2.2  清洁游标卡尺量爪；

6.6.2.3  校正游标卡尺零点；

6.6.2.4  将外测量爪向外移动，使两外测量爪间距大于待测晶片，然后再慢慢移动游标，使两外测量爪与待测晶片接触；

6.6.2.5  记录游标卡尺的读数，取下晶片；

6.6.2.6  重复5.6.2.3～5.6.2.5测量步骤，直至测完三条直径。

6.7  试验数据处理

8.7.1  晶片直径的平均值按公式（5）计算：

.....................................（5）

式中：

Di—晶片直径测量值，单位为毫米（mm）。

6.7.2  对每一片晶片，其最大直径减去最小直径即为该晶片的直径偏差。

- 6.8  精密度

本测试方法实验室内相对标准偏差为0.022%，实验室间相对标准偏差为0.020%。

6.9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）	晶片编号；

b）	晶片批量及检测试样数量；

c）	晶片直径测量值、直径平均值和直径偏差;

d）	测试室温度；

e）	本文件编号；

f）	检测者及检测日期