行业标准《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》

编制说明（送审稿）

- 工作简况

- 立项目的和意义

改良西门子法棒状硅生产工艺一直是多晶硅企业最普遍采用的生产工艺，但由于成本竞争的压力，近些年硅烷法生产颗粒硅因其低成本、低能耗、低排放及长寿命、高质量、高转化率的绿色环保特质和优势，凭借制造全流程完全符合“低碳减排、节能降耗、绿色智造”的国家战略方向，颗粒硅将成为引领光伏产业助力国家实现碳中和目标的新增长点。颗粒硅一般是以硅烷作为硅源气，以氢气作为载气，在流化床反应器内预先放置硅籽晶，通过化学气相沉积反应，在流化床底部不断排出颗粒硅产品或通过氯硅烷(二氯二氢硅)直接分解工艺制备颗粒硅。

硅烷气体在流化床反应器中发生分解反应，在预先装入的细硅粒表面生长颗粒状多晶硅，反应过程中超细的硅尘会附着在颗粒硅表面，形成表面粉尘。由于颗粒硅产品尺寸主要为150μm～4000μm的小粒状硅料，且吸附力较强，使得表面粉尘去除难度增大，同时表面粉尘的含量也对下游工艺有着很大的影响，会造成拉晶用户使用过程中断线、尾部寿命低、碳含量升高等问题。

国标《GB/T 35307-2017 流化床法颗粒硅》虽未对颗粒硅表面粉尘指标进行具体要求，但颗粒硅表面粉尘的测定对生产工艺的调整及下游客户的使用都有着重要的意义。目前尚未有表面粉尘标准的制定，本文件提供了颗粒硅表面粉尘的检测方法，为颗粒硅后续除尘工艺优化提供支撑。

- 任务来源

2.1 计划来源及要求

根据2022年5月13日《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2022〕94号）的要求，行业标准《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》项目由江苏中能硅业科技发展有限公司牵头起草，计划编号为 2022-0249T-YS，项目周期为24个月。

- 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

牵头单位江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“中能硅业”），是世界领先的集研发、生产、销售、服务于一体的高纯多晶硅新能源企业，系香港上市公司协鑫科技控股有限公司控股的子公司。2006年3月，中能硅业在江苏省徐州市经济技术开发区创立。凭借人才、技术、成本、质量、研发等综合优势。仅用5年时间就赶超了美、德等西方发达国家半个世纪的多晶硅研发与制造水平，彻底扭转中国光伏行业“两头在外”的被动局面。2016年在新疆昌吉州西黑山产业园新建新疆协鑫新能源材料科技有限公司，2020年“新疆”与“徐州”双轮齐驱，为全球提供四分之一的高纯多晶硅原料。

目前，中能硅业正引领国内多晶硅产业第二次技术革命，全力推进硅烷流化床法制备多晶硅技术（简称“硅烷法”）的自主研发。2017年4月正式收购美国太阳能巨头、全球最大洁净能源开发商SunEdison公司，提升硅烷流化床核心技术能力。2019年实现关键设备国产化及关键材料替代，主编国内颗粒硅国标行标，实现FBR装置长周期运行及品质突破，完全满足主流市场单晶硅料需求，并已通过下游客户的实际验证。中能硅业硅烷法生产的颗粒硅产品质量已达到电子级标准，随着单晶复投料需求激增，公司现有颗粒硅产能已无法满足市场需求，为加快推进硅料业务提档升级，中能硅业于2020年8月实施启动高纯晶体硅替代升级项目，采用协鑫独创FBR硅烷流化床法批量生产颗粒硅，目前已实现颗粒硅年产能10万吨。志在打造清洁生产、低碳减排的环保新能源企业，提升国际化核心竞争力，带动国内光伏、电子等新兴行业发展，在行业竞争中继续赢得领跑者的地位。

江苏中能硅业科技发展有限公司作为牵头单位开展大量的现场调研、资料查阅、取样、各项试验和数据的收集工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，并组织标准编写，最终带领编制组完成标准编制工作。乐山协鑫新能源科技有限公司积极参加标准调研工作和意见反馈工作，针对标准的讨论稿的技术指标提出反馈意见。

3.2 主要工作成员负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1  主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 王 彬 | 负责标准修订工作整体的统筹安排，跟进标准修订进度，推进标准稳步进行。 |
|  | 提供理论支撑和指导，协助标准编写。 |
|  | 负责标准和编制说明的编写，负责相关企业意见的征集和反馈。 |
|  | 负责本标准实验安排，试验方案确定以及数据积累。 |
|  | 提供产品生产、使用情况，参与标准编写及意见反馈。 |

- 主要工作过程

4.1 起草阶段

2022年5月13日，工业和信息化部办公厅下达了《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》行业标准的任务。本标准在下达计划之日起，标准编制组内部召开了关于标准起草的工作会议，布置了标准起草的相关工作。根据本标准的起草原则，编制组对我国目前生产和使用颗粒硅的相关企业进行调研和统计，参考国内外相关标准，同时结合相关企业的一些技术指标和检验数据起草了本标准讨论稿。

- 标准编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，确定了《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 本标准的制定，助力于颗粒硅生产厂家及用户了解颗粒硅表面硅尘的附着情况，促进颗粒硅除尘技术的提升和完善，为下游用户提供可靠的参考依据，填补颗粒硅产品在检测含尘量方面的技术空白；

（2）根据国内颗粒硅生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

（3）融入较为成熟和简易方便的颗粒硅表面粉尘含量的检测方法，提供准确的分析数据，更好的指导颗粒硅的生产和工艺革新；

（4）按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2014《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》进行标准编制。

- 标准主要内容的确定依据

本标准结合我国硅烷法颗粒硅的实际生产和使用情况，考虑颗粒硅的发展和行业现状制定而成。标准主要内容的确定依据详述如下：

3.1 范围

本文件参考HJ 1075 《水质 浊度的测定 浊度计法》测定水中浊度的检测原理测定颗粒硅表面粉尘含量，并以浊度（NTU）计。

3.2 测试原理

利用一束稳定光源光线通过盛有待测样品的样品池，传感器处在与发射光线垂直的位置上测量散射光强度。当光束射入样品时，试液中颗粒物对入射光形成散射，产生的散射光的强度与样品中浊度在一定浓度范围内成比例关系。当一定质量的颗粒硅放置在一定体积的高纯水中，经过超声后，表面粉尘被浸提到高纯水，利用浊度仪检测浸提液的浊度，以此来表示一定质量的颗粒硅的表面粉尘含量。

3.3 干扰因素说明

3.3.1 样品容器的选择说明

为验证不同材质容器对颗粒硅表面粉尘检测结果的影响，分别选用PET、PP、玻璃、PE和PFA材质容器进行试验。试验方案：选用5个不同浊度梯度的样品，分别在不同材质容器中平行测定15次，取均值作为试验结果（见表2）。

从试验结果可知，不同浓度梯度的样品在PET材质、PP材质和玻璃材质数据超声效果较好，PE材质和PFA材质中超声效果较差，由于PET材质和PP材质自重较轻，批量超声时对超声效果影响较小，建议选用PET材质和PP材质。

表2 不同材质容器对检测结果的影响

单位：NTU

| 容器材质 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PET | 72.7 | 97.7 | 178.4 | 242.2 | 426.8 |
| PP | 71.9 | 100.2 | 173.4 | 237.5 | 435.0 |
| 玻璃 | 78.5 | 104.4 | 176.6 | 249.4 | 447.0 |
| PE | 53.8 | 69.5 | 164.6 | 196.7 | 377.0 |
| PFA | 51.4 | 69.5 | 155.8 | 183.2 | 353.2 |

3.3.2 样品超声后放置时间选择说明

因表面粉尘受自身重力影响，长时间放置会沉降，使得浸提液中的颗粒物减少，对入射光的散射降低，即浊度降低。为确定最佳放置时间同时保证检测结果的准确性，将不同浓度梯度的样品，分别放置0min、5min、10min、20min和30min后进行检测，收集检测结果，（见表3）。

试验结果表明，粉尘含量越高时，浊度值下降越快。当浊度小于200NTU时，放置时间在20min沉降不明显；当浊度大于200NTU时，放置10min之后，浊度下降明显。为保证检测结果的准确性，建议样品超声后放置10min内完成检测。

表3 样品超声后放置不同时间对检测结果的影响

| 样品 | 放置时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0min | 5min | 10min | 20min | 30min |
| 样品-a | 68.9 | 82.6 | 67.8 | 73.8 | 65.3 |
| 样品-b | 199.7 | 193.0 | 213.3 | 199.4 | 177.0 |
| 样品-c | 246.8 | 257.3 | 249.3 | 230.3 | 215.9 |
| 样品-d | 685.9 | 680.3 | 682.6 | 652.6 | 644.5 |

3.3.3 超声声强的选择说明

本文件采用超声振动方式将粉尘脱离颗粒硅表面，为研究不同超声强度对检测结果的影响，标准小组制定以下试验。利用测试合格的声强仪测定超声仪的声强，在不同声强下（0.3 w/cm2、0.4w/cm2、0.5w/cm2、0.6w/cm2）对颗粒硅进行超声，收集检测结果（见表4）。

结果表明，声强低于0.5 w/cm2，浊度较低，样品表面的粉尘提取效果差。声强高于0.5 w/cm2，样品在超声过程中跳动，颗粒间摩擦产生粉尘，数据平行性较差，不能代表样品表面原粉尘含量。当声强在0.5 w/cm2，平行样之间的RSD均低于10%，检测结果稳定可靠，因此本文件选用0.5 w/cm2作为建议声强。

表4 不同声强对检测结果的影响

| 样品 | 声强（w/cm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 样品-a | 35.4 | 45.3 | 55.9 | 60.9 |
|  | 28.8 | 40.6 | 58.5 | 65.3 |
|  | 30.6 | 37.3 | 50.3 | 57.1 |
| 均值 | 31.6 | 41.1 | 54.9 | 61.1 |
| RSD | 11% | 10% | 8% | 7% |
| 样品-b | 74.6 | 84.2 | 105.1 | 110.4 |
|  | 69.6 | 89.4 | 113.9 | 117.7 |
|  | 66.6 | 83.7 | 110.3 | 135.4 |
| 均值 | 70.2 | 85.8 | 109.8 | 121.2 |
| RSD | 6% | 4% | 4% | 11% |
| 样品-c | 155.8 | 167.8 | 184.8 | 194.5 |
|  | 145.8 | 172.8 | 182.1 | 211.2 |
|  | 150.4 | 174.6 | 181.4 | 225.5 |
| 均值 | 150.7 | 171.7 | 182.8 | 210.4 |
| RSD | 3% | 2% | 1% | 7% |
| 样品-d | 170.7 | 167.8 | 230.5 | 275.8 |
|  | 180.4 | 192.8 | 252.7 | 235.4 |
|  | 175.3 | 184.6 | 248.7 | 297.6 |
| 均值 | 175.5 | 181.7 | 244.0 | 269.6 |
| RSD | 3% | 7% | 5% | 12% |

3.3.4 超声时间的选择说明

为验证不同超声时间对检测结果的影响，对4个不同表面粉尘含量的样品分别超声5min、10min、15min、20min，比较不同超声时间下，表面粉尘含量的大小。结果（见表5）表明，超声5min、10min、15min、20min表面粉尘含量结果差距较小。因此考虑检测效率和准确性，选择超声5min作为试验条件。

表5 不同超声时间结果比对

| 样品 | 超声时间（min） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 样品-a | 83.0 | 71.2 | 79.1 | 79.1 |
| 样品-b | 113.8 | 99.8 | 108.4 | 98.1 |
| 样品-c | 138.10 | 136.3 | 141.1 | 132.7 |
| 样品-d | 154.4 | 151.6 | 157.4 | 152.9 |

3.3.5 称重质量确认依据

要保证颗粒硅表面粉尘在高纯水中均匀分散，除了采取超声的方式外，称样量也是一个重要的因素。选4个不同浊度的样品超声，每个样分别称取1g、2g、5g、10g，每个质量做8个平行样，收集数据（见表6）。通过验证：浊度值大于150NTU时，随着样品量的增加，10g颗粒硅表面粉尘分散效果下降，数据平行性较差；浊度值大于200NTU时，5g颗粒硅表面粉尘分散效果下降，数据平行性较差；1g样品颗粒硅数较少，结果误差较大。基于试验数据和代表性的样品量考虑，选用2g颗粒硅样品作为样品质量。

表6 称样量的选择

| 样品 | 称样量（g） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 样品1 | 31.6 | 33.7 | 34.7 | 38.8 |
| 样品2 | 113.5 | 101.8 | 104.6 | 103.3 |
| 样品3 | 130.0 | 118.1 | 106.6 | 115.9 |
| 样品4 | 170.1 | 159.4 | 161.5 | 141.3 |
| 样品5 | 228.8 | 247.3 | 203.1 | 209.2 |
| 样品6 | 638.0 | 653.5 | 612.8 | 564.8 |

3.3.6 高纯水体积选择说明

要保证颗粒硅表面粉尘在高纯水中均匀分散，除了需要确认称样量外，高纯水体积也是一个重要的因素。试验方案：选4个不同浊度样品超声，每个样分别加入50ml、100ml、150ml、200ml高纯水超声，每个水量做8个平行样，结果见表7。通过验证：2g颗粒硅表面粉尘在不同体积高纯水中超声数据折算成100ml高纯水后，100ml高纯水中超声分散效果最好；150ml和200ml浊度值逐渐降低是由于瓶内水较多较重影响超声效果；50ml水量较少，浊度值>300NTU时，表面粉尘分布不均匀；因此本文件选用100ml高纯水作为试验条件。

表7 高纯水体积选择

| 样品 | 高纯水体积（mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 样品-a | 29.0 | 47.6 | 37.9 | 38.2 |
| 样品-b | 82.0 | 88.0 | 96.9 | 106.7 |
| 样品-c | 175.5 | 170.7 | 140.9 | 154.8 |
| 样品-d | 516.3 | 548.4 | 539.2 | 507.6 |

3.3.6 平行样的选择说明

测试过程中检测人员的操作、试样均匀性和仪器稳定性均会有一定波动，为了保证测试结果的准确性，将分析误差降低，规定每个样品应至少独立测定三次，测试结果的波动应在本标准精密度规定范围内，并取其平均值。

3.3.8 检测前仪器校准

为保证检测结果的准确性，每次进行浊度检测前使用标准溶液进行校准，并用100 NTU标准溶液复校，保证仪器准确性，减少仪器对检测结果的影响。

4 精密度验证

4.1 试验目的

根据《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》标准讨论会会议精神，由江苏中能硅业科技发展有限公司组织《颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法》实验室间比对，评价颗粒硅表面粉尘含量的重复性和再现性，为标准文本的精密度提供数据支撑。

4.2 试验流程

从同一包颗粒硅中分装出5份，真空密封后由A、B、C、D、E等5家实验室进行检测。

4.3 各家实验室验证结果

江苏中能硅业科技发展有限公司组织乐山协鑫新能源科技有限公司、内蒙古鑫元硅材料科技有限公司、内蒙古鑫环硅能科技有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司4家实验室，对4个表面粉尘含量样品进行实验，每个水平的样品做6次，结果见表8。

表8 各家实验室验证结果            单位：NTU

| 实验室 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 49.7 | 93.3 | 164.5 | 230.6 |
|  | 42.2 | 103.7 | 136.7 | 223.0 |
|  | 51.1 | 98.7 | 151.3 | 197.6 |
|  | 49.4 | 94.5 | 155.7 | 216.3 |
|  | 50.4 | 105.7 | 153.7 | 187.4 |
|  | 46.9 | 89.1 | 148.2 | 207.2 |
| 实验室2 | 45.1 | 94.4 | 150.0 | 217.0 |
|  | 54.3 | 93.9 | 142.0 | 219.0 |
|  | 53.8 | 90.6 | 147.0 | 217.0 |
|  | 46.4 | 79.2 | 138.0 | 213.0 |
|  | 37.1 | 87.7 | 136.0 | 187.0 |
|  | 41.5 | 107.0 | 165.0 | 256.0 |
| 实验室3 | 53.3 | 95.3 | 164.7 | 184.0 |
|  | 58.7 | 88.6 | 149.6 | 226.7 |
|  | 48.8 | 99.1 | 151.1 | 224.8 |
|  | 50.5 | 90.9 | 136.5 | 194.5 |
|  | 47.4 | 101.5 | 140.5 | 189.1 |
|  | 56.4 | 97.5 | 160.9 | 237.0 |
| 实验室4 | 49.5 | 87.0 | 155.4 | 226.7 |
|  | 52.0 | 95.9 | 171.2 | 212.1 |
|  | 54.7 | 103.4 | 148.6 | 212.3 |
|  | 46.4 | 94.4 | 169.0 | 221.1 |
|  | 42.8 | 85.6 | 150.7 | 237.2 |
|  | 53.0 | 94.9 | 156.3 | 195.4 |
| 实验室5 | 49.9 | 96.5 | 146.6 | 236.2 |
|  | 60.5 | 99.8 | 151.7 | 235.4 |
|  | 51.5 | 101.2 | 147.1 | 239.8 |
|  | 48.8 | 92.8 | 181.8 | 220.0 |
|  | 53.3 | 101.7 | 168.6 | 215.3 |
|  | 62.0 | 107.5 | 149.9 | 224.8 |

4.4真值的获取

先用格鲁布斯(Grubbs) 检验法 G （xi  x）/ S ，剔除离群值。

表9  真值获取过程

| 样品检测结果统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 |
| 个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| max | 54.3 | 99.9 | 158.5 | 228.6 |
| min | 46.4 | 92.1 | 146.3 | 209.4 |
| 标准差S | 3.20 | 3.10 | 5.10 | 7.72 |
| 均值x | 50.2 | 95.7 | 152.9 | 216.8 |
| Gmax | 1.28 | 1.36 | 1.10 | 1.53 |
| Gmin | 1.21 | 1.16 | 1.30 | 0.96 |
| 剔除个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真值 | 50.2 | 95.7 | 152.9 | 216.8 |

将格拉布斯检验应用于各家均值的筛选，通过表9的验证，各家给出的均值均被采用。

4.5重复性限和再现性限

依据GB/T 6379.2确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对表8中参加验证的5个实验室，各测定6次的数据进行处理，计算重复性标准差Sr和再现性标准差SR，见表10。

表10  重复性限标准差和再现性限标准差          单位为：NTU

| 名称 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中能 | 48.3 | 97.5 | 151.7 | 210.4 |
| 天宏 | 46.4 | 92.1 | 146.3 | 218.2 |
| 鑫元 | 52.5 | 95.5 | 150.6 | 209.4 |
| 鑫环 | 49.7 | 93.5 | 158.5 | 217.5 |
| 乐山 | 54.3 | 99.9 | 157.6 | 228.6 |
| T1 | 1507.22 | 2871.33 | 4588.30 | 6503.50 |
| T2 | 75969.91 | 275048.07 | 702374.47 | 1411279.99 |
| T3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T4 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| T5 | 638.09 | 1080.38 | 3062.36 | 7839.99 |
| sr2 | 25.52 | 43.22 | 122.49 | 320.90 |
| sL2 | 6.00 | 2.39 | 5.61 | 7.30 |
| sR2 | 31.53 | 45.60 | 128.10 | 320.90 |
| sr | 5.05 | 6.57 | 11.07 | 17.71 |
| sR | 5.61 | 6.75 | 11.32 | 17.91 |

实验室内测定重复性标准差为Sr，重复性限r=2.8Sr，实验室间测定再现性标准差为SR，再现性限R=2.8SR。颗粒硅表面粉尘检测方法的重复性限、再现性限的计算，见表11。

表11 重复性限和再现性限               单位为：NTU

| 样品 编号 | 浊度（NTU） | 重复性标准差（Sr） | 重复性限（r） | 再现性标准差（SR） | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 50.2 | 5.05 | 14.1 | 5.61 | 15.7 |
| 样品2 | 95.7 | 6.57 | 18.4 | 6.75 | 18.9 |
| 样品3 | 152.9 | 11.07 | 31.0 | 11.32 | 31.7 |
| 样品4 | 216.8 | 17.71 | 49.6 | 17.91 | 50.2 |

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 标准水平分析

本标准主要规定了颗粒硅表面粉尘含量的测定适用范围、原理、检测方法、样品的测定、数据处理及精密度等，满足我国颗粒硅发展的客观要求。在标准的编制过程中，调研了国内颗粒硅生产目前的质量水平，并结合颗粒硅客户的需求，助力于颗粒硅生产厂家及用户了解颗粒硅表面硅尘的附着情况，促进颗粒硅除尘技术的提升和完善，为下游用户提供可靠的参考依据，填补颗粒硅产品在检测含尘量方面的技术空白。本标准为推荐性行业标准，达到国内先进水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系。

无。

- 重大分歧意见的处理经过和依据。

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

- 其他需要说明的事项

无。

- 预期效果

本标准的制定和推广，将促进颗粒硅产品规范的建立，在制定颗粒硅的采购订单中相关的性能参数要求会更加明确，产品性能需求会更加清楚的被表征，更有利于供需双方对产品的确认和加工，减少由于潜在需求不明确导致的不能真正控制产品品质的情况。本标准能增进供需双方需求的了解，有效避免质量不足或者质量过剩等现象的发生，对产品品质控制和成本控制有很大的帮助。

标准编制组

2024年3月