贵金属合金元素分析方法

第16部分：镓含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

(送审稿)

试验报告

贵研检测科技（云南）有限公司

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2024年4月

贵金属合金元素分析方法

第16部分：镓含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 前言

金基添加镓构成金镓合金, 合金中加入镓可形成新型低温合金，广泛应用于电子行业，医疗行业，半导体行业及低温合金行业。镓银合金是一种能代替银汞合金的新型牙齿充填材料 ,其性能与银汞合金相近。优点是不会对口腔科医护人员产生汞害。充填后有较好的耐磨性、耐腐蚀性、固化速度快，对口腔粘膜及牙龈组织无刺激、无毒、无过敏反应、不污染环境是拟替代银汞合金的理想充填材料。因此，材料研究和生产经营人员都需要更快速、更准确的掌握其中镓元素的含量。镓含量的准确测定，是保证公平、公正交易的前提条件。也为产品提供质量保障，减少交易纠纷。

将EDTA容量法测定镓量修订为电感耦合等离子体发射光谱法测定镓，方法无需分离基体，使操作简单、快捷，测定范围更宽，但为了能将贵金属回收，我将采用亚硫酸沉淀分离金。同时还增加了银镓合金中镓的测定。目前电感耦合等离子体发射光谱仪已成为实验室常规的分析仪器，且针对金镓合金中镓量的测定电感耦合等离子体发射光谱仪抗干扰能力强于容量法。方法测定范围为：0.50%～5.0%，加标回收率为：99.02%～103.90%，相对标准偏差为0.68%～2.24%。

2、实验部分

2.1仪器及工作条件

Avio500型电感耦合等离子体发射光谱仪(美国PE公司）。

本方法采用径向观测，保持观测高度为线圈上方 15mm和泵提升速度为1.5mL/min不变，通过镓标准级差溶液做工作曲线，改变分析功率（1.1～1.3 kw)、辅助气流量（0.15～0.3L/min）、载气流量（0.7～0.9L/min），观测在镓元素分析线的波长处，考察上述参数的变化，对AgGa2测定的质量浓度值影响情况。结果表明：改变上述参数对镓质量浓度值测定影响不大但是改变载气流量时雾化器实际压力变化很大。所以选择仪器最佳工器工作条件如下：分析功率为1.3kw，辅 助气流量为0.2L/min，载气流量为0.8L/min。

2.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和一级纯度的水。

2.2.1 盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

2.2.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

2.2.3 亚硫酸(ρ=1.03 g/mL)。

2.2.4 盐酸(1+1)。

2.2.5 硝酸(1+1)。

2.2.6 盐酸(1+9)。

2.2.7 镓标准贮存溶液：称取0.1250g金属镓(wGa≥99.99%)于100 mL烧杯中，以少量水润湿，加入10mL盐酸（2.2.4），盖上表面皿，放置数小时，待镓完全溶解，冷却至室温，用水冲洗表面皿，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.5mg镓。

2.2.8 镓标准溶液；准确移取20mL镓标准贮存溶液(2.2.7)于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（2.2.4），加水定容至刻度，摇匀，此时此溶液1mL含100μg镓。

2.2.9 氩气（体积分数≥99.99%）。

2.3 实验方法

2.3.1 试料

试样加工成碎屑，用冰醋酸浸泡10min后，再用无水乙醇洗净、晾干，混匀。按表1称取试样，精确至0.00001g。独立地进行两次测定，取其平均值。随同试料做空白试验。

- 表1 试料量、定容体积

| - 镓的质量分数(%) | - 试料(g) | - 试液定容体积(mL) |
| --- | --- | --- |
| - 0.10～<2.00 | - 0.20 | - 100 |
| - ≥ 2.00～5.00 | - 0.10 | - 100 |

2.3.2 分析试液制备

2.3.2.1 金合金试料

将金合金试料置于100mL烧杯中，加入5mL盐酸（2.2.4）,1.5mL硝酸（2.2.5），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解完全，蒸至1mL。加入3 mL盐酸（2.2.4），蒸至1mL，重复三次。取下冷却，加入3mL盐酸（2.2.4）50mL水溶解残渣，盖上表面皿，加热至80℃，加入7mL亚硫酸（2.2.3），继续加热煮沸至金沉淀凝聚，取下冷却。

2.3.2.2 银合金试料

将银合金试料置于100 mL烧杯中，加入3 mL硝酸(2.2.5)，盖上表面皿，低温加热至溶解完全，取下。冷却至室温，加入30 mL水，边搅拌边滴加10 mL盐酸 (2.2.4)，持续搅拌至溶液澄清，低温加热30 min，每隔10 min搅拌沉淀一次。取下冷却。

将试液用热盐酸(2.2.6)及水润洗溶液转入100 mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。

2.3.3 工作标准溶液的配置

2.3.3.1  移取0 mL、5.0 mL、10.0 mL、20.0mL、40.0mL 、60.0mL镓标准溶液(2.2.8)，置于一组100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（2.2.4），加水定容至刻度，摇匀，得到镓的工作标准溶液为0.00 ug/mL、5.00 ug/mL、10.00 ug/mL、20.00 ug/mL、40.00 ug/mL、60.00 ug/mL。

2.3.3.2  在推荐的仪器工作条件下，依次测定系列标准溶液、空白溶液和试料溶液中镓的谱线强度值，计算机自动绘制工作曲线并打印出测定结果。

2.4 测定

在选定的仪器工作条件下，当工作曲线线性相关系数r≥0.9999，依次测量试液及随同试料空白中镓元素的谱线强度，计算机绘制校准曲线并自动打印出结果。

3 实验结果与讨论

3.1 试液制备条件试验

3.1.1 亚硫酸的干扰试验

试验考察了亚硫酸对待测元素镓的干扰，称取0.2g AuNi9合金样品4份，按照试验方法在2.3.2.1处加入5mg/L、20mg/L、40mg/L、60mg/L镓标准溶液。使用镓标准级差溶液绘制校准曲线后，在镓分析线处对上述溶液进行测定，测定结果列于表2。试验结果表明，亚硫酸分离金后，不影响测定准确性。

表2 亚硫酸干扰试验

| 镓加入量mg/L | 测得镓量mg/L | 回收率% |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 4.96129 | 99.23% |
| 20.00 | 20.8659 | 104.33% |
| 40.00 | 40.6659 | 101.66% |
| 60.00 | 59.1923 | 98.65% |

3.1.2氯化银干扰试验

试验考察了氯化银对待测元素镓的干扰，称取0.2g 纯银样品4份，按照试验方法在2.3.2.2处加入5mg/L、20mg/L、40mg/L、60mg/L镓标准溶液。使用镓标准级差溶液绘制校准曲线后，在镓分析线处对上述溶液进行测定，测定结果列于表3。氯化银对镓的吸附较小，不影响测定准确性。

表3氯化银的干扰试验

| 镓加入量mg/L | 测得镓量mg/L | 回收率% |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 4.90276 | 98.06% |
| 20.00 | 20.9073 | 104.54% |
| 40.00 | 40.9669 | 102.42% |
| 60.00 | 59.2066 | 98.68% |

3.1.3 过滤损失率试验

试验考察了氯化银体对待测元素镓的干扰，称取0.2g 纯银样品4份，按照试验方法在2.3.2.2处加入5mg/L、20mg/L、40mg/L、60mg/L镓标准溶液。使用镓标准级差溶液绘制校准曲线后，在镓分析线处对上述溶液进行测定，测定结果列于表4。试验说明，当镓含量测定浓度>30 mg/L时，不能保证过滤的损失率不影响测定，所以本方法分离沉淀的方式不采用漏斗过滤。

表4氯化银的干扰试验

| 沉淀处理方式 | 镓加入量mg/L | 测得镓量mg/L | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤 洗液1:9热盐酸 6-9次 | 10.00 | 9.96453 | 99.65% |
|  | 30.00 | 26.8231 | 89.41% |
|  | 60.00 | 57.0021 | 95.00% |
| 过滤 洗液1:1热盐酸 6-9次 | 10.00 | 10.3094 | 103.09% |
|  | 30.00 | 28.0104 | 93.37% |
|  | 60.00 | 53.7645 | 89.61% |
| 不过滤 洗液1:9热盐酸 6-9次 | 10.00 | 10.3358 | 103.36% |
|  | 30.00 | 30.077 | 100.26% |
|  | 60.00 | 59.931 | 99.89% |

3.1.4 酸度选择试验

盐酸的引入会使分析试液的提升速率和测定元素的谱线强度发生变化，从而影响测定结果。考察了5%、10%、15%和20%的盐酸浓度对测定元素的影响。测定结果列于表5，实验结果表明，随着酸度的变化，镓元素的测定值也随之变化，用5%盐酸的测定值最大(因与标准酸度不一致)，而10%～20%盐酸对镓元素测定影响不大，为了保证标准溶液储存时间长一些，本方法选择10%盐酸为标准溶液和样品溶液介质。

表5酸度的选择试验

| 试液盐酸浓度 | 镓加入量mg/L | 测得镓量mg/L | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5%盐酸 | 10.00 | 9.71546 | 97.15% |
|  | 30.00 | 29.5116 | 98.37% |
|  | 60.00 | 58.4591 | 97.43% |
| 10%盐酸 | 10.00 | 9.91641 | 99.16% |
|  | 30.00 | 30.9515 | 103.17% |
|  | 60.00 | 59.1517 | 98.59% |
| 15%盐酸 | 10.00 | 9.8917 | 98.92% |
|  | 30.00 | 29.6805 | 98.94% |
|  | 60.00 | 61.0144 | 101.69% |
| 20%盐酸 | 10.00 | 9.87998 | 98.80% |
|  | 30.00 | 30.7988 | 102.66% |
|  | 60.00 | 60.7981 | 101.33% |

3.2 共存元素干扰的考察

本方法采用沉淀分离法，除去基体(金、银)干扰，仅需要考虑其他次成分影响。考察Cu、In、 Ni对待测元素Ga的影响，见表6。数据表明分离基体后，Cu含量<50%、In 含量<10%、 Ni含量<10%时，不影响本方法测定准确度。

表6 共存元素的干扰试验

| 干扰元素加入量/mg |  | 镓加入量/mg/L | 测定值/mg/L | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 50 | 5.00 | 4.93891 | 98.78% |
|  |  | 30.00 | 30.2055 | 100.69% |
|  |  | 60.00 | 60.4889 | 100.81% |
|  | 300 | 5.00 | 5.08978 | 101.80% |
|  |  | 30.00 | 30.9319 | 103.11% |
|  |  | 60.00 | 59.4578 | 99.10% |
|  | 500 | 5.00 | 5.06073 | 101.21% |
|  |  | 30.00 | 29.5073 | 98.36% |
|  |  | 60.00 | 59.3547 | 98.92% |
| In | 10 | 5.00 | 4.97772 | 99.55% |
|  |  | 30.00 | 30.5147 | 101.72% |
|  |  | 60.00 | 59.3636 | 98.94% |
|  | 50 | 5.00 | 5.05971 | 101.19% |
|  |  | 30.00 | 30.4525 | 101.51% |
|  |  | 60.00 | 59.1973 | 98.66% |
|  | 100 | 5.00 | 4.98752 | 99.75% |
|  |  | 30.00 | 30.7993 | 102.66% |
|  |  | 60.00 | 59.5747 | 99.29% |
| Ni | 5 | 5.00 | 5.04362 | 100.87% |
|  |  | 30.00 | 29.1431 | 97.14% |
|  |  | 60.00 | 60.2839 | 100.47% |
|  | 50 | 5.00 | 5.04886 | 100.98% |
|  |  | 30.00 | 30.8444 | 102.81% |
|  |  | 60.00 | 60.7941 | 101.32% |
|  | 100 | 5.00 | 5.01113 | 100.22% |
|  |  | 30.00 | 30.9089 | 103.03% |
|  |  | 60.00 | 59.8697 | 99.78% |

3.3 背景干扰更正

光谱仪有自动背景校正功能用合成样或试样进样做光谱图，参照计算机屏幕上所显示的每条谱线子陈列图及标识的谱线，背景与校正后的强度值，在谱线峰两侧选择背景扣除的最低值波长位置，并输入计算机分析时自动进行背景校正。

3.4 校准曲线和检出限

按照仪器设定的工作条件对标准级差溶液系列进行测定，以待测元素镓的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制校准曲线，线性范围、线性回归方程和相关系数见表7。在仪器最佳条工作件下对空白溶液连续测定11次，以3倍标准偏差计算铂的检出限，结果列于表7。

表7 校准曲线的线性范围、线性回归方程、相关系数和检出限

| 元素 | 波长/nm | 线性范围 μg/mL | 线性回归方程 | 相关系数 | 检出限 μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ga | 417.206 | 5.00～60.00 | y= 0.051+0.021 x | 0.9998 | 0.029 |
| Ga | 294.364 | 5.00～60.00 | y=-11.5+156.4 x | 0.9997 | 0.036 |

3.5精密度试验

平行称取AgGa1#、AgGa2#、AgGa3#样品各11份，按照实验方法处理后测定镓的质量分数%，选镓谱线417.206nm，并进行精密度统计，结果列于表8，从表8得出：精密度结果为0.68%～2.24%。满足贵金属合金中镓含量测定对精密度的要求。

表8  精密度试验结果

| 样品名称 | 镓的质量分数（%） | 平均值 | SD | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AgGa0.5 | 0.524 0.530 0.526 0.531 0.533 0.514 0.528 0.534 0.524 0.524 0.524 | 0.527 | 0.0055 | 1.05 |
| AgGa2 | 1.566 1.584 1.532 1.517 1.486 1.514 1.552 1.472 1.542 1.500 1.507 | 1.525 | 0.034 | 2.24 |
| AgGa5 | 4.953 4.902 4.968 4.975 5.018 5.002 4.914 4.976 4.986 4.885 5.036 | 4.965 | 0.048 | 0.97 |
| AuGa0.5 | 0.525 0.518 0.525 0.537 0.521 0.512 0.532 0.521 0.516 0.527 0.536 | 0.525 | 0.0080 | 1.53 |
| AuGa2 | 1.892 1935 1.917 1.899 1.906 1.921 1.877 1.890 1.914 1.902 1.889 | 1.904 | 0.017 | 0.89 |
| AuGa5 | 4.899 4.931 4.944 4.872 4.951 4.996 4.889 4.909 4.941 4.939 4.895 | 4.924 | 0.035 | 0.72 |
| AgCuGa49-5 | 5.015 5.047 4.987 4.992 5.048 5.035 5.001 5.082 5.059 5.014 4.971 | 5.023 | 0.034 | 0.68 |
| AgCuGaIn41-5-2 | 4.915 4.999 4.963 5.021 4.897 4.990 4.924 4.969 5.017 4.910 4.957 | 4.960 | 0.044 | 0.89 |
| AgCuInGa36-8-4 | 3.942 3.957 3.991 3.899 3.980 3.912 3.956 3.973 3.945 3.909 3.882 | 3.941 | 0.036 | 0.90 |

3.6 加标回收试验

通过加标回收来验证方法的准确度。称取AgGa1#样品9份，按照试验方法在2.3.2.2处加入5mg/L、20mg/L、40mg/L镓标准溶液进行加标回收试验，测定计算加入回收率，以1#样11份精密度的平均值为本底值，选镓谱线417.206nm ，结果列于，从表9计算得到的加标回收率为99.02%～103.90%。满足银合金中镓含量测定对准确度的要求。

表9加标回收试验结果

| AgGa-1# | 称样量g | 镓含量（%） | 本底镓量mg/L | 测得镓量mg/L | 加标回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加入量5mg/L | 0.10731 | 0.527 | 5.65524 | 10.7612 | 102.12% |
|  | 0.11172 |  | 5.88764 | 10.8659 | 99.57% |
|  | 0.11185 |  | 5.89450 | 10.9988 | 102.09% |
| 加入量20mg/L | 0.22557 |  | 11.8875 | 31.6923 | 99.02% |
|  | 0.21723 |  | 11.4480 | 31.9022 | 102.27% |
|  | 0.23869 |  | 12.5790 | 33.3596 | 103.90% |
| 加入量40mg/L | 0.25554 |  | 13.4670 | 53.9022 | 101.09% |
|  | 0.21748 |  | 11.4612 | 51.0952 | 99.09% |
|  | 0.20203 |  | 10.6470 | 51.9652 | 103.30% |

4 结论

本文建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法准确快速测定金银合金中镓含量的方法。对方法条件进行试验，根据准确度优化选择测定条件，提高实际样品分析检测准确度。本方法方法适用于金、银合金中镓含量的测定；测定范围为：0.50%-5.00%，加标回收率为：99.02%～103.90%，相对标准偏差为0.68%～2.24%。方法准确、快速、简便。用于实际样品分析，结果满意。

参考文献：

[1] 刘洪泉，陈娟等. 镓的检测分析方法及研究进展[J]，应用化工，41（5）,：871-874.

[2] 邱红莲，刘继升，洪英等. ICP-AES法测定金属牙科材料中镓铟锡[J]，理化检验（化学分册），2001,（03）：87-92.

[3] 中华人民共和国国家工业和信息化部,中国国家标准化管理委员会. YS/T 1330.4-2019钴铬烤瓷合金化学分析方法 第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法[S].北京: 中国标准出版社,2019.

[4] Sharma H S, Bhardwaj T K,Jain P c. Suudies on con-trolied potential coulometrie deterination of gallium insodium perchlorate and sodium thiocyanate [ j ]. Talanta2007(71)1263-1267

[5]杨载明.电感耦合等离子体发射光谱法测定铝上矿样品中镓三种前处理方法的比较[J].岩矿测试,2011.30(3):315-317

[7]张树朝,张晓春,张爱芬,等.CB/T 20975.20--2008 铝及铝合金化学分析方法:第 20 部分:家含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法[S].北京:中国标准出版社2008.

[8]朱鲜红,李德生,张敬华,等,乙酸丁酷萃取火焰原子吸收光潜法测定铝土矿中微量镓[J],冶金分析2004,24(6):63-65.

[9]龚思维,楚民生,沈洋敏,等.ICP-AES 法测定铝中铁硅、铜、镓、镁、锌、锰和钛[J].分析实验室,2004,23(1):4042.

[10]文加波,商丹,宋婉虹,等.电感耦合等离子体发射光[19]谱法测定铝土矿中镓-酸溶和碱熔预处理方法比较[]].岩矿测试，2011,30(4):481-485.[20]吴晓军,梁树权,表面活性剂胶束增敏亚水杨基-邻-氨基苯酚荧光光度法测定镓[J1.分析测试通报,199211(3):45-48.

[11 ] Kara D,Fisher A, Foulkes M,et al, Determination of galli-um at trace levels using a spectrofluorimetric method insynthetic tf-Ga and Ga-As solutions [ J ]. SpectrochirnicaActa Pan A ,2010(75):361-365