JJF(有色金属) 027─2023

202X-XX-XX发布                         202X-XX-XX实施

发布

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属高速切削特性测试仪校准规范

（征求意见稿）

Calibration Specification for High-speed Cutting Characteristic Testing Instruments for Non-ferrous Metals

有色金属高速切削特性测试仪校准规范

Calibration Specification for

High-speed Cutting Characteristic Testing Instruments for Non-ferrous Metals

JJF（有色金属）027—2023

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司等

本规范委托有色金属行业计量技术委员会进行解释

本规范主要起草人：

- XXX（国标（北京）检验认证有限公司）

目   录

引   言	 （II）

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 旋转样品台	1

4.2 试验温度	1

4.3汞灯紫外光源	2

4.4 光强测量系统	2

4.5 计量单位	2

5 通用技术要求	2

5.1 外观	2

5.2 要求	2

6 计量器具控制	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其它设备	2

7 校准项目和校准方法	2

7.1校准项目	2

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	3

9 复校周期	4

附录A 校准原始记录参考格式	5

附录B 校准证书	6

引   言

- 本规范依据国家计量技术规范JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范是首次制定。

范围

- 有色金属高速切削特性测试仪校准规范

本规范适用于转速（100～2000 rpm）、温度（RT+10～1000 ℃）、测力传感器量程（0-2000N）、进刀量（x轴50mm、z轴200mm）的有色金属用高速切削特性测试仪（以下简称测试仪）的校准。

本校准规范规定了高速切削特性测试仪的计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJG 326 转速标准装置检定规程

JJG 455 工作测力仪检定规程

JJG 856 工作用辐射温度计检定规程

  - 概述

- 测试仪包括主轴变速箱、旋转样品台（卡盘）、刀架、溜板工作台、测温系统、测力系统、视频采集系统、数据处理系统、主控系统构成，用于有色金属及其制品的高速切削特性试验。

  - 计量特性

- 4.1 旋转样品台转速

- 旋转样品台转速的误差为±2%。

- 4.2 测温系统

- 高速切削过程中工件及刀具的温度通过高速红外测试系统进行测试和记录， RT（+10～1000）℃可控，温度波动2%。

- 4.3测力系统

- 采用三轴力传感器，对加工过程的切削力进行测量，测量偏差±2%。

- 4.4 进刀量

- 采用了进刀量稳定系统，允许误差最大应为±2%。

- 4.5 计量单位

- 转数/分（rpm），摄氏度（℃），牛（N），毫米（mm）。

  - 通用技术要求

- 5.1 外观

测试仪应标明产品名称、规格型号、制造厂名称、出厂编号的铭牌。

- 5.2 要求

- 测试仪应无明显的机械损伤，各功能开关、旋钮、按键应动作灵活可靠，不应有影响校准结果的故障。

  - 校准条件

- 6.1 校准环境条件

校准试验应在23℃±5℃，湿度≤70%的条件下进行，校准过程中温度波动不大于3℃。

- 6.2 校准用标准器

- 6.2.1 转速表，用于校准旋转试样台转速。

6.2.2 参考温度计与辐射源的组合或参考辐射源，用于校准测试仪的测温系统。

6.2.3 测力仪，用于校准测试仪的测力系统。

6.2.4 数显游标卡尺（0~300）mm，用于校准测试仪的进刀量。

  - 校准项目和校准方法

- 7.1校准项目

测试仪校准项目见表1。

表1 有色金属高速切削特性测试仪校准项目表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 通用技术要求检查 |
| 2 | 旋转样品台转速 |
| 3 | 试验温度 |
| 4 | 试验力值 |
| 5 | 进刀量 |

- 7.2 校准方法

- 7.2.1通用技术要求的检查

- 应采用目测及手动的方法进行校准，结果与5.1和5.2进行比较。

- 7.2.2旋转样品台转速

- 按JJG 326规定，使用转速表校准旋转样品台的转速，样品台旋转误差为±2%。

- 7.2.3试验温度

按JJF 856规定，使用参考温度计与辐射源的组合或参考辐射源校准测试仪的试验温度，温度波动5%，温度偏差为±2℃。

- 7.2.4试验力值

- 按JJF 455规定，使用测力仪对测试仪的试验力进行校准，最大允许误差为±2%。

- 7.2.5使用数显卡尺测量进刀量，各尺寸重复测量三次，取测量三次平均值计算尺寸误差。

  - 校准结果表达

校准原始记录应包含的内容见附录A。校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识，每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 复校周期

建议复校周期为1年。测试仪使用频繁较低时应适当缩短周期，在使用过程中该设备经过修理、更换重要部件的需要重新校准。

附录A

校准原始记录参考格式

中心编号/证书编号：                               校准日期：

送检单位：                                         校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 标准器信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 标准器型号 | 编号 | 准确度等级 | 证书编号 |  | 有效期 |

| 序号 | 校准项目 |  | 实测值 |  |  |  |  | 平均值 | 扩展不确定度 U/（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速（rpm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 力值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进刀量（mm） | X轴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z轴 |  |  |  |  |  |  |  |

- 校准人：                                                 核验人：

- 附录B

校准证书内页参考格式

- 校准证书编号：

- 校准依据：

- 测量标准的名称、型号、编号、证书编号及有效期、准确度或不确定度及测量范围：

- 校准地点及环境条件：

- 校准结果：

| - 校准项目 | - 校准结果 | - 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 转速 |  |  |
| 温度 |  |  |
| 力值 |  |  |
| 进刀量 |  |  |

以下空白