标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镨钕金属化学分析方法 碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的测定 火花放电原子发射光谱法

承办人：史玉涛          电 话：13810392648                                     共3页  第1页

标准项目负责起草单位：钢研纳克检测技术股份有限公司                         2024年4月 10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | “中国标准文献分类号”建议完善为“CCS H 14”。 | 江西南方稀土 | 采纳，已修改 |  |
| 2 | 标准题目 | 建议修改为：镨钕金属化学分析方法 碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） | 北方工大 | GB/T 43607-2023 钯锭分析方法没注明常规法，待预审会专家讨论确定 | 该方法溯源性较弱，主要应用于常规生产检测，不用于仲裁分析。 |
| 3 | 前言 | 本文件起草单位中“包头市瑞鑫新材料有限责任公司”应为“包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司” | 包头瑞鑫 | 采纳，已修改 |  |
|  |  |  | 包头华星 |  |  |
| 4 | 引言 | “镨钕金属中碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的测定”是有相应标准可以参照使用的，仅作为同类产品一种新的分析方法建议不应该按首部分析方法去引导说明。建议着重于本分析方法的技术特点和优越性来叙述。 | 江西南方稀土 | 考虑删除引言部分 |  |
| 5 | 引言 | “镨钕金属是生产冶炼和消耗量较大的一种稀土金属，主要用于玻璃、陶瓷和磁性材料中，用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料，其抗氧性能和机械性能明显提高，可加工成各种形状的磁体。”改为“镨钕金属是生产冶炼和消耗量较大的一种稀土金属，主要用于玻璃、陶瓷和磁性材料中。特别是用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料，在经济效益提高的同时，其抗氧性能和机械性能也得到了明显提高，可加工成各种形状的磁体。” | 江西理工 | 部分采纳，结合四家建议，修改为“镨钕金属是生产冶炼和消耗量较大的一种稀土金属，主要应用于玻璃、陶瓷和磁性材料中。用镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料，其抗氧性能和机械性能得到了明显提高，可加工成各种形状的磁体。” |  |
| 6 | 引言 | “镨钕金属是生产冶炼和消耗量较大的一种稀土金属，主要用于玻璃、陶瓷和磁性材料中”改为“镨钕金属是生产冶炼和消耗量较大的一种稀土金属，主要应用于玻璃、陶瓷和磁性材料中” | 中稀凉山 |  |  |
| 7 | 引言 | 用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料，建议删除“廉价的”，镨钕金属与金属钕价格相差无几 | 乐山有研 |  |  |
| 8 | 引言 | 第一段最后“因此建立镨钕金属中碳、铁、钼、铝、硅和镨含量测定的相关标准，是十分必要的。”在含量测定之间加“快速”，即含量快速测定。 | 包头瑞鑫 | 采纳，已修改 |  |
| 9 | 引言 | “本文件根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，在标准中给出了覆盖测量范围的重复性限、再现性限以及正确度检验方法 。”本段删除或修改为“本文件根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，建立的标准方法通过多家实验室试验、验证。” | 江西理工 | 部分采纳，删掉了“所有标准方法” |  |
| 10 | 引言 | 第三段开头“本文件的制订为行业内镨钕金属中碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的测定提供了科学、规范的分析测试方法”在“分析测试方法”前加“快速”，快速分析测试方法。 | 包头瑞鑫 | 部分采纳，修改为“本文件的制订为行业内镨钕金属中碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的测定提供了科学、规范、快速的分析测试方法” |  |
| 11 | 1 范围 | “本标准规定了用火花放电原子发射光谱法测定镨钕金属中的碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的方法。本标准适用于镨钕金属中碳、铁、钼、铝、硅和镨含量的快速分析，......”建议修改为“本文件规定了镨钕金属中......的测定方法。本文件适用于镨钕金属中......的测定。”。 | 江西南方稀土 | 不采纳 |  |
| 12 | 1范围 | 建议元素测定范围，区分为“适用范围”和“定量范围”。“定量范围”为经精密度试验验证过的各元素含量范围;“适用范围”为根据仪器检测能力确定的范围,其中未经精密度试验验证的含量段,实验室在测定该含量样品时,先进行方法确认。 | 北方工大 | 部分采纳，表1下增加注“规定的测量范围表示精密度试验研究过的范围，超出该范围可能也适用，但需要实验室对超出范围的测试进行验证。” | 扩大标准的适用范围。 |
| 13 | 1 范围 | 表1质量分数对应的有效数字位数，Fe的测定下限只有0.08？ | 江西理工 | 部分采纳，表1与表3含量范围已根据精密度实验样品含量范围修改，Pr的测量范围保留到小数点后2位，其他元素测量范围保留到小数点后3位 |  |
| 14 | 1范围 | “本标准”修改为“本文件” 表1中注意有效数字 | 包头宏博特 |  |  |
|  |  |  | 包头稀土院 |  |  |
| 15 | 1范围 | 元素测定范围Fe 0.08~1.3 | 中稀凉山 |  | 0.08~1.30 |
| 16 | 1范围 | 元素测定范围Pr 17.0~34.0 | 中稀凉山 |  | 17.00~34.00 pr，检测数据是保留小数点后两位数，用户严格执行才有很好的参考依据 |
| 17 | 1范围 | 统一样品的Pr有超过18-32%，C、Fe有类型情况，建议适当扩展测定范围 | 国标检验 |  |  |
| 18 | 1范围 | 表1和表3质量分数可以一致 | 定南大华 |  |  |
| 19 | 2 规范性引用文件 | 调整标准引用的顺序 | 包头宏博特 | 采纳，已修改为按从小到大的顺序 |  |
|  |  |  | 包头稀土院 |  |  |
|  |  |  | 乐山有研 |  |  |
|  |  |  | 江西南方稀土 |  |  |
| 20 | 2规范性引用文件 | GB/T 12690.1 GB/T 12690.5 GB/T 12690.6 GB/T 12690.7 GB/T 12690.13 GB/T26417不是本标准使用的，建议删除 | 江西理工 | 不采纳 | 目前行业内没有镨钕金属标准样品，是否应该保留关于定值的描述？ |
| 21 | 2规范性引用文件 | 所有标准号字体应统一，例：使用Times New Roman字体。 | 包头瑞鑫 | 采纳，已修改 |  |
| 22 | 3.术语和定义 | 文件中应该没有需要界定的术语和定义。 | 江西南方稀土 | 不采纳，由于火花光谱仪初次应用于稀土行业，有必要引用火花光谱通则中的术语和定义 |  |
| 23 | 4方法提要 | 火花光谱不是每次都需要绘制校准曲线，原有描述容易引起误解，建议加入控制样品法描述，和8.2.3 质控样品校正相一致。 | 北方工大 | 采纳，在9.3校准中明确采用不同校准方法所需的操作步骤。 |  |
| 24 | 4方法提要 | “将部分样品、原子化、少部分离子化”，改为“将部分样品原子化、少部分离子化” | 定南大华 | 部分采纳，方法提要已重写为“将制备好的块状样品在火花光源的作用下与对电极之间发生放电，在高温和惰性气氛中产生等离子体。被测元素原子被激发至高能态，当由高能级向低能级跃迁时产生特征谱线，测量选定的分析元素和内标元素特征谱线的光谱强度。根据样品中被测元素谱线强度（或与内标元素的强度比）与含量（或与内标元素的含量比）的关系，通过校准曲线计算被测元素的含量。 ” |  |
|  |  |  | 中鑫安泰 |  |  |
|  |  |  | 中稀凉山 |  |  |
| 25 | 4方法提要 | “利用激发光源使样品电极与对电极（钨或银）间产生火花放电，将部分样品、原子化、少部分离子化，原子（离子）经激发后产生特征光谱”修改为“以火花放电作为发射光谱分析的激发光源，将试料中待测元素激发产生特征光谱” | 江西理工 |  |  |
| 26 |  | 增加5 试剂 氩气（体积分数≥99.99%）后面的序号要相应修改 | 江西理工 | 部分采纳，增加“5 试剂和材料”修改为“5.4激发保护气：氩气，纯度不小于 99.995%（体积分数），否则应使用气体净化装置。尤其要控制氩气中氧、碳氢化合物和水分等杂质的含量。 5.5制样保护气：惰性气体（如氮气、二氧化碳、氩气等），纯度不小于99.9%（体积分数）。”后续章条号顺次修改。 |  |
|  |  |  | 北方工大 |  |  |
|  |  |  | 中鑫安泰 |  |  |
|  |  |  | 包头三隆 |  |  |
| 27 |  | 建议增加试剂和材料章节，文件中是提到存在标准化样品和质控样品等材料，可以在此章节对材料进行要求包括保存和使用周期等等。标准样品和标准化样品以及质控样品可以在附件中详细列出（包含标准定值样品的获得、使用、保存周期等）。 | 江西南方稀土 |  |  |
| 28 | - 5.1 火花放电原子发射发射光谱仪 | 标题中有两个发射，若含义有区别可保留，若重复请删除一个。 | 包头瑞鑫 | 采纳，已删除 |  |
|  |  |  | 定南大华 |  |  |
|  |  |  | 包头玺骏 |  |  |
| 29 | 5 仪器设备 | 建议此章节应包括试验用到的核心设备，规定其满足此方法工作的必要性条件即可，至于分析谱线建议放到分析步骤章节。推荐分析条件可放在附件。 | 江西南方稀土 | 部分采纳采纳，修改为“光谱仪焦距为0.4 m～1.0 m，波长范围为130.0 nm～623.0 nm，分光室的真空度应在3 Pa以下，或充高纯惰性气体（气体纯度不低于99.999%），防止分析谱线被杂质气体吸收。推荐使用直径为4 mm～7 mm，顶端加工成30°～120°的圆锥型钨电极。”分析条件放在9.2分析步骤中，谱线选择放在附录A |  |
| 30 | 5仪器设备 | 建议1、增加仪器分辨率、氩气纯度等关键技术要求；2、“根据测定元素碳、铁、钼、铝、硅和镨的需要进行选择波长范围、灵敏度和精度。”语义不明确。 | 北方工大 |  | 仪器分辨率、氩气纯度等关键指标是满足方法精密度的前提。 |
| 31 | 5.1 | “根据测定元素碳、铁、钼、铝、硅和镨的需要进行选择波长范围、灵敏度和精度。”含义表达模糊。 | 国标检验 |  |  |
| 32 | 5.1 | 按GB/T 43607-2023标准类似写 | 江西理工 |  |  |
| 33 | 5.2 | 删环境要求 | 江西理工 | 采纳，已删除 |  |
| 34 | 5.3 | 推荐分析波长放在正文，推荐分析条件放入附录A | 江西理工 | 不采纳，分析条件更重要 |  |
| 35 | 5.3 | “推荐的分析条件见表2”建议改成“推荐分析条件见表2”，去掉“的”字，与表头一致 | 乐山有研 | 采纳 |  |
| 36 | 5.3分析条件 | 将表2中的单位提到前面，如’分析间隙，mm” | 定南大华 | 部分采纳，将单位提到了前面，与项目名之间用“/”分隔，与表1和表3保持一致 |  |
| 37 | 5.3 分析条件 | “分析条件”建议修改为“测试条件” | 包头宏博特 | 不采纳 |  |
| 38 | 5.3 分析条件 | 表2 边框及第一条线加黑加粗 | 包头宏博特 | 采纳，已修改 |  |
| 39 | 5.3分析条件 | 建议增加高能放电和低能放电的功率范围或数值 | 包头三隆 | 不采纳，不同型号仪器光源条件不同，无法给出推荐功率范围或数值 |  |
| 40 | 6 样品制备 | 制样设备也应加在第5条仪器设备中，并 | 包头宏博特 | 采纳，已修改 |  |
|  |  | 研磨材料 应在试剂及耗材 |  |  |  |
| 41 | 6样品制备 | “样品制备”需要按标准文本格式修改为“样品” | 湖南稀土院 | 采纳，已修改 |  |
| 42 | 6样品制备 | 建议将“样品制备”修改成“样品”此章节规定样品需满足方法分析的条件，具体制样方式可以放附件。 | 江西南方稀土 | 部分采纳，标题已修改为“样品”，因为火花光谱制样相当于ICP测试中的样品前处理，对测试结果影响较大，并且步骤不太繁琐，因而更适合放在正文中描述。 |  |
| 43 | 6样品制备 | 建议分条款进行描述： 6.1、 样品要求：样品直径大于16mm，厚度大于2mm，样品足够覆盖火花台激发孔，样品分析面洁净、平整，无气孔、夹杂和裂纹，抛纹清晰一致，样品不得过热（不超过40℃）。 6.2、制样条件：研磨设备可采用砂带研磨机或铣床。研磨材料有氧化铝、氧化锆和碳化硅等。研磨材质的粒度直径通常为0.425mm~0.180mm（40目~80目）。铣床加工制样时，推荐进给速度60mm/min, 铣床转速270r/min。质控样品制备条件与分析样品制样方法一致。 | 湖南稀土院 | - 采纳，结合四家意见修改为“7.1样品要求 样品应足够覆盖火花台激发孔，通常要求样品直径大于16mm，厚度大于2mm。样品分析面应洁净、平整，呈现金属光泽，无氧化、气孔、夹杂和裂纹，抛纹清晰一致，样品不得过热（不超过40℃）。7.2制样条件 研磨设备可采用砂带研磨机或铣床。研磨材料有氧化铝、氧化锆和碳化硅等。研磨材质的粒度直径通常为0.425mm~0.180mm（40目~80目）。采用铣床加工时，推荐采用进给速度60mm/min, 铣床转速270r/min。采用其他条件时，实验室需进行验证。制样过程中产生的镨钕金属屑可能发生自燃现象，制样过程中推荐采用惰性气体进行保护。 质控样品和分析样品应在同一条件下制备。” |  |
| 44 | 6样品制备 | 样品制备：建议增加“样品制备需保证分析面呈现金属光泽，无氧化、……” | 中鑫安泰 |  |  |
| 45 | 6 样品制备 | 研磨材质的粒度直径通常为0.425mm~0.180mm（40目~80目） | 中稀凉山 |  | ~改为~ |
| 46 | 6样品制备 | 镨钕金属制备过程容易起火，作为标准，应给出惰性气体保护建议 | 北方工大 |  |  |
| 47 | 6样品制备 | “在同一条件下制备”同一条件指冷却条件还是其他？ | 包头三隆 | 同样的制样条件 |  |
| 48 | 8 分析步骤 | 应该修改为“7 试验步骤”，后面所有的条款都需要进行调整。 | 湖南稀土院 | 部分采纳，章条号已修改 |  |
| 49 | 8 分析步骤 | 该条应为7，以下顺序修改 | 包头宏博特 |  |  |
|  |  |  | 包头三隆 |  |  |
|  |  |  | 乐山有研 |  |  |
| 50 | 8 分析步骤 | - 建议8.1 标准样品和标准化样品以及质控样品，单独列为试剂材料章条，放在方法提要章之后。 | 国标检验 | 采纳，已修改 |  |
| 51 | 8 分析步骤 | 建议描述曲线校正、试验分析和结果计算三节。 | 江西南方稀土 | 部分采纳，本部分已重写，将标准样品、标准化样品、质控样品相关内容放入新增加的5 试剂和材料中，增加8 校准方法和校正方法。分析步骤9.3中给出采用不同校准和校正方法所需进行的操作。 |  |
| 52 | 8.1 | 这个条款写的太凌乱， 试验步骤建议按照标准文本的条款进行编辑，7.1、分析样品块制备:............;7.2标准样品块制备：........................;7.3质控样品块制备：................。 | 湖南稀土院 |  |  |
| 53 | 8分析步骤 | 分析步骤写的太繁琐，建议参考GB/T 43607-2023缩写 | 江西理工 |  |  |
| 54 | 8.1.1 | 删去第二段关于自制质控样定值的描述 | 江西理工 | 不采纳，目前行业内没有镨钕金属标准样品，保留关于自制质控样定值的描述可以方便行业应用 |  |
| 55 | 8.1.1 标准样品 | 建议明确“适当的梯度”的概念，设立推荐的梯度要求 | 包头三隆 | 不采纳，无法给出具体建议 |  |
| 56 | 8.2.2工作曲线漂移校正 | 出现三种名称“工作曲线、校准曲线、分析曲线”，建议统一 | 定南大华 | 采纳，统一改为“校准曲线” |  |
|  |  |  | 江西理工 |  |  |
|  |  |  | 包头宏博特 |  |  |
| 57 | 8.2.3 | 质控样品校正：建议改为“由于分析样品与绘制校准曲线的标准样品可能因冶炼工艺不同产生组织结构差异，通常使用与分析样品的冶金工艺和组织结构相近且分析元素含量接近的质控样来校正标准曲线” | 中鑫安泰 | 部分采纳，将“质控样品法”列为8.3修改为“质控样品法又称为类型标准化。由于分析样品与绘制校准曲线的标准样品可能存在冶炼工艺过程和组织结构的差异，而使分析样品的测量值产生偏倚。为避免这种差异造成的影响，通常使用与分析样品的冶金工艺过程和组织结构相似，分析元素含量相近的质控样品，用于控制分析样品的分析结果。” | 标准曲线发生变化（漂移）8.2.2已经说明，是由于温度、湿度、震动影响。 |
| 58 | 8.2.2、8.2.3 | 8.2.2 工作曲线漂移校正 与8.2.3在标样或控样选择、应用周期方面重叠。建议8.2.2的应用周期更长，并使用“标准化样品”。比如：定期/每天使用标准化样品.... | 国标检验 | 部分采纳，9.3.2修改为“若采用原始校准曲线法，定期应用标准化样品对仪器进行漂移校正，校正的间隔时间取决于仪器的稳定性。” |  |
| 59 | 8.2.3 质控样品校正 | 将“质控样品与分析样品同时分析”修改为“将质控样品与分析样品同步分析” | 中稀凉山 | 采纳，8.3中修改为“在日常分析时，在同样的工作条件下，同步分析质控样品与分析样品，利用质控样品的分析结果与其参考值之间的偏差对分析样品的分析结果进行修正。” |  |
| 60 | 8.2.3 | 建议增加质控样品的校准周期 | 包头三隆 | 采纳，9.3.3增加“质控样品校正周期取决于仪器的稳定性。” |  |
| 61 | - 8.3 | “8.3试样分析”需要修改为“7.3测定” | 湖南稀土院 | 不采纳，试样分析意思表达足够明确，没有歧义 |  |
| 62 | 8.3 | “7.3测定”需要分2个小条款： 7.3.1推荐的分析线和参比线见表4。将附录A的表放到这个条款下。 7.3.2测定步骤： 7.3.2.1 分析工作前，先激发一块样品2次~5次，确认仪器处于最佳工作状态。 7.3.2.2在选定的工作条件分析试样，激发一点获得一个独立测量数据后，更换样品激发位置再次激发，每个样品至少激发2次，获得的2~4个数据精密度满足标准要求时，取其平均值作为分析结果。 7.3.2.3 试样激发点距试样边缘要有一定距离，激发点不应重叠。 7.3.2.4 试样表面的融熔物容易附在电极上，这种融熔物会改变电极间隙，影响分析结果。所以，每次激发后，都要使用金属刷清扫电极。 | 湖南稀土院 | 部分采纳，本部分内容已重写，分为9.1预激发、9.2 设置分析程序、9.3校准、9.4试样分析共4部分 |  |
| 63 | 8.3 | 8.3.3、8.3.4与8.3.2字体不一致 | 乐山有研 | 采纳，已修改 |  |
| 64 | 8.3.2 | 征求意见稿8.3.2中“获得的2~4个数据精密度满足标准要求时，取其平均值作为分析结果”，如何判断精密度满足标准要求？ | 北矿检测 | 采纳，9.4.1修改为“在选定的分析程序激发待测样品，每个样品至少激发2次，按第12章的要求判断测量结果的精密度，并确定最终报告结果。” |  |
| 65 | 10 | 精密度部分仿照 “4.8 精密度 4.8.1 精密度原始数据及统计 精密度数据是在2022年，由7家实验室对氧化铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇的5个不同水平样品进行协同试验确定的。每个实验室对氧化铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。”格式总结附录B的数据写，后面的附录B删去 | 江西理工 | 部分采纳，修改为“本方法的精密度试验是由7个实验室对9个样品中6个元素进行测定，按照 GB/T 6379.1规定的重复性条件，每个实验室对每个水平的元素含量测定11次，按照GB/T 6379.2进行统计处理。精密度试验所用样品和试验结果列于附录B中。” |  |
| 66 | 10 | 表3精密度里重复性限和再现性限是否可以直接转换为范围值，使用数据代替，公式计算可能不如直接使用数据方便 | 包头玺骏 | 不采纳，附录C给出了典型含量对应的重复性限、再现性限、CD0.95、10次结果标准偏差上限等数据 |  |
| 67 | 标准10.2 再现性 | 表3 精密度数据中的元素含量范围与表1各元素测定范围相差较大 | 虔东稀土 | 采纳，已修改一致 |  |
| 68 | 10.3 | 增加10.3 允许差 实验室之间分析结果的差值应不大于表X所列允许差。 | 包头瑞鑫 | 不采纳，再现性限即为不同实验室分析结果最大允许差 |  |
| 69 | 11，12 | 测量结果的精密度检验和正确度检验建议放附件。 | 江西南方稀土 | 不采纳，测量结果的精密度检验和正确度检验是保证测定结果质量的必要步骤 |  |
| 70 | 11 测量结果的精密度检验 | 11.1-11.4与前文字体格式不一致 | 乐山有研 | 采纳，已修改 |  |
| 71 | 11.1 在重复性条件下获得的独立测量结果的可接受性判断如图1所示。 | 标题应改为“11.1测量结果的可接受性检验方法流程”，内容为在重复性条件下获得的独立测量结果的可接受性判断如图1所示。 | 包头瑞鑫 | 部分采纳，正文、图题、标题修改一致，改为“测量结果的精密度检验” |  |
| 72 | 11.2、11.3、11.4 | “如果两个独立测量结果之差的绝对值不大于r，可接收这两个测量结果，最终报告结果为两个独立测量结果的算术平均值；如果两个独立测量结果之差的绝对值大于r，实验室应再测量一个或两个结果。”标题应改为“独立测量值极差”，11.2、11.3、11.4应合并 | 包头瑞鑫 | 部分采纳，11、12两章中“两个独立测量结果之差的绝对值”均遵照GB/T6379.1修改为“两个独立测量结果的绝对差”。该部分内容取消分条。 |  |
| 73 | 11 | 图1 4次测定结果极差不小于1.3r时，最终结果是否应该取中位值？ | 包头稀土院 | 不采纳，4个结果极差大于1.3r时，中位值比平均值更有代表性 |  |
| 74 | 11 测量结果的精密度检验 | 10.3 测量结果的精密度检验 取 4 个或4个以上独立测量结果的中位值作为最终报告结果，极差超过重复性限（1.3r）的情况不超过5%。 | 长春应化所 | 不采纳 |  |
| 75 | 标准11 测量结果的精密度检验 | 1.2r、1.3r与附录C中n=2不符 | 虔东稀土 | 采纳，附录C中1.2r和1.3r已对应修改为n=3和n=4 |  |
| 76 | 11 | 后面的内容全删去 | 江西理工 | 不采纳，精密度检验和正确度检验可以对用户日常检测进行数据判断提供较大帮助 | 经确认，对方建议将精密度、正确度检验、试验报告的内容全部删去 |
| 77 | 12.测量结果正确度检验 | “95%的概率”，是否说明为什么取95%？ | 乐山有研 | 不采纳，所有化学分析标准均采用95%置信度 |  |
| 78 | 14 | 应增加 14 质量保证和控制 或把此项内容增加至13 试验报告前，14质量保证和控制 每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时,应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时,应找出原因,纠正错误,重新进行校核。 | 包头瑞鑫 | 部分采纳，修改为“14 质量保证和控制 每4~8小时用标准样品或质控样品(如有国家级或行业级标样时,应首先使用)按照第12、13章方法检验本方法的有效性。当过程失控时,应找出原因，纠正错误，重新进行校核。” |  |
| 79 | 附录A | 1.波长精度不一致，建议统一 | 定南大华 | 采纳，统一改为精确到0.1nm |  |
| 80 | 附录A | 2.311.6（）距离分析线较远 | 定南大华 | 不采纳，（此参比线为某一验单位所用，因其所用仪器找不到起草单位推荐谱线，且最终测试结果没有明显异常） |  |
| 81 | 附录B和附录C | C元素的重复性限太大，本方法是否适用？ | 定南大华 | 采纳，原数据计算有误，已修正 |  |
| 82 | 表C.6 | 表C.6 Pr的重复性限、再现性限、标准偏差上限值和临界差 | 中稀凉山 | 不采纳，因为Pr的精密度统计数据（r、R）与测量平均值m之间无明显函数关系，所以无法给出典型含量对应的精密度统计结果。具体数据可参考附录B.6 | Pr不够细致，与表C.1、C.2、C.3保持一致，同样是一个阶梯数据，同时也需要修约值为小数点后2位，生产也会以此为修正位 |
| 83 |  | 起草和验证单位是否使用同一套控制样品做校准，而得到的精密度数据？在实际应用中，各单位校准用控制样品可能不同，由此带来的实验室间系统偏差可能会大于本标准的再现性限统计值。 | 国标检验 | 起草和验证单位采用同一套样品绘制的校准曲线，但精密度实验结果未经过控制样品校准。实际应用中推荐采用标准样品或质控样品作为控制样品，以减小实验室间系统偏差 |  |
| 84 |  | 整个文本建议按照GB/T 1.1—2020格式进行编辑排列，保证条理清晰 | 湖南稀土院 | 采纳，待修改 |  |
|  |  |  | 包头瑞鑫 |  |  |
|  |  |  | 乐山有研 |  |  |
| 85 |  | 建议增加与ICP-AES、XRF方法比对，验证正确度 | 国标检验 | 精密度实验样品均为通过第三方实验室化学方法测定样品 |  |
| 86 | 编制说明3.4 | “表中样品均已经过均匀度检验合格并经国家钢铁材料测试中心进行化学法定值。” 应表明各元素定值采用的具体分析方法； | 北方工大 | 采纳，修改为“经检验样品均匀性较好，将样品送至国家钢铁材料测试中心进行碳、铁、钼、铝、硅和镨元素化学成分定值。为减小测定结果不确定度，采用双人双样法进行定值。各元素定值所用方法汇总如下： Fe: XB/T617.3-2014 (ICP-AES)、GB/T 12690.5-2017 (ICP-AES) Al: NACIS/C H 083-2019 (ICP-MS) Mo: NACIS/C H 088-2020 (ICP-MS) Si: GB/T 12690.5-2017 (ICP-AES) Pr: XB/T 617.2-2014 (ICP-AES) C: GB/T 20123-2006(红外吸收法) ” | 以便评估定值的不确定度水平 |
| 87 | 编制说明3.4 | “本方法选取9-200、PNMo-8、503、9#等4块样品作为各元素的标准化样品（高低标）。”存在歧义，应表明各元素对应的高低标。 | 北方工大 | 采纳，增加表22各元素所选高低标汇总，其后表序号依次更新 |  |
| 88 | 编制说明3.6.1 | 各实验室测试数据位数太多，不符合仪器的实际性能水平。 | 北方工大 | 采纳，编制说明中测试结果及其平均值保留位数：Pr保留至小数点后3位，其余元素均保留至小数点后4位 | 按照规范的数值修约规则修改 |

说明：(1) 发送“征求意见稿”的单位数：26个。

(2) 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：26个。

(3) 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：17个。

(4) 没有回函的单位数： 0个。