标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锑精矿化学分析方法 第15部分 锡含量的测定 ICP-OES法

承办人：宋应球      联系电话：13973897319                 共3页，第1页

负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司                  填写日期2024.6.7

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “YS/T 556已经发布了以下部分：”改为“YS/T 556共有以下部分：”，因为本部分还在送审阶段。 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 暂不采纳。审定会确定。 |
| 2 | 引言 | “原《锑精矿化学分析方法》有色金属行业系列标准YS/T 556已发布了以下部分。”与前言内容重复，建议删除。 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 暂不采纳。审定会确定。 |
| 3 | 4 | “热水浸取”改为“沸水浸出” | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳。 |
| 4 | 5.5 | 将酒石酸溶液（200 g/L）改为100 g/L，温度过低时容易析出，大部分普通实验室都达不到恒温，只要在溶样时把酒石酸溶液加入量翻倍就行。 | 郴州和俊检测有限公司 | 不采纳。实验室温度不可能太低，一般不会析出。 |
| 5 | 5.6 | “此溶液1 mL含100 µg锡”改为“此溶液1 mL含100 µg锡”，格式修改。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳。 |
| 6 | 5.6 | 置于1000 mL容量瓶中，加入200 mL盐酸（5.3），于沸水浴上溶解至完全，取下冷却。用水稀释至刻度，混匀。建议在烧杯溶解后进1000ml容量瓶，定容 | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳。改为“称取 1.0000 g 纯锡（wSn≥99.99%），置于500 mL锥形瓶中，加入 200 mL 盐酸（5.3），于沸水浴上溶解至完全，取下冷却，转移至1000 mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。” |
| 7 | 5.6 | “称取 1.0000 g 纯锡（wSn≥99.99%），置于1000 mL容量瓶中”操作不方便，可否自以为置于烧杯中。 “此溶液1 mL含100 µg锡”改为“此溶液1 mL含1000 µg锡” | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 采纳。 |
| 8 | 5.8 | “水冲洗坩埚底部，将坩埚置于250 mL烧杯中，用20 mL沸水分两次加入浸出熔融物，浸出液倾入烧杯，”这一段描述的不太清楚 |  | 采纳。 |

标准项目名称：锑精矿化学分析方法 第15部分 锡含量的测定 ICP-OES法

承办人：宋应球      联系电话：13973897319                 共3页，第2页

负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司                  填写日期2024.6.7

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8.4.1 | 称样量控制在±0.15克，省去脱硫这道工序，节约实验时间，ICP测定范围较大，可以满足实验要求。 | 郴州和俊检测有限公司 | 不采纳。低含量样品达不到检测下限。 |
| 10 | 8.4.1 | “用玻璃棒搅匀，毛刷轻刷粘于玻璃棒上的试料”建议改为“用圆头小玻璃棒搅匀” | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 部分采纳。改为“用圆头小玻璃棒搅匀，毛刷轻刷粘于玻璃棒上的试料”。 |
| 11 | 8.4.1 | “将坩埚置于700℃高温炉中熔融15min，”改为“将坩埚置于700℃高温炉中熔融15min，熔至熔融物清亮 ” | 水口山有色金属有限责任公司 | 不采纳。试验证明，样品能熔融完全。 |
| 12 | 8.4.2 | 用水冲洗坩埚底部，将坩埚置于250 mL烧杯中，用20 mL沸水分两次加入浸出熔融物，浸出液倾入烧杯，用热水洗净坩埚，在烧杯中加入4mL酒石酸（5.4）、10 mL盐酸（5.5），冷却至室温，用盐酸（5.3）中和至溶液刚好透明。移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.5），以水稀释至刻度，混匀、干过滤。 修改为：冷却后用水冲洗坩埚底部，再将坩埚置于已经装有50ml冷水的200mL烧杯中，在烧杯中加入8mL酒石酸（5.4）、再缓慢加入10 mL盐酸（5.5），于小火加温上浸出熔融物，冷却至室温，用盐酸（5.3）中和至溶液刚好透明。移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.5），以水稀释至刻度，混匀、干过滤。 用热水浸出熔融物反应很剧烈，不安全。 | 郴州和俊检测有限公司 | 不采纳。在250mL烧杯中浸出，不存在安全风险。 |
| 13 | 8.4.2 | “用盐酸（5.3）中和至溶液刚好透明”由于加入过氧化钠等的量相对固定，因此加入盐酸的量可以确定，建议明确盐酸的用量。 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 不采纳。熔融过程样品消耗的过氧化钠不同，无法准确确定盐酸的量。 |

标准项目名称：锑精矿化学分析方法 第15部分 锡含量的测定 ICP-OES法

承办人：宋应球      联系电话：13973897319                 共3页，第3页

负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司                  填写日期2024.6.7

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 |  | 提出单位 |  | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8.4.2 | “用水冲洗坩埚底部，将坩埚置于250 mL烧杯中，用20 mL沸水分两次加入浸出熔融物，浸出液倾入烧杯”建议改为“将坩埚置于预先盛有约50mL热水的250mL烧杯中，浸出完成后” | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |  | 部分采纳。考虑溶液要酸化及操作的简便，改为“将坩埚置于预先盛有约40mL沸水、4 mL酒石酸（5.4）、10 mL盐酸（5.5）的250mL烧杯中，浸出完成后，用热水洗净坩埚，冷却至室温---- ” |  |
| 15 | 8.4.2 | “20 mL沸水分两次加入浸出熔融物”是20ml沸水分两次加入，还是每次加20ml，加2次？ | 水口山有色金属有限责任公司 |  | 采纳。 |  |
| 16 | 8.4.2 | 干过滤步骤建议移至8.4.3的开始位置。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  | 不采纳。衔接不好。 |  |
| 17 | 8.4.3 | “稀释至刻度”改为“以水定容” | 水口山有色金属有限责任公司 |  | 不采纳。常规表述。 |  |
| 18 | 8.4.3 | 建议“移取10 mL滤液（8.4.2）于50 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.5）”改为“移取10 mL滤液（8.4.2）于50 mL容量瓶中，加入4 mL盐酸（5.5）”,样品待测溶液盐酸浓度与8.5.1标准工作曲线盐酸溶液浓度[约10%（v/v）]保持一致！ | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  | 不采纳。对测定无影响，更方便操作。 |  |
| 19 | 8.4.4 | “与标准溶液系列同时”去掉 | 水口山有色金属有限责任公司 |  | 不采纳。预审会已讨论。 |  |
| 20 | 附录A | “精密度数据是由 12 家实验室对 4 个不同水平的样品进行共同试验确定的。”改为“精密度数据是由 12 家实验室对 5个不同水平的样品进行共同试验确定的” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |  |
| 21 | 附录A | 样品的水平数应该为5个。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |  |
| 22 | 编制说明第5页（2） | 本方法没有使用到溴酸钾标准溶液，相关文字应删除。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 广西华锑科技有限公司 |  |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 |  |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 烟台金奥环保科技有限公司 |  |  |  |
| 26 |  | 无意见 | 云南木利锑业有限公司 |  |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》和《编制说明》的单位数：13个；

（2）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：2个。