标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《粗银化学分析方法 第4部分铅、铜、铋、锑、铁、硒、碲和钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂   共3页 第1页

承办人：左鸿毅  联系电话：13640186771                                     2024年7月15日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 试验报告中，表5、表6中Se的谱线应为196.026，应与文本以及试验报告中表2一致。 | 北矿 | 采纳 |  |
| 2 | 编制说明 | 其它贱金属的测定干扰，加入的元素干扰量明显不够，应增加干扰元素的添加量。 | 北矿、江铜铅锌 | 部分采纳 | 高含量分取了，最高杂质干扰为12.5，已补充 |
| 3 | 编制说明 | 6.2.2 与其他方法对比中粗银2-HJ3S样品的铜、铋、铁、碲元素含量超出了YS/T 958-2014方法中铜、铋、铁、碲元素的测定范围，建议选择铜、铋、铁、碲等元素含量在YS/T 958-2014方法测定范围内的样品进行方法比对试验。 | 大冶有色设计研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 编制说明 | - 实验结果与讨论中，银基体溶液的配制，建议用1：1的稀硝酸，硝酸银在稀硝酸中的溶解性更好，不易析出 | 铜陵 | 不采纳 | 天气冷或者酸度大容易析出。和溶样酸度没有直接关系 |
| 5 | 编制说明 | 建议增加酒石酸溶液浓度试验。 | 北矿 | 采纳 |  |
| 6 | 编制说明 | 加标回收试验中，加标量应该是加低、中、高三个梯度，全覆盖杂质元素。 | 北矿 | 采纳 | 理论上应该如此做，用实际样品加多元素标准溶液，不好控制加入量。 |
| 7 | 1 | 钯可以列入多元素测定，建议下限适当上调。 | 北矿 | 采纳 | 从起草单位仪器灵敏度来看，能满足0.0020%钯的测定 |
| 8 | 1 | - 本文件不适用于银冶炼初级产品（即银以卤化物或硫氰酸银等状态存在，未经氧化精炼的银初级产物。）”实际样品如何界定是不是银冶炼初级产品，如何判断本方法是否适用，有没有量化指标。 | 北矿 | 待讨论 | 如果用硝酸、酒石酸、双氧水溶不清，有大量不溶物存在，则银不是以金属单质状态存在。 不太好量化指标。需根据经验：肉眼可见只有极少量黑色不溶物存在或者依据客户描述的工艺过程得出结论。 |

标准项目名称：《粗银化学分析方法 第4部分铅、铜、铋、锑、铁、硒、碲和钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂   共3页 第2页

承办人：左鸿毅  联系电话：13640186771                                     2024年7月15日填写

| 序号 | 标准章节编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 |  | 方法提要中，“试料用硝酸、过氧化氢分解”，应改为“试料用硝酸、酒石酸、过氧化氢分解” | 北矿 | 采纳 |  |
| 10 | 6 |  | 表2中Pd的波长应为360.955 | 北矿 | 采纳 |  |
| 11 | 6 |  | - 表2建议Cu、Pd元素增加分析谱线，Cu增加324.75nm、Pd增加340.45nm。 | 江铜铅锌 | 部分采纳 | - Pd在340.45nm有明显的负干扰。 |
| 12 | 8.4.1 |  | - 资料显示超过80℃，过氧化氢迅速分解，建议8.4.1加入过氧化氢前，取下稍冷。 | 江铜铅锌 | 采纳 |  |
| 13 | 8.4.1 |  | 金及铂族元素对待测元素的包裹干扰中，不溶物中包裹的待测元素铜、铅、铁含量残留较多，铋、硒、碲、锑也有不同程度的残留。建议在样品溶解完全后，将母液与残渣分离，残渣继续用王水溶解定容于25 mL容量瓶，在ICP-AES上测得残渣中待测元素的含量，与母液中待测元素的含量相加，得出总含量 | 铜陵 | 不采纳 | 与起草单位结论不一致，待其他单位再验证。 原理上确实需要补正。这样带入问题较多，1、粗银中贱金属的结果主要用于指导工艺除杂，不是用于100减杂质算银量。不溶物中中<0.1%的杂质对工艺除杂和贸易结算无影响。 2、王水溶残渣液，和原始试液在同一台机，同时段测定，易带来银与氯交叉污染，堵塞仪器。 |
| 14 | 5.10 |  | - 标准溶液A及钯的配制按实验报告中方法并不能溶解完全，建议加入适量氢氟酸来辅助溶解 | 铜陵 | 待讨论 | 只加硝酸，氢氟酸也很难溶。文本中是这么写，实际操作时时，反复多次加了双氧水。 |
| 15 | 8.5.1 | 精密度实验中，部分样品中的元素含量按实验报告中分取稀释仍然超过工作曲线的量程，建议增加一组15 µg/mL的标准溶液或分取体积减少到5 mL。 |  | 铜陵 | 采纳 |  |

标准项目名称：《粗银化学分析方法 第4部分铅、铜、铋、锑、铁、硒、碲和钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂   共3页 第3页

承办人：左鸿毅  联系电话：13640186771                                     2024年7月15日填写

| 16 |  |  | 8.4.1 |  | 根据溶样所需要的溶剂体积，溶样的烧杯建议可以换成150 mL,减少可能造成的损失 |  |  | 铜陵 |  |  | 不采纳 |  |  | 加了浓硝酸，又加了双氧水，反应剧烈，体积小易沸出。后续步骤定容了200ml容量瓶，可以多次吹洗，避免转移损失。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 5.7 |  |  |  | 1.配制铁标准贮存溶液起草方使用金属铁粉(wFe≥99.98%)，建议使用金属铁粉(wFe≥99.99%)。 |  |  | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  | 不采纳 |  |  | 本法为避免盐酸加入，用硝酸溶解铁标准，如果铁粉太纯则很难溶解 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 天津巴莫科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 宜昌邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 山西北方铜业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 回函无意见 |  |  | 紫金铜业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；