×

ICS 77.160

CCS H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  xxx.1—202X

高熵合金粉化学分析方法

第 1 部分：铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of High entropy alloyed powders—

Part 1: Determination of iron，cobalt，nickel，chromium，manganese，titanium，aluminum，molybdenum and phosphorus contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry method

（预审稿)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《高熵合金粉化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX-202X已经发布了以下部分：

——第1部分： 铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 碳、硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第3部分： 氧、氮含量的测定  脉冲加热红外吸收法、热导法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、江苏威拉里新材料有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

引    言

高熵合金粉具有高硬度、高强度、高抗高温软化性、良好的耐磨性、耐腐蚀性等，得到国内外学者的广泛关注与研究。作为新型高温结构材料、耐磨性材料、抗辐照材料，高熵合金粉末已应用于矿山机械、能源、生物医学等领域。目前国内外尚未有高熵合金粉的检验标准，YS/T XXXX 旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行的增材制造用高熵合金粉末化学分析方法标准。

《高熵合金粉化学分析方法》由3个部分组成，具体如下：

——第1部分： 铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 碳、硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第3部分： 氧、氮含量的测定  脉冲加热红外吸收法、热导法。

本文件填补了我国高熵合金粉检测领域的空白，对完善高熵合金粉的检测方法具有积极的指导意义。

- 高熵合金粉化学分析方法

第1部分：铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本文件规定了高熵合金粉中铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定方法。

本文件适用于高熵合金粉中铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| Fe | 12.0～29.0 |
| Co | 17.0～28.0 |
| Ni | 17.0～28.0 |
| Cr | 15.0～25.0 |
| Mn | 18.0～21.0 |
| Ti | 16.0～19.0 |
| Al | 9.0～12.0 |
| Mo | 28.0～32.0 |
| P | 0.005～0.020 |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料置于微波消解罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸微波消解, 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上以钇为内标元素测定各元素发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上纯度的水。

5.1  盐酸（ρ = 1.19 g/mL）。

5.2  硝酸（ρ = 1.42 g/mL）。

5.3  氢氟酸（ρ = 1.15 g/mL）。

5.4  盐酸（1+1）。

5.5  硝酸（1+1）。

- 5.6  内标溶液：称取6.3500 g三氧化二钇（w（Y2O3）≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg钇。也可采用有证国家标准溶液。

- 5.7  铁标准贮存溶液：称取2.5000 g金属铁（wFe≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg铁。也可采用有证国家标准溶液。

5.8  钴标准贮存溶液：称取2.5000 g金属钴（wCo≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg钴。也可采用有证国家标准溶液。

5.9  镍标准贮存溶液：称取2.5000 g金属镍（wNi≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg镍。也可采用有证国家标准溶液。

5.10  铬标准贮存溶液：称取7.0724 g重铬酸钾（优级纯，110℃烘2h）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg铬。也可采用有证国家标准溶液。

5.11  锰标准贮存溶液：称取2.5000 g金属锰（wMn≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg锰。也可采用有证国家标准溶液。

5.12  钛标准贮存溶液：称取1.2500 g金属钛（wTi≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），5 mL氢氟酸（5.3），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入250 mL塑料容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg钛。也可采用有证国家标准溶液。

5.13  铝标准贮存溶液：称取2.5000 g金属铝（wAl≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（5.4），低温溶解，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，加入30 mL硝酸(5.5)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg铝。也可采用有证国家标准溶液。

5.14  钼标准贮存溶液：称取1.2500 g金属钼（wMo≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），5 mL氢氟酸（5.3），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入250 mL塑料容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg钼。也可采用有证国家标准溶液。

- 5.15  磷标准贮存溶液：称取4.3943 g磷酸二氢钾（KH2PO4，预先经100℃~105℃烘干并置于干燥器中冷却至室温），置于250 mL烧杯中，加水溶解。移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg磷。也可采用有证国家标准溶液。

- 5.16  磷标准溶液：移取磷标准贮存溶液（5.15）10.00 mL于1000 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 g磷。

- 6  仪器设备

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——各元素推荐的分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐谱线

| 元素 | 谱线波长λ/nm |
| --- | --- |
| Fe | 259.940 |
| Co | 236.382 |
| Ni | 341.476 |
| Cr | 267.716 |
| Mn | 279.482 |
| Ti | 336.121 |
| Al | 396.153 |
| Mo | 202.030 |
| P | 178.287 |
| Y | 371.030 |

6.2  微波消解仪

7  样品

样品为粉末状。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.10 g样品（7），精确至0.0001 g，记为m。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于微波溶样罐中，加15 mL盐酸（5.1）、5 mL硝酸（5.2）、1 mL氢氟酸（5.3），密闭。置于微波消解仪中，推荐设置溶解条件为：第一步功率800 W、温度100 ℃、升温时间10 min、恒温时间5 min，第二步功率800 W、温度180 ℃～220 ℃、升温时间10 min、恒温时间15 min～25 min。待溶解结束，取出微波溶样罐，冷却。转入250 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，记为V。(注：铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼的测定，定容至250 mL；磷的测定，定容至50 mL。)

8.4.2  内标溶液：移取4 mL内标溶液（5.6）于1000 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（8.4.1-8.4.2）及随同试料空白溶液（8.3）中各待测元素的发射强度。从工作曲线上查得各被测元素的质量浓度ρx和ρ0。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼标准曲线

分别移取5.7～5.14的标准贮存溶液各0 mL、1.25 mL、2.50 mL、5.00 mL、7.50 mL于250 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2  磷标准曲线

移取0 mL、1.25 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL磷标准溶液（5.16）于一组250 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.3  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液中各待测元素的发射强度。分别以被测元素质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

被测元素的含量以质量分数wx计，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V×10−6m×100%……………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| 元素 | Fe | Co | Ni | Cr | Mn | Ti | Al | Mo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| 元素 | Fe | Co | Ni | Cr | Mn | Ti | Al | Mo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在202X年由x家实验室对铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量x个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量在重复性条件下独立测定7次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据