ICSiICS

ICS 77.040

CCS H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14847—202*

代替 GB/T 14847-2010

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法

Test method for thickness of lightly doped silicon epitaxial layers on heavily doped silicon substrates   infrared reflectance method

（讨论稿）

202×-××发布

202×-××实施

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14847-2010《重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法》，与GB/T 14847-2010相比，除结构和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了适用范围（见第1章，2010年版的第1章）；

b)增加干扰因素（见5.4和5.5）；

c)增加仪器设备要求(见6.2.4和6.2.5）；

d)增加自动测试原理和说明内容（见9.4）；

e)增加多个实验室精密度分析（见10.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：浙江金瑞泓科技股份有限公司、

本文件主要起草人：李慎重、张海英等

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1993年首次发布为 GB/T 14847-1993；

——2010年第一次修订为 GB/T 14847-2010；

——本次为第二次修订。

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法

- 1 范围

本文件规定了红外反射法测试重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的方法。

本文件适用于衬底在23 ℃电阻率小于0.02 Ω·cm和外延层在23 ℃电阻率大于0.10 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的n型和p型硅外延层厚度的测试；

本文件也适用于衬底在23 ℃电阻率小于0.002 Ω·cm和外延层在23 ℃电阻率大于0.01 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的n型和p型硅外延层厚度的测试；

在降低精度情况下，该方法原则上也适用于上述条件下的0.5～2µm之间的n型和p型硅外延层厚度的测试。

- 2规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 14141 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T 14264 半导体材料术语

- 3 术语和定义

- GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

折射率 refractivity

- 入射角的正弦相对折射角的正弦的比率。这里的入射角和折射角是指表面法线和红外光束的夹角。对电阻率大于0.1 Ω·cm硅材料，当波长范围为6 µm～40 µm时，相对空气的该比值为3.42，该值可由斯涅尔（Snell）定律求出。

- 4 方法提要

4.1 衬底和外延层光学常数的差异导致试样反射光谱出现连续极大极小特征谱的光学干涉现象，根据反射光谱中极值波数、外延层与衬底光学常数和红外光束在试样上的入射角计算外延沉积层厚度。

4.2 假设外延层的折射率相对波长是独立的。

4.3 当外延层表面反射的光束和衬底界面反射的光束的光程差是半波长的整数倍时，反射光谱中可以观察到极大极小值。参见图1，从C和D点出射的光束的相位差 为式（1）：

…………………………………（1）

式中：

——真空波长；

——外延层折射率，其可将外延层中的光程长转换成等价的真空光程长。

——A点相位移；

——B点相位移；

AB，BC 和AD 是如图1所示的间距，它们和单位相同。

A

SUBSTRATE

T

LAYER

n1

k1

n2

k2

B

C

D

n0

图1 平面示意图

4.4 根据图1，很明显有式（2）：

……………………………（2）

4.5 由斯涅尔（Snell）定律得式（3）：

………………………………（3）

4.6 级数定义为式（4）：

…………………………………（4）

4.7 若观察到干涉振幅的两个极值，由式（1）、式（2）、式（3）、式（4）得到相应的级数和如式（5）：

P1=2Tn12−sin2θλ1+φ11−φ212π和P2=2Tn12−sin2θλ2+φ12−φ222π……………（5）

式中，习惯上， 且 P2=P1+m，其中级数差是整数或半整数。

4.8 根据解出可得式（6）：

………………（6）

4.9 考虑到光束从空气绝缘界面反射情况，如图1，. 代入式（6），结果为9.1中式（8）。

4.10 厚度表达式可通过代入及式（1）、式（2）、式（3）、式（4）推导出来，结果为9.2中式（9）。

- 5 干扰因素

5.1 试样表面大面积晶格不完整、钝化层等导致反射率较低时，可影响测试结果。

5.2 掩模孔材料、孔径大小以及探测器探测到的杂散光可影响测试结果。

5.3 静电、噪音、振动及温湿度稳定性等测试环境可影响测试结果。

5.4 红外光源超过使用寿命或光源冷却系统故障时可影响测试结果。

5.5 自动测试用到的激光管超过使用寿命或光路故障时可影响测试结果。

- 6 仪器设备

- 6.1 红外光谱仪

- 6.1.1 傅里叶变换红外光谱仪或双光束红外分光光度计。

- 6.1.2 波长范围2 µm~50 µm，本法常用的波长范围为6 µm~25 µm。

- 6.1.3 波长重复性不大于0.05 µm。

6.1.4 波长精度为+/-0.05 µm。

- 6.2 仪器附件

- 6.2.1 和仪器相匹配的反射条件，入射角不大于30度。

6.2.2 掩模由非反射材料制成，如非光泽表面的石墨，用于限制试样表面受照射区域,其孔径尺寸足够小以消除厚度波动的影响，同时又不至于影响到反射光束的探测。透光孔径不大于8 mm。

- 6.2.3样品台构造须确保其不会对试样外延层造成损伤。

6.2.4 红外光源若使用水冷系统，需要控制冷却水流量和温度19+/-2 ℃。

6.2.5 自动测量系统需要配备激光器，波长一半小于1 µm，使用寿命不超过2年。一般使用He-Ne激光器。

- 7 样品

- 7.1 试样表面应是高度反射的，防止大面积的晶格不完整缺陷.

- 7.2 除自然氧化层外不应有钝化层.

- 7.3 测量前试样表面应进行清洁处理，此处理方法不能影响到试样外延层厚度。

- 8 试验步骤

- 8.1 光谱仪校准

8.1.1 用厚度为300 µm~500 µm的聚苯乙烯膜做标样，以标样的1601.6 cm-1或648.9 cm-1峰为测量参考峰，按GB/T 6379.2 所确定的仪器波长重复性和精度对应分别满足6.1.3条和6.1.4条的要求。

- 8.1.2 将反射附件置于光路中，测量100％线，其峰谷值应小于8％。

- 8.2  测量条件选择

- 8.2.1 对光栅式红外分光光度计，参照下列步骤选取最佳扫描速度。

8.2.1.1 选取一试样，其衬底电阻率在0.008~0.02 Ω·cm之间，且外延层的厚度在波数小于400 cm-1的位置可产生明显的极小值。

8.2.1.2 选择一适当的掩模孔。

8.2.1.3 放置试样到测量设备上，用可用的最慢扫描速度记录波数小于400 cm-1的极小值的谱图。

8.2.1.4 记录极小值的位置。

8.2.1.5 分步增加扫描速度并记录每一扫描速度下极小值的位置。

8.2.1.6 所有容许的扫描速度相对最慢扫描速度所对应的极小值位置有不超过±1 cm-1的极小值位移变化。

8.2.2 对傅里叶变换红外光谱仪所使用的分辨率应不低于4 cm-1。

- 8.3  测量

8.3.1 小心处理试样，防止对薄外延层的表面损伤。

8.3.2 将试样置于孔眼掩模光路上以使目标测量位置对准光束。

8.3.3 获得一类似图2的反射光谱。若峰值振幅与噪音振幅比小于5，则不能用于计算外延层厚度。

图2  n型试样的典型反射谱图

8.3.4 通过计算极大值下面或极小值上面满刻度3％处的水平线与反射光谱相交的截距平均值，确定反射光谱中每个极值的波数，该方法减少了极值较宽时难以确定的情况。

8.3.5 采用GB/T 1552中规定的方法在外延层厚度测试位置相对应的反面位置点测量衬底电阻率。

- 9 试验数据处理

- 9.1  用下面的公式将极值波数转换为波长：

…………………………………（7）

式中：

——第极值波长，单位µm

——第极值波数，单位cm-1

用下述公式计算观测到的极大值和极小值的级数：

…………………………………（8）

式中：

——对应的极值级数

——涉及的相关极值的级数差

和——分别为波长为和的光在界面反射后发生的相位移。

9.1.1 从表1和表2中查得相位移和。对计算出的级数进行舍入处理，极大值取整数，极小值取半整数。计算出一个级数后，按图1所示的波长递增级数递减的顺序求得其余的极值级数。

表1  n型Si相位移（）

| 波长/µm | 衬 底 电 阻 率/（Ω·cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.021 |
| 4 | 0.061 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |
| 6 | 0.105 | 0.072 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
| 8 | 0.182 | 0.099 | 0.083 | 0.078 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.059 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | 0.040 |
| 10 | 0.247 | 0.137 | 0.105 | 0.095 | 0.090 | 0.084 | 0.079 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.063 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | 0.047 |
| 12 | 0.289 | 0.183 | 0.132 | 0.115 | 0.106 | 0.098 | 0.091 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | 0.057 | 0.053 |
| 14 | 0.318 | 0.225 | 0.164 | 0.137 | 0.124 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.092 | 0.087 | 0.080 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.059 |
| 16 | 0.339 | 0.258 | 0.197 | 0.163 | 0.144 | 0.129 | 0.117 | 0.109 | 0.102 | 0.097 | 0.088 | 0.082 | 0.075 | 0.070 | 0.065 |
| 18 | 0.355 | 0.283 | 0.226 | 0.189 | 0.166 | 0.146 | 0.131 | 0.121 | 0.113 | 0.107 | 0.096 | 0.089 | 0.082 | 0.076 | 0.070 |
| 20 | 0.368 | 0.303 | 0.251 | 0.214 | 0.188 | 0.165 | 0.147 | 0.134 | 0.124 | 0.117 | 0.105 | 0.096 | 0.088 | 0.081 | 0.075 |
| 22 | 0.378 | 0.319 | 0.272 | 0.236 | 0.209 | 0.183 | 0.163 | 0.148 | 0.136 | 0.127 | 0.113 | 0.104 | 0.095 | 0.087 | 0.081 |
| 24 | 0.387 | 0.333 | 0.289 | 0.255 | 0.229 | 0.202 | 0.179 | 0.162 | 0.148 | 0.138 | 0.122 | 0.111 | 0.101 | 0.093 | 0.086 |
| 26 | 0.394 | 0.344 | 0.303 | 0.272 | 0.246 | 0.219 | 0.196 | 0.177 | 0.161 | 0.150 | 0.131 | 0.119 | 0.108 | 0.099 | 0.091 |
| 28 | 0.401 | 0.353 | 0.316 | 0.286 | 0.261 | 0.235 | 0.211 | 0.191 | 0.175 | 0.161 | 0.141 | 0.127 | 0.115 | 0.104 | 0.096 |
| 30 | 0.406 | 0.362 | 0.326 | 0.298 | 0.275 | 0.250 | 0.226 | 0.206 | 0.188 | 0.173 | 0.150 | 0.135 | 0.121 | 0.110 | 0.101 |
| 32 | 0.411 | 0.369 | 0.336 | 0.309 | 0.287 | 0.263 | 0.240 | 0.219 | 0.210 | 0.185 | 0.160 | 0.143 | 0.128 | 0.116 | 0.106 |
| 34 | 0.415 | 0.375 | 0.344 | 0.319 | 0.297 | 0.274 | 0.252 | 0.232 | 0.213 | 0.197 | 0.170 | 0.151 | 0.135 | 0.122 | 0.112 |
| 36 | 0.419 | 0.381 | 0.351 | 0.327 | 0.307 | 0.285 | 0.263 | 0.243 | 0.225 | 0.209 | 0.180 | 0.160 | 0.143 | 0.129 | 0.117 |
| 38 | 0.422 | 0.386 | 0.357 | 0.335 | 0.315 | 0.294 | 0.273 | 0.254 | 0.236 | 0.220 | 0.191 | 0.167 | 0.150 | 0.135 | 0.123 |
| 40 | 0.425 | 0.391 | 0.363 | 0.341 | 0.323 | 0.302 | 0.283 | 0.264 | 0.246 | 0.230 | 0.200 | 0.178 | 0.158 | 0.141 | 0.128 |

9.2 用下述公式计算外延层厚度：

…………………………………（9）

式中：

——外延层厚度，单位µm

——外延层折射率（硅材料）；

——外延层上光束入射角

其他符号意义与公式（8）相同。波长和厚度用相同的单位。对所有观测到的极大值和极小值计算并计算厚度平均值。

表2  p型Si相位移（）

| 波长/µm | 衬 底 电 阻 率/（Ω·cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.024 |
| 4 | 0.067 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |
| 6 | 0.119 | 0.091 | 0.082 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.072 | 0.071 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.049 |
| 8 | 0.200 | 0.140 | 0.114 | 0.099 | 0.094 | 0.091 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.080 | 0.077 | 0.072 | 0.067 | 0.064 | 0.060 | 0.059 |
| 10 | 0.261 | 0.199 | 0.158 | 0.127 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.102 | 0.097 | 0.093 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.070 | 0.068 |
| 12 | 0.300 | 0.247 | 0.205 | 0.160 | 0.140 | 0.130 | 0.123 | 0.117 | 0.111 | 0.106 | 0.101 | 0.094 | 0.088 | 0.083 | 0.078 | 0.076 |
| 14 | 0.327 | 0.282 | 0.244 | 0.194 | 0.167 | 0.152 | 0.141 | 0.133 | 0.126 | 0.119 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.087 | 0.084 |
| 16 | 0.346 | 0.307 | 0.274 | 0.226 | 0.195 | 0.175 | 0.161 | 0.151 | 0.141 | 0.132 | 0.126 | 0.115 | 0.106 | 0.100 | 0.094 | 0.091 |
| 18 | 0.361 | 0.327 | 0.297 | 0.253 | 0.221 | 0.198 | 0.182 | 0.168 | 0.157 | 0.146 | 0.138 | 0.125 | 0.116 | 0.108 | 0.102 | 0.099 |
| 20 | 0.373 | 0.342 | 0.315 | 0.274 | 0.243 | 0.220 | 0.202 | 0.186 | 0.173 | 0.160 | 0.151 | 0.136 | 0.125 | 0.117 | 0.100 | 0.106 |
| 22 | 0.383 | 0.354 | 0.330 | 0.292 | 0.263 | 0.240 | 0.220 | 0.204 | 0.188 | 0.175 | 0.164 | 0.147 | 0.134 | 0.125 | 0.117 | 0.113 |
| 24 | 0.391 | 0.365 | 0.342 | 0.307 | 0.279 | 0.257 | 0.238 | 0.220 | 0.204 | 0.189 | 0.177 | 0.158 | 0.144 | 0.133 | 0.125 | 0.120 |
| 26 | 0.398 | 0.374 | 0.352 | 0.320 | 0.294 | 0.272 | 0.253 | 0.236 | 0.219 | 0.203 | 0.190 | 0.169 | 0.153 | 0.142 | 0.132 | 0.127 |
| 28 | 0.404 | 0.381 | 0.361 | 0.331 | 0.306 | 0.285 | 0.267 | 0.250 | 0.233 | 0.217 | 0.203 | 0.180 | 0.163 | 0.150 | 0.140 | 0.134 |
| 30 | 0.409 | 0.387 | 0.369 | 0.340 | 0.316 | 0.297 | 0.279 | 0.262 | 0.245 | 0.229 | 0.215 | 0.191 | 0.173 | 0.159 | 0.148 | 0.141 |
| 32 | 0.414 | 0.393 | 0.376 | 0.348 | 0.326 | 0.307 | 0.290 | 0.273 | 0.257 | 0.241 | 0.227 | 0.202 | 0.182 | 0.167 | 0.155 | 0.148 |
| 34 | 0.418 | 0.398 | 0.381 | 0.355 | 0.334 | 0.316 | 0.299 | 0.284 | 0.268 | 0.252 | 0.238 | 0.213 | 0.192 | 0.176 | 0.163 | 0.155 |
| 36 | 0.421 | 0.403 | 0.387 | 0.362 | 0.341 | 0.324 | 0.308 | 0.293 | 0.277 | 0.262 | 0.248 | 0.223 | 0.201 | 0.185 | 0.171 | 0.162 |
| 38 | 0.425 | 0.407 | 0.391 | 0.368 | 0.348 | 0.331 | 0.316 | 0.301 | 0.286 | 0.271 | 0.258 | 0.232 | 0.211 | 0.193 | 0.178 | 0.169 |
| 40 | 0.428 | 0.410 | 0.396 | 0.373 | 0.354 | 0.338 | 0.323 | 0.309 | 0.294 | 0.280 | 0.266 | 0.241 | 0.219 | 0.201 | 0.186 | 0.176 |

表3  典型nn+−Si试样外延层厚度计算结果

| 计 算 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极值序号 | λn，µm； | φ2n2π | Pn | Tn，µm |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 15.24 14.21 13.33 12.52 11.83 11.19 10.62 10.10 | 0.192 0.172 0.153 0.14 0.13 0.121 0.113 0.106 | 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 | 14.99 14.98 15.00 14.99 15.02 15.01 15.02 15.01 |
| 平均厚度/µm 15.00 |  |  |  |  |

9.3 对 图2所示典型nn+−Si试样反射光谱数据计算如下：

9.3.1  取1和2分别为15.24 µm和10.10 µm，m = 3.5，衬底电阻率 = 0.003 Ω·cm，θ = 22 º。

9.3.2  由λ1和及ρs和表1知φ212π=0.141，φ222π=0.092，算得P2=10.5，T2=15.36µm。

9.3.3  同理可得其他极值所对应的有关数据，如表3所示。

9.4 自动测试程序

9.4.1 标准厚度样品光谱的采集和分析。

9.4.2 待测产品厚度的数据采集和分析，谱图的采集和自动计算结果的输出。

9.4.3 测试方法和原理

- 10精密度

10.1 本方法进行了多个实验室间重复性和再现性分析，通过3个实验室4台设备的循环测量，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1 %（R2S %），所有的测试结果好于2 %。多设备测量再现性的估计范围为0.27%到15.44 %（R2S %），最差的相对再现性15.44 %（R2S%）是根据最薄的（2.63 µm）外延层得到的，而最好的0.27 %（R2S %）是根据最厚的（118.36 µm）外延层（试样H-120）得到的。具体分析结果见附录A。

10.2 本方法对P型衬底上N型外延层进行了单个实验室测量分析，选取标称厚度为0.9 µm和1.6 µm，2个试样每片测量3天，每天测3次，2台设备共收集36个测量值，其中单设备重复性好于2.5 %（R2S %），最差的相对再现性9.26 %（R2S %）是根据薄的（0.94 µm）外延层得到的。

10.3 对衬底电阻率小于0.002 Ω·cm和外延层电阻率大于0.01 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的n型和p型硅外延层厚度的测量数据进行评估。

- 11 试验报告

- 11.1 试验报告应包括以下内容：

    - 实验室和操作人员名称；

    - 测试日期；

    - 测试硅片编号；

    - 衬底导电类型；

    - 衬底电阻率；

    - 外延层导电类型；

    - 外延层电阻率；

    - 红外仪器的波数范围；

    - 掩模孔径；

    - 波数扫描速度；

    - 试样图示测量位置；

    - 所用的波长，；

    - 所用的极大值和极小值级数;

    - 计算出的厚度；

    - 平均厚度值，

附录A

（资料性附录）

FTIR设备的多实验室测试重复性和再现性

A.1 制备的外延试样具有的标称厚度有2.5 µm，5 µm，10 µm，15 µm，20 µm，25 µm，50 µm和120 µm。n型外延层沉积在p型抛光衬底上，p型衬底选用0.01 ohm-cm左右，以控制外延到衬底的界面过渡区。

A.1.1 选取硅片的中心位置作为测量点，以减少位置的变化对测试结果的影响。

A.1.2 实验要求8个试样中每片测量3天，每天3次。完成后的数据库包含来自4台设备的总共288个测量值。

A.2 重复性（单设备）—— 9次重复测量得到的以2倍标准差表示的重复性数据列于表B.1（R2S%），可以发现数值和外延层厚度和设备相关，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1%（R2S%），所有的测试结果好于2%。

A.3 再现性（多设备）——基于4台设备和3天中每天每台设备测量8个试样的分析，多设备测量重复性的估计范围为0.27%到15.44%（R2S%）。再现性数据列于表B.2。该表表明最差的相对再现性15.44%（R2S %）是根据最薄的（2.63 µm）外延层得到的，而最好的0.27%（R2S%）是根据最厚的（118.36 µm）外延层（试样H-120）得到的。

表A.1 重复测9次的单设备重复性

| 设备 编号 | 试 样 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 1 | 0.55% | 0.95% | 0.47% | 0.93% | 0.32% | 0.74% | 1.30% | 1.92% |
| 2 | 0.40% | 0.49% | 0.36% | 0.56% | 0.49% | 0.24% | 0.52% | 1.25% |
| 3 | 0.48% | 0.39% | 0.33% | 0.30% | 0.41% | 0.56% | 0.51% | 0.71% |
| 4 | 0.89% | 0.57% | 0.34% | 0.38% | 0.19% | 0.30% | 0.38% | 0.57% |

表A.2 实验室间平均再现性

|  | 试 样 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 均值 | 2.63 | 4.94 | 9.50 | 13.92 | 18.37 | 26.83 | 49.35 | 118.36 |
| 2S | 0.41 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.32 |
| R2S% | 15.44 | 3.67 | 2.67 | 2.17 | 1.34 | 1.31 | 0.45 | 0.27 |

附录B

（资料性附录）

差谱法自动测量原理

- B.1 谱图的生成

B.1.1 利用激光获取红外干涉光谱图。一般选用波长为0.6328 um的He-Ne激光器。

- B.2  收集中心干涉峰

- B.2.1 用厚度为300~500 µm的聚苯乙烯膜做标样，收集背景光谱，按GB/T 6379.2所确定的仪器波长重复性和精度对应分别满足6.1.3条和6.1.4条的要求。驱动动镜收集外延层表面产生的中心干涉峰。

B.2.2 收集前干涉峰。

B.2.3 收集后干涉峰。

B.2.4 选取一外延层厚度进行上述同样中心干涉峰、前干涉峰和后干涉峰谱图收集，如选取98 um厚度参考时，需要收集24 um的谱图，并进行差谱计算，如下图：

B.2.5 将两种厚度的光谱进行差谱计算，通过差谱和相位移的傅里叶红外变换，得到差谱中两个峰之间的距离。即为外延层的厚度。