××××-××-××实施

××××-××-××发布

镍合金化学分析方法

第10部分:痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of nickel alloys –

Part 10: Determination of trace elements content –

Glow discharge mass spectrometry

（预审稿）

GB/T 42513.10—202X

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.40

CCS H 13

CCSCC霜ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42513《镍合金化学分析方法》的第10部分。GB/T 42513已经发布了以下部分；

——第1部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第2部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第3部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：铝含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：硅含量测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：钒含量测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——第10部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法；

——第 11 部分：硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钴、铁、铝、钒、钛、钨和铌含量的测定 X 射线荧光光谱法；

——第 12 部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、上海有色金属工业技术监督监测中心有限公司、峨嵋半导体材料研究所、国合通用（青岛）测试评价认证股份公司、金川集团股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司。

本文件主要起草人：。

引言

镍合金普遍用于仪器仪表、电子通讯、压力容器、耐蚀装置，广泛用于航天航空以及高端特殊用途的机器设备制造等工业，是工业发展重要的金属原料之一。镍合金化学分析方法国际标准已经发布数十年，随着我国工业进步，对高端镍合金材料的生产和进出口需求增大，为此，将国际标准转化为国家标准，对助力有色工业发展升级和国内制造业发展具有重要意义。GB/T 42513《镍合金化学分析方法》旨在建立一套完整且切实可行的检验镍合金中铬、磷、铌、钼、铝、钒、硅、钴、铜等元素的标准方法，转化以下国际标准：

——ISO 7592:2017 镍合金 铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——ISO 9388:1992 镍合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——ISO 7530-7:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 7 部分：铝含量的测定；

——ISO 7530-8:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 8 部分：硅含量的测定；

——ISO 7530-9:1993 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 9 部分：钒含量的测定；

——ISO 11435:2011 镍合金 钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 7530-1:2015 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 1 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定；

——ISO 22033:2011 镍合金 铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 11436:1993 镍和镍合金 总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——ISO 23166:2018 镍合金 钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

GB/T 42513拟由13个部分组成：

——第 1 部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第 2 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第 3 部分：铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 4 部分：硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法；

——第 5 部分：钒含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 6 部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 7 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 9 部分：总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——第 10 部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法；

——第 11 部分：硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钴、铁、铝、钒、钛、钨和铌含量的测定 X 射线荧光光谱法；

——第 12 部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法。

本文件填补我国镍合金中痕量元素含量测定方法的国家标准空白，可以促进我国镍合金检测技术的进步，保证行业从业人员在生产、应用、科研、检测过程中有标准可依。

镍合金化学分析方法

第10部分:痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

  - 1  范围

本文件描述了镍合金中32种痕量元素含量的测定方法。

本文件适用于镍合金中32种痕量元素含量的测定。Cd的测定范围为0.10 mg/kg~100 mg/kg，Se的测定范围为0.50 mg/kg~100 mg/kg，其他元素测定范围为0.010 mg/kg~100 mg/kg。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限值的表示和判定

  - 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4  原理

将样品作为阴极放入辉光放电质谱仪的离子源中，通入氩气（或其他惰性气体），在阴阳极间施加电位差，产生辉光放电。其表面原子被溅射而脱离样品进入辉光放电等离子体中，离子化后被导入质谱仪。在各元素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度，结合各元素的相对灵敏度因子通过计算得到各痕量元素的含量。

  - 5  试剂或材料

5.1水：符合GB/T 6682要求，一级水。

5.2 乙醇（ρ=0.789 g/mL），优级纯。

5.3 氮气（体积分数不小于99.99%）。

5.4 氩气（体积分数不小于99.999%）。

5.5 液氮（体积分数不小于99.999%）。

5.6 镍合金标准物质/样品：利用有证或具有溯源性的镍合金标准物质/样品得出待测元素的相对灵敏度因子RSFx。

5.7 质量校正样品：高纯钽（纯度4N以上）或黄铜，用于对辉光放电质谱仪进行质量校正。

5.8 检测器校正样品：高纯钽，用于对辉光放电质谱仪检测系统的离子计数效率进行校正。

  - 6  仪器设备

6.1 辉光放电质谱仪：中分辨模式下质量分辨率不低于3000，高分辨模式下分辨率不低于8000。

6.2 机械加工设备，能够将样品制成所需的几何形状并得到平整的表面，包括切割机、车床、磨样机、抛光机等。

6.3 推荐测定的元素质量数和分辨率见表1。

表1  待测元素质量数和测定分辨率

| 元素 | 质量数 | 分辨率 | 元素 | 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 11 | 中分辨 | Nb | 93 | 中分辨 |
| Mg | 24 | 中分辨 | Mo | 95, 97 | 中分辨 |
| Al | 27 | 中分辨 | Ag | 107, 109 | 中分辨 |
| Si | 28 | 中分辨 | Cd | 111, 113 | 高分辨 |
| P | 31 | 中分辨 | Sn | 117, 119 | 中分辨 |
| Ca | 44 | 中分辨 | Sb | 121, 123 | 中分辨 |
| Ti | 47, 48 | 中分辨 | Te | 128, 130 | 中分辨 |
| V | 51 | 中分辨 | La | 139 | 中分辨 |
| Mn | 55 | 中分辨 | Ce | 140 | 高分辨 |
| Cu | 63 | 中分辨 | Yb | 172 | 中分辨 |
| Zn | 66, 68 | 高分辨 | Hf | 178 | 中分辨 |
| Ga | 69, 71 | 中分辨 | Ta | 181 | 中分辨 |
| As | 75 | 高分辨 | W | 184 | 中分辨 |
| Se | 77, 82 | 高分辨 | Tl | 205 | 中分辨 |
| Y | 89 | 高分辨 | Pb | 208 | 中分辨 |
| Zr | 90,91 | 高分辨 | Bi | 209 | 中分辨 |

  - 7  样品

- 将样品制备成块状或棒状，建议块状样品尺寸为直径20 mm~40 mm，厚度1 mm~20 mm（高流速辉光放电质谱仪）或直径12 mm~30 mm，厚度1 mm~20 mm（低流速辉光放电质谱仪）；建议棒状样品尺寸为直径1 mm~3 mm，长度20 mm~25 mm。

  - 8  试验步骤

8.1 样品预处理

需要时，在装样之前，样品的表面应通过清洗：用乙醇（5.2）清洗样品表面上的油污，用水（5.1）超声清洗后，分析前用高纯氮气（5.3）吹干备用。

8.2 仪器准备

8.2.1 质量校正：使用质量校正样品（5.7）对辉光放电质谱仪进行质量校正，确定质量峰的位置。

8.2.2 将辉光放电质谱仪调节到分析所需的质量分辨能力和合适的质量峰形状。

8.2.3 如果该仪器在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流，则需要用仪器检测器校正样品（5.8）测定每个检测器相对于其他检测器的测量效率，以确保检测系统性能正常。

8.3 相对灵敏度因子的测定

8.3.1 半定量分析

半定量分析时，仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”用作被测元素的相对灵敏度因子。

8.3.2 定量分析

在相同测试条件下，对待测样品相同牌号的镍合金标准物质/样品（5.6）进行测定，至少采集3次数据，按公式（1）得出被测元素相对灵敏度因子。

RSF(X/M)=wx×A(Xi)×I(Mj)wM×A(Mj)×I(Xi)                          （1）

式中：

RSF(X/M) —— 基体M中待测元素X的相对灵敏度因子；

wX —— 镍合金标准物质/样品（5.6）中待测元素X的质量分数，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A(Xi) —— 待测元素X的i同位素丰度；

I(Mj) —— 基体元素M的j同位素谱峰强度；

wMwxwM —— 基体元素M的质量分数定义为1.00×106，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A(Mj)A(Mj) —— 基体元素M的j同位素丰度；

I(Xi) —— 待测元素X的i同位素谱峰强度。

8.4 测定

8.4.1 将制备好的试样装入到辉光放电质谱仪离子源中，开启辉光放电。

8.4.2 在正式采集数据前，进行一定时间的预溅射，以清除样品表面的污染。

8.4.3 调节仪器参数，优化辉光放电条件，要求中分辨率下58Ni的信号强度不小于1×109cps，

质量分辨率符合要求（中分辨率达到3000，高分辨率达到8000）。

8.4.4 待信号稳定后，采集至少3次数据，精密度满足表4所列允许相对偏差的要求时，取其平均值作为测量结果。

  - 9  试验数据处理

被测元素含量以mg/kg表示，分析结果由计算机直接给出。含量范围0.010 mg/kg～100 mg/kg之间，保留两位有效数字；含量为100 mg/kg，保留三位有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

# 10  精密度

# 10.1  重复性

对于定量分析的元素，在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 重复性限

| 元素 | w/(mg/kg) | r/(mg/kg) | 元素 | w/(mg/kg) | r/(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 27.96 | 1.30 | Ga | 10.68 | 0.54 |
|  | 47.55 | 2.19 |  | 16.22 | 0.91 |
| Mg | 0.33 | 0.029 | Zr | 7.70 | 0.67 |
|  | 6.20 | 0.47 | Nb | 257.06 | 9.93 |
|  | 26.17 | 1.22 | Mo | 2078.75 | 67.76 |
| Al | 76.65 | 4.55 | Sn | 7.04 | 0.46 |
| Si | 177.69 | 12.86 |  | 8.57 | 0.57 |
| P | 16.88 | 0.91 |  | 8.58 | 0.52 |
|  | 70.44 | 3.58 |  | 30.75 | 1.75 |
|  | 134.71 | 3.60 | Sb | 0.98 | 0.078 |
| Ca | 13.23 | 0.86 |  | 2.58 | 0.20 |
| Ti | 153.17 | 8.15 | Hf | 1.05 | 0.091 |
| V | 112.81 | 4.32 | Ta | 1.60 | 0.19 |
| Mn | 80.66 | 2.16 |  | 59.06 | 2.59 |
| Cu | 64.39 | 2.71 |  | 87.25 | 4.06 |
| As | 8.63 | 0.54 | W | 37.71 | 1.59 |

对于半定量分析的元素，在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按照相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表4所列的重复性条件下允许的相对偏差。

# 表4  重复性条件下的相对偏差

| 含量范围 mg/kg | 相对偏差 mg/kg |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 150 |
| >0.050～0.50 | 100 |
| >0.50～5.0 | 50 |
| # >5.0～100 | # 30 |

# 10.2  再现性

对于定量分析的元素，在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| 元素 | w/(mg/kg) | R/(mg/kg) | 元素 | w/(mg/kg) | R/(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 27.96 | 11.32 | Ga | 10.68 | 3.03 |
|  | 47.55 | 44.72 |  | 16.22 | 3.31 |
| Mg | 0.33 | 0.24 | Zr | 7.70 | 15.04 |
|  | 6.20 | 1.82 | Nb | 257.06 | 111.86 |
|  | 26.17 | 6.06 | Mo | 2078.75 | 338.82 |
| Al | 76.65 | 20.82 | Sn | 7.04 | 2.12 |
| Si | 177.69 | 87.44 |  | 8.57 | 2.28 |
| P | 16.88 | 7.10 |  | 8.58 | 3.77 |
|  | 70.44 | 12.90 |  | 30.75 | 3.76 |
|  | 134.71 | 14.12 | Sb | 0.98 | 0.64 |
| Ca | 13.23 | 5.37 |  | 2.58 | 0.53 |
| Ti | 153.17 | 15.02 | Hf | 1.05 | 0.50 |
| V | 112.81 | 22.00 | Ta | 1.60 | 1.60 |
| Mn | 80.66 | 28.64 |  | 59.06 | 15.92 |
| Cu | 64.39 | 14.20 |  | 87.25 | 51.37 |
| As | 8.63 | 1.25 | W | 37.71 | 7.36 |

对于半定量分析的元素，在不同的实验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表6所列的再现性条件下允许的相对偏差。

# 表6  再现性条件下的相对偏差

| 含量范围 mg/kg | 相对偏差 mg/kg |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 200 |
| >0.050～0.50 | 150 |
| >0.50～5.0 | 100 |
| >5.0～100 | 50 |

# 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录 A

（资料性）

# 精密度试验原始数据

# 精密度数据是2024年由12家实验室对4个样品共同试验确定的。每个实验室对每个样品测定3次，独立测定两个点，各实验室测定数据平均值见表A.1~A.4。

# 表A.1  2号样精密度试验原始数据

| # 测定元素 | # 实验室编号 | # 第一点 |  |  | # 第二点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # B | # 1 | 29.77 | 29.62 | 29.67 | 28.32 | 27.66 | 27.67 |
|  | # 2 | 37.79 | 37.63 | 37.57 | 24.20 | 24.26 | 23.98 |
|  | # 3 | 23.72 | 23.63 | 22.46 | 22.27 | 22.20 | 21.81 |
|  | # 4 | 30.89 | 32.45 | 32.40 | 28.04 | 26.99 | 28.35 |
|  | # 5 | 26.01 | 25.9 | 25.93 | 27.32 | 26.61 | 26.72 |
|  | # 6 | 26.49 | 27.50 | 27.34 | 25.77 | 26.05 | 26.17 |
|  | # 7 | 30.34 | 30.09 | 30.99 | 30.02 | 30.63 | 30.89 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Mg | # 1 | 5.02 | 5.46 | 5.35 | 5.09 | 5.58 | 5.44 |
|  | # 2 | 5.41 | 5.34 | 5.04 | 5.93 | 5.75 | 5.79 |
|  | # 3 | 6.47 | 6.91 | 6.72 | 6.57 | 6.52 | 6.50 |
|  | # 4 | 7.40 | 7.32 | 7.52 | 6.40 | 6.52 | 6.56 |
|  | # 5 | 5.79 | 5.79 | 5.81 | 5.96 | 6.01 | 6.12 |
|  | # 6 | 6.45 | 6.57 | 6.53 | 6.62 | 6.54 | 6.83 |
|  | # 7 | 6.35 | 6.98 | 6.40 | 6.32 | 6.45 | 6.34 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # P | # 1 | 72.34 | 72.37 | 72.35 | 70.61 | 70.89 | 70.94 |
|  | # 2 | 70.63 | 70.15 | 68.98 | 60.39 | 60.16 | 59.44 |
|  | # 3 | 75.90 | 75.19 | 74.37 | 77.63 | 78.34 | 76.80 |
|  | # 4 | 72.736 | 76.91 | 75.74 | 66.49 | 65.24 | 66.53 |
|  | # 5 | 70.03 | 69.88 | 70.48 | 71.56 | 71.03 | 71.03 |
|  | # 6 | 66.41 | 69.12 | 69.14 | 67.19 | 68.92 | 69.44 |
|  | # 7 | 71.09 | 67.38 | 73.46 | 72.94 | 62.98 | 69.35 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ca | # 1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.2 |
|  | # 2 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
|  | # 3 | 0.48 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.42 | 0.52 |
|  | # 4 | 1.50 | 1.36 | 1.42 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
|  | # 5 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
|  | # 6 | 1.81 | 1.92 | 1.79 | 1.88 | 1.77 | 1.94 |
|  | # 7 | 1.33 | 1.48 | 1.23 | 1.31 | 1.25 | 1.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zn | # 1 | 4.1 | 4.29 | 4.21 | 4.50 | 4.35 | 4.52 |
|  | # 2 | 3.96 | 4.07 | 4.01 | 4.37 | 4.34 | 4.31 |
|  | # 3 | 6.33 | 4.97 | 5.82 | 6.20 | 5.72 | 5.53 |
|  | # 4 | 7.01 | 7.01 | 7.07 | 7.14 | 7.10 | 7.24 |
|  | # 5 | 4.25 | 4.33 | 4.32 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
|  | # 6 | 7.25 | 7.94 | 7.11 | 8.32 | 9.27 | 8.49 |
|  | # 7 | 6.21 | 5.99 | 6.47 | 6.04 | 6.13 | 5.89 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ga | # 1 | 17.71 | 16.77 | 17.83 | 17.57 | 17.25 | 17.22 |
|  | # 2 | 15.48 | 15.47 | 15.43 | 19.06 | 19.03 | 19.18 |
|  | # 3 | 16.22 | 16.24 | 15.83 | 16.05 | 16.34 | 16.21 |
|  | # 4 | 16.18 | 16.06 | 16.37 | 15.75 | 14.93 | 15.53 |
|  | # 5 | 15.84 | 15.81 | 15.78 | 15.60 | 15.57 | 15.79 |
|  | # 6 | 16.27 | 16.42 | 16.91 | 16.53 | 15.53 | 16.64 |
|  | # 7 | 14.56 | 15.15 | 14.11 | 15.16 | 15.03 | 14.85 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # As | # 1 | 9.08 | 8.97 | 9.15 | 9.08 | 8.92 | 9.08 |
|  | # 2 | 8.05 | 8.57 | 8.43 | 8.00 | 8.10 | 8.18 |
|  | # 3 | 8.26 | 7.80 | 7.57 | 8.82 | 8.32 | 8.50 |
|  | # 4 | 8.86 | 9.28 | 9.10 | 8.59 | 8.70 | 8.79 |
|  | # 5 | 8.98 | 9.02 | 9.09 | 9.13 | 8.92 | 8.88 |
|  | # 6 | 8.94 | 9.01 | 8.89 | 8.69 | 8.65 | 8.91 |
|  | # 7 | 8.48 | 7.95 | 8.26 | 7.92 | 8.29 | 8.39 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Se | # 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Y | # 1 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | # 2 | 0.061 | 0.048 | 0.049 | 0.053 | 0.055 | 0.072 |
|  | # 3 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
|  | # 4 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.89 |
|  | # 5 | 0.074 | 0.07 | 0.093 | 0.074 | 0.072 | 0.074 |
|  | # 6 | 1.44 | 1.53 | 1.45 | 1.36 | 1.39 | 1.38 |
|  | # 7 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.89 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zr | # 1 | 5.39 | 5.59 | 5.47 | 5.58 | 5.48 | 5.49 |
|  | # 2 | 4.02 | 3.64 | 3.52 | 3.63 | 3.68 | 3.70 |
|  | # 3 | 1.80 | 1.79 | 1.90 | 2.03 | 2.12 | 2.11 |
|  | # 4 | 11.49 | 11.50 | 11.09 | 12.21 | 11.47 | 12.21 |
|  | # 5 | 2.36 | 2.58 | 2.73 | 2.49 | 2.37 | 2.46 |
|  | # 6 | 14.34 | 14.46 | 14.56 | 13.84 | 13.90 | 14.29 |
|  | # 7 | 14.78 | 14.53 | 13.76 | 14.49 | 14.39 | 14.02 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ag | # 1 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
|  | # 2 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
|  | # 3 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.40 |
|  | # 4 | 1.82 | 1.73 | 1.74 | 1.84 | 1.86 | 1.87 |
|  | # 5 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
|  | # 6 | 3.62 | 3.66 | 3.57 | 3.47 | 3.47 | 3.22 |
|  | # 7 | 1.82 | 1.75 | 1.43 | 1.71 | 1.29 | 1.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Cd | # 1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 2 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 3 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
|  | # 4 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 5 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 6 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 7 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sn | # 1 | 8.28 | 8.55 | 8.55 | 8.76 | 8.89 | 8.77 |
|  | # 2 | 8.23 | 8.23 | 7.92 | 10.64 | 10.63 | 10.71 |
|  | # 3 | 7.90 | 7.71 | 7.28 | 8.28 | 7.48 | 7.93 |
|  | # 4 | 8.38 | 8.24 | 8.06 | 8.01 | 8.25 | 7.93 |
|  | # 5 | 9.01 | 9.01 | 8.94 | 8.76 | 8.59 | 8.61 |
|  | # 6 | 9.15 | 9.84 | 9.43 | 8.95 | 9.14 | 8.79 |
|  | # 7 | 8.18 | 8.05 | 8.25 | 7.71 | 7.93 | 8.02 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sb | # 1 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.59 | 2.65 | 2.64 |
|  | # 2 | 3.25 | 2.76 | 2.90 | 3.05 | 3.02 | 2.98 |
|  | # 3 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | 2.50 | 2.80 | 2.54 |
|  | # 4 | 2.56 | 2.41 | 2.53 | 2.39 | 2.32 | 2.32 |
|  | # 5 | 2.77 | 2.74 | 2.75 | 2.54 | 2.62 | 2.64 |
|  | # 6 | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.34 | 2.46 |
|  | # 7 | 2.65 | 2.59 | 2.68 | 2.74 | 2.56 | 2.77 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Te | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # La | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ce | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Yb | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Hf | # 1 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
|  | # 2 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
|  | # 3 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
|  | # 4 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.013 |
|  | # 5 | 0.038 | 0.041 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.03 |
|  | # 6 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 0.017 | 0.020 |
|  | # 7 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.070 | 0.000 | 0.020 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ta | # 1 | 58.17 | 58.77 | 58.56 | 59.58 | 60.46 | 59.58 |
|  | # 2 | 60.21 | 59.62 | 58.53 | 65.44 | 64.52 | 65.56 |
|  | # 3 | 49.90 | 49.52 | 48.89 | 57.30 | 55.79 | 56.64 |
|  | # 4 | 53.44 | 55.32 | 52.91 | 52.06 | 51.10 | 53.00 |
|  | # 5 | 68.03 | 68.88 | 71.53 | 63.02 | 62.70 | 64.57 |
|  | # 6 | 64.57 | 64.09 | 66.06 | 61.12 | 61.84 | 63.36 |
|  | # 7 | 55.07 | 55.65 | 55.24 | 56.88 | 56.78 | 56.12 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # W | # 1 | 37.02 | 37.59 | 37.13 | 38.57 | 38.05 | 38.05 |
|  | # 2 | 39.56 | 39.71 | 38.51 | 39.73 | 40.43 | 40.19 |
|  | # 3 | 38.23 | 38.36 | 38.09 | 39.95 | 40.64 | 40.26 |
|  | # 4 | 35.52 | 35.65 | 34.06 | 33.65 | 34.61 | 33.21 |
|  | # 5 | 57.01 | 57.54 | 58.80 | 52.00 | 53.44 | 54.04 |
|  | # 6 | 41.23 | 42.26 | 39.91 | 39.77 | 39.83 | 39.68 |
|  | # 7 | 34.11 | 34.98 | 34.40 | 34.96 | 34.65 | 34.89 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Tl | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Pb | # 1 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.73 |
|  | # 2 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
|  | # 3 | 1.35 | 1.34 | 1.28 | 1.35 | 1.38 | 1.39 |
|  | # 4 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
|  | # 5 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.26 | 1.30 | 1.29 |
|  | # 6 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.98 | 1.05 | 0.96 |
|  | # 7 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Bi | # 1 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.02 |
|  | # 2 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.027 |
|  | # 3 | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.041 | 0.047 | 0.046 |
|  | # 4 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.032 | 0.028 | 0.027 |
|  | # 5 | 0.051 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.036 | 0.037 |
|  | # 6 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.038 |
|  | # 7 | 0.023 | 0.031 | 0.029 | 0.015 | 0.030 | 0.020 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |

# 表A.2  4号样精密度试验原始数据

| # 测定元素 | # 实验室编号 | # 第一点 |  |  | # 第二点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| B | # 1 | 38.76 | 38.22 | 38.78 | 40.13 | 39.00 | 39.24 |
|  | # 2 | 35.16 | 33.92 | 33.44 | 31.10 | 30.69 | 29.93 |
|  | # 3 | 45.58 | 44.84 | 45.45 | 45.65 | 44.43 | 45.01 |
|  | # 4 | 85.17 | 86.61 | 86.98 | 77.74 | 75.45 | 77.93 |
|  | # 5 | 35.72 | 35.03 | 35.37 | 45.38 | 45.50 | 45.14 |
|  | # 6 | 41.89 | 41.52 | 43.47 | 43.09 | 41.57 | 42.03 |
|  | # 7 | 51.38 | 52.57 | 51.25 | 51.41 | 53.44 | 52.06 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Mg | # 1 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
|  | # 2 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
|  | # 3 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
|  | # 4 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
|  | # 5 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
|  | # 6 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
|  | # 7 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Si | # 1 | 144.50 | 141.20 | 147.00 | 146.80 | 146.60 | 147.80 |
|  | # 2 | 167.92 | 166.12 | 165.98 | 161.22 | 158.09 | 158.22 |
|  | # 3 | 198.47 | 196.83 | 215.08 | 214.15 | 210.46 | 209.09 |
|  | # 4 | 230.41 | 245.05 | 242.13 | 230.91 | 229.54 | 229.62 |
|  | # 5 | 141.054 | 157.407 | 155.6 | 174.175 | 173.444 | 173.614 |
|  | # 6 | 157.16 | 161.19 | 158.09 | 164.94 | 161.62 | 163.77 |
|  | # 7 | 171.93 | 164.36 | 170.03 | 172.09 | 170.59 | 168.68 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| P | # 1 | 13.66 | 13.61 | 13.75 | 14.26 | 14.23 | 14.55 |
|  | # 2 | 14.08 | 14.17 | 14.23 | 14.20 | 13.72 | 14.09 |
|  | # 3 | 18.97 | 18.08 | 18.46 | 18.85 | 19.05 | 18.59 |
|  | # 4 | 21.66 | 21.49 | 21.88 | 21.31 | 20.82 | 21.03 |
|  | # 5 | 16.017 | 16.109 | 16.154 | 17.51 | 17.364 | 17.779 |
|  | # 6 | 15.73 | 16.48 | 16.38 | 16.96 | 15.7 | 16.95 |
|  | # 7 | 16.54 | 16.42 | 16.78 | 17.37 | 17.42 | 16.57 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ca | # 1 | 0.066 | 0.049 | 0.054 | 0.062 | 0.049 | 0.053 |
|  | # 2 | 0.067 | 0.061 | 0.067 | 0.060 | 0.071 | 0.046 |
|  | # 3 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
|  | # 4 | 2.90 | 2.97 | 2.62 | 2.41 | 2.41 | 2.42 |
|  | # 5 | 0.072 | 0.065 | 0.082 | 0.079 | 0.063 | 0.078 |
|  | # 6 | 4.56 | 4.6 | 4.72 | 4.75 | 4.55 | 4.51 |
|  | # 7 | 3.33 | 2.75 | 3.07 | 3.11 | 2.86 | 3.17 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Mn | # 1 | 64.23 | 64.34 | 64.40 | 65.94 | 65.55 | 65.67 |
|  | # 2 | 87.56 | 87.66 | 88.17 | 88.12 | 89.33 | 88.85 |
|  | # 3 | 82.17 | 80.23 | 81.18 | 81.61 | 81.69 | 80.93 |
|  | # 4 | 98.55 | 96.37 | 98.23 | 97.30 | 97.06 | 98.06 |
|  | # 5 | 81.59 | 82.07 | 84.03 | 82.12 | 82.75 | 83.40 |
|  | # 6 | 76.15 | 75.5 | 74.74 | 75.33 | 76.39 | 75.77 |
|  | # 7 | 75.26 | 72.55 | 73.29 | 74.59 | 74.27 | 74.57 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Cu | # 1 | 52.57 | 53.73 | 53.55 | 54.65 | 54.42 | 55.13 |
|  | # 2 | 67.02 | 67.14 | 68.01 | 68.21 | 68.50 | 68.24 |
|  | # 3 | 62.74 | 62.08 | 62.73 | 61.32 | 61.05 | 61.11 |
|  | # 4 | 66.34 | 67.76 | 66.84 | 69.03 | 70.00 | 69.81 |
|  | # 5 | 66.86 | 66.80 | 66.92 | 66.76 | 67.29 | 67.43 |
|  | # 6 | 64.11 | 66.43 | 65.41 | 68.81 | 65.25 | 67.42 |
|  | # 7 | 65.64 | 67.54 | 68.31 | 64.58 | 65.38 | 61.39 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zn | # 1 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
|  | # 2 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
|  | # 3 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.24 |
|  | # 4 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
|  | # 5 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
|  | # 6 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
|  | # 7 | 3.58 | 3.37 | 3.16 | 3.42 | 3.19 | 3.19 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ga | # 1 | 8.93 | 8.83 | 8.85 | 9.25 | 9.17 | 9.13 |
|  | # 2 | 11.29 | 11.31 | 11.27 | 11.74 | 11.61 | 11.82 |
|  | # 3 | 11.14 | 10.36 | 10.52 | 10.86 | 10.38 | 10.81 |
|  | # 4 | 11.62 | 11.59 | 11.51 | 11.18 | 11.01 | 11.02 |
|  | # 5 | 12.51 | 12.63 | 12.48 | 11.69 | 11.77 | 11.70 |
|  | # 6 | 10.02 | 10.36 | 10.51 | 10.81 | 10.32 | 10.35 |
|  | # 7 | 9.40 | 9.78 | 9.80 | 9.90 | 9.84 | 9.49 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # As | # 1 | 2.01 | 2.06 | 1.98 | 2.03 | 1.91 | 1.91 |
|  | # 2 | 1.40 | 1.36 | 1.61 | 1.47 | 1.56 | 1.54 |
|  | # 3 | 3.03 | 3.13 | 2.91 | 3.24 | 2.75 | 2.77 |
|  | # 4 | 1.86 | 1.85 | 1.91 | 1.89 | 1.83 | 1.81 |
|  | # 5 | 1.74 | 1.78 | 1.69 | 1.61 | 1.64 | 1.63 |
|  | # 6 | 1.93 | 1.83 | 2.01 | 2.00 | 1.90 | 1.93 |
|  | # 7 | 2.33 | 2.41 | 2.43 | 2.26 | 2.27 | 2.33 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Se | # 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Y | # 1 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.56 |
|  | # 2 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
|  | # 3 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
|  | # 4 | 2.93 | 2.75 | 2.78 | 2.14 | 2.14 | 2.06 |
|  | # 5 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
|  | # 6 | 5.41 | 5.18 | 5.54 | 5.42 | 5.52 | 5.56 |
|  | # 7 | 3.82 | 3.71 | 3.76 | 3.45 | 3.75 | 3.50 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Nb | # 1 | 206.50 | 209.20 | 208.30 | 205.50 | 201.30 | 202.60 |
|  | # 2 | 308.45 | 306.99 | 310.16 | 313.79 | 316.72 | 318.48 |
|  | # 3 | 264.03 | 261.64 | 262.65 | 275.27 | 270.18 | 270.27 |
|  | # 4 | 292.28 | 280.87 | 287.52 | 227.76 | 229.95 | 227.03 |
|  | # 5 | 285.50 | 291.56 | 293.70 | 271.46 | 270.72 | 269.22 |
|  | # 6 | 276.18 | 263.6 | 264.9 | 266.81 | 287.57 | 270.83 |
|  | # 7 | 221.10 | 212.72 | 211.10 | 211.79 | 210.15 | 214.29 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ag | # 1 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.62 | 0.63 |
|  | # 2 | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.17 | 0.23 |
|  | # 3 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
|  | # 4 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.090 | 0.090 | 0.099 |
|  | # 5 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
|  | # 6 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
|  | # 7 | 0.31 | 0.57 | 0.59 | 0.49 | 0.64 | 0.48 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Cd | # 1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 2 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 3 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
|  | # 4 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 5 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 6 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 7 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sn | # 1 | 7.03 | 7.16 | 6.84 | 6.93 | 6.9 | 6.88 |
|  | # 2 | 9.64 | 9.54 | 9.88 | 9.67 | 9.74 | 10.02 |
|  | # 3 | 8.18 | 8.79 | 8.77 | 9.01 | 8.86 | 9.19 |
|  | # 4 | 8.92 | 8.73 | 8.75 | 8.65 | 8.54 | 8.97 |
|  | # 5 | 12.14 | 12.68 | 13.29 | 11.70 | 11.38 | 11.55 |
|  | # 6 | 8.58 | 8.8 | 8.31 | 8.68 | 8.51 | 8.49 |
|  | # 7 | 7.63 | 7.40 | 7.26 | 7.05 | 6.97 | 6.82 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sb | # 1 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.59 | 2.65 | 2.64 |
|  | # 2 | 3.25 | 2.76 | 2.90 | 3.05 | 3.02 | 2.98 |
|  | # 3 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | 2.50 | 2.80 | 2.54 |
|  | # 4 | 2.56 | 2.41 | 2.53 | 2.39 | 2.32 | 2.32 |
|  | # 5 | 2.77 | 2.74 | 2.75 | 2.54 | 2.62 | 2.64 |
|  | # 6 | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.34 | 2.46 |
|  | # 7 | 2.65 | 2.59 | 2.68 | 2.74 | 2.56 | 2.77 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Te | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # La | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | # 7 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.081 | 0.058 | 0.040 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ce | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Yb | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Hf | # 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
|  | # 2 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.24 |
|  | # 3 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.97 |
|  | # 4 | 1.11 | 1.13 | 1.02 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
|  | # 5 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.15 | 1.15 | 1.18 |
|  | # 6 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.07 |
|  | # 7 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.90 | 0.87 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ta | # 1 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.82 | 1.90 | 1.91 |
|  | # 2 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.70 | 2.70 | 2.60 |
|  | # 3 | 2.27 | 2.28 | 2.27 | 2.42 | 2.41 | 2.42 |
|  | # 4 | 2.43 | 2.49 | 2.34 | 2.51 | 2.56 | 2.48 |
|  | # 5 | 3.42 | 3.43 | 3.57 | 2.97 | 2.95 | 2.92 |
|  | # 6 | 3.38 | 3.49 | 3.62 | 3.68 | 3.61 | 3.53 |
|  | # 7 | 2.80 | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.70 | 2.92 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Tl | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Pb | # 1 | 0.10 | 0.12 | 0.098 | 0.099 | 0.097 | 0.11 |
|  | # 2 | 0.087 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
|  | # 3 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
|  | # 4 | 0.075 | 0.076 | 0.068 | 0.064 | 0.062 | 0.065 |
|  | # 5 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
|  | # 6 | 0.11 | 0.090 | 0.080 | 0.090 | 0.12 | 0.090 |
|  | # 7 | 0.079 | 0.078 | 0.063 | 0.075 | 0.086 | 0.068 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Bi | # 1 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.02 |
|  | # 2 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.027 |
|  | # 3 | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.041 | 0.047 | 0.046 |
|  | # 4 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.032 | 0.028 | 0.027 |
|  | # 5 | 0.051 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.036 | 0.037 |
|  | # 6 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.038 |
|  | # 7 | 0.023 | 0.031 | 0.029 | 0.015 | 0.030 | 0.020 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |

表A.3  6号样精密度试验原始数据

| # 测定元素 | # 实验室编号 | # 第一点 |  |  | # 第二点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Mg | # 1 | 24.92 | 25.45 | 25.35 | 25.51 | 25.57 | 25.52 |
|  | # 2 | 25.72 | 25.79 | 25.83 | 24.65 | 25.00 | 24.98 |
|  | # 3 | 28.56 | 29.01 | 28.97 | 38.02 | 37.80 | 37.49 |
|  | # 4 | 21.52 | 21.70 | 20.58 | 27.30 | 27.39 | 27.45 |
|  | # 5 | 29.28 | 29.03 | 28.98 | 27.79 | 28.44 | 28.29 |
|  | # 6 | 26.10 | 26.90 | 27.60 | 26.60 | 27.70 | 27.90 |
|  | # 7 | 25.30 | 23.89 | 25.22 | 24.84 | 24.85 | 25.19 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ca | # 1 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
|  | # 2 | 0.67 | 0.58 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.45 |
|  | # 3 | 0.65 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.71 |
|  | # 4 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
|  | # 5 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.50 |
|  | # 6 | 2.75 | 2.85 | 3.02 | 1.69 | 1.38 | 1.41 |
|  | # 7 | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.76 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # V | # 1 | 110.20 | 110.60 | 110.60 | 129.40 | 131.00 | 131.20 |
|  | # 2 | 10.72 | 10.70 | 10.75 | 10.82 | 10.76 | 10.77 |
|  | # 3 | 104.19 | 106.44 | 104.55 | 203.06 | 198.61 | 196.49 |
|  | # 4 | 115.57 | 114.43 | 119.52 | 122.62 | 121.72 | 123.62 |
|  | # 5 | 106.36 | 107.04 | 106.65 | 108.77 | 108.79 | 109.09 |
|  | # 6 | 105.10 | 109.10 | 110.70 | 107.00 | 109.00 | 104.60 |
|  | # 7 | 111.77 | 112.09 | 112.48 | 111.65 | 110.62 | 109.05 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zn | # 1 | 6.12 | 6.14 | 6.21 | 5.95 | 6.09 | 6.13 |
|  | # 2 | 5.41 | 5.55 | 5.47 | 5.41 | 5.35 | 5.45 |
|  | # 3 | 6.16 | 5.67 | 6.48 | 5.84 | 6.22 | 5.61 |
|  | # 4 | 10.21 | 10.58 | 10.54 | 12.03 | 12.29 | 12.76 |
|  | # 5 | 5.33 | 5.19 | 5.57 | 5.34 | 5.86 | 5.64 |
|  | # 6 | 7.61 | 7.88 | 7.67 | 12.32 | 11.30 | 12.48 |
|  | # 7 | 5.12 | 5.29 | 5.05 | 5.10 | 5.29 | 5.13 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ga | # 1 | 20.37 | 20.15 | 20.29 | 20.63 | 20.58 | 20.84 |
|  | # 2 | 19.80 | 19.69 | 19.55 | 19.85 | 19.50 | 19.68 |
|  | # 3 | 21.46 | 21.25 | 20.97 | 17.19 | 17.31 | 17.61 |
|  | # 4 | 32.17 | 34.33 | 34.85 | 37.71 | 38.17 | 38.35 |
|  | # 5 | 19.97 | 20.07 | 20.69 | 20.57 | 20.22 | 20.11 |
|  | # 6 | 17.24 | 17.66 | 18.57 | 17.25 | 16.75 | 17.59 |
|  | # 7 | 21.27 | 21.01 | 21.13 | 21.36 | 20.89 | 20.34 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # As | # 1 | 4.56 | 4.76 | 4.70 | 4.20 | 4.23 | 4.27 |
|  | # 2 | 3.30 | 3.36 | 3.24 | 3.29 | 3.29 | 3.21 |
|  | # 3 | 6.50 | 6.42 | 6.24 | 3.87 | 3.65 | 3.39 |
|  | # 4 | 3.80 | 3.74 | 3.85 | 4.23 | 4.26 | 4.13 |
|  | # 5 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 3.81 | 3.87 | 3.98 |
|  | # 6 | 3.75 | 3.68 | 3.80 | 3.65 | 3.69 | 3.59 |
|  | # 7 | 4.30 | 4.26 | 4.29 | 4.38 | 4.31 | 4.45 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Se | # 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Y | # 1 | 0.061 | 0.064 | 0.059 | 0.067 | 0.072 | 0.069 |
|  | # 2 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.026 | 0.033 | 0.032 |
|  | # 3 | 0.048 | 0.006 | 0.021 | 0.084 | 0.010 | 0.060 |
|  | # 4 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  | # 5 | 0.052 | 0.049 | 0.053 | 0.054 | 0.057 | 0.055 |
|  | # 6 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
|  | # 7 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sn | # 1 | 6.81 | 7.16 | 6.99 | 8.26 | 7.78 | 8.07 |
|  | # 2 | 6.83 | 7.04 | 7.00 | 6.81 | 7.03 | 7.09 |
|  | # 3 | 6.23 | 6.26 | 6.52 | 6.80 | 6.54 | 6.91 |
|  | # 4 | 7.88 | 7.89 | 8.09 | 8.55 | 8.62 | 8.63 |
|  | # 5 | 6.38 | 6.12 | 5.90 | 6.21 | 6.08 | 6.26 |
|  | # 6 | 6.55 | 6.30 | 6.58 | 6.62 | 6.67 | 6.53 |
|  | # 7 | 7.30 | 7.28 | 7.67 | 7.10 | 7.01 | 7.28 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sb | # 1 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
|  | # 2 | 0.95 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
|  | # 3 | 1.17 | 1.04 | 1.12 | 0.90 | 0.81 | 0.96 |
|  | # 4 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.05 |
|  | # 5 | 1.11 | 1.13 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.23 |
|  | # 6 | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.1 |
|  | # 7 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | 1.10 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Te | # 1 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.076 | 0.053 | 0.053 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | 0.014 | 0.019 | 0.063 | 0.026 | 0.036 | 0.021 |
|  | # 6 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
|  | # 7 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.010 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # La | # 1 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.043 | 0.046 | 0.040 |
|  | # 2 | 0.047 | 0.066 | 0.041 | 0.053 | 0.049 | 0.037 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.025 | 0.018 | 0.018 |
|  | # 5 | 0.085 | 0.087 | 0.081 | 0.083 | 0.093 | 0.095 |
|  | # 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
|  | # 7 | 0.047 | 0.049 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.029 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ce | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Yb | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ta | # 1 | 95.59 | 96.59 | 95.97 | 102.7 | 104.8 | 104.7 |
|  | # 2 | 86.29 | 87.55 | 86.87 | 86.98 | 87.61 | 87.47 |
|  | # 3 | 82.94 | 83.19 | 83.47 | 41.28 | 40.55 | 40.38 |
|  | # 4 | 103.74 | 101.60 | 104.36 | 108.53 | 112.70 | 111.91 |
|  | # 5 | 63.92 | 66.55 | 65.11 | 78.56 | 78.68 | 78.96 |
|  | # 6 | 78.94 | 83.37 | 85.72 | 82.59 | 83.86 | 82.72 |
|  | # 7 | 101.04 | 99.27 | 98.49 | 101.04 | 97.46 | 100.41 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Tl | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | # 7 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Pb | # 1 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.93 |
|  | # 2 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
|  | # 3 | 1.08 | 1.16 | 1.10 | 1.19 | 1.17 | 1.12 |
|  | # 4 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
|  | # 5 | 1.27 | 1.22 | 1.31 | 1.21 | 1.32 | 1.30 |
|  | # 6 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.67 | 0.75 | 0.77 |
|  | # 7 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.64 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Bi | # 1 | 0.010 | 0.019 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.010 |
|  | # 2 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.017 |
|  | # 3 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |
|  | # 4 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.011 |
|  | # 5 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.030 | 0.010 |
|  | # 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.010 |
|  | # 7 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.010 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |

表A.4  8号样精密度试验原始数据

| # 测定元素 | # 实验室编号 | # 第一点 |  |  | # 第二点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # B | # 1 | 45.03 | 44.1 | 44.53 | 42.59 | 42.32 | 41.85 |
|  | # 2 | 40.94 | 40.23 | 39.97 | 44.87 | 44.21 | 43.13 |
|  | # 3 | 44.76 | 45.61 | 44.38 | 44.07 | 44.23 | 44.27 |
|  | # 4 | 98.97 | 99.11 | 100.37 | 114.3 | 110.9 | 109.6 |
|  | # 5 | 18.53 | 17.98 | 18.05 | 16.20 | 16.03 | 16.06 |
|  | # 6 | 90.52 | 90.56 | 90.85 | 89.93 | 91.28 | 90.68 |
|  | # 7 | 44.02 | 43.74 | 43.27 | 44.40 | 40.39 | 42.93 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Mg | # 1 | 2.74 | 2.77 | 2.74 | 2.67 | 2.74 | 2.81 |
|  | # 2 | 2.96 | 2.94 | 3.08 | 3.09 | 3.18 | 3.23 |
|  | # 3 | 2.79 | 2.70 | 2.81 | 2.76 | 2.72 | 2.60 |
|  | # 4 | 10.05 | 11.39 | 11.58 | 10.55 | 11.85 | 11.56 |
|  | # 5 | 2.69 | 2.64 | 2.74 | 2.22 | 2.32 | 2.37 |
|  | # 6 | 7.52 | 6.61 | 6.67 | 5.91 | 6.17 | 6.49 |
|  | # 7 | 4.91 | 4.49 | 4.39 | 4.57 | 4.61 | 4.53 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Al | # 1 | 74.65 | 74.7 | 73.94 | 73.75 | 74.36 | 75.52 |
|  | # 2 | 134.56 | 113.03 | 98.46 | 86.19 | 80.22 | 79.37 |
|  | # 3 | 67.27 | 66.43 | 65.87 | 69.12 | 68.62 | 67.70 |
|  | # 4 | 71.99 | 72.93 | 74.67 | 92.83 | 94.51 | 90.99 |
|  | # 5 | 74.16 | 72.34 | 72.06 | 75.46 | 73.50 | 72.51 |
|  | # 6 | 85.10 | 85.15 | 84.32 | 80.88 | 82.40 | 90.16 |
|  | # 7 | 76.84 | 76.74 | 76.89 | 80.10 | 76.74 | 81.77 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # P | # 1 | 130.4 | 131.2 | 128.3 | 133.4 | 130.5 | 132.9 |
|  | # 2 | 132.36 | 130.33 | 133.41 | 137.24 | 136.76 | 138.19 |
|  | # 3 | 132.98 | 133.65 | 133.19 | 133.44 | 133.67 | 133.28 |
|  | # 4 | 131.00 | 128.28 | 131.31 | 136.79 | 138.23 | 137.12 |
|  | # 5 | 130.54 | 129.76 | 131.10 | 126.04 | 126.88 | 127.29 |
|  | # 6 | 138.10 | 139.90 | 139.70 | 139.40 | 139.60 | 139.00 |
|  | # 7 | 142.26 | 142.68 | 144.73 | 139.40 | 139.42 | 144.27 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ca | # 1 | 11.66 | 12.18 | 12.1 | 12.76 | 12.96 | 13.28 |
|  | # 2 | 13.35 | 13.14 | 13.68 | 13.18 | 12.79 | 13.51 |
|  | # 3 | 12.20 | 12.89 | 12.42 | 11.97 | 12.10 | 12.17 |
|  | # 4 | 17.01 | 17.68 | 17.18 | 16.10 | 15.99 | 17.03 |
|  | # 5 | 11.85 | 11.56 | 11.85 | 11.81 | 12.11 | 11.96 |
|  | # 6 | 15.79 | 14.02 | 14.06 | 14.45 | 13.86 | 14.09 |
|  | # 7 | 10.92 | 11.25 | 11.20 | 11.33 | 13.73 | 10.30 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ti | # 1 | 152.6 | 149.9 | 144.3 | 151.6 | 158.1 | 154.3 |
|  | # 2 | 155.34 | 148.80 | 151.90 | 151.07 | 151.30 | 148.30 |
|  | # 3 | 156.37 | 154.73 | 157.75 | 142.56 | 149.68 | 146.74 |
|  | # 4 | 153.26 | 149.95 | 147.71 | 154.10 | 153.15 | 154.48 |
|  | # 5 | 152.36 | 150.57 | 153.06 | 160.78 | 156.38 | 163.89 |
|  | # 6 | 174.3 | 157.6 | 149.2 | 146.5 | 143.1 | 151.6 |
|  | # 7 | 160.5 | 160.8 | 161.8 | 161.0 | 158.1 | 155.4 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zn | # 1 | 7.01 | 6.98 | 7.26 | 6.98 | 7.09 | 6.86 |
|  | # 2 | 7.31 | 7.19 | 7.16 | 7.37 | 7.23 | 7.26 |
|  | # 3 | 7.19 | 7.56 | 7.21 | 7.49 | 7.14 | 7.78 |
|  | # 4 | 19.61 | 21.89 | 20.91 | 24.86 | 23.13 | 24.11 |
|  | # 5 | 7.21 | 7.11 | 7.39 | 7.34 | 7.58 | 7.28 |
|  | # 6 | 23.01 | 22.44 | 23.06 | 26.26 | 22.63 | 25.04 |
|  | # 7 | 2.65 | 2.94 | 2.33 | 2.20 | 2.39 | 2.94 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ga | # 1 | 15.83 | 15.66 | 15.82 | 16.08 | 16.20 | 15.95 |
|  | # 2 | 16.74 | 16.77 | 16.97 | 16.63 | 16.32 | 16.49 |
|  | # 3 | 16.28 | 16.06 | 16.16 | 15.92 | 15.40 | 15.34 |
|  | # 4 | 69.70 | 70.03 | 69.81 | 70.61 | 71.67 | 71.77 |
|  | # 5 | 18.18 | 18.26 | 18.35 | 18.59 | 18.26 | 18.78 |
|  | # 6 | 24.91 | 26.4 | 25.56 | 28.91 | 25.56 | 26.97 |
|  | # 7 | 18.70 | 18.26 | 17.96 | 18.55 | 17.38 | 18.20 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # As | # 1 | 27.41 | 27.15 | 27.33 | 27.37 | 27.49 | 27.05 |
|  | # 2 | 26.04 | 24.86 | 26.40 | 26.65 | 26.89 | 26.36 |
|  | # 3 | 27.25 | 26.31 | 26.55 | 26.72 | 26.59 | 26.60 |
|  | # 4 | 58.56 | 60.14 | 58.09 | 58.73 | 58.64 | 58.91 |
|  | # 5 | 27.74 | 27.94 | 28.32 | 30.25 | 29.56 | 29.58 |
|  | # 6 | 52.26 | 52.27 | 50.87 | 57.57 | 51.42 | 52.3 |
|  | # 7 | 29.25 | 30.10 | 30.74 | 31.07 | 29.80 | 30.55 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Se | # 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Zr | # 1 | 4.81 | 4.81 | 4.96 | 5.02 | 5.26 | 5.34 |
|  | # 2 | 9.50 | 10.00 | 11.09 | 11.03 | 11.12 | 11.07 |
|  | # 3 | 4.79 | 5.07 | 4.46 | 5.02 | 5.21 | 4.63 |
|  | # 4 | 72.32 | 70.50 | 68.93 | 67.12 | 67.83 | 67.87 |
|  | # 5 | 17.30 | 18.27 | 18.47 | 19.21 | 19.64 | 20.50 |
|  | # 6 | 66.3 | 67.24 | 65.98 | 67.81 | 65.41 | 69.04 |
|  | # 7 | 38.94 | 38.92 | 37.52 | 37.35 | 35.23 | 33.71 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Mo | # 1 | 2037 | 2025 | 2046 | 2045 | 2083 | 2057 |
|  | # 2 | 1972 | 1938 | 2024 | 1922 | 1971 | 1909 |
|  | # 3 | 2047 | 2045 | 2020 | 1997 | 1983 | 1987 |
|  | # 4 | 2121 | 2121 | 2121 | 2004 | 2090 | 2093 |
|  | # 5 | 2238 | 2256 | 2247 | 2349 | 2376 | 2356 |
|  | # 6 | 2403 | 2248.4 | 2170.8 | 2508.7 | 2248.1 | 2185 |
|  | # 7 | 2056 | 2053 | 2050 | 2049 | 2064 | 2083 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ag | # 1 | 3.73 | 3.79 | 3.92 | 3.92 | 3.90 | 4.03 |
|  | # 2 | 4.00 | 4.02 | 4.04 | 3.92 | 3.65 | 3.88 |
|  | # 3 | 4.10 | 4.03 | 3.86 | 4.26 | 3.79 | 3.92 |
|  | # 4 | 7.33 | 7.51 | 7.25 | 7.74 | 7.23 | 7.34 |
|  | # 5 | 4.53 | 4.72 | 4.86 | 4.48 | 4.81 | 4.86 |
|  | # 6 | 6.23 | 6.5 | 6.02 | 6.82 | 6.49 | 6.37 |
|  | # 7 | 3.57 | 3.10 | 3.55 | 3.40 | 3.57 | 2.61 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Cd | # 1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 2 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 3 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 4 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 5 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 | # <0.1 |
|  | # 6 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | 2.71 | 2.66 | 2.24 |
|  | # 7 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.051 | 0.063 | 0.13 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sn | # 1 | 30.20 | 31.15 | 31.25 | 31.92 | 32.64 | 31.90 |
|  | # 2 | 30.57 | 29.52 | 30.48 | 28.500 | 27.94 | 29.11 |
|  | # 3 | 31.42 | 31.35 | 31.56 | 31.41 | 30.89 | 31.23 |
|  | # 4 | 30.08 | 31.45 | 31.54 | 30.84 | 30.02 | 31.19 |
|  | # 5 | 31.16 | 31.44 | 30.96 | 33.20 | 33.75 | 32.17 |
|  | # 6 | 29.24 | 28.78 | 28.83 | 28.72 | 30.04 | 28.76 |
|  | # 7 | 30.69 | 31.71 | 31.90 | 31.97 | 30.26 | 29.81 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Sb | # 1 | 7.42 | 7.22 | 7.51 | 7.44 | 7.43 | 7.59 |
|  | # 2 | 7.38 | 7.42 | 7.28 | 7.249 | 7.05 | 7.15 |
|  | # 3 | 7.43 | 7.83 | 7.61 | 7.41 | 7.76 | 7.47 |
|  | # 4 | 16.42 | 16.80 | 16.40 | 16.37 | 15.63 | 15.74 |
|  | # 5 | 8.17 | 7.76 | 7.55 | 8.31 | 8.32 | 8.35 |
|  | # 6 | 10.94 | 9.86 | 9.76 | 11.35 | 10.1 | 10.29 |
|  | # 7 | 7.36 | 7.61 | 7.90 | 7.97 | 7.56 | 7.46 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Te | # 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # La | # 1 | 0.059 | 0.061 | 0.066 | 0.070 | 0.067 | 0.068 |
|  | # 2 | 0.11 | 0.060 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | 0.050 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.079 | 0.082 | 0.083 |
|  | # 5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
|  | # 6 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
|  | # 7 | 0.071 | 0.071 | 0.055 | 0.045 | 0.042 | 0.055 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ce | # 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
|  | # 2 | 0.099 | 0.11 | 0.13 | 0.094 | 0.101 | 0.096 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
|  | # 5 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
|  | # 6 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
|  | # 7 | 0.076 | 0.069 | 0.067 | 0.072 | 0.078 | 0.050 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Yb | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 7 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Hf | # 1 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | # 2 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
|  | # 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | # 4 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
|  | # 5 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
|  | # 6 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
|  | # 7 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.74 | 0.93 | 0.71 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Ta | # 1 | 36.57 | 35.93 | 36.84 | 38.31 | 38.18 | 38.07 |
|  | # 2 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
|  | # 3 | 34.97 | 34.94 | 34.94 | 34.89 | 34.89 | 34.86 |
|  | # 4 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.73 | 1.65 | 1.67 |
|  | # 5 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
|  | # 6 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.33 | 1.15 | 1.10 |
|  | # 7 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.42 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Tl | # 1 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 2 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 3 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 4 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 5 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 | # <0.01 |
|  | # 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Pb | # 1 | 1.87 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 |
|  | # 2 | 1.74 | 1.68 | 1.78 | 1.58 | 1.64 | 1.65 |
|  | # 3 | 1.79 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.88 | 1.87 |
|  | # 4 | 2.99 | 3.05 | 2.91 | 2.70 | 2.72 | 2.83 |
|  | # 5 | 2.75 | 2.74 | 2.49 | 2.33 | 2.68 | 2.63 |
|  | # 6 | 2.61 | 2.27 | 2.14 | 2.91 | 2.58 | 2.31 |
|  | # 7 | 1.08 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.31 | 1.10 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # Bi | # 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | # 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 |  |  |  |  |  |  |